## TS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA | [16 empty] | SPS 1 Priedas
CHIRURGINIAI SIŪLAI IR KITOS VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS, N 5881
Bendrieji reikalavimai:
1. Ant kiekvienos siūlų dėžutės privaloma informacija:
1.1 chirurginio siūlo kodas, firminis pavadinimas ir cheminė sudėtis, filamentiškumas, storis USP, ilgis cm, spalva, rezorbuojantis-nesirezorbuojantis, apvalkalas (jeigu yra), vienetų skaičius, siūlų sterilizavimo metodas, chirurginės adatos kodas, adatos smaigalys, adatos lenktumas, adatos ilgis mm, sterilumo galiojimo laikas (ne mažiau 3 metai nuo pagaminimo datos).
2. Chirurginės adatos vaizdas ir dydis ant pakuotės turi atitikti originalo dydį.
3. Chirurginės adatos turi būti tvirtos,nesilankstančios, nelūžtančios. Specialios adatos kalcifikuotiems audiniams siūti ypač kietos ir aštrios, sunkiai deformuojamos.
4. Adatos galo storis turi atitikti siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose turi pilnai uždaryti adatos suformuotą angą.
5. Chirurginio siūlo individuali pakuotė turi būti folijos darinys (arba kita saugi pakuotė).
6. Nesirezorbuojantys siūlai turi būti supakuoti ritės formos pakuotėje išvengiant siūlo ,,pakuotės atminties" ( išskyrus šilkinius siūlus ).
7. Siūlo storis turi tiksliai atitikti storį, nurodytą techninėje specifikacijoje. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 1 cm – esant siūlo ilgiui iki 45 cm ir ± 5 cm – esant siūlo ilgiui virš 45 cm, nebent TS nurodyta kitaip.
8. Adatos ilgio nuokrypis leidžiamas ±1 mm - esant adatos ilgiui iki 20 mm ir ±2 mm - esant adatos ilgiui virš 20 mm, o lenktumas, adatos charakteristika (apvali, pjaunanti, buka ir pan.) turi tiksliai atitikti prašomą techninėje charakteristikoje, nebent TS nurodyta kitaip.
9. Adatos, didesnės nei 17mm turi turėti išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje arba būti specialios pusiau kvadratinės frormos geresniai fikasacijai adatkotyje.
10. Siūlo antibakterinis padengimo veiksmingumas turi būti pagristas bent viena metaanalize, patvirtinantis dokumentas turi būti pateiktas kartu su pasiūlymu PDF formatu ir, jei yra, turi būti pateikta nuoroda į internetinį puslapį (taikoma 1.1; 1.2; 1.5; 1.8; 1.11; 3.2; 30; 42; 43; 44; 50 p. d.)
11. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas gamintojo rašytinis patvirtinimas ar kitas lygiavertis įrodymas (taikoma tik chirurginiams siūlams), kad tiekėjo siūlomu priemonių gamybai naudojamos energijos dalis yra išgaunama iš atsinaujinančių išteklių.
12. Prireikus, bus prašoma pavyzdžių vertinimui (kaip nurodyta SPS 14 p.).
PASTABA. Perkamas siūlų kiekis vienetais (ne pakeliais). Siūlyti 1 vnt. siūlo kainą, nesvarbu kiek siūlų yra pakelyje.
Pirk. dalies Nr. | BVPŽ kodas | Siūlo storis | Adatos tipas | Adatų skaičius | Adatos lenktumas | Adatos ilgis, mm | Siūlo ilgis, cm | Siūlų kiekis pak., vnt. | Mat vnt. | Maksimalus kiekis vnt. | Maksimalus mato vnt. įkainis EUR be PVM | PVM dydis | Siūlomos prekės gamintojas, kataloginis kodas | Siūlomas mato vnt. įkainis EUR be PVM | Pasiūlymo kaina EUR be PVM | PVM dydis % | Nuoroda į pateiktą dokumentaciją (nurodyti dokumento pavadinimą ir lapo Nr.)
I operacinio bloko poreikiams
1. |  | CHIRURGINIAI SIŪLAI SPECIALIZUOTOMS TRETINIO LYGIO OPERACIJOMS
1.1 | 33141125-2 | Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas, tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Pilna absorbcija 56 - 70d. Cheminė medžiaga poliglaktinas 910. Dengtas poliglaktinu 370 ir kalcio steratu. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau kaip 75% po 2 savaičių, 50% po 3 savaičių, 25% po 4 savaičių. Rišant mazgą, siūlas neišsisklaido, nenutrūksta, užrištas neatsiriša. Siūlas dažytas violetine spalva arba nedažytas. Siūlas turi būti padengtas antibakterine medžiaga - triklozanu. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
1.1.1 |  | 1 |  |  |  |  | 5 x 70 | 5 | vnt. | 720 | 4.98 | 5% |  | 0 | 0 | 5
1.1.2 |  | 0 |  |  |  |  | 5 x 70 | 5 | vnt. | 1800 | 4.35 | 5% |  | 0 | 0
1.1.3 |  | 2-0 |  |  |  |  | 6 x 45 | 6 | vnt. | 1800 | 4.78 | 5% |  | 0 | 0
1.1.4 |  | 2-0 |  |  |  |  | 5 x 70 | 5 | vnt. | 3600 | 4.78 | 5% |  | 0 | 0
1.1.5 |  | 3-0 |  |  |  |  | 6 x 45 | 6 | vnt. | 2160 | 4.5 | 5% |  | 0 | 0
1.1.6 |  | 3-0 |  |  |  |  | 5 x 70 | 5 | vnt. | 2400 | 4.8 | 5% |  | 0 | 0
1.1.7 |  | 3-0 |  |  |  |  | 2 × 70 | 2 | vnt. | 1800 | 2.76 | 5% |  | 0 | 0
1.1.8 |  | 4-0 |  |  |  |  | 3 x 45 | 3 | vnt. | 432 | 2.55 | 5% |  | 0 | 0
1.1.9 |  | 4-0 |  |  |  |  | 6 x 45 | 6 | vnt. | 1800 | 4.6 | 5% |  | 0 | 0
1.1.10 |  | 4-0 |  |  |  |  | 5x70 | 5 |  | 1400 | 5.62 | 5% |  | 0 | 0
1.1.11 |  | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 40 | 90 | 1 | vnt. | 1800 | 3.74 | 5% |  | 0 | 0
1.1.12 |  | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 48 | 90 | 1 | vnt. | 1800 | 3.88 | 5% |  | 0 | 0
1.1.13 |  | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 70 | 90 | 1 | vnt. | 1800 | 11.88 | 5% |  | 0 | 0
1.1.14 |  | 1 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 36 | 90 | 1 | vnt. | 1800 | 3.73 | 5% |  | 0 | 0
1.1.15 |  | 1 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 40 | 90 | 1 | vnt. | 1800 | 3.61 | 5% |  | 0 | 0
1.1.16 |  | 1 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 48 | 90 | 1 | vnt. | 1800 | 4.24 | 5% |  | 0 | 0
1.1.17 |  | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 1800 | 3.44 | 5% |  | 0 | 0
1.1.18 |  | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 36 | 90 | 1 | vnt. | 720 | 3.45 | 5% |  | 0 | 0
1.1.19 |  | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 40 | 90 | 1 | vnt. | 3240 | 3.44 | 5% |  | 0 | 0
1.1.20 |  | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 48 | 90 | 1 | vnt. | 1800 | 3.5 | 5% |  | 0 | 0
1.1.21 |  | 0 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 1800 | 3.5 | 5% |  | 0 | 0
1.1.22 |  | 0 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 36 | 90 | 1 | vnt. | 1800 | 3.61 | 5% |  | 0 | 0
1.1.23 |  | 0 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 48 | 70 | 1 | vnt. | 2400 | 3.59 | 5% |  | 0 | 0
1.1.24 |  | 0 | apvali, pj.galu | 1 | 1/2 | 40 | 70 | 1 | vnt. | 1800 | 4.56 | 5% |  | 0 | 0
1.1.25 |  | 0 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 40 | 90 | 1 | vnt. | 1800 | 4.46 | 5% |  | 0 | 0
1.1.26 |  | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 70 | 70 | 1 | vnt. | 3600 | 6.15 | 5% |  | 0 | 0
1.1.27 |  | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 7200 | 3.18 | 5% |  | 0 | 0
1.1.28 |  | 2-0 | apvali | 1 | 0.5 | 36 | 70 | 1 | vnt. | 1800 | 3.4 | 5% |  | 0 | 0
1.1.29 |  | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 40 | 70 | 1 | vnt. | 7200 | 3.5 | 5% |  | 0 | 0
1.1.30 |  | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 48 | 70 | 1 | vnt. | 7200 | 3.3 | 5% |  | 0 | 0
1.1.31 |  | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 36 | 90 | 1 | vnt. | 936 | 3.52 | 5% |  | 0 | 0
1.1.32 |  | 2-0 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 36 | 90 | 1 | vnt. | 2160 | 3.54 | 5% |  | 0 | 0
1.1.33 |  | 2-0 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 40 | 90 | 1 | vnt. | 1800 | 4.24 | 5% |  | 0 | 0
1.1.34 |  | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 22 | 70 | 1 | vnt. | 216 | 3.17 | 5% |  | 0 | 0
1.1.35 |  | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 7200 | 3.4 | 5% |  | 0 | 0
1.1.36 |  | 4-0 | apvali | 1 | 1/2 | 13 | 70 | 1 | vnt. | 936 | 4.51 | 5% |  | 0 | 0
1.1.37 |  | 4-0 | apvali | 1 | 1/2 | 17 | 70 | 1 | vnt. | 936 | 3.4 | 5% |  | 0 | 0
1.1.38 |  | 4-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 936 | 3.3 | 5% |  | 0 | 0
[7 empty] | 1.1 poz. suma |  |  | 87992 |  |  |  |  | 0
1.2 | 33141125-2 | Besirezorbuojantis minkštas, elastingas monofilamentinis, sintetinis siūlas, tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Pilna absorbcija nuo 182-238 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas siūlams, kurie yra 3/0 ir storesni - 80% po 2 savaičių, 70% po 4 savaičių, 60% po 6 savaičių. Procentinis stiprumo išlaikymas siūlams, kurie yra 4/0 ir plonesni - 60% po 2 savaičių, 40% po 4 savaičių, 35% po 6 savaičių.Cheminė medžiaga - polidioksanonas. Siūlas dažytas violetine spalva arba nedažytas. Siūlas turi būti padengtas antibakterine medžiaga - triklozanu. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
1.2.1 |  | 1 | apvali, kilpa | 1 | 1/2 | 48 | 150 | 1 | vnt. | 3600 | 8.48 | 5%
1.2.2 |  | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 216 | 3.82 | 5%
1.2.3 |  | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 17 | 70 | 1 | vnt. | 72 | 3.94 | 5%
1.2.4 |  | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 22 | 70 | 1 | vnt. | 72 | 3.82 | 5%
1.2.5 |  | 3-0 | apvali | 2 | 1/2 | 22 | 70 | 1 | vnt. | 72 | 5.77 | 5%
1.2.6 |  | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 2520 | 3.82 | 5%
1.2.7 |  | 3-0 | apvali | 2 | 1/2 | 26 | 90 | 1 | vnt. | 3600 | 6.57 | 5%
1.2.8 |  | 4-0 | apvali | 1 | 1/2 | 17 | 70 | 1 | vnt. | 720 | 3.94 | 5%
1.2.9 |  | 4-0 | apvali | 2 | 1/2 | 17 | 70 | 1 | vnt. | 720 | 5.94 | 5%
1.2.10 |  | 4-0 | apvali | 1 | 1/2 | 22 | 70 | 1 | vnt. | 180 | 3.82 | 5%
1.2.11 |  | 4-0 | apvali | 2 | 1/2 | 22 | 70 | 1 | vnt. | 180 | 5.8 | 5%
1.2.12 |  | 4-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 180 | 3.82 | 5%
1.2.13 |  | 4-0 | apvali, juoda | 2 | 1/2 | 26 | 90 | 1 | vnt. | 180 | 7.1 | 5%
1.2.14 |  | 5-0 | apvali | 2 | 3/8 | 13 | 70 | 1 | vnt. | 180 | 7.9 | 5%
1.2.15 |  | 5-0 | apvali | 2 | 1/2 | 13 | 70 | 1 | vnt. | 180 | 7.1 | 5%
1.2.16 |  | 5-0 | apvali | 1 | 1/2 | 17 | 70 | 1 | vnt. | 3600 | 4.13 | 5%
1.2.17 |  | 5-0 | apvali | 2 | 3/8 | 13 | 70 | 1 | vnt. | 72 | 7.84 | 5%
1.2.18 |  | 6-0 | apvali | 1 | 1/2 | 13 | 70 | 1 | vnt. | 180 | 5.4 | 5%
1.2.19 |  | 6-0 | apvali | 2 | 3/8 | 9 | 70 | 1 | vnt. | 72 | 9.33 | 5%
[7 empty] | 1.2 poz. suma |  |  | 16596 |  |  |  |  | 0
1.3 | 33141125-2 | Nesirezorbuojantis monofilamentinis siūlas, tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Nelūžtantis, minkštas, elastingas. Cheminė medžiaga – polipropilenas. Būdingas kontroliuojamas siūlo prailgėjimas. Siūlo spalva mėlyna arba bespalvė. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
1.3.1 |  | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 36 | 75 | 1 | vnt. | 360 | 2.86 | 5%
1.3.2 |  | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 40 | 100 | 1 | vnt. | 360 | 2.86 | 5%
1.3.3 |  | 1 | apvali, kilpa | 1 | 1/2 | 48 | 150 | 1 | vnt. | 252 | 3.92 | 5%
1.3.4 |  | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 40 | 75 | 1 | vnt. | 252 | 2.54 | 5%
1.3.5 |  | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 36 | 75 | 1 | vnt. | 72 | 2.54 | 5%
1.3.6 |  | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 720 | 2.54 | 5%
1.3.7 |  | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 1080 | 2.54 | 5%
1.3.8 |  | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 36 | 75 | 1 | vnt. | 108 | 2.54 | 5%
1.3.9 |  | 2-0 | apvali | 2 | 1/2 | 36 | 120 | 1 | vnt. | 252 | 3.88 | 5%
1.3.10 |  | 2-0 | apvali | 2 | 0.5 | 26 | 90 | 1 | vnt. | 144 | 3.85 | 5%
1.3.11 |  | 3-0 | apvali | 2 | 0.5 | 36 | 90 | 1 | vnt. | 252 | 4.34 | 5%
1.3.12 |  | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 936 | 2.39 | 5%
1.3.13 |  | 3-0 | apvali | 2 | 1/2 | 26 | 90 | 1 | vnt. | 5040 | 3.3 | 5%
1.3.14 |  | 3-0 | apvali | 2 | 1/2 | 22 | 90 | 1 | vnt. | 72 | 3.61 | 5%
1.3.15 |  | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 22 | 75 | 1 | vnt. | 72 | 2.37 | 5%
1.3.16 |  | 3-0 | apvali | 2 | 1/2 | 17 | 90 | 1 | vnt. | 72 | 3.71 | 5%
1.3.17 |  | 3-0 | apvali, pjaun.galu | 2 | 0.5 | 17 | 90 | 1 | vnt. | 180 | 5.41 | 5%
1.3.18 |  | 4-0 | apvali | 1 | 0.5 | 22 | 75 | 1 | vnt. | 72 | 2.33 | 5%
1.3.19 |  | 4-0 | apvali | 2 | 1/2 | 22 | 90 | 1 | vnt. | 360 | 3.61 | 5%
1.3.20 |  | 4-0 | apvali | 1 | 1/2 | 17 | 75 | 1 | vnt. | 1800 | 4.88 | 5%
1.3.21 |  | 4-0 | apvali | 2 | 1/2 | 17 | 90 | 1 | vnt. | 468 | 3.72 | 5%
1.3.22 |  | 4-0 | apvali | 1 | 3/8 | 17 | 75 | 1 | vnt. | 72 | 2.88 | 5%
1.3.23 |  | 4-0 | apvali | 2 | 3/8 | 17 | 90 | 1 | vnt. | 108 | 2.89 | 5%
1.3.24 |  | 4-0 | apvali, pjaun.galu | 2 | 3/8 | 17 | 90 | 1 | vnt. | 180 | 5.52 | 5%
1.3.25 |  | 4-0 | apvali | 1 | 0.5 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 216 | 2.46 | 5%
1.3.26 |  | 4-0 | apvali | 2 | 0.5 | 26 | 90 | 1 | vnt. | 216 | 3.6 | 5%
1.3.27 |  | 4-0 | apvali, juoda | 2 | 0.5 | 17 | 90 | 1 | vnt. | 216 | 4.76 | 5%
1.3.28 |  | 4-0 | apvali | 2 | 0.5 | 17 | 90 | 1 | vnt. | 432 | 3.7 | 5%
1.3.29 |  | 4-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 19 | 45 | 1 | vnt. | 360 | 2.42 | 5%
1.3.30 |  | 4-0 | pjaunanti, plastinė | 1 | 3/8 | 16 | 45 | 1 | vnt. | 900 | 3.82 | 5%
1.3.31 |  | 5-0 | apvali | 1 | 3/8 | 17 | 75 | 1 | vnt. | 360 | 3 | 5%
1.3.32 |  | 5-0 | apvali, juoda | 2 | 1/2 | 17 | 90 | 1 | vnt. | 360 | 5.62 | 5%
1.3.33 |  | 5-0 | apvali | 2 | 1/2 | 13 | 75 | 1 | vnt. | 360 | 4.56 | 5%
1.3.34 |  | 5-0 | apvali | 2 | 1/2 | 17 | 90 | 1 | vnt. | 720 | 3.94 | 5%
1.3.35 |  | 5-0 | apvali,juoda | 2 | 3/8 | 13 | 90 | 1 | vnt. | 360 | 5.62 | 5%
1.3.36 |  | 5-0 | apvali | 1 | 1/2 | 17 | 75 | 1 | vnt. | 2340 | 2.58 | 5%
1.3.37 |  | 5-0 | apvali | 2 | 0.5 | 13 | 75 | 1 | vnt. | 720 | 4.56 | 5%
1.3.38 |  | 5-0 | apvali | 2 | 0.375 | 13 | 90 | 1 | vnt. | 720 | 4.89 | 5%
1.3.39 |  | 5-0 | apvali | 2 | 0.375 | 17 | 90 | 1 | vnt. | 720 | 4.56 | 5%
1.3.40 |  | 5-0 | pjaunančiu galu | 2 | 0.375 | 17 | 75 | 1 | vnt. | 360 | 5.52 | 5%
1.3.41 |  | 5-0 | pjaunančiu galu | 2 | 0.375 | 13 | 75 | 1 | vnt. | 360 | 7.42 | 5%
1.3.42 |  | 5-0 | pjaunanti plastinė | 1 | 0.375 | 13 | 45 | 1 | vnt. | 360 | 3.84 | 5%
1.3.43 |  | 5-0 | pjaun.galu, kraujag.; siūlo ir adatos santykis 1:1 | 2 | 0.375 | 9.3 | 60 | 1 | vnt. | 108 | 18.02 | 5%
1.3.44 |  | 6-0 | apvali | 2 | 1/2 | 13 | 75 | 1 | vnt. | 216 | 4.46 | 5%
1.3.45 |  | 6-0 | apvali | 2 | 0.375 | 13 | 75 | 1 | vnt. | 2340 | 4.77 | 5%
1.3.46 |  | 6-0 | apvali, juoda | 2 | 0.375 | 13 | 75 | 1 | vnt. | 216 | 7.42 | 5%
1.3.47 |  | 6-0 | apvali | 2 | 3/8 | 11 | 75 | 1 | vnt. | 216 | 6.79 | 5%
1.3.48 |  | 6-0 | apvali | 2 | 3/8 | 9,3-9,5 | 75 | 1 | vnt. | 108 | 11.66 | 5%
1.3.49 |  | 6-0 | apvali, juoda | 2 | 3/8 | 9,3-9,5 | 75 | 1 | vnt. | 72 | 13.25 | 5%
1.3.50 |  | 6-0 | apvali | 2 | 0.375 | 9,3-9,5 | 75 | 1 | vnt. | 180 | 7.42 | 5%
1.3.51 |  | 6-0 | pjaun.galu, kraujag. | 2 | 0.375 | 9,3-9,5 | 60 | 1 | vnt. | 108 | 15.9 | 5%
1.3.52 |  | 7-0 | apvali | 2 | 3/8 | 9,3-9,5 | 75 | 1 | vnt. | 504 | 12.72 | 5%
1.3.53 |  | 7-0 | pjaun.galu, kraujag. | 2 | 0.375 | 9,3-9,5 | 75 | 1 | vnt. | 72 | 15.9 | 5%
[7 empty] | 1.3 poz. suma |  |  | 27504 |  |  |  |  | 0
1.4 | 33141125-2 | Nesirezorbuojantis monofilamentinis siūlas, tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Nelūžtantis, minkštas, elastingas. Cheminė medžiaga – polipropilenas. Būdingas kontroliuojamas siūlo prailgėjimas. Siūlo spalva mėlyna arba bespalvė. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
1.4.1 |  | 2-0 | tiesi apvali | 2 |  | 70 | 75 | 1 | vnt. | 252 | 6.36 | 5%
[7 empty] | 1.4 poz. suma |  |  | 252 |  |  |  |  | 0
1.5 | 33141125-2 | Sintetinis monofilamentinis, besirezorbuojantis siūlas tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Cheminė medžiaga poliglekapronas 25 (glikolido kopolimeras ir ε-kaprolaktonas). Procentinis stiprumo išlaikymas 55% ±5% per 7 paras, 25%±5% per 14 parų. Pilnas stiprumo netekimas 21-28 paros. Siūlas bespalvis ir spalvotas. Pilna rezorbcija 90-120 parų. Siūlas turi būti padengtas antibakterine medžiaga - triklozanu. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
1.5.1 |  | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 1008 | 3.61 | 5%
1.5.2 |  | 3-0 | apvali | 1 | 0.5 | 17 | 70 | 1 | vnt. | 1008 | 3.73 | 5%
1.5.3 |  | 4-0 | apvali | 1 | 1/2 | 17 | 70 | 1 | vnt. | 2412 | 3.73 | 5%
1.5.4 |  | 5-0 bespalvis | pjaunanti plastinė | 1 | 3/8 | 19 | 70 | 1 | vnt. | 2412 | 6.04 | 5%
[7 empty] | 1.5 poz. suma |  |  | 6840 |  |  |  |  | 0
1.6 | 33141125-2 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Dengtas, pintas, ypatingai tvirtas. Cheminė medžiaga - poliesteris. Dengtas polibutilatu. Išorinis apvalkalas sudarytas iš ne mažiau, nei 16 gijų, einančių aplink centrinę šerdį. Siūlo spalva žalia arba bespalvė. Adatos, didesnės nei 17mm turi turėti išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
1.6.1 |  | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 36 | 75 | 1 | vnt. | 72 | 3.01 | 5%
1.6.2 |  | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 144 | 3 | 5%
1.6.3 |  | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 72 | 2.76 | 5%
1.6.4 |  | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 36 | 75 | 1 | vnt. | 144 | 2.86 | 5%
1.6.5 |  | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 5400 | 2.74 | 5%
1.6.6 |  | 2-0 | apvali | 2 | 1/2 | 26 | 90 | 1 |  | 144 | 4.24 | 5%
1.6.7 |  | 3-0 | apvali | 2 | 0.5 | 26 | 90 | 1 | vnt. | 108 | 4.24 | 5%
1.6.8 |  | 3-0 | apvali | 1 | 0.5 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 720 | 2.86 | 5%
[7 empty] | 1.6 poz. suma |  |  | 6804 |  |  |  |  | 0
1.7 | 33141125-2 | Besirezorbuojantis minkštas, elastingas monofilamentinis, sintetinis siūlas, tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Pilna absorbcija nuo 182-238 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas siūlams, kurie yra 3/0 ir storesni - 80% po 2 savaičių, 70% po 4 savaičių, 60% po 6 savaičių. Procentinis stiprumo išlaikymas siūlams, kurie yra 4/0 ir plonesni - 60% po 2 savaičių, 40% po 4 savaičių, 35% po 6 savaičių.Cheminė medžiaga - polidioksanonas. Siūlas dažytas violetine spalva arba nedažytas. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
1.7.1 |  | 5-0 | apvali | 2 | 0.375 | 17 | 70 | 1 | vnt. | 360 | 4.36 | 5%
1.7.2 |  | 3-0 | apvali,juoda | 2 | 1/2 | 26 | 90 | 1 | vnt. | 720 | 5.3 | 5%
1.7.3 |  | 3-0 | apvali | 2 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 720 | 4.46 | 5%
1.7.4 |  | 5-0 | apvali | 1 | 3/8 | 13 | 70 | 1 | vnt. | 180 | 3.24 | 5%
1.7.5 |  | 6-0 | apvali | 2 | 3/8 | 11 | 70 | 1 | vnt. | 360 | 7.1 | 5%
1.7.6 |  | 6-0 | apvali | 1 | 3/8 | 13 | 70 | 1 | vnt. | 360 | 5.3 | 5%
1.7.7 |  | 6-0 | apvali | 2 | 0.375 | 13 | 70 | 1 | vnt. | 360 | 6.16 | 5%
[7 empty] | 1.7 poz. suma |  |  | 3060 |  |  |  |  | 0
1.8 | 33141125-2 | Sintetinis siūlas, besirezorbuojantis mazgo nereikalaujantis, dantytas siūlas. Siūlas turi būti padengtas antibakterine medžiaga - triklozanu. Procentinis stiprumo išlaikymas siūlams 3/0 ir storesni 80% po 2 savaičių, 80% po 4 savaičių, 67% po 6 savaičių. Procentinis stiprumo išlaikymas siūlams 4/0 ir plonesniems 67% po 2 savaičių, 50% po 4 savaičių, 37% po 6 savaičių. Cheminė medžiaga - dažytas (violetinis) poliesteris ir polidioksanonas.Viename siūlo gale adata, kitame - kilpa, kurios dydį galima reguliuoti. Pilna absorbcija per 210 parų.
1.8.1 |  | 1 | apvali | 1 | 0.5 | 36 | 30 | 1 | vnt. | 360 | 21.2 | 5%
1.8.2 |  | 0 | apvali | 1 | 0.5 | 26 | 30 | 1 | vnt. | 360 | 21.2 | 5%
1.8.3 |  | 2-0 | apvali | 1 | 0.5 | 26 | 15 | 1 | vnt. | 900 | 21.2 | 5%
1.8.4 |  | 3-0 | apvali | 1 | 0.5 | 26 | 15 | 1 | vnt. | 900 | 21.2 | 5%
[7 empty] | 1.8 poz. suma |  |  | 2520 |  |  |  |  | 0
1.9 | 33141125-2 | Besirezorbuojantis mazgo nereikalaujautis, sintetinis, dantytas siūlas. Pilna absorbcija nuo 120-180 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas siūlams 3/0 ir storesni 80% po 2 savaičių, 80% po 4 savaičių, 67% po 6 savaičių. Procentinis stiprumo išlaikymas siūlams 4/0 ir plonesniems 67% po 2 savaičių, 50% po 4 savaičių, 37% po 6 savaičių.Cheminė medžiaga - dažytas (violetinis) poliesteris ir polidioksanonas. Iš abiejų siūlo galų po adatą. Viduryje siūlo dantukai pakeičia kryptį ir sukdamiesi ratu aplink siūlą juda link adatų. Adatos, didesnės nei 17mm turi turėti išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
1.9.1 |  | 1 | apvali | 2 | 1/2 | 2x36 | 14x14 | 1 | vnt. | 432 | 21.2 | 5%
1.9.2 |  | 0 | apvali | 2 | 1/2 | 2x36 | 24x24 | 1 | vnt. | 432 | 21.2 | 5%
1.9.3 |  | 2-0 | apvali | 2 | 1/2 | 2x36 | 14x14 | 1 | vnt. | 360 | 21.2 | 5%
[7 empty] | 1.9 poz. suma |  |  | 1224 |  |  |  |  | 0
1.10 | 33141125-2 | Besirezorbuojantis mazgo nereikalaujantis, sintetinis, dantytas siūlas. Cheminė medžiaga glikolido kopolimeras ir ε-kaprolaktonas. Siūlas gali būti dažytas arba nedažytas. Procentinis stiprumo išlaikymas 60% ±3% po 1 savaitės, 30% ±3% po 2 savaičių. Pilna rezorbcija 90-120 dienų.
1.10.1 |  | 3-0 | pjaunanti | 2 | 3/8 | 2x24 | 30x30 | 1 | vnt. | 180 | 21.2 | 5%
1.10.2 |  | 4-0 | pjaunanti | 2 | 3/8 | 2x19 | 30x30 | 1 | vnt. | 180 | 21.2 | 5%
[7 empty] | 1.10 poz. suma |  |  | 1584 |  |  |  |  | 0
1.11 | 33141125-2 | Besirezorbuojantis mazgo nereikalaujantis, sintetinis, dantytas siūlas, skirtas aponeurozei siūti. Vienakryptis, su inkaru gale, elastingas. Cheminė medžiaga - dažytas (violetinis) poliesteris ir polidioksanonas. Siūlas turi būti padengtas antibakterine medžiaga - triklozanu. Pilna absorbcija per 210 parų. Po 2 sav. stiprumo išlaikimas 75%, po 4 sav. 65%, po 6 sav. 55%.
1.11.1 |  | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 48 | 60 | 1 | vnt. | 468 | 21.2 | 5%
1.11.2 |  | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 40 | 45 | 1 | vnt. | 468 | 21.2 | 5%
[7 empty] | 1.11 poz. suma |  |  | 2520 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Viso 1 p.d. be PVM | 156896 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 1 p.d. su PVM
2 | 33141125-2 | Laparoskopinės kilpos
2.1 |  | Laparoskopinė kilpa su plastikiniu laparoskopiniu įvedėju, sintetinė, pagaminta iš polifilamentinio poliglaktino ar lygavertės medžiagos. Rezorbcijos laikas 56-70d. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau kaip 75% po 2 savaičių, 50% po 3 savaičių, 25% po 4 savaičių
2.1.1 |  | 0 spalvot. |  |  |  |  | 45 | 1 | vnt. | 360 | 29.68 | 5%
2.2 |  | Laparoskopinė kilpa su plastikiniu laparoskopiniu įvedėju, sintetinė, pagaminta iš polifilamentinio polidiaksanono ar lygavertės medžiagos. Rezorbcijos laikas 182-238d. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau kaip 80% po 2 savaičių, 70% po 4 savaičių, 60% po 6 savaičių
2.2.1 |  | 0 spalvot. |  |  |  |  | 53 | 1 | vnt. | 360 | 33.92 | 5%
[9 empty] | Viso 2 p.d. be PVM | 720 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 2 p.d. su PVM
3 |  | BESIREZORBUOJANTYS CHIRURGINIAI SIŪLAI SPECIALIZUOTOMS TRETINIO LYGIO UROLOGINĖMS OPERACIJOMS
3.1 | 33141125-2 | Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas, tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Pilna absorbcija 56 - 70d. Cheminė medžiaga poliglaktinas 910. Dengtas poliglaktinu 370 ir kalcio steratu. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau kaip 75% po 2 savaičių, 50% po 3 savaičių, 25% po 4 savaičių. Rišant mazgą, siūlas neišsisklaido, nenutrūksta, užrištas neatsiriša. Siūlas dažytas violetine spalva arba nedažytas. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
3.1.1 |  | 2-0 | apvali | 1 | 5/8 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 360 | 2.65 | 5%
3.1.2 |  | 2-0 | apvali | 1 | 5/8 | 36 | 70 | 1 | vnt. | 360 | 2.44 | 5%
3.1.3 |  | 3-0 | apvali | 1 | 5/8 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 720 | 3.39 | 5%
[7 empty] | 3.1 p. suma |  |  | 1440 |  |  |  |  | 0
3.2 | 33141125-2 | Besirezorbuojantis mazgo nereikalaujautis, sintetinis, dantytas siūlas, tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Siūlas turi būti padengtas antibakterine medžiaga - triklozanu. Pilna absorbcija per 91 parą. Procentinis stiprumo išlaikymas 60% ±3% po 1 savaitės, 30% ±3% po 2 savaičių. Cheminė medžiaga glikolido kopolimeras ir ε-kaprolaktonas. Viename siūlo gale adata, kitame - kilpa, kurios dydį galima reguliuoti. Adatos, didesnės nei 17mm turi turėti išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
3.2.1 |  | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 30 | 1 | vnt. | 360 | 22.26 | 5%
3.2.2 |  | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 23 | 1 | vnt. | 900 | 22.26 | 5%
[7 empty] | 3.2 p. suma |  |  | 1260 |  |  |  |  | 0
3.3 | 33141125-2 | Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas, tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Pilna absorbcija 42 d. Cheminė medžiaga poliglaktinas 910. Dengtas poliglaktinu 370 ir kalcio steratu. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau kaip 50% po 5 dienų, 0% po 10-14 dienų. Rišant mazgą, siūlas neisisklaido, nentrūksta, užrištas neatsiriša. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. (Greitos rezorbcijos)
3.3.1 |  | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 37 | 90 | 1 | vnt. | 72 | 2.86 | 5%
3.3.2 |  | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 360 | 2.98 | 5%
3.3.3 |  | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 17 | 70 | 1 | vnt. | 720 | 3.03 | 5%
3.3.4 |  | 4-0 | apvali | 1 | 1/2 | 17 | 70 | 1 | vnt. | 720 | 3.18 | 5%
[7 empty] | 3.3 p. suma |  |  | 1872 |  |  |  |  | 0
Viso 3 p.d. be PVM | [9 empty] | 4572 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 3 p.d. su PVM
4 | 33141125-2 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas tinkamas specializuotoms tretinio lygio ortopedijos ir traumatologijos operacijoms. Dengtas, pintas, ypatingai tvirtas. Cheminė medžiaga - poliesteris. Dengtas polibutilatu. Išorinis apvalkalas sudarytas iš ne mažiau, nei 16 gijų, einančių aplink centrinę šerdį. Siūlo spalva žalia arba bespalvė. Adatos, didesnės nei 17mm turi turėti išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
4.1 |  | 3-0 | pjaunančiu galu | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 216 | 4.24 | 5%
4.2 |  | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 432 | 2.88 | 5%
4.3 |  | 0 | pjaunančiu galu | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 432 | 4.24 | 5%
4.4 |  | 0 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 216 | 2.99 | 5%
4.5 |  | 2 | pjaunanti | 2 | 1/2 | 22 | 90 | 1 | vnt. | 540 | 6.04 | 5%
4.6 |  | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 36 | 75 | 1 | vnt. | 540 | 3.01 | 5%
4.7 |  | 2 | pjaunančiu galu | 1 | 1/2 | 40 | 75 | 1 | vnt. | 540 | 4.45 | 5%
4.8 |  | 6 | pjaunančiu galu | 1 | 1/2 | 40 | 75 | 1 | vnt. | 540 | 7.42 | 5%
[7 empty] | Viso 4 p.d. be PVM |  |  | 3456 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 4 p.d. su PVM
5 | 33141125-2 | Laparotominio pjūvio užsiuvimui. Sintetinis siūlas, besirezorbuojantis, monofilamentinis, violetinės spalvos siūlas. Procentinis stiprumo išlaikymas 50% iki 210 dienų. Pilna absorbcija nuo 13 mėnesių iki daugiau nei 36 mėnesių.
5.1 |  | 0 | apvali, atraumatinė | 1 | 1/2 | 30 | 150 | 1 | vnt. | 540 | 21.2 | 5%
5.2 |  | 2/0 | apvali, atraumatinė | 1 | 1/2 | 30 | 150 | 1 | vnt. | 252 | 21.2 | 5%
[6 empty] | Viso 5 p.d. be PVM |  |  |  | 792 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 5 p.d. su PVM
6 | 33141125-2 | Nesirezorbuojantis, monofilamentinis siūlas, skirtas PTFE kraujagyslių protezamas siūti. Cheminė medžiaga polytetrafluoroethylenas ( PTFE), lengvai slysta per PTFE protezą, siaurėjantis ties tvirtinimu prie adatos.
6.1 |  | 5-0 | apvali | 2 | 1/2 | 13 | 46 | 1 | vnt. | 108 | 19.08 | 5%
6.2 |  | 5-0 | pjaun.galu | 2 | 3/8 | 13 | 61 | 1 | vnt. | 108 | 23.32 | 5%
6.3 |  | 5-0 | pjaun.galu | 2 | 3/8 | 17 | 91 | 1 | vnt. | 108 | 25.44 | 5%
6.4 |  | 6-0 | apvali | 2 | 3/8 | 12 | 61 | 1 | vnt. | 108 | 26.5 | 5%
6.5 |  | 6-0 | pjaun.galu | 2 | 3/8 | 13 | 61 | 1 | vnt. | 108 | 28.62 | 5%
6.6 |  | 6-0 | apvali | 2 | 0.5 | 13 | 46 | 1 | vnt. | 108 | 30.74 | 5%
6.7 |  | 6-0 | apvali | 2 | 0.375 | 9 | 46 | 1 | vnt. | 108 | 33.92 | 5%
[7 empty] | Viso 6 p.d. be PVM |  |  | 756 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 6 p.d. su PVM
7 | 33141000-0 | Sterilios juostelės
Sterilios silikoninės juostelės, lygus paviršius be latekso 30-45 cm ilgio
7.1 |  | Mini -maxi- super maxi; 1,2-1,4 mm; 2,4-2,6mm; 4,9-5,1mm pločio (arterijoms raudona spalva) | [5 empty] | po 2 vnt. pakelyje | vnt. | 800 | 4.66 | 5%
7.2 |  | Mini -maxi- super maxi; 1,2-1,4 mm; 2,4-2,6mm; 4,9-5,1mm pločio (venoms mėlyna spalva) | [5 empty] | po 2 vnt. pakelyje | vnt. | 800 | 4.66 | 5%
7.3 |  | Mini -maxi- super maxi; 1,2-1,4 mm; 2,4-2,6mm; 4,9-5,1mm pločio (ureteriui geltona spalva) | [5 empty] | po 2 vnt. pakelyje | vnt. | 200 | 4.77 | 5%
[7 empty] | Viso 7 p.d. be PVM |  |  | 1800 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 7 p.d. su PVM
8 | 33141125-2 | Nesirezorbuojantis siūlas, skirtas pilvo sienos operacijoms, pagamintas iš polibutesterio, siūlo paviršius dantytas, dantymas eina ratu su dvigubu įkirpimu, monofilamentas,pagamintas iš polibutesterio. Siūlo gale kilpa.
8.1 |  | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 27 | 23 | 1 | vnt. | 180 | 18.02 | 5%
8.2 |  | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 37 | 23 | 1 | vnt. | 180 | 20.14 | 5%
8.3 |  | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 37 | 30 | 1 | vnt. | 180 | 33.92 | 5%
[7 empty] | Viso 8 p.d. be PVM |  |  | 540 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 8 p.d. su PVM
9 | 33141125-2 | Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis, pilnos absorbcijos intervalas tarp 56 - 90 d. Cheminė medžiaga poliglaktinas 910 arba sintetinis poliesteris (sudarytas iš glikolido ir laktido) arba lygiavertė medžiaga. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau kaip 75%±10% po 2 savaičių, ne mažiau kaip 40%±10% po 3 savaičių.
9.1 |  | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 67 | 75 | 1 | vnt. | 108 | 1.38 | 5%
9.2 |  | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 47 | 90 | 1 | vnt. | 2700 | 1.27 | 5%
9.3 |  | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 40 | 90 | 1 | vnt. | 2160 | 1.27 | 5%
9.4 |  | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 40 | 75 | 1 | vnt. | 2520 | 1.31 | 5%
9.5 |  | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 75 | 75 | 1 | vnt. | 288 | 1.27 | 5%
[7 empty] | Viso 9 p.d. be PVM |  |  | 7776 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 9 p.d. su PVM
10 | 33141125-2 | Besirezorbuojantis, pintas sintetinis, polifilamentinis siūlas, dengtas poliglaktinu ir kalcio stearatu. Pilna absorbcija 35 - 42 d. Cheminė medžiaga poliglaktinas 910 arba lygiavertė medžiaga. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau kaip 50% po 5 dienų. Rišant mazgą, siūlas neišsisklaido, nenutrūksta, užrištas neatsiriša.
10.1 |  | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 40 | 90 | 1 | vnt. | 864 | 1.27 | 5%
10.2 |  | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 40 | 90 | 1 | vnt. | 7200 | 1.27 | 5%
10.3 |  | 3-0 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 19-30 | 75 | 1 | vnt. | 1620 | 1.27 | 5%
[7 empty] | Viso 10 p.d. be PVM |  |  | 9684 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 10 p.d. su PVM
11 | 33141125-2 | Nesirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas. Pagamintas iš poliamido arba polimerų. Lankstus , lengvai valdomas ir rišamas, lengvai pereina per audinius, netraumuoja audinių. Didelis atsparumas tempimui.
11.1 |  | 2-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 25-30 | 75 | 1 | vnt. | 900 | 0.43 | 5% |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 11 p.d. su PVM
12 | 33141125-2 | Nesirezorbuojantis, pintas siūlas. Pagamintas iš poliesterio padengtas silikonu. Minkštas, elastingas, lengvai pereina per audinius. Maksimaliai saugus. Didelis atsparumas tempimui.
12.1 |  | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 26-30 | 75 | 1 | vnt. | 72 | 1.27 | 5% |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 12 p.d. su PVM
II operacinio bloko poreikiams
13 | 33141125-2 | Nesirezorbuojantis monofilamentinis siūlas, nelūžtantis, minkštas, elastingas. Cheminė medžiaga – polipropilenas. Būdingas kontroliuojamas siūlo prailgėjimas. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
13.1 |  | 0 | apvali | 2 | 1/2 | 36 | 90 | 1 | vnt. | 360 | 4.26 | 5%
13.2 |  | 2-0 | apvali | 2 | 1/2 | 36 | 120 | 1 | vnt. | 1440 | 2.64 | 5%
13.3 |  | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 1188 | 2.12 | 5%
13.4 |  | 3-0 | apvali | 2 | 1/2 | 26 | 90 | 1 | vnt. | 9720 | 3.2 | 5%
13.5 |  | 4-0 | apvali | 2 | 1/2 | 26 | 90 | 1 | vnt. | 9720 | 3.3 | 5%
13.6 |  | 4-0 | apvali | 2 | 1/2 | 17 | 90 | 1 | vnt. | 540 | 3.34 | 5%
13.7 |  | 5-0 | apvali | 1 | 3/8 | 17 | 75 | 1 | vnt. | 180 | 2.23 | 5%
13.8 |  | 5-0 | apvali | 2 | 1/2 | 17 | 90 | 1 | vnt. | 1980 | 3.18 | 5%
13.9 |  | 5-0 | apvali | 2 | 1/2 | 13 | 75 | 1 | vnt. | 288 | 3.6 | 5%
13.10 |  | 5-0 | apvali | 2 | 1/2 | 10 | 75 | 1 | vnt. | 108 | 4 | 5%
13.11 |  | 6-0 | apvali | 2 | 3/8 | 13 | 75 | 1 | vnt. | 1980 | 6.36 | 5%
13.12 |  | 6-0 | apvali | 2 | 3/8 | 11 | 75 | 1 | vnt. | 72 | 6 | 5%
13.13 |  | 7-0 | apvali | 2 | 3/8 | 9,3-9,5 | 75 | 1 | vnt. | 4500 | 7.42 | 5%
13.14 |  | 7-0 | apvali, juoda | 2 | 3/8 | 9,3-9,5 | 75 | 1 | vnt. | 504 | 9.54 | 5%
13.15 |  | 8-0 | apvali, juoda | 2 | 3/8 | 8 | 60 | 1 | vnt. | 1188 | 10.6 | 5%
[7 empty] | Viso 13 p.d. be PVM |  |  | 33768 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 13 p.d. su PVM
14 | 33141125-2 | Besirezorbuojantis minkštas, elastingas monofilamentinis, sintetinis siūlas. Pilna absorbcija nuo 182-238 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 80% po 2 savaičių, 70% po 4 savaičių, 60% po 6 savaičių. Cheminė medžiaga - polidioksanonas. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
14.1 |  | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 40 | 90 | 1 | vnt. | 252 | 4.35 | 5%
14.2 |  | 1 | apvali, siūlas su kilpa | 1 | 1/2 | 48 | 150 | 1 | vnt. | 1980 | 8.06 | 5%
14.3 |  | 3-0 | apvali | 2 | 1/2 | 22 | 70 | 1 | vnt. | 72 | 5.83 | 5%
14.4 |  | 4-0 | apvali | 2 | 1/2 | 22 | 70 | 1 | vnt. | 72 | 5.8 | 5%
14.5 |  | 5-0 | apvali | 2 | 3/8 | 13 | 70 | 1 | vnt. | 72 | 7.89 | 5%
14.6 |  | 6-0 | apvali | 2 | 3/8 | 13 | 70 | 1 | vnt. | 72 | 9.33 | 5%
14.7 |  | 7-0 | apvali | 2 | 3/8 | 9,3-9,5 | 70 | 1 | vnt. | 72 | 9.4 | 5%
[7 empty] | Viso 14 p.d. be PVM |  |  | 2592 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 14 p.d. su PVM
15 | 33141125-2 | Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis, pilna absorbcija 56 - 70d. Cheminė medžiaga poliglaktinas 910. Dengtas poliglaktinu 370 ir kalcio steratu. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau kaip 75% po 2 savaičių, 50% po 3 savaičių, 25% po 4 savaičių. Rišant mazgą, siūlas neišsisklaido, nenutrūksta, užrištas neatsiriša. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
15.1 |  | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 720 | 2.54 | 5%
15.2 |  | 0 | apvali, pjaunančių galu | 1 | 1/2 | 40 | 70 | 1 | vnt. | 9720 | 2.54 | 5%
15.3 |  | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 1008 | 2.02 | 5%
15.4 |  | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 360 | 1.92 | 5%
15.5 |  | 3-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 24 | 70 | 1 | vnt. | 7740 | 1.92 | 5%
15.6 |  | 4-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 19 | 70 | 1 | vnt. | 612 | 2.06 | 5%
[7 empty] | Viso 15 p.d. be PVM |  |  | 20160 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 15 p.d. su PVM
16 | 33141125-2 | Siūlas nesirezorbuojantis, monofilamentinis, chordų plastikai, iš PTFE arba analogiškos medžiagos.
16.1 |  | 2-0 | apvali | 2 | 1/2 | 26 | 90 | 1 | vnt. | 400 | 40 | 5% |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 16 p.d. su PVM
17 | 33141125-2 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis, dengtas polibutilatu arba silikonu poliesteris su lopinėliu spalvotas. Lopinėliai pagaminti iš teflono, dydis 6 arba 7 mm x 3 mm ovalo arba stačiakampio formos. Siūlai per lopinelius turi būti perverti simetriškai (t.y. siūlų įėjimo ir išejimo vietos abejose lopelio pusėse turi būti vienodai nutolusios nuo lopelio kraštų, tarpas tarp siūlo įėjimo ir išėjimo vietos turi būti didesnis negu iki lopelio krašto).
17.1 |  | 2-0 | pjaunančių galu | 2 | 1/2 | 18 | 75 | 1 | vnt. | 2520 | 4.35 | 5%
17.2 |  | 2-0 | pjaunančių galu | 2 | 1/2 | 18 | 75 | 4 | vnt. | 2880 | 6.36 | 5%
17.3 |  | 2-0 | pjaunančių galu | 2 | 1/2 | 18 | 75 | 8 | vnt. | 4140 | 5.3 | 5%
17.4 |  | 2-0 | pjaunančių galu | 2 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 828 | 4.24 | 5%
17.5 |  | 2-0 | pjaunančių galu | 2 | 1/2 | 26 | 75 | 4 | vnt. | 828 | 8.48 | 5%
17.6 |  | 2-0 | pjaunančių galu | 2 | 1/2 | 26 | 75 | 8 | vnt. | 828 | 5.15 | 5%
[7 empty] | Viso 17 p.d. be PVM |  |  | 12024 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 17 p.d. su PVM
18 | 33141000-0 | Turniketas. Širdies chirurgijai, skirtas naudoti su juostelėmis. Rinkinyje turi būti du turniketai, du plastikiniai pravedėjai, dvi juostelės. Turniketas turi būti su juostelės fiksavimą užtikrinančiu kamščiu, kuris prifiksuotas prie turniketo.
18.1 | [8 empty] | vnt. | 1000 | 18 | 5% |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 18 p.d. su PVM
19 | 33141000-0 | Lopeliai teflono 6 x 3 mm su įspaustom skylutėm siūlo įvėrimui. Supakuoti po 4 ar 6 vienetus.
19.1 | [8 empty] | vnt. | 4000 | 0.7 | 5% |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 19 p.d. su PVM
20 | 33141125-2 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, spalvotas, pintas, polifilamentinis, dengtas polibutilatu. Cheminė medžiaga - poliesteris. Apvalkalas sudarytas iš ne mažiau kaip 16 gijų.
20.1 |  | 0 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 40 | 75 | 1 | vnt. | 2880 | 3.29 | 5%
20.2 |  | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 3420 | 3 | 5%
20.3 |  | 2-0 | apvali | 2 | 1/2 | 26 | 90 | 1 | vnt. | 4500 | 4.45 | 5%
20.4 |  | 3-0 | apvali | 2 | 1/2 | 26 | 90 | 1 | vnt. | 1440 | 4.45 | 5%
20.5 |  | 4-0 | apvali | 2 | 1/2 | 17 | 75 | 1 | vnt. | 360 | 4.6 | 5%
20.6 |  | 5-0 | apvali | 2 | 1/2 | 17 | 75 | 1 | vnt. | 108 | 13.78 | 5%
[7 empty] | Viso 20 p.d. be PVM |  |  | 12708 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 20 p.d. su PVM
21 | 33141000-0 | Kaulų vaškas. Elastingumui užtikrinti sudėtyje turi būti ne mažiau 10% parafino vaško.
21.1 | [8 empty] | vnt. | 4000 | 1 | 5% |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 21 p.d. su PVM
22 | 33141000-0 | Juostelė kraujagyslių apvedimui medvilninė, balta.
22.1 | [6 empty] | 3,2 x 750 mm |  | vnt. | 600 | 1 | 5% |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 22 p.d. su PVM
23 | 33141125-2 | Stimuliaciniai laidai
23.1 |  | 3-0 |  | 3 | 1/2 x 2 + tiesi | 26 | 200 | 1 | vnt. | 1800 | 21 | 5% |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 23 p.d. su PVM
24 | 33141125-2 | Nesirezorbuojantis monofilamentinis plienas
24.1 |  | 7 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 48 | 45 | 1-4 | vnt. | 3840 | 4.24 | 5%
24.2 |  | 6 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 48 | 45 | 1-4 | vnt. | 252 | 4.24 | 5%
24.3 |  | 4 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 48 | 45 | 1-4 | vnt. | 48 | 3.5 | 5%
24.4 |  | 2 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 45 | 60 | 1 | vnt. | 30 | 6.89 | 5%
[8 empty] | Viso 24 p.d. be PVM |  | 4170 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 24 p.d. su PVM
25 | 33141000-0 | Sterilios silikoninės juostelės, lygus paviršius be latekso 30-45 cm ilgio
25.1 |  | Mini -maxi- super maxi (arterijoms raudona spalva) | [5 empty] | 2 vnt./pak. | vnt. | 800 | 1.5 | 5%
25.2 |  | Mini -maxi- super maxi (venoms mėlyna spalva) | [5 empty] | 2 vnt./pak. | vnt. | 800 | 1.3 | 5%
25.3 |  | Mini -maxi- super maxi (ureteriui geltona spalva) | [5 empty] | 2 vnt./pak. | vnt. | 300 | 1.3 | 5%
[8 empty] | Viso 25 p.d. be PVM |  | 1900 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 25 p.d. su PVM
26 | 33141125-2 | Siūlas iš nylono arba poliamid arba analogiškos medžiagos.
26.1 |  | 2-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 35 | 90 | 1 | vnt. | 2520 | 1.7 | 5%
26.2 |  | 3-0 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 30 | 75 | 1 | vnt. | 1800 | 1.38 | 5%
[8 empty] | Viso 26 p.d. be PVM |  | 4320 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 26 p.d. su PVM
27 | 33141125-2 | Nesirezorbuojantis polifilamentinis natūralaus šilko, impregnuotas bičių vašku chirurginis siūlas.
27.1 |  | 2 |  |  |  |  | 2x70 | 2 | vnt. | 5400 | 0.4 | 5%
27.2 |  | 1 |  |  |  |  | 2x70 | 2 | vnt. | 1200 | 0.5 | 5%
27.3 |  | 0 |  |  |  |  | 2x70 | 3 | vnt. | 1440 | 0.6 | 5%
27.4 |  | 2-0 |  |  |  |  | 2x70 | 2 | vnt. | 3600 | 0.7 | 5%
27.5 |  | 4-0 |  |  |  |  | 3x45 | 3 | vnt. | 3600 | 0.5 | 5%
27.6 |  | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 2520 | 1.6 | 5%
[8 empty] | Viso 27 p.d. be PVM |  | 17760 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 27 p.d. su PVM
28 | 33141125-2 | Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis, pilna absorbcija 55 - 70 d. Cheminė medžiaga poliglaktinas 910 arba sintetinis poliesteris (sudarytas iš glikolido ir laktido) arba lygiavertė medžiaga. Procentinis stiprumo išlaikymas 75% ±10% po 2 savaičių, 40% ±10% po 3 savaičių.
28.1 |  | 0 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 36 | 75 | 1 | vnt. | 1440 | 3.82 | 5%
28.2 |  | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 36 | 75 | 1 | vnt. | 1980 | 4.36 | 5%
28.3 |  | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 48 | 90 | 1 | vnt. | 1080 | 4.14 | 5%
28.4 |  | 1 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 36 | 90 | 1 | vnt. | 720 | 3.94 | 5%
28.5 |  | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 36 | 90 | 1 | vnt. | 864 | 3.61 | 5%
28.6 |  | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 1080 | 3.3 | 5%
28.7 |  | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 1440 | 3.5 | 5%
28.8 |  | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 36 | 90 | 1 | vnt. | 2520 | 4 | 5%
28.9 |  | 3-0 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 36 | 90 | 1 | vnt. | 1980 | 3.7 | 5%
28.10 |  | 4-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 24 | 75 | 1 | vnt. | 1620 | 3.36 | 5%
28.11 |  | 4-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 19 | 70 | 1 | vnt. | 1800 | 2.45 | 5%
28.12 |  | 1 |  |  |  |  | 70 | 2 | vnt. | 540 | 3.84 | 5%
[8 empty] | Viso 28 p.d. be PVM |  | 17064 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 28 p.d. su PVM
Vaikų ligoninės poreikiams
29 | 33141125-2 | Greitos rezorbcijos, pintas, sintetinis, polifilamentinis dengtas siūlas. Pilnos absorbcijos intervalas 35-42 d. Sudarytas iš glikolido ir L-laktido kopolimero, poliglikolio rūgšties arba lygiavertės medžiagos. Rišant mazgą, siūlas neišsisklaido, nenutrūksta, užrištas neatsiriša. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau kaip 50 % po 5 dienų. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
29.1 |  | 3-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 16 | 70 | 1 | vnt. | 72 | 3.5 | 5%
29.2 |  | 4-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 16 | 70 | 1 | vnt. | 180 | 3.5 | 5%
29.3 |  | 4-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 13 | 45 | 1 | vnt. | 72 | 3.5 | 5%
[8 empty] | Viso 29 p.d. be PVM |  | 324 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 29 p.d. su PVM
30 | 33141125-2 | Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Siūlas turi būti padengtas antibakterine medžiaga - triklozanu. Pilna absorbcija 56 - 70 d. Sudarytas iš poliglaktino 910 (glikolido 90% ir L- laktido 10% kopolimero) ar lygiavertės medžiagos. Dengtas poliglaktinu 370 ir kalcio steratu ar lygiavertėmis medžiagomis. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau kaip 75% po 2 savaičių, 50% po 3 savaičių, 25% po 4 savaičių. Rišant mazgą, siūlas neišsisklaido, nenutrūksta, užrištas neatsiriša. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
30.1 |  | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 70 | 90 | 1 | vnt. | 216 | 3 | 5%
30.2 |  | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 36 | 90 | 1 | vnt. | 108 | 3 | 5%
30.3 |  | 0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 30 | 70 | 1 | vnt. | 108 | 3 | 5%
30.4 |  | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 16 | 70 | 1 | vnt. | 180 | 3.3 | 5%
30.5 |  | 2-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 24 | 70 | 1 | vnt. | 360 | 3 | 5%
30.6 |  | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 90 | 1 | vnt. | 180 | 2.7 | 5%
30.7 |  | 3-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 19 | 70 | 1 | vnt. | 900 | 2.6 | 5%
30.8 |  | 4-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 19 | 70 | 1 | vnt. | 1080 | 2.6 | 5%
30.9 |  | 5-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 16 | 45 | 1 | vnt. | 360 | 3.5 | 5%
[8 empty] | Viso 30 p.d. be PVM |  | 3492 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 30 p.d. su PVM
31 | 33141125-2 | Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas, specializuotoms tretinio lygio oftalmologinėms operacijoms. Pilna absorbcija 56 - 70 d.Sudarytas iš poliglaktino 910 (glikolido 90% ir L- laktido 10% kopolimero) ar lygiavertės medžiagos. Dengtas poliglaktinu 370 ir kalcio steratu ar lygiavertėmis medžiagomis. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau kaip 75% po 2 savaičių, 50% po 3 savaičių, 25% po 4 savaičių. Siūlas neaižėja, rišant mazgą, neišsisklaido, nenutrūksta, užrištas neatsiriša. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
31.1 |  | 5-0 | apvali | 1 | 1/2 | 10 | 70 | 1 | vnt. | 144 | 5.3 | 5%
31.2 |  | 6-0 | apvali | 1 | 1/2 | 17 | 70 | 1 | vnt. | 216 | 4.1 | 5%
31.3 |  | 6-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 11 | 45 | 1 | vnt. | 360 | 5.64 | 5%
[8 empty] | Viso 31 p.d. be PVM |  | 720 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 31 p.d. su PVM
32 | 33141125-2 | Sintetinis monofilamentinis, besirezorbuojantis siūlas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Sudarytas iš poliglekaprono ar lygiavertės medžiagos. Procentinis stiprumo išlaikymas 55% ± 5% per 7 paras. Pilnas stiprumo netekimas 21-28 paros. Pilna rezorbcija 90-120 parų. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
32.1 |  | 3-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 19 | 45 | 1 | vnt. | 540 | 4.84 | 5%
32.2 |  | 4-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 16 | 45 | 1 | vnt. | 240 | 4.84 | 5%
[8 empty] | Viso 32 p.d. be PVM |  | 780 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 32 p.d. su PVM
33 | 33141125-2 | Besirezorbuojantis, sintetinis, minkštas, elastingas monifilamentinis siūlas. Pilnos absorbcijos intervalas 180-200 d. Sudarytas iš polidioksanono arba poliglikonato arba lygiavertės medžiagos.Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
33.1 |  | 2-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 24 | 70 | 1 | vnt. | 144 | 2.7 | 5% |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 33 p.d. su PVM
34 | 33141125-2 | Monofilamentinis, sintetinis, labai ilgos rezorbcijos siūlas. Pilnos absorbcijos intervalas 182-238 d. Sudarytas iš polidioksanono ar lygiavertės medžiagos. Siūlo stiprumo išlaikymas ne mažiau 80 % po 14 d., ne mažiau 70 % po 28 d., ne mažiau 60 % po 42 d.Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
34.1 |  | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 70 | 70 | 1 | vnt. | 72 | 3.2 | 5%
34.2 |  | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 36 | 70 | 1 | vnt. | 72 | 3.5 | 5%
[8 empty] | Viso 34 p.d. be PVM |  | 144 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 34 p.d. su PVM
35 | 33141125-2 | Pintas, sintetinis, nesirezorbuojantis, polifilamentinis dengtas siūlas, siūlas, sudarytas iš poliesterio ar lygiavertės medžiagos. Tvirtas, laikantis tempimą, užrištas neatsiriša. Leidžiamas nuokrypis siūlo ilgiui ± 5 cm, adatos ilgiui ± 2 mm. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
35.1 |  | 2 | tapercut | 4 | 1/2 | 45 | 75 | 4 | vnt. | 240 | 4.1 | 5%
35.2 |  | 2-0 baltas | pjaunanti | 1 | 3/8 | 26 | 45 | 1 | vnt. | 360 | 4.7 | 5%
35.3 |  | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 4 | vnt. | 300 | 4.7 | 5%
35.4 |  | 3-0 baltas | pjaunanti | 1 | 3/8 | 24 | 45 | 1 | vnt. | 360 | 3 | 5%
35.5 |  | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 17 | 75 | 1 | vnt. | 720 | 3.2 | 5%
35.6 |  | 4-0 baltas | pjaunanti | 1 | 3/8 | 19 | 45 | 1 | vnt. | 216 | 3.2 | 5%
35.7 |  | 5 | tapercut | 4 | 1/2 | 55 | 75 | 4 | vnt. | 144 | 4.4 | 5%
[8 empty] | Viso 35 p.d. be PVM |  | 2340 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 35 p.d. su PVM
36 | 33141125-2 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, monofilamentinis siūlas, sudarytas iš poliamido arba lygiavertės medžiagos. Ypatingai lankstus ir lengvai slysta per audinius. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
36.1 |  | 5-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 16 | 45 | 1 | vnt. | 360 | 2 | 5%
36.2 |  | 5-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 13 | 45 | 1 | vnt. | 360 | 2 | 5%
[8 empty] | Viso 36 p.d. be PVM |  | 720 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 36 p.d. su PVM
37 | 33141125-2 | Natūralių (organinių) žaliavų chirurginis siūlas. Nesirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas šilkinis siūlas, impregnuotas specialiu vašku arba silikonu.Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
37.1 |  | 2-0 | be adatos | 1 |  |  | 45 | 10 | vnt. | 180 | 1.64 | 5%
37.2 |  | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 22 | 75 | 1 | vnt. | 216 | 1.6 | 5%
37.3 |  | 3-0 | be adatos |  |  |  | 45 | 5 | vnt. | 144 | 1.7 | 5%
[8 empty] | Viso 37 p.d. be PVM |  | 540 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 37 p.d. su PVM
Chirurginiai siūlai V-tam operaciniam blokui
38 | 33141125-2 | Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis, pilna absorbcija 55 - 70 d. Cheminė medžiaga poliglaktinas 910 arba sintetinis poliesteris (sudarytas iš glikolido ir laktido) arba lygiavertė medžiaga. Procentinis stiprumo išlaikymas 75% ±10% po 2 savaičių, 40% ±10% po 3 savaičių.
38.1 |  | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 3120 | 3 | 5%
38.2 |  | 0 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 37 | 90 | 1 | vnt. | 3060 | 3.3 | 5%
38.3 |  | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 37 | 90 | 1 | vnt. | 8640 | 2.9 | 5%
38.4 |  | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 65-70 | 90 | 1 | vnt. | 612 | 11 | 5%
38.5 |  | 2-0 | pjaunančių galu | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 6120 | 4.57 | 5%
38.6 |  | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 5220 | 3.55 | 5%
38.7 |  | 3-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 19 | 75 | 1 | vnt. | 10980 | 3.62 | 5%
38.8 |  | 6-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 12 | 45 | 1 | vnt. | 360 | 3.69 | 5%
38.9 |  | 0 |  |  |  |  | 75 | 5-6 | vnt. | 1800 | 5 | 5%
38.10 |  | 2-0 |  |  |  |  | 75 | 5-6 | vnt. | 1080 | 4.98 | 5%
38.11 |  | 3-0 |  |  |  |  | 70 | 5-6 | vnt. | 648 | 4.5 | 5%
[8 empty] | Viso 38 p.d. be PVM |  | 41640 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 38 p.d. su PVM
39 | 33141125-2 | Labai turmpos rezorbcijos poliglaktinas.Procentinis stiprumo išlaikymas 45% po 5 dienų, 0 % po 14 dienų.
39.1 |  | 4-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 19 | 45 | 1 | vnt. | 360 | 4.21 | 5%
39.2 |  | 5-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 12 | 45 | 1 | vnt. | 360 | 5.7 | 5%
[8 empty] | Viso 39 p.d. be PVM |  | 720 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 39 p.d. su PVM
40 | 33141125-2 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis, dengtas, pintas. Cheminė medžiaga – poliesteris. Pilkas apvalkalas sudarytas iš ne mažiau, nei 16 gijų.
40.1 |  | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 37 | 75 | 1 | vnt. | 648 | 2.94 | 5%
40.2 |  | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 37 | 75 | 1 | vnt. | 648 | 3.62 | 5%
40.3 |  | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 22 | 75 | 1 | vnt. | 1620 | 2.76 | 5%
40.4 |  | 0 |  |  |  |  | 75 | 5-6 | vnt. | 1080 | 5.14 | 5%
40.5 |  | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 1620 | 2.42 | 5%
[8 empty] | Viso 40 p.d. be pVM |  | 5616 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 40 p.d. su PVM
41 | 33141125-2 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, monfilamentinis siūlas (chemninė medžiaga - nailonas, poliamidas).
41.1 |  | 2-0 | apvali | 2 | tiesi | 65 | 90 | 1 | vnt. | 180 | 4.3 | 5%
41.2 |  | 2-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 30 | 75 | 1 | vnt. | 1620 | 1.22 | 5%
41.3 |  | 2-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 19 | 45, bespalvis | 1 | vnt. | 2340 | 3.07 | 5%
41.4 |  | 3-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 19 | 75 | 1 | vnt. | 2592 | 1.15 | 5%
41.5 |  | 4-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 19 | 45 | 1 | vnt. | 9000 | 1.13 | 5%
41.6 |  | 5-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 16 | 45 | 1 | vnt. | 2268 | 1.22 | 5%
41.7 |  | 6-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 12 | 45 | 1 | vnt. | 1620 | 1.44 | 5%
41.8 |  | 4-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 19 | 45,bespalvis | 1 | vnt. | 504 | 3.06 | 5%
[8 empty] | Viso 41 p.d. be PVM |  | 20124 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 41 p.d. su PVM
42 | 33141125-2 | Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas, tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Pilna absorbcija 56 - 70d. Cheminė medžiaga poliglaktinas 910. Dengtas poliglaktinu 370 ir kalcio steratu. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau kaip 75% po 2 savaičių, 50% po 3 savaičių, 25% po 4 savaičių. Rišant mazgą, siūlas neišsisklaido, nenutrūksta, užrištas neatsiriša. Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Siūlas turi būti padengtas antibakterine medžiaga - triklozanu.
42.1 |  | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 48 | 90 | 1 | vnt. | 3600 | 3.32 | 5%
42.2 |  | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 40 | 90 | 1 | vnt. | 3600 | 2.68 | 5%
42.3 |  | 2-0 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 3600 | 2.3 | 5%
42.4 |  | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 37 | 70 | 1 | vnt. | 1296 | 3.07 | 5%
42.5 |  | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 1296 | 3.07 | 5%
42.6 |  | 4-0 | apvali | 1 | 1/2 | 17 | 70 | 1 | vnt. | 432 | 2.44 | 5%
42.7 |  | 4-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 19 | 70 | 1 | vnt. | 11340 | 3.36 | 5%
42.8 |  | 5-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 19 | 45 | 1 | vnt. | 3600 | 3.62 | 5%
[8 empty] | Viso 42 p.d. be PVM |  | 28764 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 42 p.d. su PVM
43 | 33141125-2 | Besirezorbuojantis minkštas, elastingas monofilamentinis, sintetinis siūlas, tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Pilna absorbcija nuo 182-238 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 80% po 2 savaičių, 70% po 4 savaičių, 60% po 6 savaičių. Cheminė medžiaga - polidioksanonas. Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Siūlas turi būti padengtas antibakterine medžiaga - triklozanu.
43.1 |  | 1 | apvali, kilpa | 1 | 1/2 | 48 | 150 | 1 | vnt. | 2880 | 7.6 | 5%
43.2 |  | 2-0 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 432 | 4.8 | 5%
43.3 |  | 3-0 | apvali | 2 | 1/2 | 2x26 | 90 | 1 | vnt. | 1440 | 7.75 | 5%
[8 empty] | Viso 43 p.d. be PVM |  | 4752 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 43 p.d. su PVM
44 | 33141125-2 | Sintetinis monofilamentinis, besirezorbuojantis siūlas tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Cheminė medžiaga poliglekapronas 25 (glikolido kopolimeras ir ε-kaprolaktonas). Procentinis stiprumo išlaikymas 55% ±5% per 7 paras. Pilnas stiprumo netekimas 21-28 paros. Siūlas bespalvis ir spalvotas. Pilna rezorbcija 90-120 parų. Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Siūlas turi būti padengtas antibakterine medžiaga - triklozanu.
44.1 |  | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 7200 | 3.45 | 5%
44.2 |  | 4-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 19 | 45,bespalvis | 1 | vnt. | 7200 | 4.04 | 5%
44.3 |  | 5-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 16 | 70 | 1 | vnt. | 1440 | 5.58 | 5%
44.4 |  | 6-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 11 | 70 | 1 | vnt. | 468 | 6.5 | 5%
[8 empty] | Viso 44 p.d. be PVM |  | 16308 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 44 p.d. su PVM
45 | 33141125-2 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, monofilamentinis siūlas, tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Nelūžtantis, minkštas, elastingas. Cheminė medžiaga – polipropilenas. Būdingas kontroliuojamas siūlo prailgėjimas. Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta. Siūlo spalva mėlyna arba bespalvė. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
45.1 |  | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 36 | 75 | 1 | vnt. | 2700 | 3.23 | 5%
45.2 |  | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 2700 | 2.41 | 5%
45.3 |  | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 22 | 75 | 1 | vnt. | 3600 | 2.89 | 5%
45.4 |  | 4-0 | apvali | 1 | 1/2 | 17 | 70-75 | 1 | vnt. | 2700 | 4.49 | 5%
45.5 |  | 4-0 | apvali | 2 | 1/2 | 13 | 90 | 1 | vnt. | 2700 | 4.3 | 5%
45.6 |  | 5-0 | apvali | 1 | 1/2 | 17 | 70-75 | 1 | vnt. | 3600 | 2.43 | 5%
45.7 |  | 6-0 | apvali | 2 | 3/8 | 13 | 60-70 | 1 | vnt. | 2700 | 5.5 | 5%
45.8 |  | 6-0 | apvali | 2 | 3/8 | 10-11 | 70-75 | 1 | vnt. | 2700 | 6.55 | 5%
45.9 |  | 7-0 | apvali | 2 | 3/8 | 9,3 | 45 | 1 | vnt. | 2700 | 20.04 | 5%
45.10 |  | 5-0 | apvali | 2 | 1/2 | 10 | 60 | 1 | vnt. | 720 | 7.12 | 5%
[8 empty] | Viso 45 p.d. be PVM |  | 26820 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 45 p.d. su PVM
46 | 33141125-2 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Dengtas, pintas, ypatingai tvirtas. Cheminė medžiaga - poliesteris. Siūlo spalva žalia arba bespalvė. Adatos tvirtos, nesilankto, nenulūžta.Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
46.1 |  | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 22 | 75 | 1 | vnt. | 5400 | 3.14 | 5%
46.2 |  | 4-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 13 | 45,baltas | 1 | vnt. | 432 | 5.55 | 5%
46.3 |  | 4-0 | apvali | 1 | 1/2 | 17 | 75 | 1 | vnt. | 1800 | 3.72 | 5%
46.4 |  | 5-0 | apvali | 1 | 3/8 | 13 | 75 | 1 | vnt. | 900 | 4.94 | 5%
[8 empty] | Viso 46 p.d. be PVM |  | 8532 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 46 p.d. su PVM
MIKROCHIRURGINIAI, PLASTINĖS - REKONSTRUKCINĖS CHIRURGIJOS SIŪLAI
47 | 33141125-2 | Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, nelūžtantis, minkštas, elastingas siūlas. Cheminė medžiaga poliamidas arba lygiavertė medžiaga. Būdingas kontroliuojamas siūlo pailgėjimas.
47.1 |  | 7-0 | apvali | 2 | 3/8 | 9.3 | 70 | 1 | vnt. | 720 | 12.1 | 5%
47.2 |  | 8-0 | apvali | 1 | 3/8 | 4.7 | 13 | 1 | vnt. | 1296 | 13.2 | 5%
47.3 |  | 9-0 | apvali | 1 | 3/8 | 4.7 | 13 | 1 | vnt. | 828 | 14.2 | 5%
47.4 |  | 9-0 | apvali | 1 | 3/8 | 3.8 | 13 | 1 | vnt. | 828 | 15 | 5%
47.5 |  | 10-0 | apvali | 1 | 1/2 | 4.7 | 13 | 1 | vnt. | 828 | 20 | 5%
47.6 |  | 10-0 | apvali | 1 | 3/8 | 3.8 | 13 | 1 | vnt. | 828 | 30.35 | 5%
47.7 |  | 11-0 | apvali | 1 | 3/8 | 3.8 | 13 | 1 | vnt. | 252 | 40 | 5%
[8 empty] | Viso 47 p.d. be PVM |  | 5580 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 47 p.d. su PVM
48 | 33141125-2 | Kombinuotas plieninis chirurginis siūlas, sausgyslių siuvimui. Siūlas pintas su kabliuku ir turi dvi adatas galuose, taip pat į komplektą įeina 2 vnt. polypropileno sagos ir švino rutuliukas vielai užspausti.
48.1 |  | 2-0 | apvali ir pjaunanti | 2 | 1/2 | 22(apvali) ir 48(tiesi) | 30 | 1 | vnt. | 60 | 20 | 5%
48.2 |  | 3-0 | apvali ir pjaunanti | 2 | 1/2 | 36(tiesi) ir 17(apvali) | 40 | 1 | vnt. | 60 | 20 | 5%
[8 empty] | Viso 48 p.d. be PVM |  | 120 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 48 p.d. su PVM
49 | 33141125-2 | Besirezorbuojantis mazgo nereikalaujautis, sintetinis, dantytas siūlas. Pilna absorbcija nuo 120-180 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 80% po 2 savaičių, 80% po 4 savaičių, 60% po 6 savaičių. Cheminė medžiaga - dažytas (violetinis) poliesteris ir polidioksanonas. Iš abiejų siūlo galų po adatą. Viduryje siūlo dantukai pakeičia kryptį ir sukdamiesi ratu aplink siūlą juda link adatų. Adatos, didesnės nei 17mm turi turėti išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
49.1 |  | 0 | apvali | 2 | 1/2 | 2x36 | 14x14 | 1 | vnt. | 720 | 20 | 5%
49.2 |  | 2-0 | apvali | 2 | 1/2 | 2x36 | 14x14 | 1 | vnt. | 720 | 20 | 5%
[8 empty] | Viso 49 p.d. be PVM |  | 1440 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 49 p.d. su PVM
50 | 33141125-2 | Besirezorbuojantis mazgo nereikalaujautis, sintetinis, dantytas siūlas, padengtas bakteriocidiškai veikiančia medžiaga - triklozanu. Pilna absorbcija nuo 90-120 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 60% ±3% po 1 savaitės, 30% ±3% po 2 savaičių. Cheminė medžiaga glikolido kopolimeras ir ε-kaprolaktonas. Viename siūlo gale adata, kitame - kilpa, kurios dydį galima reguliuoti.Adatos, didesnės nei 17mm turi turėti išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
50.1 |  | 3-0 | pjaunanti | 2 | 3/8 | 2x24 | 30x30 | 1 | vnt. | 360 | 20 | 5%
50.2 |  | 4-0 | pjaunanti | 2 | 3/8 | 2x19 | 30x30 | 1 | vnt. | 360 | 20 | 5%
[8 empty] | Viso 50 p.d. be PVM |  | 720 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 50 p.d. su PVM
51 | 33141125-2 | Besirezorbuojantis mazgo nereikalaujautis, sintetinis, dantytas siūlas. Pilna absorbcija nuo 182-238 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 75% po 2 savaičių, 65% po 4 savaičių, 55% po 6 savaičių. Cheminė medžiaga - dažytas (violetinis) poliesteris ir polidioksanonas. Siūlą sudaro vienakrypčiais inkarais/dantukai, viename gale chirurginė adata, o kitame – fiksavimo ąselė. Siūlas tinkantis uždaryti didelės įtampos vietas, tokias kaip fascija. Adatos, didesnės nei 17mm turi turėti išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
51.1 |  | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 40 | 45 | 1 | vnt. | 360 | 22 | 5% |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 51 p.d. su PVM
52 | 33141125-2 | Besirezorbuojantis, sintetinis, minkštas, elastingas, monofilamentinis siūlas. Pilna absorbcija 180-238 d. Cheminė medžiaga - polidioksanonas arba poliglikonatas arba lygiavertė medžiaga. Procentinis stiprumo išlaikymas 80% ±10% po 2 savaičių, 60% ±10% po 4 savaičių.
52.1 |  | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 36 | 70 | 1 | vnt. | 1440 | 4.28 | 5% |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 52 p.d. su PVM
53 | 33141125-2 | Ilgos rezorbcijos monofilamentinis siūlas. Pilna rezorbcijos trukmė iki 180 dienų. Pagamintas iš glikolio rūgšties ir trimetileno karbonato kopolimeroSiūlo paviršius dantytas, dantymas eina ratu su dvigubu įkirpimu. Siūlo gale kilpa.
53.1 |  | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 37 | 23 | 1 | vnt. | 900 | 5 | 5%
53.2 |  | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 37 | 15 | 1 | vnt. | 900 | 5 | 5%
[8 empty] | Viso 53 p.d. be PVM |  | 1800 |  |  |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 53 p.d. su PVM
Kitos vienkartinės priemonės
54 | 33184200-5 | Labai maži kvadrato formos lopai |  | Lopas pagamintas iš kolageno matrikso, gaunamo audinių inžinerijos būdu apdorojant gyvūninės kilmės perikardą, pašalinant ląsteles ir genetinę medžiagą. Lopas sertifikuotas naudoti žmonėms. Lopas laikomas steriliame tirpale. Lopo pakuotė privalo turėti temperatūros indikatorių. Lopo pakuotė privalo užtikrinti lopo saugumą. Lopo sudėtyje (įskaitant ir tirpalą, kuriame laikomas lopas) negali būti gliutaraldehido. Lopo sudetyje negali būti metalų, lopas privalo būti suderinamas su magnetinio rezonanso tyrimu (MRT) (t.y. implantavus lopą, šis neturi trukdyti atlikti MRT). Lopo galiojimo laikas nepažeistoje pakuotėje ne trumpesnis kaip 18 mėn. Lopo ilgis 2 – 3 cm. Lopo plotis 2 – 3 cm. Lopo storis 0.1 – 1 mm. |  |  |  |  | vnt. | 60 | 690 | 5% | Auto Tissue Berlin GmbH, Nr. 42 505 306 043 39 | 690 | 41400 | 2070 | Produktų_aprašymas.pdf Nr. 54, psl 4-7
[9 empty] | PVM suma, Eur | 2070
[9 empty] | Viso 54 p.d. su PVM | 43470
55 | 33141120-7 | Titaninės kraujagyslių kabutės, vidutinio dydžio |  | Kraujagyslių kabutės, tinkančios ligoninės turimiems "Hemoclip Plius Weck" instrumentams. Pagamintos iš širdies formos titano vielos; rombo ( ševrono ) formos, užsidarančios nuo galiukų. Kabutė turi išilginį ir skersinius griovelius. Kasetė gali būti su limpančiu arba nelimpančiu pagrindu, "easy-load" tipo kasetės sistema. Vidutinio ( "Medium" ) dydžio. Kasetėje ne mažiau 6 kabučių. |  |  |  |  | vnt. | 54317 | 1 | 5% |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 55 p.d. su PVM
56 | 33141120-7 | Titaninės kraujagyslių kabutės, mažo dydžio |  | Kraujagyslių kabutės, tinkančios ligoninės turimiems "Hemoclip Plius Weck" instrumentams. Pagamintos iš širdies formos titano vielos; rombo ( ševrono ) formos, užsidarančios nuo galiukų. Kabutė turi išilginį ir skersinius griovelius. Kasetė gali būti su limpančiu arba nelimpančiu pagrindu, "easy-load" tipo kasetės sistema. Mažo ( "Small" ) dydžio. Kasetėje ne mažiau 6 kabučių. |  |  |  |  | vnt. | 54316 | 1 | 5% |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 56 p.d. su PVM
57 | 33141120-7 | Polimerinės laparoskopinės kabutės |  | Polimerinės laparoskopinės „Weck Hem-o-lok“ tipo ar lygiavertės kabutės. Nesirezorbuojančios, inertiškos, pralaidžios rentgeno spinduliams. Turi užsirakinimo/atsirakinimo mechanizmą. Su atraumatiniais vidiniais grioveliais, integruotais dantukais, apsaugančiais nuo kabutės nuslydimo. Pateikiamos steriliai įpakuotos kasetėse po 6 vnt., kasetė su spalvine koduote, atitinkančia tinkamo aplikatoriaus spalvą. Ant pakuotės nurodytas sterilumo galiojimo laikas, bei atidarymo kryptis. Galimybė užsakant pasirinkti iš ne mažiau 3 dydžių: XL (tinka užspausti 7-16 mm storio audinius), L (tinka užspausti 5-13 mm storio audinius), ML (tinka užspausti 3-10 mm storio audinius). Kabutės turi tikti gydymo įstaigoje turimiems gamintojo Teleflex "Hem-o-lok" aplikatoriams, arba pateikti panaudai ne mažiau kaip po 4 vnt. aplikatorių, tinkamų kiekvienam siūlomų kabučių dydžiui. |  |  |  |  | vnt. | 22000 | 2.1046 | 5% |  |  | 0
PVM suma, Eur
Viso 57 p.d. su PVM
1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis PVM sumos ir maksimalios kainos su PVM nenurodo/nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ................................................................
2. Prekių vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme gali būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki tūkstantųjų skaičiaus dalių (trys skaičiai po kablelio). Kiekvienos pirkimo dalies maksimali kaina ir PVM suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).