## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MAMOGRAFAS
Kam: | Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė VŠĮ
Data: | 2025-07-04
Nr.: | 1830788
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB „Asanmeda“
Tiekėjo kodas (-ai): |  | Įmonės kodas 221906050
Tiekėjo adresas (-ai): |  | V.A. Graičiūno g. 4, LT-02241, Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | PVM mokėtojo kodas LT219060515
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | A/s:LT257044060001645641 AB “ SEB bankas”, banko kodas 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Generalinis direktorius Virginijus Domarkas
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  |  | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų: |  | Tiekėjas įrašo Taip arba Ne | Tiekėjo siūloma parametro reikšmė ir tiksli nuoroda į įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyto techninio parametro reikšmę (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
KT1.1. | Įrangos papildoma funkcija - Rentgeno vamzdžio židinio dėmių skaičius ≥ 4 (T1) | Ne
| KT1.1. balo reikšmė (Taip/Ne) | Ne
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT1.2. | Įrangos papildoma funkcija - Komplektuojama ne mažiau kaip dviejų padidinimo faktorių geometrinė gaunamo vaizdo didinimo sistema (T2) | Komplektuojama trijų padidinimo faktorių geometrinė gaunamo vaizdo didinimo sistema x1,5/x1,8/x2 | Techninis aprašas, p.9.
| KT1.2. balo reikšmė (Taip/Ne) | Taip
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT1.3. | Įrangos papildoma funkcija - Rentgeno generatoriaus galia ≥ 7 kW (T3) | 7,4 kW | Techninis aprašas, p.4.
| KT1.3. balo reikšmė (Taip/Ne) | Taip
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT1.4. | Įrangos papildoma funkcija - Motorizuoto vertikalaus judėjimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 70 cm iki 150 cm (T4) | Platesnis motorizuoto vertikalaus judėjimo diapazonas, lygus 91 cm, nuo 54 cm to 145 cm | Techninis aprašas, p.3.
| KT1.4. balo reikšmė (Taip/Ne) | Taip
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Tiekėjo siūloma parametro reikšmė ir tiksli nuoroda į įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyto techninio parametro reikšmę (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)dokumentacijoje nurodyto techninio parametro reikšmę (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras
1.1. | Rentgeno mamografijos sistema | 1 | kompl. | 127000 | 127000 | Gamintojas Metaltronica, modelis Helianthus DBT
1.1.1. | Turi nurodyti rentgeno mamografijos sistemos modelį, gamintoją | [5 empty] | Gamintojas Metaltronica, modelis Helianthus DBT
1.1.2. | Skaitmeninė 2D mamografija | [5 empty] | Yra skaitmeninė 2D mamografija. Techninis aprašas, p. 7
1.1.3. | Turi būti skaitmeninės tūrinės (3D) mamografijos (tomosintezės) funkcija (turi pateikti gamintojo patvirtinimą). | [5 empty] | Yra skaitmeninės tūrinės (3D) mamografijos (tomosintezės) funkcija (Gamintojo patvirtinimas pateikiamas). Techninis aprašas, p. 1.
1.1.4. | Skaitmeninės tūrinės (3D) mamografijos (tomosintezė) skenavimo kampas turi būti ≥15 laipsnių | [5 empty] | 50 laipsnių. Techninis aprašas, p. 3.
1.1.5. | Mažiausias atstumas tarp rekonstruotų pjūvių turi būti ≤ 1,0 mm | [5 empty] | 1,0 mm. Techninis aprašas, p. 8.
1.1.6. | Visi c-lanko pozicionavimo paciento atžvilgiu judesiai turi būti motorizuoti | [5 empty] | Taip, visi pozicionavimo paciento atžvilgiu judesiai yra motorizuoti. Techninis aprašas, p. 3.
1.1.7. | C-lanko posūkio kampo diapazonas ≥340° | [5 empty] | C-lanko posūkio kampo diapazonas 360° (±180° ). Techninis aprašas, p. 3.
1.1.8. | Minimalus atstumas nuo grindų iki horizontalaus detektoriaus (0° padėtis) turi būti ne daugiau kaip 70 +/- 0,5 cm, maksimalus atstumas ne mažiau kaip 140 +/- 0,5 cm. | [5 empty] | Minimalus atstumas nuo grindų iki horizontalaus detektoriaus (0° padėtis) yra 54 cm, maksimalus atstumas 145 cm. Techninis aprašas, p. 3.
1.1.9. | Atstumas nuo šaltinio iki detektoriaus (angliškai: Source-Image Distance (SID)) turi būti ≥ 65 cm | [5 empty] | 66 cm. Techninis aprašas, p. 3.
1.1.10. | Turi būti paciento veido apsaugos nuo jonizuojančios spinduliuotės sistema visiems darbo režimams | [5 empty] | Yra paciento veido apsaugos nuo jonizuijančios spinduliuotės visiems darbo režimams. Techninis aprašas, p. 7.
1.1.11. | Kompresijos sistema: turi būti rankinis ir automatinis suspaudimo valdymas | [5 empty] | Yra rankinis ir automatinis suspaudimo valdymas. Techninis aprašas, p. 10.
1.1.12. | Didžiausia suspaudimo jėga automatinio valdymo režime turi būti ne mažiau kaip 170N | [5 empty] | 200 N. Techninis aprašas, p. 10. Vartotojo vadovas, p 88.
1.1.13. | Didžiausia suspaudimo jėga rankinio valdymo režime turi būti ne mažiau kaip 200N | [5 empty] | 200 N. Vartotojo vadovas, p 89.
1.1.14. | Turi būti krūties prispaudimo plokštelės ne mažiau kaip dviejų dydžių: 18 cm +/- 1 cm x 24 cm +/- 1 cm ir 24 cm +/- 1 cm x 30 cm +/- 1cm | [5 empty] | Yra dviejų dydžių suspaudimo plokštelės: 18x24 cm ir 24x30 cm. Techninis aprašas, p. 10.
1.1.15. | Turi būti geometrinė gaunamo vaizdo didinimo sistema | [5 empty] | Yra geometrinė didinimo sistema. Techninis aprašas, p. 9.
1.1.16. | Didinimo faktoriai ≥ 1.5 | [5 empty] | x1,5/x1,8/x2. Techninis aprašas, p. 9.
1.1.17. | Židinio dėmių kiekis ≥ 2 | [5 empty] | 2 židinio dėmės. Techninis aprašas, p. 5.
1.1.18. | Židinio dėmių skersmuo a) ≤0,1 mm b) ≤0,3mm | [5 empty] | a) 0,1 mm, b) 0.3 mm. Techninis aprašas, p. 5.
1.1.19. | Anodo šiluminė talpa ≥300 kHU | [5 empty] | 300 kHU. Techninis aprašas, p. 5.
1.1.20. | Turi būti nemažiau kaip dviejų rūšių keičiami spektriniai filtrai skaitmeninės rentgenografijos 2 D režimui | [5 empty] | Yra rodžio (Rh) ir sidabro (Ag) filtrai skaitmeninės rentgenografijos 2 D režimui. Techninis aprašas, p. 6.; vartotojo vadovas, p. 15
1.1.21. | Rentgeno generatoriaus galia ≥ 5kW | [5 empty] | 7.4 kW. Techninis aprašas, p. 4.
1.1.22. | mAs diapazonas tur būti ne siauresnis kaip nuo 3 mAs iki 500 mAs | [5 empty] | Nuo 1 mAs iki 640 mAs. Techninis aprašas, p. 4.
1.1.23. | Įtampos diapazonas ≤ 25 kV - ≥ 49 kV | [5 empty] | 20 - 49 kV. Techninis aprašas, p. 4.
1.1.24. | Rengeno detektoriaus tipas turi būti skaitmeninis | [5 empty] | Skaitmeninis. Techninis aprašas, p. 7.
1.1.25. | Pikselio dydis turi būti ≤ 100 µm | [5 empty] | 85 µm. Techninis aprašas, p. 7.
1.1.26. | Pilkumo lygių skaičius ≥ 14 bitų | [5 empty] | 16 bitų. Techninis aprašas, p. 7.
1.1.27. | Detektoriaus aktyvios zonos plotas turi būti ≥ (23 x 29) cm +/- 1 cm | [5 empty] | 23,9 x 30,5 cm. Techninis aprašas, p. 7.
1.1.28. | Apšvitos reguliavimas ir optimizavimo sistema turi būti pilnai automatinio režimo, turi būti automatiškai parenkamas spektrinis filtras, mAs ir įtampa | [5 empty] | Apšvitos reguliavimas ir optimizavimo sistema yra pilnai automatinio režimo, automatiškai parenkamas spektrinis filtras, mAs ir įtampa. Techninis aprašas, p.8.; Vartotojo vadovas, p. 110.
1.1.29. | Turi būti programinė arba aparatinė įranga skirta pacienčių su implantais tyrimams atlikti | [5 empty] | Yra aparatinė įranga, skirta pacienčių su implantais tyrimams atlikti. Techninis aprašas, p.8; 10.
1.1.30. | Radiologijos technologo darbo vietos kompiuterinė įranga ir operacinė sistema turi būti sukomplektuota gamintojo arba atitikti gamintojo nustatytus reikalavimus | [5 empty] | Radiologijos technologo darbo vietos kompiuterinė įranga ir operacinė sistema yra sukomplektuota gamintojo. Techninis aprašas, p.12.
1.1.31. | Radiologijos technologo darbo vietoje turi būti instaliuota gamintojo dedikuota programinė įranga pirminei gautų vaizdų peržiūrai | [5 empty] | Radiologijos technologo darbo vietoje yra instaliuota gamintojo dedikuota programinė įranga ("POEt") pirminei gautų vaizdų peržiūrai. Techninis aprašas, p.12.
1.1.32. | Turi būti galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sitemos (DICOM Modality Worklist) | [5 empty] | Yra galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist). Vartotojo vadovas, p. 19; 46. DICOM conformance statement, p. 10 - 11.
1.1.33. | Turi būti vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage) | [5 empty] | Yra vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage). Vartotojo vadovas, p. 19, 119; 183; 222. DICOM conformance statement, p. 10 - 11.
1.1.34. | Turi būit vaizdų iškvietimas iš vaizdų archyvo (DICOM Query/Retrieve) | [5 empty] | Yra vaizdų iškvietimas iš vaizdų archyvo (DICOM Query/Retrieve). Vartotojo vadovas, p. 203; 206. DICOM conformance statement, p. 10 - 11.
1.1.35. | Turi būti funkcija vaizdų spausdinimas (DICOM Print) | [5 empty] | Yra vaizdų spausdinimas (DICOM Print). Vartotojo vadovas, p. 19; 185. DICOM conformance statement, p. 10 - 11.
1.1.36. | Turi turėti funkciją vaizdų siuntimas (DICOM Send) ne mažiau kaip į 2 vietas | [5 empty] | Yra vaizdų siuntimas (DICOM Send) į 2 (ir daugiau) vietas. Vartotojo vadovas, p. 47. DICOM conformance statement.
1.1.37. | Turi būti švinuotas arba lygiavertis rentgeno apsauginis skydas | [5 empty] | Yra švinuotas rentgeno apsauginis skydas. Techninis aprašas, p.11.
1.1.38. | Turi būti modelinė sistema (fantomas) kasdienei kokybės kontrolei, 1 vnt. | [5 empty] | Yra modelinė sistema (fantomas) kasdienei kokybės kontrolei (50 mm PMMA) Vartotojo vadovas, p. 210 - 211; 256.
1.1.39. | Gydytojo radiologo darbo vietoje turi būti specializuota programinė įranga 2D, 3D ir spektrinės mamografijos vaizdų peržiūrai ir vertinimui | [5 empty] | Yra specializuota programinė įranga 2D, 3D ir spektrinės mamografijos vaizdų peržiūrai ir vertinimui. RDV vartotojo vadovas, p. 12; Gamintojo deklaracija.
1.1.40. | Turi būti 2 D vaizdų gavimo tomosintezės (3D) programinė įranga | [5 empty] | Yra 2 D vaizdų gavimo tomosintezės (3D) programinė įranga. Techninis aprašas, p.8.
1.1.41. | Gydytojo radiologo darbo vietoje programinė įranga turi leisti perduoti DICOM standarto vaizdus (DICOM Storage SCU / DICOM Storage SCP) | [5 empty] | Gydytojo radiologo darbo vietoje programinė įranga leidžia perduoti DICOM standarto vaizdus (DICOM Storage SCU / DICOM Storage SCP). RDV vartotojo vadovas, p. 12; 76. RVD serviso instukcija, p. 103; 148.
1.1.42. | Gydytojo radiologo darbo vietoje programinė įranga turi leisti vaizdų siuntimą DICOM protokolu (DICOM Send) | [5 empty] | Gydytojo radiologo darbo vietoje programinė įranga leidžia vaizdų siuntimą DICOM protokolu (DICOM Send). RDV vartotojo vadovas, p. 12; 76; 79
1.1.43. | Gydytojo radiologo darbo vietoje programinė įranga turi spausdinti DICOM standarto vaizdus (DICOM Print) | [5 empty] | Gydytojo radiologo darbo vietoje programinė įranga spausdina DICOM standarto vaizdus (DICOM Print). RDV vartotojo vadovas, p. 12. RDV serviso instrukcija, p. 92.
1.1.44. | Gydytojo radiologo darbo vietoje programinė įranga turi turėti paciento informacijos užklausimo/gavimo iš DICOM archyvų (DICOM Query ir Retrieve funkcijos) funkciją | [5 empty] | Gydytojo radiologo darbo vietoje programinė įranga turi paciento informacijos užklausimo/gavimo iš DICOM archyvų (DICOM Query ir Retrieve funkcijos) funkciją. RDV vartotojo vadovas, p. 12.; RDV serviso instrukcija, p. 148
1.1.45. | Gydytojo radiologo darbo vietoje programinė įranga turi turėti vaizdų pilkumo skalės kadravimo funkciją (windowing arba WW/WL adjustment) | [5 empty] | Gydytojo radiologo darbo vietoje programinė įranga turi vaizdų pilkumo skalės kadravimo funkciją (windowing arba WW/WL adjustment). RDV vartotojo vadovas, p. 39-40; 83.
1.1.46. | Gydytojo radiologo darbo vietoje programinė įranga turi turėti vaizdų inversiją (invert) | [5 empty] | Gydytojo radiologo darbo vietoje programinė įranga turi vaizdų inversiją (invert). RDV vartotojo vadovas, p. 54.
1.1.47. | Gydytojo radiologo darbo vietoje programinė įranga turi turėti vaizdų rotavimo (rotate) ir vaizdų veidrodinio atvaizdavimo funkciją (mirror) | [5 empty] | Gydytojo radiologo darbo vietoje programinė įranga turi vaizdų rotavimo (rotate) ir vaizdų veidrodinio atvaizdavimo funkciją (flip - veidrodinis atvaizdavimas). RDV vartotojo vadovas, p.54-55.
1.1.48. | Gydytojo radiologo darbo vietoje programinė įranga turi turėti „Padidinto stiklo“ funkciją (magnifying glass) | [5 empty] | Gydytojo radiologo darbo vietoje programinė įranga turi „Padidinto stiklo“ funkciją (magnifying glass). RDV vartotojo vadovas, p. 41.
1.1.49. | Gydytojo radiologo darbo vietoje programinė įranga turi turėti nepertraukiamo vaizdų mastelio keitimo ir panoramavimo funkciją (zoom and pan) | [5 empty] | Gydytojo radiologo darbo vietoje programinė įranga turi nepertraukiamo vaizdų mastelio keitimo ir panoramavimo funkciją (zoom and pan). RDV vartotojo vadovas, p. 39; 42; 83.
1.1.50. | Gydytojo radiologo darbo vietoje programinė įranga turi turėti ilgio ir kampo matavimo funkciją | [5 empty] | Gydytojo radiologo darbo vietoje programinė įranga turi ilgio ir kampo matavimo funkciją. RDV vartotojo vadovas, p. 43.
1.1.51. | Gydytojo radiologo darbo vietoje programinė įranga turi turėti vaizdų anotacijos funkciją | [5 empty] | Gydytojo radiologo darbo vietoje programinė įranga turi vaizdų anotacijos funkciją. RDV vartotojo vadovas, p. 36; 43; 44.
1.1.52. | Gydytojo radiologo darbo vietoje programinė įranga turi galėti konfigūruoti teksto išdėstymą | [5 empty] | Gydytojo radiologo darbo vietoje programinė įranga gali konfigūruoti teksto išdėstymą. RDV vartotojo vadovas, p. 51-52.
1.1.53. | Gydytojo radiologo darbo vietoje programinė įranga turi turėti Ultragarso vaizdų, magnetinio rezonanso tomografijos vaizdų peržiūros funkciją | [5 empty] | Gydytojo radiologo darbo vietoje programinė įranga turi ultragarso vaizdų, magnetinio rezonanso, tomografijos vaizdų peržiūros funkciją. RDV vartotojo vadovas, p.12.
1.1.54. | Gydytojo radiologo darbo vietos kompiuterinė įranga ir operacinė sistema turi būti sukomplektuota gamintojo arba atitikti gamintojo nustatytus reikalavimus | [5 empty] | Gydytojo radiologo darbo vietos kompiuterinė įranga ir operacinė sistema yra sukomplektuota gamintojo. Radiologo darbo vietos techninis aprašas, p.2.
1.1.55. | Kompiuterio monitoriaus pacientų sąrašo ir vaizdų peržiūrai įstrižainė turi būti ≥ 24", | [5 empty] | 27". Radiologo darbo vietos techninis aprašas, p.2. Monitorius pacientų sąrašui, p.2.
1.1.56. | Monitoriaus pacientų sąrašo ir vaizdų peržiūrai skiriamoji geba turi būti ≥ 1920x1080 arba ≥ 1900x1200 | [5 empty] | 1920 x 1080. Radiologo darbo vietos techninis aprašas, p.2. Monitorius pacientų sąrašui, p.2.
1.1.57. | Monitoriaus pacientų sąrašo ir vaizdų peržiūrai kontrastiškumas turi būti ≥ 1000:1, | [5 empty] | 1000:1. Radiologo darbo vietos techninis aprašas, p.2; Monitorius pacientų sąrašui, p.2.
1.1.58. | Monitoriaus pacientų sąrašo ir vaizdų peržiūrai maksimalus skaistis turi būti ≥ 300 cd/m2, | [5 empty] | 300 cd/m2. Radiologo darbo vietos techninis aprašas, p.2. Monitorius pacientų sąrašui, p.2.
1.1.59. | Gydytojo radiologo darbo vietoje turi būti medicininis mamografinis diagnostinis monitorius, 1 vnt. | [5 empty] | 1 vnt.
1.1.60. | Medicininis mamografinis diagnostinis monitoriaus įstrižainė turi būti ≥ 78 cm, | [5 empty] | 78,3 cm. Radiologo darbo vietos techninis aprašas, p.2.
1.1.61. | Medicininis mamografinis diagnostinis monitoriaus raiška turi būti ≥ 4200 x 2800, | [5 empty] | 4200x2800. Radiologo darbo vietos techninis aprašas, p.2.
1.1.62. | Medicininis mamografinis diagnostinis monitoriaus kalibruotas skaistis turi būti ≥ 500 cd/m2, | [5 empty] | 1080 cd/m2. Radiologo darbo vietos techninis aprašas, p.2.
1.1.63. | Medicininis mamografinis diagnostinis monitoriaus kontrastiškumas turi būti ≥ 1500:1, | [5 empty] | 1500:1. Radiologo darbo vietos techninis aprašas, p.2
1.1.64. | Medicininis mamografinis diagnostinis monitoriaus turi turėti spalvoto ir nespalvoto vaizdo atvaizdavimo funkciją, | [5 empty] | Medicininis mamografinis diagnostinis monitoriaus turi spalvoto ir nespalvoto vaizdo atvaizdavimo funkciją. Radiologo darbo vietos techninis aprašas, p.2 Monitoriaus specifikacija, p.1-2.
1.1.65. | Turi būti komplektuojama visa reikalinga įranga periodinei monitoriaus kokybės kontrolei atlikti | [5 empty] | Taip, komplektuojama visa reikalinga įranga periodinei monitoriaus kokybės kontrolei atlikti. Monitoriaus specifikacija, p.1.
1.1.66. | Papildomas monitorius pacientų sąrašo ir vaizdų peržiūrai, medicininis mamografinis diagnostinis monitorius ir dedikuota medicininė vaizdo plokštė turi būti suderinami su siūlomu kompiuteriu ir operacine sistema. | [5 empty] | Monitorius pacientų sąrašui ir vaizdų peržiūrai, medicininis mamografinis diagnostinis monitorius ir dedikuota medicininė vaizdo plokštė yra suderinami su siūlomu kompiuteriu ir operacine sistema (diagnostinė radiologo darbo vieta yra komplektuojama gamintojo). Radiologo darbo vietos techninis aprašas, p.1-2.
1.1.67. | Būtina užtikrinti nepertraukiamą elektros maitinimą tiek radiologijos technologo tiek daktaro radiologo darbo vietose naudojant nepertraukiamo maitinimo šaltinį (-ius) (UPS) | [5 empty] | Taip, yra užtikrinamas nepertraukiamas elektros maitinimas tiek radiologijos technologo, tiek daktaro radiologo darbo vietose naudojant nepertraukiamo maiitnimo šaltinius (UPS). UPS duomenų lapas, p.2. Radiologo darbo vietos techninis aprašas, p.2.
1.1.68. | Turi būti siūlomos sistemos instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos parašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka. | [5 empty] | Taip, užtikrinamas siūlomos sistemos instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos parašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka. UAB ,,Asanmeda" patvirtinimo raštas
1.1.69. | Įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti įrangos gamintojo nurodytus priėmimo testus, kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka ir pateikti testų/bandymų protokolus. | [5 empty] | Įrangos tiekėjas, sumontavęs ir suderinęs įrangą, atliks įrangos gamintojo nurodytus priėmimo testus, kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka ir pateiks testų/bandymų protokolus.UAB ,,Asanmeda" patvirtinimo raštas
1.1.70. | Turi turėti CE ženklinimą (kartu su pasiūlymu pateikiama CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopija) | [5 empty] | Yra CE ženklinimas. Patvirtinančio dokumento kopija pateikiama.
1.1.71. | Turi būti taikomas garantinis laikotarpis ne mažiau nei 24 mėn. Į garantiją turi būti įskaičiuotas nemokamas atliekamas įrangos remontas, įskaitant detales ir medžiagas, nemokamai atliekama gamintojo rekomenduojamu periodiškumu techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžigas. Išskyrus atvejus kai nustatoma, kad gedimai nutiko dėl Užsakovo kaltės, nesilaikant instrukcijų ir/ ar eksploatavimo sąlygų | [5 empty] | Taikomas garantinis laikotarpis 24 mėn. Į garantiją įskaičiuotas nemokamas atliekamas įrangos remontas, įskaitant detales ir medžiagas, nemokamai atliekama gamintojo rekomenduojamu periodiškumu techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžigas. Išskyrus atvejus kai nustatoma, kad gedimai nutiko dėl Užsakovo kaltės, nesilaikant instrukcijų ir/ ar eksploatavimo sąlygų. UAB ,,Asanmeda" patvirtinimo raštas
1.1.72. | Kartu su įranga turi būti pateikiama dokumentacija naudojimo instrukcija lietuvių ir originalo kalba. | [5 empty] | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcija lietuvių ir originalo (anglų) kalba. UAB ,,Asanmeda" patvirtinimo raštas
1.1.73. | Kartu su įranga turi būti pateikiama serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | [5 empty] | Kartu su įranga pateikiama serviso dokumentacija anglų kalba. UAB ,,Asanmeda" patvirtinimo raštas
1.1.74. | Kartu su įranga turi būti pateikiama periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato. | [5 empty] | Kartu su įranga pateikiama periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. UAB ,,Asanmeda" patvirtinimo raštas
1.1.75. | Numatomas prekių pristatymo ir intaliavimo terminas turi būti neilgesnis kaip 3 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo termino | [5 empty] | Numatomas prekių pristatymo ir intaliavimo terminas 3 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo termino. UAB ,,Asanmeda" patvirtinimo raštas
|  |  |  | Suma be PVM | 127000
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 26670
|  |  |  | Suma su PVM | 153670 | Dalies biudžetas su PVM: 250000 Eur

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | Ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Dokumentai reikalaujami pirkimo sąlygų priede "Kokybės kriterijai ir jų vertinimas" |  |  |  | Taip
5 | Gamintojo dokumentai |  |  |  | Taip/Ne
6 | Gamintojo įgaliojimas |  |  |  | Taip
7 | UAB Asanmeda patvirtinimo raštas |  |  |  | Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Viešųjų pirkimų specialistė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Aušra Silickienė
15090-2 2025-03-19 09:31:50