TSD-449, VPP-2979

Chirurginės konsolės techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chirurginė (implantavimo) konsolė (kiekis 1 vnt.) | - Su ne mažiau kaip 6 įvestomis į atmintį implantų sistemomis; - Su ne mažiau kaip 8 programomis ir programų keitimo mygtuku; - Su bešepetėliniu varikliu, kurio svoris su rankove ne daugiau 300 g; - Variklio apsisukimų skaičius reguliuojamas, maksimalus apsisukimų skaičius ne mažiau kaip 40 000 aps./min.; - Su variklio sukimosi krypties keitimo mygtuku; - Variklio maksimalus sukimo momentas ne mažiau 80 Ncm; - Variklis tinkamas sterilizuoti ≥ 134°C temperatūroje; - Su galimybe sukalibruoti mikrovariklio ir antgalio sukimosi pasipriešinimą kiekvienam antgaliui individualiai prieš operaciją; - Su kojinio valdymo pedalu; - Su LED arba lygiaverčio tipo pašvietimu, kurio intensyvumas ne mažiau kaip 32 000 lx; - Pašvietimo intensyvumas reguliuojamas ne mažiau kaip 3 reguliavimo režimais; - Maksimalus aušinančio vandens tiekimo greitis ne mažiau 75 ml/min.; - Su aušinančio vandens intensyvumo keitimo mygtuku; - Su USB jungtimi darbinių parametrų įrašymui. | Modelis: „Surgic Pro+“ Gamintojas: „NSK-Nakanishi Inc.“, Japonija Failas: 5-Technine dokumentacija.pdf, 1-6 psl. - Su 8 įvestomis į atmintį implantų sistemomis - Psl.: 1, 2; - Su 8 programomis ir programų keitimo mygtuku - Psl.: 1, 2, 3; - Su bešepetėliniu varikliu, kurio svoris su rankove 280 g. - Psl.: 4; - Variklio apsisukimų skaičius reguliuojamas, maksimalus apsisukimų skaičius 40 000 aps./min. - Psl.: 1, 3, 4; - Su variklio sukimosi krypties keitimo mygtuku - Psl.: 3; - Variklio maksimalus sukimo momentas 80 Ncm - Psl.: 1, 4; - Variklis tinkamas sterilizuoti 134°C temperatūroje - Psl.: 4, 5; - Su galimybe sukalibruoti mikrovariklio ir antgalio sukimosi pasipriešinimą kiekvienam antgaliui individualiai prieš operaciją - Psl.: 3, 6; - Su kojinio valdymo pedalu - Psl.: 1; - Su LED pašvietimu, kurio intensyvumas 32 000 lx - Psl.: 1, 4; - Pašvietimo intensyvumas reguliuojamas 3 reguliavimo režimais - Psl.: 3; - Maksimalus aušinančio vandens tiekimo greitis 75 ml/min. – Psl.: 1; - Su aušinančio vandens intensyvumo keitimo mygtuku - Psl.: 3; - Su USB jungtimi darbinių parametrų įrašymui - Psl.: 1, 2, 3; |
|  | Tiesus chirurginis antgalis (kiekis 1 vnt.) | - Korpusas pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos; - Su pašvietimu; - Sūkių perdavimo santykis 1:1; - Su išoriniu aušinimu; - Skirta darbui su 2,35 mm diametro grąžtais; - Tinkamas sterilizuoti ≥ 134°C temperatūroje. | Modelis: „X-SG65L“ Gamintojas: „NSK-Nakanishi Inc.“, Japonija Failas: 5-Technine dokumentacija.pdf, 7 psl. - Korpusas pagamintas iš titano; - Su pašvietimu; - Sūkių perdavimo santykis 1:1; - Su išoriniu aušinimu; - Skirta darbui su 2,35 mm diametro grąžtais; - Tinkamas sterilizuoti 134°C temperatūroje. |
|  | Kampinis chirurginis antgalis (kiekis 1 vnt.) | - Su pašvietimu; - Sūkių perdavimo santykis 20:1; - Su išoriniu aušinimu; - Lengvai ardomas valymui; - Skirta darbui su 2,35 mm diametro grąžtais; - Tinkamas sterilizuoti ≥ 134°C temperatūroje; - Grąžto (boro) fiksacija mygtuku. | Modelis: „X-SG20L“ Gamintojas: „NSK-Nakanishi Inc.“, Japonija Failas: 5-Technine dokumentacija.pdf, 8-10 psl. - Su pašvietimu - Psl.: 8;; - Sūkių perdavimo santykis 20:1 - Psl.: 8; - Su išoriniu aušinimu - Psl.: 8; - Lengvai ardomas valymui - Psl.: 9; - Skirta darbui su 2,35 mm diametro grąžtais - Psl.: 10; - Tinkamas sterilizuoti 134°C temperatūroje - Psl.: 8; - Grąžto (boro) fiksacija mygtuku - Psl.: 8. |
|  | Chirurginės konsolės ir antgalių žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją. | Kartu su pasiūlymu pateikiamos galiojančio CE sertifikato ir EB atitikties deklaracijų kopijos. Failas: CE Sertifikatai.pdf, 1-14 psl. |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 12 mėnesių | 12 mėnesių. Failas: 5-Technine dokumentacija.pdf, 11, 12 psl. |
|  | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. |

Papildomi reikalavimai:

- Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita gamintojo dokumentacija su siūlomų prekių eskizais – iliustracijomis.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.