## Techninė specifikacija
Pirkimas: Vienkartinės priemonės venų ir hemorojaus operacijoms su įrangos panauda
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Nr. | Pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos | Maksmimalus kiekis | Gamintojas, prekės kodas/modelis | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį.
2. | VIENKARTINĖS PRIEMONĖS HEMOROJAUS OPERACIJOMS SU ĮRANGOS PANAUDA
2.1. | Rinkinys: lazerio pluoštas, kurio šerdies skersmuo 500-600 µm su vienkartiniu anoskopu ir vienkartiniu pravedėju, hemorojui | 100 vnt. | Light Guide Optics International Ltd/ CORONA Hemorrhoid Probe EU REF SFCS000088.Biopsybell s.r.l., 14G proktologinis pravedėjas REF STRC1406C. Sapi Med S.p.A. / Anoskopas Gull REF A.4086.1 | Rinkinys: lazerio pluoštas, kurio šerdies skersmuo 600 µm su vienkartiniu anoskopu ir vienkartiniu pravedėju, hemorojui žr. Katalogai II.pdf 1,2,4,5,8,9 psl.
2.1.1. | Sterilus; |  |  | Sterilus; žr. Katalogai II.pdf 1 psl.
2.1.2. | Individualiai supakuotas; |  |  | Individualiai supakuotas; žr. Katalogai II.pdf 3 psl.
2.1.3. | Pluošto galas kūgio formos; |  |  | Pluošto galas kūgio formos; žr. Katalogai II.pdf 1 psl.
2.1.4. | Anoskopas ne trumpesnis nei 90 mm, anatominės formos; |  |  | 93 mm, anatominės formos; žr. Katalogai II.pdf 4 psl.
2.1.5. | 14 G pravedėjas, 6 cm ± 0,2 cm ilgio; |  |  | 14 G, 6 cm; žr. Katalogai II.pdf 5 psl.
2.2. | 1470 nm bangos ilgio diodinis lazeris hemorojui (panaudai) | 1 vnt. | G.N.S. neolaser Ltd. neoV1470 | 1470 nm bangos ilgio diodinis lazeris hemorojui žr. Katalogai II.pdf 7 psl.
2.2.1. | 4 lazerio klasė; |  |  | 4 klasė; žr. Katalogai II.pdf 6 psl.
2.2.2. | Lazerio galia ne mažiau 12W; |  |  | 12W; žr. Katalogai II.pdf 7 psl.
2.2.3. | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduotų aparatų techninę priežiūrą, aprūpinti medicinos prietaiso pasais, atlikti techninės būklės tikrinimą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Turi būti pateiktas detalus, gamintojo reglamentuotas ir gamintojo atstovų atliekamas įrangos techninių priežiūros darbų atlikimo dažnis, priemonės; |  |  | Tiekėjas savo sąskaita užtikrins perduotų aparatų techninę priežiūra, aprūpins medicinos prietaiso pasais, atliks techninės būklės tikrinimą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Pateiksime detalų, gamintojo reglamentuotą ir gamintojo atstovų atliekamą įrangos techninių priežiūros darbų atlikimo dažnį, priemones;
2.2.4. | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduotų aparatų techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą / remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Aparatai turi būti pastoviai atnaujinami, kad būtų naujausia programinės įrangos versija. Aparatų galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas nedelsiant (darbo dienomis) po pranešimo gavimo. Panaudos davėjas įsipareigoja nemokamai atlikti Įrangos remonto ir priežiūros darbus (įskaitant detalių keitimą) pagal gamintojo nurodytas rekomendacijas. Jei tokių darbų neįmanoma atlikti skubiai, panaudos davėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 4 darbo dienas pateikti neatlygintinam naudojimui analogišką įrangą iki bus sutaisyta; |  |  | Tiekėjas užtikrins savo sąskaitą perduodamų aparatų technine priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/ remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Aparatai bus atnaujinami, kad būtų naujausia softo versija. Aparatų galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas bus pradedamas nedelsiant (darbo dienomis) po pranešimo gavimo. Panaudos davėjas įsipareigoja nemokamai atlikti įrangos remonto ir priežiūros darbus (įskaitant detalių keitimą) pagal gamintojo nurodytas rekomendacijas. Jei tokių darbų neįmanoma bus atlikti skubiai, panaudos davėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 4 darbo dienas pateikti neatlygintinam naudojimui analogišką įrangą iki bus sutaisyta.
2.2.5. | Įrangos pristatymo, instaliavimo, ligoninės personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą; |  |  | Įrangos pristatymo, instaliavimo, ligoninės personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą;
2.2.6. | Įranga turi būti pažymėtą CE ženklu (būtina pateikti CE sertifikato kopiją); |  |  | Įranga pažymėta CE ženklu; žr. Katalogai II.pdf 7 psl.
2.2.7. | Pateikti lietuvių kalba išsamią aparato naudojimo instrukciją (pristatant įrangą) |  |  | Naudojimosi instrukcija lietuviu kalba bus pateikta pristatant įrangą

## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. Siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 ir/ar (ES) 2017/746 nuostatas. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopija. CPO LT pasilieka teisę prašyti dokumentų (dokumento dalies) vertimo į lietuvių kalbą. Kilus įtarimų dėl pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, pirkimo vykdytojas pasilieka teisę reikalauti pateikti vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą. Vėliau šis dokumentas teikiamas vykdant sutartį su pirma prekių siunta. 2. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras/deklaracijas su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai (CPO LT pasilieka teisę prašyti dokumentų (dokumento dalies) vertimo į lietuvių kalbą). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose/deklaracijose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. 3. Jei iš pirkimo dokumentuose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius procesus, būdingus konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, standartus, sertifikatus ar techninius liudijimus, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.