## specifikacija
SPS 1 Priedas
VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS INTERVENCINEIKARDIOLOGIJAI, TIEKIAMOS KONSIGNACINIAIS PAGRNDAIS (Nr. 2395)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Priemonių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES 2017/745 reglamento (ar 93/42/EEB) direktyvos reikalavimus.
2. Priemonių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą, patvirtintą tiekiančios įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
Pirk. dalies Nr. | Pirkimo dalies/objekto pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai pirkimo objektui | Mato vienetas | Kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | PVM tarifas, ٪ | Kaina be PVM, Eur | Siūlomos prekės charakteristikos, firminis pavadinimas, gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys). BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ
1 | Dvigubi (BIB) balioniniai kateteriai | "Non-compliant" tipo balionas, kuro vidinėje dalyje yra antras (mažesnis) balionas. Pritaikyta 0,035" diametro vielai. Išorinio baliono mažiausias diametras ≤ 12±1mm, didžiausias diametras ≥ 30 ±1mm (žingsnis kas 2 mm), trumpiausias ilgis ≤ 25 ± 2 mm, ilgiausias ≥ 60 ± 2 mm (žingsnis kas 10 mm, nebūtinai kiekvienam diametrui). Vidinio baliono mažiausias diametras – pusė išorinio baliono diametro. Kateterio ilgis 110cm. Suderinamas su ≤ 16F įvedimo sistema. Išorinio baliono RBP slėgis nuo 2 atm iki 7 atm. | vnt. | 30 | 1039 | 5% | 31170 | "Non-compliant" tipo balionas, kuro vidinėje dalyje yra antras (mažesnis) balionas. Pritaikyta 0,035" diametro vielai. Išorinio baliono mažiausias diametras 12 mm, didžiausias diametras 30 mm (žingsnis kas 2 mm), trumpiausias ilgis 25 mm, ilgiausias 60 mm (žingsnis kas 5-10 mm). Vidinio baliono mažiausias diametras – pusė išorinio baliono diametro. Kateterio ilgis 110cm. Suderinamas su 8-16F įvedimo sistema. Išorinio baliono RBP slėgis nuo 2 atm iki 7 atm. NuMED, BIB, kat.Nr.: BBxxx (x-skaičius), dokumentas "1_pd_BIB.pdf", Išsamus dydžių asortimentas - http://www.numedforchildren.com/products-ce.htm
|  |  |  | PVM suma, Eur |  |  | 1558.5
|  |  |  | 1 p. d. kaina su PVM, Eur |  |  | 32728.5
2 | Aortos žiedą tausojantis valvuloplastinis kateteris | "Non-compliant" tipo balionas, kurio vidurinė dalis siaurenė su platesniais galais (smėlio laikrodžiui artimos formos). Kateterio baliono mažiausias diamentras ≤ 10 ± 1 mm, o didžiausias ≥ 30 ±1mm, ne didesniais kaip 3 mm intervalais. Baliono ilgiai nuo 20 mm iki 60 mm (priklausomai nuo diametro). Balionai, kurių diametas 10mm - 25mm privalo turėti 30 mm ir 40 mm ilgį, o 16mm - 30mm diametro balionai - 40mm, 50mm ir 60mm ilgius. Kateterio ilgis 100±10cm. Pritaikyti naudoti su 0,035" nukreipiančiąja viela. Iki 18mm baliono diametro imtinai kateteriai suderinami su ne didesne nei 10F kaniule (introdiuseriu), ribinis slėgis ne mažiau 4atm. Iki 28mm baliono diametro imtinai kateteriai suderinami su ne didesne nei 12F kaniule (introdiuseriu), ribinis slėgis ne mažiau 2atm. Ne mažiau trijų rentgenokontrastinių žymeklių baliono pozicionavimui. | vnt. | 180 | 1180.8 | 5% | 212544 | "Non-compliant" tipo balionas, kurio vidurinė dalis siaurenė su platesniais galais (smėlio laikrodžiui artimos formos). Kateterio baliono mažiausias diamentras 4 mm, o didžiausias 30 mm, 1-3 mm intervalais. Baliono ilgiai nuo 20 mm iki 60 mm (priklausomai nuo diametro). Balionai, kurių diametas 10mm - 25mm turi 30 mm ir 40 mm ilgį, o 16mm - 30mm diametro balionai - 40mm, 50mm ir 60mm ilgius. Kateterio ilgis 100 ir 110 cm. Pritaikyti naudoti su 0,035" nukreipiančiąja viela. Iki 18mm baliono diametro imtinai kateteriai suderinami su ≤10F kaniule (introdiuseriu), ribinis slėgis ≥ 4atm. Iki 28mm baliono diametro imtinai kateteriai suderinami su ≤12F kaniule (introdiuseriu), ribinis slėgis ≥ 2atm.Trys rentgenokontrastiniai žymekliai baliono pozicionavimui. NuMED, NuCLEUS, kat.Nr.: PVNxxx, TNxxx (x-skaičius), dokumentas "2_pd_NuCleus.pdf", Išsamus dydžių asortimentas - http://www.numedforchildren.com/products-ce.htm
|  |  |  | PVM suma, Eur |  |  | 10627.2
|  |  |  | 2 p. d. kaina su PVM, Eur |  |  | 223171.2
3 | Standartinis valvuloplastinis kateteris | „Non-compliant“ tipo balioninis kateteris, koaksialinės konstrukcijos, kurio sudėtyje neturi būti latekso. Kateterio baliono mažiausias diamentras ≤ 3 ± 1 mm, o didžiausias ≥ 40 ±1mm. Trumpiausiasbaliono ilgis ≤ 20 ± 2 mm, ilgiausias ≥ 100 ± 2 mm (priklausomai nuo diametro). Balionai, kurių diametras 2mm – 7mm, pritaikyti naudoti su 0,025" nukreipiančiąja viela, 8mm – 40mm su 0,035“. Platus 30 mm ir 40 mm ilgio baliono diametrų pasirinkimas: nuo 4mm iki 16 mm – 1 mm žingsniu, nuo 18 mm iki 30 mm – 2±1 mm žingsniu. Kateterio darbinis ilgis 100 ± 10 cm. Iki 18mm baliono diametro imtinai kateteriai suderinami su ≤10 F kaniule (introdiuseriu), maksimalus ribinis slėgis ≥7ATM. Iki 22 mm baliono diametro imtinai kateteriai suderinami su ≤12 F kaniule (introdiuseriu), ribinis slėgis ≥ 4 ATM. Kateteris privalo turėti ≥ 2 rentgenokontrastinius žymeklius. | vnt. | 82 | 618 | 5% | 50676 | „Non-compliant“ tipo balioninis kateteris, koaksialinės konstrukcijos, kurio sudėtyje nėra latekso. Kateterio baliono mažiausias diamentras - 2 mm, o didžiausias - 40 mm. Trumpiausias baliono ilgis - 20 mm, ilgiausias - 100 mm (priklausomai nuo diametro). Balionai, kurių diametras 2mm – 7mm, pritaikyti naudoti su 0,025" nukreipiančiąja viela, 8mm – 40mm su 0,035“. Platus 30 mm ir 40 mm ilgio baliono diametrų pasirinkimas: nuo 4mm iki 16 mm – 1 mm žingsniu, nuo 18 mm iki 30 mm - ≤3 mm žingsniu. Kateterio darbinis ilgis 100 cm. Iki 18mm baliono diametro imtinai kateteriai suderinami su ≤10 F kaniule (introdiuseriu), maksimalus ribinis slėgis ≥7ATM. Iki 22 mm baliono diametro imtinai kateteriai suderinami su ≤12 F kaniule (introdiuseriu), ribinis slėgis ≥ 4 ATM. Kateteris turi 2 rentgenokontrastinius žymeklius. NuMED, Z-MED, kat.Nr.: PDZxxx, SOxxx, SNxxx (x-skaičius), dokumentas "3_pd_Z MED.pdf", Išsamus dydžių asortimentas - http://www.numedforchildren.com/products-ce.htm
|  |  |  | PVM suma, Eur |  |  | 2533.8
|  |  |  | 3 p. d. kaina su PVM, Eur |  |  | 53209.8
1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis PVM sumos ir bendros (maksimalios) sumos su PVM nenurodo/nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:
2. Prekių vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).