SPS 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„Švirkštinių, tūrinių, enterinio maitinimo pompų, monitorių, defibriliatorių ir

šviestuvų pirkimas (6402)“

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga, nes perkama įranga bus naudojama medicinos srityje, todėl svarbu įsitikinti, kad įranga įsigyjama teisėtai, perpardavėjas yra legalus įrangos platintojas, įranga bus tinkamos kokybės, tiekiama laiku. Gamintojo įgaliojimas

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra įrangos gamintojo įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą garantinio laikotarpio metu arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos garantinį aptarnavimą. Gamintojo įgaliojimas

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai pateikiami lietuvių kalba arba gali būti pateikiami anglų kalba, tačiau, paprašius perkančiajai organizacijai, turės būti pateiktas vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą per 3 darbo dienas. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Prekių aprašymas 6, Prekių aprašymas 7, https://www.mindray.com/en/products/patient-monitoring/continuous-patient-monitoring/umec

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams. Prekių aprašymas 6 psl. Nr. 19-22, Prekių aprašymas 7 psl. Nr. 19-22,

- Garantiniu laikotarpiu turi būti nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

7. Šie dokumentai pateikiami tiekiant ir instaliuojant prietaisą (taikoma 1–12-ai ir 14–15-ai pirkimo objekto dalims):

1 lentelė

|  | Pavadinimas | Reikalavimai dokumentų turiniui |
| --- | --- | --- |
|  | Vartotojo instrukcija: | Ženklinta CE |
|  | Anglų kalba | Gamintojo išleistas originalas, kuris pateikiamas su gaminiu/prietaisu (User manual). Neprivaloma, jei pagaminta Lietuvoje |
|  | Lietuvių kalba | Tikslus originalios vartotojo instrukcijos vertimas iš anglų kalbos. |
|  | Techninė dokumentacija | Gamintojo išleisti techninės eksploatacijos dokumentai (Technical/ Service/ Operation manuals): aprašai, brėžiniai, aptarnavimo bei remonto instrukcijos ir pan. Pateikiama: anglų k., gali būti ir lietuvių k. |
|  | Techninės priežiūros (TP) reglamentas | Periodiškai atliekamų TP darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato. |
|  | Valymo-dezinfekavimo instrukcija | Aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje. |
|  | CE sertifikatas ar EB atitikties deklaracijos kopija | Būtina |
|  | Instruktuotų (apmokytų) darbuotojų sąrašas (taikoma 1–12-ai ir 15-ai pirkimo objekto dalims) | Dokumente nurodoma: prietaiso pavadinimas/modelis, instruktuotų darbuotojų vardas, pavardės, pareigos, instruktažo data ir vieta (padalinys), Tiekėjo pavadinimas ir jo darbuotojo, atlikusio instruktavimą, pareigos, vardas ir pavardė. Visi dokumente išvardinti asmenys pasirašo. |
|  | Įdiegimo aktas (Medicinos technikos skyriaus (toliau MTS) Instaliavimo aktas) | Aktą parengia MTS inžinierius. Aktą pasirašo ligoninės padalinio-naudotojo vedėjas, MTS vedėjas bei inžinierius ir Tiekėjo darbuotojas, įgaliotas atlikti prietaiso instaliavimą. |

8.	Visi dokumentai (ir/ar jų kopijos) teikiami popieriniu pavidalu. Papildomai gali būti teikiama CD ar lygiavertėse laikmenose pdf formatu.

9.	1 lentelės 1, 2, 3, ir 5 punktuose išvardinti dokumentai turi būti patvirtinti Tiekėjo parašu ir antspaudu.

10.	Instruktuotų asmenų sąrašas atskirai nesudaromas, jei darbuotojų skaičius mažas (iki 5-6). Tada leidžiama jų parašus rinkti MTS Instaliavimo akte. Jei tiekėjas pateikia pasą - sąrašas sudaromas ir pasirašoma pase.

11.	Perdavimas: dokumentai pagal 1 lentelės 1, 2, 4 ir 5 punktus perduodami padalinio naudotojo vyr. slaugytojai-slaugos administratorei, likusieji - MTS inžinieriui, kuris dalyvauja instaliavime.

II. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija).

Aplinkosauginiai reikalavimai, taikomi 1–7-ai ir 9–15-ai pirkimo objekto dalims:

- Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tiekėjo ar prekių gamintojo dokumentus, patvirtinančius, kad prekių pakuotės yra perdirbamos (deklaracijas arba kitus lygiaverčius dokumentus). Tiekėjo deklaracija dėl aplinkosauginių reikalavimų

- Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti rašytinį gamintojo patvirtinimą, kad prekė atitinka

šiam reikalavimui, ar kitus dokumentus (pvz. naudotojo vadovą ar kirus lygiaverčius), kuriuose nurodyta (grafiškai pažymėta tekste), kaip laikomasi šio reikalavimo., Gamintojo patvirtinimas, Prekių aprašymas 6 psl. Nr. 2, Prekių aprašymas 7 psl. Nr. 2, Vartotojo vadovas, Tiekėjo deklaracija dėl aplinkosauginių reikalavimų

- Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tiekėjo ar prekių gamintojo dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomų prekių pagrindinės medžiagos/komponentai yra tinkamos pakartotinam naudojimui ar perdirbimui (deklaracijas ar kitus lygiaverčius dokumentus). Tiekėjo deklaracija dėl aplinkosauginių reikalavimų

Aplinkosauginiai reikalavimai, taikomi 8-ai pirkimo objekto daliai:

1. Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo ir (ar) prekės tiekėjo  raštišką patvirtinimą, kad prekių pakuotės yra perdirbamos ar deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus.

2. Siūlomos prekės sudėtyje nėra cheminių medžiagų, įtrauktų į REACH reglamento 57 ir 67 straipsnius. Prekės veikimui nebus naudojamos eksploatacinės medžiagos, įtrauktos į REACH reglamento 57 straipsnį.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo techninius dokumentus arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolą, arba kitus lygiaverčius įrodymus.

3. Dengiamieji mišiniai, gamintojo naudojami bet kokioms metalinėms dalims padengti, neturi būti klasifikuojami pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 kaip:

• 1 arba 2 kategorijos kancerogeniniai, mutageniniai ar toksiški reprodukcijai;

• ūmiai toksiški per burną, odą ar kvėpavimo takus (1 ar 2 kategorijos) arba vandens aplinkai (1 kategorijos);

• 1 kategorijos, turintys specifinį toksiškumą konkrečiam organui. Be to, juose neturi būti jokių priedų, pagamintų naudojant šviną, kadmį, chromą (VI), gyvsidabrį, arseną arba seleną tokiomis koncentracijomis, kurios viršija 0,010 % masės.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: ekologinis ženklas (jei toks prekės grupei egzistuoja), saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

6 pirkimo objekto dalis. Gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorius suaugusiems, 2 vnt.

| Parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- |
| Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorius uMEC12, Mindray, Kinija – 2 vnt. |
| 1. Monitorius su lietimui jautriu ekranu („touch screen“) | Monitorius su lietimui jautriu ekranu („touch screen“). Prekių aprašymas 6 psl. Nr. 1. |
| 2. Monitoriaus įstrižainė ne mažesnė nei 12'' | Monitoriaus įstrižainė 12.1'' Prekių aprašymas 6 psl. Nr. 1. |
| 3. Monitoriuje atvaizduojamas maksimalus kreivių skaičius vienu metu ne mažesnis nei 6 | Monitoriuje atvaizduojamas maksimalus kreivių skaičius vienu metu 11. Prekių aprašymas 6 psl. Nr. 1. |
| 4. Monitoriaus svoris ne didesnis nei 5 kg | Monitoriaus svoris 4 kg Prekių aprašymas 6 psl. Nr. 1. |
| 5. Monitoriaus valdymui - rotacinis parametrų nustatymo ratukas (arba lygiavertė konstrukcija) | Monitoriaus valdymui - rotacinis parametrų nustatymo ratukas. Prekių aprašymas 6 psl. Nr. 2, 4, 5. |
| 6. Monitoriuje integruoti funkciniai klavišai | Monitoriuje integruoti funkciniai klavišai. Prekių aprašymas 6 psl. Nr. 4, 5. |
| 7. Garsiniai ir vizualiniai perspėjimo signalai | Garsiniai ir vizualiniai perspėjimo signalai. Prekių aprašymas 6 psl. Nr. 6. |
| 8. Galimybė vartotojui nustatyti arba pasirinkti gamintojo nustatytas perspėjimo signalų veikimo ribas. | Galimybė vartotojui nustatyti arba pasirinkti gamintojo nustatytas perspėjimo signalų veikimo ribas. Prekių aprašymas 6 psl. Nr. 10. |
| 9. Vidinė atmintis - ne mažiau 160 val. | Vidinė atmintis - 1200 val. Prekių aprašymas 6 psl. Nr. 1. |
| 10. Monitoruojamas parametras - EKG multiderivacinis kanalas | Monitoruojamas parametras - EKG multiderivacinis kanalas. Prekių aprašymas 6 psl. Nr. 1. |
| 11. Monitoruojamas parametras - Respiracinis kanalas | Monitoruojamas parametras - Respiracinis kanalas. Prekių aprašymas 6 psl. Nr. 1. |
| 12. Monitoruojamas parametras - Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) | Monitoruojamas parametras - Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD). Prekių aprašymas 6 psl. Nr. 1. |
| 13. Monitoruojamas parametras - Temperatūra - 1 kanalas | Monitoruojamas parametras - Temperatūra - 2 kanalai. Prekių aprašymas 6 psl. Nr. 1. |
| 14. Monitoruojamas parametras - Arterinis kraujo spaudimas (matuojamas neinvaziniu būdu) | Monitoruojamas parametras - Arterinis kraujo spaudimas (matuojamas neinvaziniu būdu). Prekių aprašymas 6 psl. Nr. 1. |
| 15. Monitoruojamas parametras - SpO2 - 1 kanalas | Monitoruojamas parametras - SpO2 - 1 kanalas. Prekių aprašymas 6 psl. Nr. 1. |
| 16. Monitoruojamas parametras - ST segmento ir aritmijų analizė | Monitoruojamas parametras - ST segmento ir aritmijų analizė. Prekių aprašymas 6 psl. Nr. 1. |
| 17. EKG multiderivacinio kanalo EKG derivacijos: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V-. | EKG multiderivacinio kanalo EKG derivacijos: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V-. Prekių aprašymas 6 psl. Nr. 1. |
| 18. Širdies susitraukimų matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) 30-300 k/min. | Širdies susitraukimų matavimo ribos 15-300 k/min. Prekių aprašymas 6 psl. Nr. 1. |
| 19. Elektrodo atsijungimo indikacija | Elektrodo atsijungimo indikacija. Prekių aprašymas 6 psl. Nr. 7. |
| 20. EKG kreivės slinkimo greičiai, ne mažiau kaip nurodyta verčių: 12.5, 25, 50 mm/s | EKG kreivės slinkimo greičiai: 12.5, 25, 50 mm/s. Prekių aprašymas 6 psl. Nr. 1. |
| 21. Matuojamo kvėpavimo dažnio ribos ne siauresnės nei 10 - 120 k/min. | Matuojamo kvėpavimo dažnio ribos 0 - 120 k/min. Prekių aprašymas 6 psl. Nr. 1. |
| 22. Yra apnea aliarmas | Yra apnea aliarmas. Prekių aprašymas 6 psl. Nr. 8. |
| 23. Temperatūros matavimo kanalo temperatūros matavimo ribos ne siauresnės nei 10 - 45 ºC | Temperatūros matavimo kanalo temperatūros matavimo ribos 0 - 50 ºC Prekių aprašymas 6 psl. Nr. 1. |
| 24. Temperatūros matavimo kanalo matavimo paklaida ± 0,1 ºC | Temperatūros matavimo kanalo matavimo paklaida ± 0,1 ºC. Prekių aprašymas 6 psl. Nr. 1. |
| 26. Neinvazinio kraujospūdžio kanalo kraujospūdžio matavimo diapazonas suaugusiems ne siauresnis nei 10 - 270 mmHg | Neinvazinio kraujospūdžio kanalo kraujospūdžio matavimo diapazonas suaugusiems 10 - 290 mmHg. Prekių aprašymas 6 psl. Nr. 1. |
| 27. Kraujospūdžio matuoklio darbo režimai: automatinis, rankinis ir besitęsiantis | Kraujospūdžio matuoklio darbo režimai: automatinis, rankinis ir besitęsiantis. Prekių aprašymas 6 psl. Nr. 1. |
| 28. Neinvazinio kraujospūdžio kanalo pasirenkami matavimo intervalai automatiniame režime ne siauresni nei nuo 1 min. iki 2 val. | Neinvazinio kraujospūdžio kanalo pasirenkami matavimo intervalai automatiniame režime nuo 1 min. iki 8 val. Prekių aprašymas 6 psl. Nr. 9. |
| 29. SpO2 matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 40 -100 % | SpO2 matavimo diapazonas 0-100 %. Prekių aprašymas 6 psl. Nr. 1. |
| 30. SpO2 matavimo paklaida ne daugiau ±2% diapazone 70-100% | SpO2 matavimo paklaida ±2% diapazone 70-100%. Prekių aprašymas 6 psl. Nr. 1. |
| 31. SpO2 matavimo duomenys pateikiami kreive ir skaitmenine išraiška | SpO2 matavimo duomenys pateikiami kreive ir skaitmenine išraiška. Prekių aprašymas 6 psl. Nr. 11. |
| 32. ŠSD matavimas pagal SpO2 (ne siauresnis už nurodytą) 30 – 250 k/min., galimas neatitikimas ne daugiau 5 k/min. | ŠSD matavimas pagal SpO2 20 – 300 k/min. Prekių aprašymas 6 psl. Nr. 1. |
| 33. Su gyvybinių funkcijų monitoriumi komplektuojami priedai: | Su gyvybinių funkcijų monitoriumi komplektuojami priedai: |
| 1 vnt. daugkartinio naudojimo EKG elektrodų kabelis 5-iems elektrodams prijungti, | 1 vnt. daugkartinio naudojimo EKG elektrodų kabelis 5-iems elektrodams prijungti, Prekių aprašymas 6 psl. Nr. 13. |
| 1 vnt. daugkartinio naudojimo, pirštinis SpO2 matavimo daviklis su ne trumpesniu kaip 2,5 m laidu, skirtas suaugusiems, užmaunamas ant paciento piršto, | 1 vnt. daugkartinio naudojimo, pirštinis SpO2 matavimo daviklis su 2,5 m laidu, skirtas suaugusiems, užmaunamas ant paciento piršto, Prekių aprašymas 6 psl. Nr. 14, 15. |
| 2 vnt. daugkartinio naudojimo neinvazinio kraujospūdžio matavimo manžetė (vidutinė ir didelė) suaugusiems, | 2 vnt. daugkartinio naudojimo neinvazinio kraujospūdžio matavimo manžetė (vidutinė ir didelė) suaugusiems Prekių aprašymas 6 psl. Nr. 16. |
| 1 vnt. daugkartinio naudojimo žarnelė neinvazinio kraujospūdžio matavimo manžetei prijungti, | 1 vnt. daugkartinio naudojimo žarnelė neinvazinio kraujospūdžio matavimo manžetei prijungti, Prekių aprašymas 6 psl. Nr. 17. |
| 1 vnt. daugkartinio naudojimo temperatūros matavimo daviklis, | 1 vnt. daugkartinio naudojimo temperatūros matavimo daviklis, Prekių aprašymas 6 psl. Nr. 18. |
| 34. Elektros energijos šaltinis, tinkamas monitoriaus maitinimui - 230 V, 50 Hz elektros tinklas | Elektros maitinimo šaltinis iš 100-240 V (Reikalavimuose esantis 230 V reikalavimas patenka į mūsų siūlomo prietaiso techniniuose dokumentuose norodyto parametų ribas), 50 Hz elektros tinklas Prekių aprašymas 6 psl. Nr. 1. |
| 35. Monitorius turi vidinį maitinimo šaltinį (akumuliatorių), monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ne mažiau 180 min. | Monitorius turi vidinį maitinimo šaltinį (akumuliatorių), monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio 240 min. Prekių aprašymas 6 psl. Nr. 1. |
| 36. Garantinis aptarnavimo laikotarpis ne trumpesnis nei 36 mėn. | Garantinis aptarnavimo laikotarpis 36 mėn. |
| 37. Kartu su monitoriumi pateikiamų priedų garantinis laikotarpis – ne trumpesnis nei 6 mėn. | Kartu su monitoriumi pateikiamų priedų garantinis laikotarpis 6 mėn. |
| 39. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. Pateikti CE sertifikato kopiją. | Siūlomos prekės žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. Prekių aprašymas 6 psl. Nr. 19-22. |

7 pirkimo objekto dalis. Gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorius vaikams ir kūdikiams, 3 vnt.

| Parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- |
| Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorius vaikams ir kūdikiams uMEC12, Mindray, Kinija – 3 vnt. |
| 1. Monitorius su lietimui jautriu ekranu („touch screen“) | Monitorius su lietimui jautriu ekranu („touch screen“). Prekių aprašymas 7 psl. Nr. 1. |
| 2. Monitoriaus įstrižainė ne mažesnė nei 12'' | Monitoriaus įstrižainė 12.1“ Prekių aprašymas 7 psl. Nr. 1. |
| 3. Monitoriuje atvaizduojamas maksimalus kreivių skaičius vienu metu ne mažesnis nei 6 | Monitoriuje atvaizduojamas maksimalus kreivių skaičius vienu metu 11. Prekių aprašymas 7 psl. Nr. 1. |
| 4. Monitoriaus svoris ne didesnis nei 5 kg | Monitoriaus svoris 4 kg. Prekių aprašymas 7 psl. Nr. 1. |
| 5. Monitoriaus valdymui - rotacinis parametrų nustatymo ratukas (arba lygiavertė konstrukcija) | Monitoriaus valdymui - rotacinis parametrų nustatymo ratukas. Prekių aprašymas 7 psl. Nr. 2, 4, 5. |
| 6. Monitoriuje integruoti funkciniai klavišai | Monitoriuje integruoti funkciniai klavišai. Prekių aprašymas 7 psl. Nr. 4, 5. |
| 7. Garsiniai ir vizualiniai perspėjimo signalai | Garsiniai ir vizualiniai perspėjimo signalai. Prekių aprašymas 7 psl. Nr. 7. |
| 8. Galimybė vartotojui nustatyti arba pasirinkti gamintojo nustatytas perspėjimo signalų veikimo ribas. | Galimybė vartotojui nustatyti arba pasirinkti gamintojo nustatytas perspėjimo signalų veikimo ribas. Prekių aprašymas 7 psl. Nr. 10. |
| 9. Vidinė atmintis - ne mažiau 160 val. | Vidinė atmintis - 1200 val. Prekių aprašymas 7 psl. Nr. 1. |
| 10. Monitoruojamas parametras - EKG multiderivacinis kanalas | Monitoruojamas parametras - EKG multiderivacinis kanalas. Prekių aprašymas 7 psl. Nr. 1. |
| 11. Monitoruojamas parametras - Respiracinis kanalas | Monitoruojamas parametras - Respiracinis kanalas. Prekių aprašymas 7 psl. Nr. 1. |
| 12. Monitoruojamas parametras - Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) | Monitoruojamas parametras - Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD). Prekių aprašymas 7 psl. Nr. 1. |
| 13. Monitoruojamas parametras - Temperatūra - 1 kanalas | Mnitoruojamas parametras - Temperatūra - 2 kanalai. Prekių aprašymas 7 psl. Nr. 1. |
| 14. Monitoruojamas parametras - Arterinis kraujo spaudimas (matuojamas neinvaziniu būdu) | Monitoruojamas parametras - Arterinis kraujo spaudimas (matuojamas neinvaziniu būdu). Prekių aprašymas 7 psl. Nr. 1. |
| 15. Monitoruojamas parametras - SpO2 - 1 kanalas | Monitoruojamas parametras - SpO2 - 1 kanalas. Prekių aprašymas 7 psl. Nr. 1. |
| 16. Monitoruojamas parametras - ST segmento ir aritmijų analizė | Monitoruojamas parametras - ST segmento ir aritmijų analizė. Prekių aprašymas 7 psl. Nr. 1. |
| 17. EKG multiderivacinio kanalo EKG derivacijos: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V-. | EKG multiderivacinio kanalo EKG derivacijos: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V-. Prekių aprašymas 7 psl. Nr. 1. |
| 18. Širdies susitraukimų matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) 30-300 k/min. | Širdies susitraukimų matavimo ribos 15-300 k/min. Prekių aprašymas 7 psl. Nr. 1. |
| 19. Elektrodo atsijungimo indikacija | Elektrodo atsijungimo indikacija. Prekių aprašymas 7 psl. Nr. 7. |
| 20. EKG kreivės slinkimo greičiai, ne mažiau kaip nurodyta verčių: 12.5, 25, 50 mm/s | EKG kreivės slinkimo greičiai, ne mažiau kaip nurodyta verčių: 12.5, 25, 50 mm/s. Prekių aprašymas 7 psl. Nr. 1. |
| 21. Matuojamo kvėpavimo dažnio ribos ne siauresnės nei 10 - 120 k/min. | Matuojamo kvėpavimo dažnio ribos 0 - 150 k/min. Prekių aprašymas 7 psl. Nr. 1. |
| 22. Yra apnea aliarmas | Yra apnea aliarmas. Prekių aprašymas 7 psl. Nr. 8. |
| 23. Temperatūros matavimo kanalo temperatūros matavimo ribos ne siauresnės nei 10 - 45 ºC | Temperatūros matavimo kanalo temperatūros matavimo ribos 0 - 50 ºC. Prekių aprašymas 7 psl. Nr. 1. |
| 24. Temperatūros matavimo kanalo matavimo paklaida ± 0,1 ºC | Temperatūros matavimo kanalo matavimo paklaida ± 0,1 ºC. Prekių aprašymas 7 psl. Nr. 1. |
| 26. Neinvazinio kraujospūdžio kanalo kraujospūdžio matavimo diapazonas suaugusiems ne siauresnis nei 10 - 270 mmHg | Neinvazinio kraujospūdžio kanalo kraujospūdžio matavimo diapazonas suaugusiems 10 - 290 mmHg. Prekių aprašymas 7 psl. Nr. 1. |
| 27. Kraujospūdžio matuoklio darbo režimai: automatinis, rankinis ir besitęsiantis | Kraujospūdžio matuoklio darbo režimai: automatinis, rankinis ir besitęsiantis. Prekių aprašymas 7 psl. Nr. 1. |
| 28. Neinvazinio kraujospūdžio kanalo pasirenkami matavimo intervalai automatiniame režime ne siauresni nei nuo 1 min. iki 2 val. | Neinvazinio kraujospūdžio kanalo pasirenkami matavimo intervalai automatiniame režime nuo 1 min. iki 8 val. Prekių aprašymas 7 psl. Nr. 9. |
| 29. SpO2 matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 40 -100 % | SpO2 matavimo diapazonas 0 -100 %. Prekių aprašymas 7 psl. Nr. 1. |
| 30. SpO2 matavimo paklaida ne daugiau ±2% diapazone 70-100% | SpO2 matavimo paklaida ±2% diapazone 70-100%. Prekių aprašymas 7 psl. Nr. 1. |
| 31. SpO2 matavimo duomenys pateikiami kreive ir skaitmenine išraiška | SpO2 matavimo duomenys pateikiami kreive ir skaitmenine išraiška. Prekių aprašymas 7 psl. Nr. 11. |
| 32. ŠSD matavimas pagal SpO2 (ne siauresnis už nurodytą) 30 – 250 k/min., galimas neatitikimas ne daugiau 5 k/min. | ŠSD matavimas pagal SpO2 20 – 300 k/min. Prekių aprašymas 7 psl. Nr. 1. |
| 33. Su gyvybinių funkcijų monitoriumi komplektuojami priedai: | Su gyvybinių funkcijų monitoriumi komplektuojami priedai: |
| 1 vnt. daugkartinio naudojimo EKG elektrodų kabelis 5-iems elektrodams prijungti, | 1 vnt. daugkartinio naudojimo EKG elektrodų kabelis 5-iems elektrodams prijungti. Prekių aprašymas 7 psl. Nr. 13. |
| 1 vnt. daugkartinio naudojimo, pirštinis SpO2 matavimo daviklis su ne trumpesniu kaip 2,5 m laidu, skirtas vaikams ir kūdikiams, užmaunamas ant paciento piršto, | 1 vnt. daugkartinio naudojimo, pirštinis SpO2 matavimo daviklis su 2,5 m laidu, skirtas vaikams ir kūdikiams, užmaunamas ant paciento piršto. Prekių aprašymas 7 psl. Nr. 14, 15. |
| 2 vnt. daugkartinio naudojimo neinvazinio kraujospūdžio matavimo manžetė vaikams ir kūdikiams, | 2 vnt. daugkartinio naudojimo neinvazinio kraujospūdžio matavimo manžetė vaikams ir kūdikiams. Prekių aprašymas 7 psl. Nr. 16. |
| 1 vnt. daugkartinio naudojimo žarnelė neinvazinio kraujospūdžio matavimo manžetei prijungti, | 1 vnt. daugkartinio naudojimo žarnelė neinvazinio kraujospūdžio matavimo manžetei prijungti. Prekių aprašymas 7 psl. Nr. 17. |
| 1 vnt. daugkartinio naudojimo temperatūros matavimo daviklis, | 1 vnt. daugkartinio naudojimo temperatūros matavimo daviklis. Prekių aprašymas 7 psl. Nr. 18. |
| 34. Elektros energijos šaltinis, tinkamas monitoriaus maitinimui - 230 V, 50 Hz elektros tinklas | Elektros energijos šaltinis iš 100-240 V (Reikalavimuose esantis 230 V reikalavimas patenka į mūsų siūlomo prietaiso techniniuose dokumentuose nurodyto parametrų ribas), 50 Hz elektros tinklas Prekių aprašymas 7 psl. Nr. 1. |
| 35. Monitorius turi vidinį maitinimo šaltinį (akumuliatorių), monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ne mažiau 180 min. | Monitorius turi vidinį maitinimo šaltinį (akumuliatorių), monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio 240 min. Prekių aprašymas 7 psl. Nr. 1. |
| 36. Garantinis aptarnavimo laikotarpis ne trumpesnis nei 36 mėn. | Garantinis aptarnavimo laikotarpis 36 mėn. |
| 37. Kartu su monitoriumi pateikiamų priedų garantinis laikotarpis – ne trumpesnis nei 6 mėn. | Kartu su monitoriumi pateikiamų priedų garantinis laikotarpis – 6 mėn. |
| 39. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. Pateikti CE sertifikato kopiją. | Siūlomos prekės žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. Prekių aprašymas 7 psl. Nr. 19-22. |