TSD-1208, VPP-5913

Laringoskopų techninė specifikacija (orientacinis kiekis 3 komplektai)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laringoskopo rankena | - Universali; - Rankenos ilgis 15 – 17 cm; - Paviršius neslidus (grublėtas arba padengtas neslidžia danga) | 1. Universali; 2. Rankenos ilgis 15.1 cm; 3. Paviršius neslidus (grublėtas) („Laringoskopas.pdf“, 7 psl.) |
| 2. | Komplektacija | 1. Rankena; 2. Šviesos šaltinis; 3. Akumuliatorius (-iai); 4. Lenkta (Macintosh tipo arba lygiavertė), 1 dydžio mentelė – 1 vnt. 5. Lenkta (Macintosh tipo arba lygiavertė), 2 dydžio mentelė – 1 vnt. 6. Lenkta (Macintosh tipo arba lygiavertė), 3 dydžio mentelė – 1 vnt. 7. Lenkta (Macintosh tipo arba lygiavertė), 4 dydžio mentelė – 1 vnt. 8. Lenkta (Macintosh tipo arba lygiavertė), 5 dydžio mentelė – 1 vnt. 9. Akumuliatoriaus (-ių) įkroviklis – 1 vnt. | 1. Rankena; 2. Šviesos šaltinis; („Laringoskopas.pdf“, 1 psl.) 3. Akumuliatorius („Laringoskopas.pdf“, 2 psl.) 4. Lenkta (Macintosh tipo), 1 dydžio mentelė – 1 vnt. 5. Lenkta (Macintosh tipo), 2 dydžio mentelė – 1 vnt. 6. Lenkta (Macintosh tipo), 3 dydžio mentelė – 1 vnt. 7. Lenkta (Macintosh tipo), 4 dydžio mentelė – 1 vnt. 8. Lenkta (Macintosh tipo), 5 dydžio mentelė – 1 vnt. („Laringoskopas.pdf“, 5 psl.) 9. Akumuliatoriaus (-ių) įkroviklis – 1 vnt. („Laringoskopas.pdf“, 4 psl.) |
| 3. | Šviesos šaltinis | - LED arba lygiaverčio tipo, skleidžiantis „šaltą“ šviesą; - Šviesos spalvinė temperatūra ne mažiau kaip 5000 K; - Apšvietimo intensyvumas ne mažiau kaip 18 000 lux; - Šviesos diodų eksploatacijos resursas ne mažesnis kaip 20000 valandų | 1. LED tipo, skleidžiantis „šaltą“ šviesą; („Laringoskopas.pdf“, 1 ir 6 psl.) 2. Šviesos spalvinė temperatūra 6500 K; 3. Apšvietimo intensyvumas 18 000 lux; 4. Šviesos diodų eksploatacijos resursas 50 000 valandų („Laringoskopas.pdf“, 1 psl.) |
| 4. | Maitinimo šaltinis | 1. Įkraunamas ličio jonų (arba lygiavertis) akumuliatorius; 2. 100% šviesumas užtikrinamas ne mažiau kaip 180 min. | 1. Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius; 2. 100% šviesumas užtikrinamas 180 min. („Laringoskopas.pdf“, 2 psl.) |
| 5. | Reikalavimai mentelėms | - Lenktos, Macintosh tipo (arba lygiavertė); - Su į mentelę integruotu šviesolaidžiu | 1. Lenktos, Macintosh tipo 2. Su į mentelę integruotu šviesolaidžiu („Laringoskopas.pdf“, 5 psl.) |
| 6. | Autoklavavimas | Visos laringoskopo dalys autoklavuojamos (išskyrus akumuliatorių ir šviesos šaltinį). | Visos laringoskopo dalys autoklavuojamos (išskyrus akumuliatorių ir šviesos šaltinį). („Laringoskopas.pdf“, 1 psl.) |
| 7. | Akumuliatoriaus įkroviklis | - Tinkantis ne mažiau kaip dviejų maitinimo šaltinių įkrovimui vienu metu; - Su vaizdiniu įkrovimo indikatoriumi. - Baterijos įkraunamos kontaktiniu arba indukciniu bekontakčiu būdu. | 1. Tinkantis ne mažiau kaip dviejų maitinimo šaltinių įkrovimui vienu metu; 2. Su vaizdiniu įkrovimo indikatoriumi. 3. Baterijos įkraunamos kontaktiniu būdu. („Laringoskopas.pdf“, 3-4 psl.) |
| 8. | Žymėjimas CE ženklu | Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją | CE atitikties deklaracija („Laringoskopas CE.pdf“) |
| 9. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba – kartu su prekėmis. |
| 10. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 36 mėnesiai | 36 mėnesiai |