## Sheet1
SPS priedas Nr. 1
Intraokuliniai lęšiai (Nr. 7577)
Techninė specifikacija
PRIVALOMI REIKALAVIMAI (taikoma visoms pirkimo dalims): 1. Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylučių optinėje dalyje. 2. Siūlomi intraokuliniai lęšiai turi būti pažymėti CE ženklu. 3. Nepriklausomai nuo intraokulinių lęšių dydžių, visose pirkimo dalyse siūlomų lęšių 1 vnt. kaina turi būti vienoda. Dydžių kiekiai nustatomi darant užsakymą. 4. Po specifikacijų vertinimų, pareikalavus, tiekėjas turi pateikti po 3-4 vnt. visų grupių dažniausiai naudojamų dydžių (+19,5D-+22,0D) užpakalinės kameros sulankstomų intraokulinių lęšių 5. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originaliame kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). 6. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami. 7. Konkursą laimėjęs tiekėjas privalo pristatyti į gydymo įstaigas lęšius su kasetėmis (netaikoma priekinės kameros lęšiams) turimiems chirurginiams instrumentams (sulankstomų lęšių įvedimo švirkštas Monarch III, Alcon), arba su vienkartiniais injektoriais, arba su lęšiais preimplantuotais į injektorių. 8. Užpakalinės kameros intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 3 metai, priekinės kameros lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 5 metai nuo prekių pateikimo ASPĮ. 9. Intraokuliniai lęšiai turi būti sandėliuojami ligoninėje visų paraiškoje nurodytų dioptrijų, o jiems pasibaigus turi būti pristatomi pagal pateiktą poreikį per 5 darbo dienas. 10. Tiekėjas privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Science (ISI Web of Knowledge) indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie konkursui siūlomų lęšiukų geras funkcines savybes ir/ar pooperacinius rezultatus. 11. Konkursą laimėjęs tekėjas į gydymo įstaigą intraokulinius lęšius turi pristatyti nuo užsakymo pateikimo per 7 darbo dienas. 12. Lęšis komplektuojamas kartu su vienkartinių apklotų rinkiniu. Apklotų rinkinys oftalmologinėms operacijoms: medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, 2 sluoksnių: viršutinis iš polietilieno, nepralaidus skysčiams, apatinis- apsauginis popieriaus sluoksnis, paviršius neslidus. Spalva: mėlyna, žalia. Supakuotos viename gamintojo steriliame pakete. Rinkinio sudėtis: 1. Apklotas staliukui, dydis 150x150 cm. (± 5 cm)-1vnt. 2.Apklotas pacientui, dydis 140x150 cm. (± 5 cm), apkloto centre lipni incizinė plėvelė, kurios dydis 8x10 cm (± 2 cm), su skysčių surinkimo maišu 30x18cm (± 2 cm)-1vnt. 3. Popierinė servetėlė 18x25 cm (± 2 cm)-1vnt. Iškilus neaiškumams, bus prašomas pvz. vertinimui.
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimams. CE ženklinimas. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Pirkimui taikomas 2022 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-401 “Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau - Aprašas). Sutarties vykdymo metu tiekėjas turi laikytis bent vieno iš 1-3 p. nurodytų aplinkos apsaugos kriterijų, sutarties vykdymo metu perkančioji organizacija turi teisę reikalauti tiekėjo pateikti dokumentus, įrodančius atitikimą aplinkos apsaugos kriterijams. 1. Jei prekė tiekiama antrinėje pakuotėje, tiekėjas turi pristatyti prekes tokiose pakuotėse, kurios laikomos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2 str. 12 d. Perdirbamoji pakuotė – pakuotė, kuri: 1) pagaminta taip, kad ją sudarančias medžiagas būtų galima perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus, arba ją sudarančias medžiagas būtų galima biologiškai suskaidyti taip, kad didžioji pagaminto komposto dalis galėtų skaidytis į anglies dioksidą, biomasę ir vandenį, ir (ar) 2) tapusi atlieka, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytame Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus turinčių teisę išrašyti atliekų tvarkytojų sąraše nurodytų atliekų naudotojų (perdirbėjų) perdirbama ar tokiame sąraše nurodytų atliekų eksportuotojų išvežama (eksportuojama) į Europos Sąjungos valstybes nares perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus. VIII-1183 Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (lrs.lt). 2. Jei prekė tiekiama antrinėje popierinėje pakuotėje, tai popierinė pakuotė turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų, turi būti nebalinta arba balinta nenaudojant chloro dujų. 3. Prekės turi būti pristatomos tokia transporto priemone, kurios išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis, išmatuotas pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių („Euro 5“ ir „Euro 6“) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007) ir jo įgyvendinimo priemonėmis, M1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 95 g/km, M2 ir N1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 147 g/km; realiomis važiavimo sąlygomis transporto priemonės išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių ir (ar) matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007; M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonė turi būti kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, arba atitikti ne mažesnį kaip „Euro 6“ teršalų išmetimo standartą, išskyrus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones.
6. Prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Maksimalus kiekis 12 mėnesių | Mato vnt. | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Vnt. įkainis Eur be PVM | PVM tarifas** % | Vnt. įkainis Eur su PVM | Kaina Eur be PVM | Kaina Eur su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos ir jų reikšmės Priemonių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą, patvirtintą tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu. Taip pat kartu su pasiūlymu pateikiama kiti prekių gamintojo dokumentai, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo pusl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra) | Planuojama pirkimo dalies maksimali vertė Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai intraokuliniai lęšiai su filtru, mažinančiu mėlynos šviesos pralaidumą | Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai monolitiniai asfereriniai IOL su filtru, mažinačiu mėlynos šviesos pralaidųmą. Medžiaga: hidrofobinis akrilatas, su ne daugiau kaip 1,5% vandens, nefotochrominė. UV spindulių filtravimas: pralaidumas ne daugiau 10% esant 400±3 nm bangos ilgiui. Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras): filtravimas 400 – 475 nm ilgio bangų spektre. Nekenksminga mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neturi būti blokuojama. Bendras ilgis: 13.0 mm. Optinės dalies skersmuo: 6.0 mm. Optinės dalies savybės: asferinė priekinė lęšio dalis, abipus išgaubtas. Asferinės savybės: priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms. Laužiamoji galia: ne siauriau +6.0 iki +30.0 D (didėjimas kas 0.5D). Refrakcinis indeksas: ne mažiau nei 1.55. Konstrukcija: monolitiniai. Atraminių elementų forma: modifikuota „L“, „J“ arba „C“. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0°. Lęšio pateikimo sąlygos: sterilus, preimplantuotas į injektorių. | 1330 | vnt. | Vivinex iSert XY1, HOYA Medical Singapore Pte.Ltd | 174 | 5 | 182.7 | 231420 | 242991 | Vivinex iSert XY1 https://hoyasurgicaloptics.com/html/page.php?page_id=9&pid=9&pc_mode_26=details Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai monolitiniai asfereriniai IOL su filtru, mažinačiu mėlynos šviesos pralaidumą. Medžiaga: hidrofobinis akrilatas, 0.6% vandens, nefotochrominė. UV spindulių filtravimas: pralaidumas 1.65% esant 400 nm bangos ilgiui. Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras): filtravimas 400 – 475 nm ilgio bangų spektre. Nekenksminga mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neblokuojama. Bendras ilgis: 13.0 mm. Optinės dalies skersmuo: 6.0 mm. Optinės dalies savybės: asferinė priekinė lęšio dalis, abipus išgaubtas. Asferinės savybės: priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms. Laužiamoji galia: nuo +6.0 iki +30.0 D (didėjimas kas 0.5D). Refrakcinis indeksas: 1.55. Konstrukcija: monolitiniai. Atraminių elementų forma: „C“. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0°. Lęšio pateikimo sąlygos: sterilus, preimplantuotas į injektorių. Failai: 1 PD Katalogas 5psl.pdf 1 PD Konfidencialu dokumentas 1 2psl.pdf 1 PD Konfidencialu dokumentas 2 2psl.pdf | 265335
2 | Prie rainelės fiksuojami ARTISAN tipo lęšiai | Medžiaga: polimetilmetakrilatas CQ-UV arba lygiavertė medžiaga. Tipas: ARTISAN Aphakia arba jam lygiavertis. Bendras ilgis: 6,5-8,5 mm. Optinė dalis: 4,4-6,0 mm, abipusiai išgaubta. Laužiamoji galia: afakijos korekcijai nuo+2,0D iki +30,0D, intervalas 1,0D (nuo +14,5D iki +24,5D intervalas 0,5D). Atraminiai elementai: ,,rainelės žnyplių“ (angl.,,iris claw“) tipo arba lygiaverčiai. Tinkami retropupilinei fiksacijai. | 100 | vnt. |  |  | 5 |  |  |  |  | 31500
3 | Užpakalinės kameros sulakstomi monolitiniai sferiniai hidrofobiniai intraokuliniai lęšiai | Medžiaga- hidrofobinis akrilatas, be filtro mėlynai šviesai. Ilgis – 12,5mm-13,0 mm. Optikos diametras – 6,0 mm. Optikos kraštas – stačiakampis. Optikos išgaubtumas – abipusiai išgaubtas. Refrakcijos indeksas ne mažesnis nei 1,54. Laužiamoji galia nuo +6 iki +40 dioptrijų, nuo 6.0 iki 30.0D (kas 0.5 D) ir nuo 31.0 iki 40.0 D (kas 1.0D). Atraminių elementų forma- „J“, „C“ arba „L“. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0°. Konstrukcija - hidrofobiniai-monolitiniai. Lęšio pateikimo sąlygos: sterilus. | 830 | vnt. |  |  | 5 |  |  |  |  | 46189.5
4 | Užpakalinės kameros sulankstomi nehidruoti monolitiniai toriniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui | Medžiaga: hidrofobinis akrilatas, su ne daugiau kaip 0.5% vandens. UV spindulių filtravimas: pralaidumas ne daugiau 10% esant 400±3 nm bangos ilgiui. Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras): nuo 8% ± 3% esant 400 nm ilgio bangoms iki 68% ± 3% esant 475 nm ilgio bangoms. Bendras ilgis: 13.0 mm. Optinės dalies skersmuo: 6.0 mm. Optinės dalies savybės: asferinė, torinė, abipus išgaubta. Asferinės savybės: priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėm sferinėms aberacijoms. Laužiamoji galia: ne siauriau +10.0 iki +30.0 D (didėjimas kas 0.5D). Torinio elemento laužiamoji galia (lęšio plokštumoje): ne siauriau nei nuo +1.5D, iki +6.0D. Ne mažiau 7 modelių, didėjimo žingsnis kas 0.75D. Refrakcinis indeksas: ne mažiau nei 1.48. Konstrukcija: monolitiniai, torinis elementas suformuotas užpakaliniame paviršiuje. Atraminių elementų forma: modifikuota „L“. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0°. Lęšio pateikimo sąlygos: sterilus. | 65 | vnt. |  |  | 5 |  |  |  |  | 26617.5
5 | Užpakalinės kameros sulankstomi hidruoti monolitiniai toriniai intraokuliniai lęšiai | Medžiaga – hidrofobinis akrilatas su UV spindulių filtru. Vandens kiekis medžiagoje < 5 %. Ilgis – nuo 12,5 iki 13,0 mm. Optikos diametras – 6,0 mm. Optikos kraštas – užpakalinis kraštas stataus kampo 360 laipsnių perimetru. Optikos savybės – asferinis-torinis. Refrakcijos indeksas ne mažesnis nei 1,52. Laužiamoji galia nuo +6 D iki +30 D, žingsnis kas 0,5 D. Torinio elemento laužiamoji galia – nuo 1,25 D iki 5,75 D (IOL plokštumoje). Araminių elementų forma - ,,C“, ,,L“, ,,J“ ar jų modifikacijos. Konstrukcija – monolitiniai. Pateikimo sąlygos – teikiamas hidruotas su fiziologiniu druskų tirpalu, sterilizuotas gama spinduliais. | 65 | vnt. | Envista Toric MX60ET, Bausch&Lomb Inc | 380 | 5 | 399 | 24700 | 25935 | lęšis Envista Toric MX60ET https://bauschsurgical.eu/products/cataract/premium-intraocular-lenses/envistar-toric/ Medžiaga – hidrofobinis akrilatas su UV spindulių filtru. Vandens kiekis medžiagoje 4 %. Ilgis – 12,5 mm. Optikos diametras – 6,0 mm. Optikos kraštas – užpakalinis kraštas stataus kampo 360 laipsnių perimetru. Optikos savybės – asferinis-torinis. Refrakcijos indeksas 1,54. Laužiamoji galia nuo +6 D iki +30 D, žingsnis kas 0,5 D. Torinio elemento laužiamoji galia – nuo 1,25 D iki 5,75 D (IOL plokštumoje). Araminių elementų forma - ,,C“ modifikuota. Konstrukcija – monolitiniai. Pateikimo sąlygos – teikiamas hidruotas su fiziologiniu druskų tirpalu, sterilizuotas gama spinduliais. Kartu tiekiamas vienkartinis injektorius skirtas lęšio implantacijai (INJ100) Failas: 5 PD Katalogas 4psl.pdf | 26003.25
6 | Priekinės kameros nesulankstomi intraokuliniai lęšiai | Medžiaga- polimetilmetakrilatas ar jo dariniai. Optikos diametras – 5,5- 6,0 mm. Laužiamoji galia- nuo +5 iki +30 dioptrijų. Fiksuojami akyje 4 taškuose (Kelman tipo „kvadrifleks“). Elastingi atraminiai elementai. Bendras ilgis – 12,75 mm | 200 | vnt. |  |  | 5 |  |  |  |  | 2326.8
7 | Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai 3 dalių lęšiai | Optinės dalies medžiaga: 6.0 mm hidrofobinė akrilinė optika, asferinė, turinti filtrą, mažinantį mėlynos šviesos pralaidumą; PVDF (Polyvinylidene fluoride) atraminiai elementai, 13.0 mm diametro. Optinės dalies skersmuo: 6.0 mm. Optinės dalies savybės: abipus išgaubtas. Laužiamoji galia nuo +6 iki +26 dioptrijų (0.5D žingsniu nuo +10 iki +26 D, 1D žingsniu nuo +6 iki +10 D). Refrakcijos indeksas 1,51-1,55. Atraminių elementų kampas 5°. Lęšių pateikimo sąlygos: sterilūs, preimplantuotas į injektorių. | 164 | vnt. |  |  | 5 |  |  |  |  | 23419.2
8 | Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai nedifrakciniai praplėsto regos atstumo asferiniai IOL | Medžiaga: hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras arba lygiavertė medžiaga, filtruojanti UV spindulius ir turinti mėlynos šviesos spindulius filtruojanti chromoforą, mažinantį mėlynos šviesos pralaidumą nuo 400 nm iki 475 nm ilgio bangų diapazone. Bendras ilgis: 13.0 mm. Optinės dalies skersmuo: 6.0 mm. Optinės dalies savybės: asferinė, abipus išgaubta. Padidinto regos atstumo technologija: bangos fronto formavimo, nedidinanti regos trikdžių dažnio ir gerinanti regos aštrumą matymo diapazone nuo matymo iš toli iki 40 cm židinio nuotolio. Laužiamoji galia: nuo +10.0 iki +30.0 D. Refrakcinis indeksas: ne mažiau nei 1.55. Konstrukcija: monolitiniai, IOL priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją. Atraminių elementų forma: modifikuota „L“. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0°. Lęšio pateikimo sąlygos: lęšis pateikiamas sausas, sterilioje pakuotėje. | 50 | vnt. |  |  | 5 |  |  |  |  | 39847.5
9 | Užpakalinės kameros sulankstomi hidruoti monolitiniai intraokuliniai lęšiai | Medžiaga – hidrofobinis akrilatas su UV spindulių filtru. Vandens kiekis medžiagoje < 5 %. Ilgis – 12,5 mm. Optikos diametras – 6,0 mm. Optikos kraštas – užpakalinis kraštas stataus kampo 360 laipsnių perimetru. Optikos savybės – asferinė optika. Refrakcijos indeksas ne mažesnis nei 1,52. Laužiamoji galia nuo 0 D iki +10 D, žingsnis kas 1,0 D. Araminių elementų forma - ,,C“, ,,L“, ,,J“ ar jų modifikacijos. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0°. Konstrukcija – monolitiniai. Pateikimo sąlygos – tiekiamas hidruotas su fiziologiniu druskų tirpalu, sterilizuotas gama spinduliais. Kartu tiekiamas vienkartinis injektorius skirtas lęšio implantacijai. | 65 | vnt. | Envista MX60E, Bausch&Lomb Inc | 165 | 5 | 173.25 | 10725 | 11261.25 | lęšis Envista MX60E https://bauschsurgical.eu/products/cataract/monofocal-intraocular-lenses/envistar-preloaded-envistar/ Medžiaga – hidrofobinis akrilatas su UV spindulių filtru. Vandens kiekis medžiagoje 4 %. Ilgis – 12,5 mm. Optikos diametras – 6,0 mm. Optikos kraštas – užpakalinis kraštas stataus kampo 360 laipsnių perimetru. Optikos savybės – asferinė optika. Refrakcijos indeksas 1,53. Laužiamoji galia nuo 0 D iki +10 D, žingsnis kas 1,0 D. Araminių elementų forma - ,,C“ modifikuota. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0°. Konstrukcija – monolitiniai. Pateikimo sąlygos – tiekiamas hidruotas su fiziologiniu druskų tirpalu, sterilizuotas gama spinduliais. Kartu tiekiamas vienkartinis injektorius skirtas lęšio implantacijai (INJ100) Failas: 9 PD Katalogas 3psl.pdf | 11261.25
*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
**Lentelės 8 stulpelyje nuodomas prekėms teisės aktų nustatyta tvarka taikomas PVM, jei tiekėjas taiko kitokį PVM, tai nurodo Lentelės 8 stulpelyje ir pagraindžia teikdamas pasiūlymą.