## technine spec.
Prekių pirkimo pardavimo sutarties
2022 m. d. Nr.
1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
6. | ATSIURBĖJAS MEDICININIS PORTATYVINIS
6.1 | Paskirtis | Skirtas naudoti pirmajai pagalbai. Mobilus, apsaugotas nuo smūgių ir vibracijos, kompaktiškas, tinkamas naudoti GMP automobiliuose, oro transporte.
6.2 | Svoris | Ne daugiau 2,5 kg. Su didelės talpos atsiurbimo indu.
6.3 | Matmenys | Ne didesni kaip 250 x 210 x 250 mm. (su didelės talpos atsiurbimo indu).
6.4 | Atsiurbimo indas | Turi tikti dviejų tipų talpos: 1) maža, kurios talpa 250-350 ml. 2) didelė, kurios talpa 700-900ml.
6.5 | Vakuumo diapazonas | Vakuumo reguliavimo diapazonas ne siauresnėse ribose kaip 50-500 mmHg
6.6 | Atsiurbimo vakuumo galia | ne mažiau kaip 27 l/min.
6.7 | Garso lygmuo | ne daugiau kaip 70 dBA
6.8 | Apsauginis vožtuvas | Turi būti atsiurbto skysčio viršijimo apsauginis vožtuvas.
6.9 | Parametrų vaizdinis indikatorius | 1) Akumuliatoriaus/baterijos įkrovos. 2) Vakuumo slėgio.
6.10 | Maitinimas | 1) nuo 230 V ±10 % elektros tinklo. 2) nuo 12V elektros tinklo, 3) nuo vidinio maitinimo šaltinio (akumuliatoriaus/baterijos).
6.11 | Vidinio akumuliatoriaus (baterijos) veikimo laikas | Ne mažiau kaip 30 min.
6.12 | Darbinė temperatūra | Ne siauresnėse ribose kaip 0 °C iki +45 °C.
6.13 | Komplektacija | 1. Atsiurbėjas su parkaunamu akumuliatoriumi (baterija). 2. Atsiurbimo talpa, maža (250-350 ml) ne mažiau 2 vnt. 3. Atsiurbimo talpa didelė (700-900 ml) ne mažiau kaip 2 vnt. 4. Vienkartinis atsiurbimo vamzdelis 1,5-2 m ilgio, ne mažiau kaip 10 vnt. 5. Keičiami filtrai didelei talpai, ne mažiau 10 vnt. 6. Didelio efektyvumo filtrų rinkinys didelei talpai, ne mažiau 2 vnt. 7. Vakuumo vamzdelis (jungtis) didelei atsiurbimo talpai, ne mažiau kaip 2 vnt. 8. Jungtis/ kroviklis 12 V elektros tinklui. 9. Jungtis/ kroviklis 230 V elektros tinklui. 10. Dėklas/krepšys.
6.14 | Atsparumas išoriniams veiksniams | ne prastesnis nei IP33
6.15 | Atitikimas stadartams | RTCA DO-160 G, ISO 10079-1 arba lygiaverčiai
6.16 | Garantinis laikotarpis | ne mažiau 24 mėn.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
5. Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų direktyvos 2017/745/EEB nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
6. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
7. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „AMI sprendimai“
direktorius |  | direktorius
Sigitas Dzekunskas |  | Vytautas Dambrava