## technine spec.
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2022 m. d. Nr.
4 priedas
TIEKĖJO SIŪLOMI TECHNINIAI RODIKLIAI
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. |  |  | Taip
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. |  |  | Taip
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba. |  |  | Taip
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai reikalavimai
6. | ATSIURBĖJAS MEDICININIS PORTATYVINIS
6.1 | Paskirtis | Skirtas naudoti pirmajai pagalbai. Mobilus, apsaugotas nuo smūgių ir vibracijos, kompaktiškas, tinkamas naudoti GMP automobiliuose, oro transporte. | Skirtas naudoti pirmajai pagalbai. Mobilus, apsaugotas nuo smūgių ir vibracijos, kompaktiškas, tinkamas naudoti GMP automobiliuose, oro transporte.
6.2 | Svoris | Ne daugiau 2,5 kg. Su didelės talpos atsiurbimo indu. | Svoris 2,00 kg. Su didelės talpos atsiurbimo indu.
6.3 | Matmenys | Ne didesni kaip 250 x 210 x 250 mm. (su didelės talpos atsiurbimo indu). | Matmenys 236 x 190 x 236 mm. (su didelės talpos atsiurbimo indu).
6.4 | Atsiurbimo indas | Turi tikti dviejų tipų talpos: 1) maža, kurios talpa 250-350 ml. 2) didelė, kurios talpa 700-900ml. | Tinka dviejų tipų talpos indai: 1) maža, kurios talpa 300 ml. 2) didelė, kurios talpa 800ml.
6.5 | Vakuumo diapazonas | Vakuumo reguliavimo diapazonas ne siauresnėse ribose kaip 50-500 mmHg | Vakuumo reguliavimo diapazonas ribose 50-500 mmHg
6.6 | Atsiurbimo vakuumo galia | ne mažiau kaip 27 l/min. | Atsiurbimo vakuumo galia 30 l/min
6.7 | Garso lygmuo | ne daugiau kaip 70 dBA | Garso lygmuo 70 dBA
6.8 | Apsauginis vožtuvas | Turi būti atsiurbto skysčio viršijimo apsauginis vožtuvas. | Yra skysčio viršijimo apsauginis vožtuvas
6.9 | Parametrų vaizdinis indikatorius | 1) Akumuliatoriaus/baterijos įkrovos. 2) Vakuumo slėgio. | Parametrų vaizdinis indikatorius: 1) Akumuliatoriaus/baterijos įkrovos 2) Vakuumo slėgis
6.10 | Maitinimas | 1) nuo 230 V ±10 % elektros tinklo. 2) nuo 12V elektros tinklo, 3) nuo vidinio maitinimo šaltinio (akumuliatoriaus/baterijos). | Maitinimas: 1) nuo 230 V elektros tinklo. 2) nuo 12V elektros tinklo, 3) nuo vidinio maitinimo šaltinio (akumuliatoriaus/baterijos).
6.11 | Vidinio akumuliatoriaus (baterijos) veikimo laikas | Ne mažiau kaip 30 min. | Vidinio akumuliatoriaus (baterijos) veikimo laikas 30 min.
6.12 | Darbinė temperatūra | Ne siauresnėse ribose kaip 0 °C iki +45 °C. | Darbinė temperatūra ribose nuo 0 °C iki +45 °C.
6.13 | Komplektacija | 1. Atsiurbėjas su parkaunamu akumuliatoriumi (baterija). 2. Atsiurbimo talpa, maža (250-350 ml) ne mažiau 2 vnt. 3. Atsiurbimo talpa didelė (700-900 ml) ne mažiau kaip 2 vnt. 4. Vienkartinis atsiurbimo vamzdelis 1,5-2 m ilgio, ne mažiau kaip 10 vnt. 5. Keičiami filtrai didelei talpai, ne mažiau 10 vnt. 6. Didelio efektyvumo filtrų rinkinys didelei talpai, ne mažiau 2 vnt. 7. Vakuumo vamzdelis (jungtis) didelei atsiurbimo talpai, ne mažiau kaip 2 vnt. 8. Jungtis/ kroviklis 12 V elektros tinklui. 9. Jungtis/ kroviklis 230 V elektros tinklui. 10. Dėklas/krepšys. | Komplektacija: 1. Atsiurbėjas su parkaunamu akumuliatoriumi (baterija). 2. Atsiurbimo talpa, maža (300 ml) 2 vnt. 3. Atsiurbimo talpa didelė (800 ml) 2 vnt. 4. Vienkartinis atsiurbimo vamzdelis 1,8 m ilgio, 10 vnt. 5. Keičiami filtrai didelei talpai, 10 vnt. 6. Didelio efektyvumo filtrų rinkinys didelei talpai, 2 vnt. 7. Vakuumo vamzdelis (jungtis) didelei atsiurbimo talpai, 2 vnt. 8. Jungtis/ kroviklis 12 V elektros tinklui. 9. Jungtis/ kroviklis 230 V elektros tinklui. 10. Dėklas/krepšys.
6.14 | Atsparumas išoriniams veiksniams | ne prastesnis nei IP33 | Atsparumas išoriniams veiksniams IP33
6.15 | Atitikimas stadartams | RTCA DO-160 G, ISO 10079-1 arba lygiaverčiai | Atitikimas stadartams RTCA DO-160G, ISO 1079-1
6.16 | Garantinis laikotarpis | ne mažiau 24 mėn. | Garantinis laikotarpis 24 mėn.
PIRKĖJAS |  |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  |  | UAB „AMI sprendimai“
direktorius |  |  | direktorius
Sigitas Dzekunskas |  |  | Vytautas Dambrava