| IŠ DOKUMENTO PAVADINIMU „V5600 operator manual_EN“ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAS (Skubių tyrimų galimybė ir tyrimo atlikimo pirmenybė...) | STAT Priority Once alerted to the presence of a STAT sample, the system completes the sample it is metering, then draws the STAT sample into the SAMPLE SUPPLY metering position. STAT samples in the Routine Lane move into the Metering Area, while STAT samples in the STAT Lane move into the STAT Metering Position. | STAT prioritetas Kai įspėjama dėl stat mėginio, sistema baigia Matuoti mėginį, kurį matavo ir tada atkreipia dėmesį į stat mėginį ir įkelia jį į mėginio TIEKIMO Matavimo pozicija. STAT mėginiai Routine Lane perkelti į matavimo laukimo plotą, kol STAT mėginiai matuojami. |
| 14 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAS (Mėginių įkėlimas, išėmimas) | The ROUTINE BAR CODE READER scans TRAYS and samples on the Routine Lane. The STAT BAR CODE READER only scans the TRAY and samples in the STAT Lane. The Routine Lane holds 8 UNIVERSAL SAMPLE TRAYS holding up to 10 samples per TRAY and moves samples of normal and designated STAT priority into position. The STAT Lane holds 1 TRAY, and positions samples of immediate priority, before any other samples in the Routine Lane Once the samples are in position, MICROSLIDE METERING and MICROIMMUNOASSAY METERING PROBOSCISES aspirate the sample using VITROS VersaTips™ and dispense it as required to process the assays | Rutinos brūkšninių kodų skaitytuvas nuskaito padėklus ir mėginius NUOLATINAI. STAT BAR kodų skaitytuvas nuskaito padėklus ir mėginius STAT lane. NUOLATINĖ Lane turi 8 UNIVERSALIUS mėginių padėklus, kuriuose telpa iki 10 mėginių Viename padėkle ir juda mėginiai normaliai ir pagal paskirta STAT prioritetą į pozicijas. Stat Lane turi 1 dėklą ir prioritetinės mėginių pozicijas, prieš kitų mėginius Nuolatinėje Lane Kai mėginiai yra pozicijoje, MICROSLIDE matavimas ir MICROIMMUNOASSAY MATAVIMAS įpurkškite mėginį su VITROS VersaTips ™ ir išpilstykite tai kaip reikalaujama apdoroti analizės rezultatuose. |
| 17. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAS Mėginių brūkšninių kodų skaitymas) | Reagent Bar Code Readers Reads internal proprietary labels to identify reagent packs, slide cartridges and signal reagent packs. | Reagentų brūkšninis kodų skaitytuvas skaito etiketes, kad nustatyti reagentų pakuotes, skaidrių kasetesir signalo reagentų pakuotes. |
| 18. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAS (Brūkšninių kodų tipai) | Universal Sample Bar Code Reader Reads, with auto-discrimination capability, all standard bar code symbologies including Code 128, ISBT 128, Code 39, Codabar and Interleaved 2 of 5. Also recognizes UPC. Only the 5 standard symbologies are approved for use on patient sample containers. Calibrators, Universal Sample Trays and the Micro-collection Container Adapters use Code 128. | Universalus mėginių brūkšninio kodo skaitytuvas Skaito, su auto-diskriminacijos pajėgumus, visų standartinis brūkšninis kodas simbolikomis įskaitant kodekso 128, ISBT 128, kodas 39, Codabar ir Sluoksniuota 2 iš 5. Taip pat pripažįstama, UPC. Tik 5 standartas simbolikomis yra aprobuotas naudoti pacientų mėginių konteinerius. Kalibratoriai, Universalus mėginys padėklai ir Micro surinkimo konteinerių Adapteriai naudoti Kodas 128. |
| 4. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAS (Programinė įranga) | The System Services functions, located on the Options & Configuration screen, allow you to retrieve records from the system Datalogger, archive records onto an export device for backup | Sistema Paslaugos funkcijos, esantis Options & konfigūravimo ekrane leidžia jums nuskaityti įrašus iš sistemos registratoriaus, archyvuoti įrašus į eksporto prietaisą, kaip atsarginę kopiją |
| 10 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAS (Galimybė dirbant keisti reagentų talpyklas) | ...The Reagent Management feature enables you to review current inventory information for the reagents loaded on the system. Using this function, you can load and unload reagents as necessary | Reagentų valdymo funkcija leidžia jums peržiūrėti dabartinį aprašą informacija, reagentų, pakrautų sistemoje. Naudodami šią funkciją, galite pakrauti ir iškrauti tirpalus, kaip reikia. |
| 6. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAS (Dvikryptė komunikacija) | Interactive System Management Provides real-time, secure, two-way interactive connection between your system and Ortho Clinical Diagnostics. Remote Connectivity Provides the ability to connect your system to Ortho Clinical Diagnostics in a way that enables remote diagnostics. Remote connectivity includes the ability for Customer Technical Support to perform remote control operation of the system, as well as, monitor and review system configuration, data, and performance information. | Interaktyvi valdymo sistema teikia realaus laiko, saugų, dvipusį interaktyvųjį ryšį tarp jūsų sistemos ir Ortho Clinical Diagnostics. Nuotolinis ryšys Suteikia galimybę prijungti savo sistema Ortho Clinical Diagnostics būdais, kuriuos leidžia nuotolinė diagnostika. Nuotolinis ryšys apima klientų gebėjimą Technine pagalba atlikti nuotoliniu būdu kontrolės sistemos veikimą, taip pat, stebėti ir peržiūrėti sistemos konfigūracija, duomenų ir rezultatų informacija |
| IŠ DOKUMENTO PAVADINIMU „V5600 specification_EN. |  |  |
| 3 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAS (Pagrindinio analizatoriaus našumas) | Onboard Test Capacity: • Up to 11,440 assays • 150 reagent positions: - 89 MicroSlide Cartridges (18, 50, or 60 tests/ cart) - 31 MicroWell Packs (50 or 100 tests/pack) - 30 MicroTip Packs (50 or 100 tests/pack) | (Analizatoriaus našumas: Iki 11.440 tyrimų • 150 reagento pozicijos: - 89 MicroSlide kasetės (18, 50, arba 60 testai) - 31 MicroWell Pakuotėje (50 arba 100 testų / pakuotė) - 30 MicroTip Pakuotėje (50 arba 100 testų / pakuotė) 2,5 min x 80 mėginių vietų. |
| 12, 13 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAS | Sample types: Serum, plasma, urine, CSF, Whole blood, Amniotic fluid. | Mėginio tipai: Serumo, plazmos, šlapimo, CSF, viso kraujo, amnioninio skysčio. |
| 9 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAS | Sample Capacity: + Continuous load and unload + 80 samples in Universal Sample Trays + 10 samples in dedicated STAT lane | Mėginių Talpa: + Nepertrauktos pakrauti ir iškrauti +80 Mėginiai universaliame mėginio padėkle + 10 mėginiai specialiose STAT linijoje |
| 16 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAS (Mėginio kiekis iš kurio galima atlikti tyrimą) | • Sample Volume: + Per assay: 2-80μL + Dead volume: minimum 35μL | • Mėginio Kiekis: + Tyrimui: 2-80μL + Dead tūris: mažiausias 35μL |
| IŠ DOKUMENTO PAVADINIMU „hsCRP_J21261_EN_I“. |  |  |
| 11 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAS (Reagentų stabilumas analizatoriuje) | Reagent Storage and Stability Unopened Refrigerated 2–8 °C (36–46 °F) Until expiration date Opened On-analyzer System turned on ≤ 4 weeks On-analyzer System turned off ≤ 30 minutes | Reagento laikymas ir stabilumas Nepradėti naudoti šaldymas 2-8 ° C temperatūroje (36-46 ° F) iki tinkamumo laiko pabaigos Atidaryta-analizatoriaus sistemoje įjungtas ≤ 4 savaites On-analizatoriaus sistemoje išjungtas ≤ 30 minučių |