## specifikacija
Vienkartinių asmens apsaugos priemonių specifikacija
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | CHARAKTERISTIKOS, REIKALAVIMAI | Firminis prekės pavadinimas Gamintojas. Prekės kodas gamintojo kataloge | Kaina be PVM, EUR | Suma be PVM, EUR | Suma su PVM
1. | Bazinis intrakranijinio slėgio daviklio rinkinys | vnt. | 3 | Bazinis intrakranijinio slėgio daviklio rinkinys parenchiminiam ir subduraliniam IKS monitoravimui. Rinkinys tiekiamas sterilus, vienkartinio naudojimo Tinkamas darbui su Codman ICP Express monitoriumi. Veikimo principas pagrįstas mažo voltažo elektrinio impulso generavimu priklausomai nuo spaudimo į mikroschemą. Miniatiūrinis daviklis su mikroschemos titano apvalkale, skersmuo ne daugiau 1.3 mm. 100 cm ilgio laidelis nailono apvalkale, skersmuo be daugiau 0.8 mm. Veikimo slėgio intervalas -50 mmHg iki +250 mmHg. Rinkinyje turi būti trokaras pravedimui po skalpu. | Codman Microsensor Basic Kit, Gamintojas Codman, prekės kodas 626631 | 500 | 1500 | 1575
2. | Intrakranijinio slėgio daviklio rinkinys su ventrikuliniu kateteriu | vnt. | 4 | Intrakranijinio slėgio daviklio rinkinys su ventrikuliniu kateteriu intrakranijinio slėgio matavimui skilveliuose.Rinkinys tiekiamas sterilus, vienkartinio naudojimo Tinkamas darbui su Codman ICP Express monitoriumi. Veikimo principas pagrįstas mažo voltažo elektrinio impulso generavimu priklausomai nuo spaudimo į mikroschemą. Miniatiūrinis daviklis su mikroschemos titano apvalkale, skersmuo ne daugiau 1.3 mm. 100 cm ilgio laidelis nailono apvalkale, skersmuo be daugiau 0.8 mm. Veikimo slėgio intervalas -50 mmHg iki +250 mmHg. Rinkinyje turi būti: 1. Ventrikulinis kateteris 38 cm ilgio ir 3,4 mm skersmens su 2 spindžiais; 2. Trokaras pravedimui po skalpu. | Codman Microsensor Ventricular Catheter Kit, Gamintojas Codman, prekės kodas 826854 | 770 | 3080 | 3234