„Ketac™ Molar Easymix“
Stiklojonomerinė plombavimo medžiaga

Vartojimo instrukcija

LIETUVIŠKAI

Gaminio aprašymas
Bendrovės 3M ESPE gaminys „Ketac Molar Easymix“ yra rankomis lengvai maišoma stiklojonomerinė plombavimo medžiaga. Ji chemiškai sukimba su emaliu ir dentinu, o tai leidžia tinkamai paruošti danties ertmę ir ypač gerai užtaisyti plombos kraštus.

Medžiaga gali būti naudojama be pamušalo. Ji išskiria fluorido jonus ir yra rentgenokontrastiška.

„Ketac Molar Easymix“ taip pat tinka plombavimui minimalios invazijos būdu ir taikant ART (atraumatic restorative treatment) techniką.

„Ketac Molar Easymix“ gali būti šių spalvų:

A1, A3, A4 ir B2.

Smulkesnę informaciją apie toliau minimus 3M ESPE gaminius „Ketac™ Conditioner“, „Alkaliner™“ ir „Ketac™ Glaze“ rasite atitinkamose instrukcijose. Kol naudojate gaminį, neišmeskite jo aprašymo.

Kol naudojate gaminį, neišmeskite jo aprašymo.

Taikymo sritys

Įprastinis plombavimas:

Kaip pamušalas vieno ar kelių paviršių kompozitų  restauracijoms.

Danties viniko atstatymui

Pieninių dantų plombavimui

Vieno paviršiaus restauracijoms ne sąkandžio srityje

Cervikalinių sričių plombavimui, kai nesvarbus estetinis vaizdas

Pusiau nuolatinėms vieno ar kelių paviršių restauracijoms

Plombavimas minimalios invazijos būdu (ART technika):

Pieniniams dantims plombuoti
Vieno paviršiaus plombavimui ne sąkandžio srityje
V klasės plomboms, kai nesvarbus estetinis vaizdas
Pusiau nuolatinėms vieno ar kelių paviršių restauracijoms
pusiau nuolatinėms III klasės plomboms
Vagelių hermetizavimui
Įspėjimas 

„Ketac Molar Easymix“ miltelius galima maišyti tik su „Ketac Molar Easymix“ skysčiu. Maišant „Ketac Molar Easymix“ miltelius su kitais skysčiais (pvz., bendrovės 3M ESPE „KetacTM Molar“ skysčiu), keičiasi plombavimo medžiagos rūgšties koncentracija. Dėl to gali atsirasti tam tikras pooperacinis jautrumas.
Be to, maišant su kitais skysčiais prastėja medžiagos mechaninės savybės ir ji lėčiau sukietėja.

Pasiruošimas
Įprastinis plombavimas ir ART technika:
Pasiruoškite reikiamus instrumentus ir medžiagas. Jei plombuojate kelių paviršių ertmę, uždėkite matricos juostelę, kad apsaugotumėte gratimą dantį ir būtų lengviau atkurti taisyklingą kontūrą.
Pirmiausia taikant ART techniką:
Reikia turėti bent šiuos instrumentus ir medžiagas: veidrodėlį, zondą, pincetą, mažą, vidutinį ir didelį aštrų ekskavatorių ėduonies pažeistam dentinui pašalinti, karverį  (dantenų krašto sklembiklį), modeliavimo lopetėlę, maišymo plokštelę, taip pat, jei reikia, matricą, vatos tamponęlių ir gumulėlių, vandens stiklinę (sterilizuojamą arba vienkartinę). Priklausomai nuo kabineto įrangos ir darbo įpročių, šis pagrindinių instrumentų ir medžiagų sąrašas gali būti ir didesnis. Prieš pradėdami preparuoti kruopščiai nuvalykite ir nudžiovinkite darbo zoną. Tai leis lengviau pastebėti pakitusios spalvos mažesnės mineralizacijos emalį ir jį geriau gydyti. Preparuodami, ypač jei kabinete nėra seilių nusiurbimo įtaiso, reguliariai keiskite vatos ritinėlius, kad darbo zona būtų sausa.
Preparavimas

Įprastinis plombavimas:
Pašalinkite tik ėduonies pažeistą danties dalį, neigiamų kampų nereikia. Nenupreparuokite plonėjančių kraštų, plombavimo medžiagą galima naudoti, jei sienelės storis siekia 0,5 mm! Danties ertmę išplaukite vandeniu ir išdžiovinkite oru.
ART technika:
Jei ertmės anga yra maža, padidinkite angą stomatologiniu kalteliu arba dantenų krašto sklembikliu. Neparemtas emalis nuskils, ir ertmę bus galima pasiekti mažiausiu ekskavatoriumi. Pradėdami ties emalio ir dentino riba, mažiausiu ekskavatoriu  sukamaisiais judesiais išgramdykite iš ertmės visą ėduonies pažeistą dentiną. Taip pat pašalinkite virš ertmės kabantį,  neprilaikomą emalį. Po to išvalykite ertmės dugną.
Jei ertmė yra gili, naudokite didžiausią ekskavatorių, tačiau labai jo nespauskite, kad netyčia dėl stipraus taškinio spaudimo nepravertumėte pulpos! Ertmę išplaukite vandeniu ir išdžiovinkite.
Pulpos apsauga
Įprastinis plombavimas ir ART technika:
Siekiant nesudirginti pulpos, šalia jos esančias vietas reikėtų taškiniais judesiais padengti tvirtai sukietėjančiu kalcio hidroksido preparatu (pvz., „Alkaliner“).
Kondicionavimas

Įprastinis plombavimas ir ART technika:
Kruopščiai pašalinkite preparuojant susidariusį klampios medžiagos sluoksnį, kad būtų pasiektas optimalus sukibimas su dantimi. Tam preparuotas vietas patepkite „Ketac Conditioner“ arba, jei taikoma ART technika, „Ketac Molar Easymix“ skysčiu ir leiskite veikti 10sekundžių. Po to nuskalaukite dideliu kiekiu vandens ir džiovinkite oro be vandens ir tepalo srove 2-3  trumpais intervalais arba sausinkite šluostydami vatos tamponėliais. Ertmė turi būti tik tiek nusausinta, kad būtų matomas matinis blizgantis paviršius. Perdžiovinimas gali sąlygoti pooperacinį jautrumą. Saugokite paviršių, kad neužsiterštų; jei tai įvyks, kondicionuokite dar kartą.
Dozės

Įprastinis plombavimas ir ART technika:
Papurtykite buteliuką, kad milteliai taptų biresni. Maišymo santykis pagal svorį sudaro 4,5 dalies miltelių (vienas iki kraštų pilnas šaukštelis):
1 dalis skysčio (vienas lašas). Norėdami išberti miltelius, nubraukite šaukštelį į plastmasinį intarpą. Miltelių nesuspauskite. Ant paletės šalia vienas kito papilkite reikiamą kiekį miltelių ir skysčio. Imdami skystį, buteliuką laikykite vertikaliai. Dozatoriuje neturi būti pridžiūvusio skysčio! Ant paletės užlašintame skysčio laše neturi būti oro pūslelių! Buteliukus su milteliais ir skysčiu rūpestingai uždarykite ir stebėkite, kad ant buteliuko kaklelio neliktų miltelių.
Maišymas
Įprastinis plombavimas ir ART technika:
„Ketac Molar Easymix“ plombavimo medžiagą galima apdirbti, kai patalpos temperatūra yra 20–25°C / 68–77°F. Naudokite metalinę arba plastmasinę mentelę ir maišymo padėkliuką  arba stiklo plokštelę. Miltelius į skystį įmaišykite daugiausia per du kartus. Pastą trinkite ir maišykite, kol ji taps visiškai homogeninė.
Drėgmė gali neigiamai paveikti stiklojonomerinės plombavimo medžiagos savybes. Jei sudėtines dalis maišant nurodytu santykiu nesusidaro homogeninė konsistencija, medžiagos naudoti negalima.
Naudojimo taisyklės

Naudodami plombavimo medžiagą stenkitės jos neužteršti!
Įprastinis plombavimas:
Tinkamu instrumentu per kelis kartus užtepkite „Ketac Molar Easymix“.
 Pirmiausia užpildykite neigiamus kampus.
Stebėkite, kad po pakibusiu emaliu nesusidarytų oro tarpų.
ART technika:
Tinkamu instrumentu per kelis kartus užtepkite „Ketac Molar Easymix“. Pirmiausia užpildykite neigiamus kampus. Stebėkite, kad po pakibusiu emaliu nesusidarytų oro tarpų. Ertmę užpildykite šiek tiek daugiau negu reikia, taip pat užpildykite šalia esančias duobutes ir vageles. Vazelinu šiek tiek suteptu smiliumi stipriai įspauskite stiklojonomerinę plombavimo medžiagą į ertmę, vageles ir duobutes. Smiliaus galą judindami meziodistaline ir bukolingvaline kryptimi išskirstykite medžiagą po visą kramtomąjį paviršių (spaudimo pirštu technika). Kad neištemptumėte plombinės medžiagos iš ertmės, pirštą atitraukite nubraukdami per danties šoną.
Vagelių hermetizavimas ART technika:
Hermetizuojant vegeles, izoliavimo, valymo, kondicionavimo, naudojimo ir formavimo priemonės yra tokios pat, kaip plombuojant ART technika, tik šiuo atveju nėra preparavimo etapo.
Trukmė

Kai patalpos temperatūra 23°C / 73°F, o santykinė oro drėgmė 50%, atskiri darbo etapai neturėtų užtrukti ilgiau, negu čia nurodyta:
min. sek.

Maišymas

00.30

perdirbimas nuo maišymo pradžios
03.00

Sukietėjimas nuo maišymo pradžios
05.00

Esant aukštesnei arba žemesnei temperatūrai, perdirbimo laikas atitinkamai trumpėja arba ilgėja (pvz., maišant ant vėsaus stiklo plokštelės).
Perdirbimo laikas taip pat sutrumpėja, kai maišomas didesnis miltelių kiekis.
Viršijus perdirbimo laiką, silpnėja sukibimas su emaliu ir dentinu.
Plombos apsauga

Stiklojonomerai sukietėja dviem etapais, o per pirmąjį etapą jie yra jautrūs drėgmei.
Po to galima atlikti dehidrataciją, kurios neprireiks, jei bus naudojamasi „Ketac Glaze“ arba, atlikus formavimą, iškart užtepama vazelino.
Įprastinis plombavimas ir ART technika:
Ant visų atvirų stiklojonomerinės plombavimo medžiagos paviršių užtepkite „Ketac Glaze“ arba vazelino. Jei naudojate „Ketac Glaze“, kietinkite jį 10 sek. šviesa. Po polimerizacijos likęs inhibicinis sluoksnis gali neigiamai paveikti silikoninės atspaudo masės sukietėjimą. Todėl atlikdami formavimą pašalinkite šį sluoksnį arba naudokite polieterinę atspaudo medžiagą!
Apdaila

Įprastinis plombavimas:
Nuo maišymo pradžios praėjus mažiausiai 5 min. galite pradėti apdailą, naudodami Arkanzaso akmenėlius, smulkius deimantus, mažėjančio grūdėtumo šlifavimo diskelius arba silikoninius šveitiklius. Jei pageidaujama užsandarinti paviršių, dar kartą užtepkite „Ketac Glaze“ ir 10 sek. kietinkite šviesa. Pacientas 1 val. laiko negali kramtyti ta burnos puse, kurioje yra užplombuotas dantis!
ART technika:
Neištraukdami plombavimo medžiagos iš ertmės, jos perteklių kuo greičiau pašalinkite karveriu arba didžiuoju  ekskavatoriumi. Dar plombai nesukietėjus, atsargiai patikrinkite sąkandį artikuliaciniu popieriumi. Karveriu atsargiai pašalinkite iškilimus. Sąkandį, ypač plombos kraštuose,  šiek tiek išimkite iš kontakto. Restauracijai apsaugoti ant apruoštų vietų dar kartą užtepkite vazelino.
Pacientas 1 val. laiko negali kramtyti ta burnos puse, kurioje yra užplombuotas dantis!
Pastabos

Medžiaga kimba prie metalinių instrumentų.
Todėl plombavimo medžiagos likučius, kol jie nesukietėjo, nuplaukite vandeniu.
Nesuderinamumas

Kai kurie asmenys gali būti jautrūs preparatui.

Kilus alerginėms reakcijoms, reikia nebenaudoti gaminio ir jį visiškai pašalinti.
Retais atvejais, pirmiausia tada, kai nesilaikoma instrukcijos, galimos pulpos komplikacijos.
Sandėliavimas ir laikymas

Nelaikykite gaminio aukštesnėje negu 25°C / 77°F temperatūroje.
Miltelius saugokite nuo drėgmės, todėl atidarykite maišelį, į kurį įdėtas buteliukas su milteliais, tik prieš pat naudojimą.
Paėmę miltelių, rūpestingai vėl uždarykite buteliuką.
Nenaudokite produkto galiojimo datai pasibaigus.

Informacija pirkėjui

Niekas neturi teisės skelbti šioje instrukcijoje pateiktų duomenų neatitinkančios informacijos.

Garantija

3M ESPE garantuoja, kad šis gaminys neturi nei medžiagos, nei gamybos defektų.

3M ESPE NETEIKIA JOKIŲ KITŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT IR BET KOKIĄ NUMANOMĄ PERKAMUMO AR TINKAMUMO NAUDOTI TAM TIKRAM TIKSLUI GARANTIJĄ.

Vartotojas pats atsako už tai, kokiems tikslams naudoja gaminį.

Jei gaminys sugenda garantiniu laikotarpiu, vartotojo išimtinė teisė – išieškoti nuostolius, o bendrovės 3M ESPE pareiga – sutaisyti arba pakeisti gaminį.

Įsipareigojimų apribojimas

Išskyrus įstatymo draudžiamus atvejus, 3M ESPE neprisiima atsakomybės už šio gaminio padarytus nuostolius ar žalą, nesvarbu, ar ši žala tiesioginė ar netiesioginė, speciali, atsitiktinė ar kaip logiška pasekmė, nesvarbu, kokie dalykai yra ginami, įskaitant garantiją, sutartį, aplaidumą ar griežtus įsipareigojimus.

Informacijos parengimo data

03-06

