SPS 1.2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 pirkimo dalis

KRAUJO PAĖMIMO KĖDĖ, 1 tipas – 2 vnt.

Specialieji reikalavimai:

1. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvos 93/42/EEB ar 98/79EEB reikalavimus bei kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

2. Prekėms turi būti taikomas ne trumpesnis kaip 24 mėn. garantinis laikotarpis.

3. Teikiant prekes privaloma pateikti prietaiso naudojimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalba kalbomis kartu su serviso dokumentacija anglų kalba.

4. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

6.	Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos medicinos įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga, nes perkama įranga bus naudojama medicinos srityje, todėl svarbu įsitikinti, kad įranga įsigyjama teisėtai, perpardavėjas yra legalus įrangos platintojas, įranga bus tinkamos kokybės, tiekiama laiku.

7.	Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojo įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą garantinio laikotarpio metu arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos garantinį aptarnavimą.

8. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai pateikiami lietuvių kalba arba gali būti pateikiami anglų kalba, tačiau, paprašius perkančiajai organizacijai, turės būti pateiktas vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą per 3 darbo dienas. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti tikslios į konkrečią prekę, parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose).

Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

9. Privalomas pilnas įrangos instaliavimas (paleidimas, funkcionalumo testavimas, personalo apmokymas darbui su įranga ir t.t).

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kėdės pagrindinės dalys | Plieninė atraminė kėdės koja, plieninis kėdės karkasas su šarnyrais, vientisa kėdės minkštoji dalis į kurią tiesiogiai remiasi pacientas. | Plieninė atraminė kėdės koja, plieninis kėdės karkasas su šarnyrais, vientisa kėdės minkštoji dalis į kurią tiesiogiai remiasi pacientas. |
| 2 | Kėdės minkštosios dalies zonos | Vientisą kėdės minkštąją dalį sudaro keturios zonos: atrama blauzdoms - pėdoms, sėdimoji dalis, nugaros atrama, galvos atrama. | Vientisą kėdės minkštąją dalį sudaro keturios zonos: atrama blauzdoms - pėdoms, sėdimoji dalis, nugaros atrama, galvos atrama. |
| 3 | Kėdės minkštosios dalies struktūra | Kėdės minkštoji dalis sudaryta iš gniuždymui atsparaus vientiso poliuretano, aptraukto dirbtine oda. Minkštosios dalies dirbtinės odos danga, kontaktuojanti su pacientu, turi būti be siūlių, vientisa ir lygi. | Kėdės minkštoji dalis sudaryta iš gniuždymui atsparaus vientiso poliuretano, aptraukto dirbtine oda. Minkštosios dalies dirbtinės odos danga, kontaktuojanti su pacientu, be siūlių, vientisa ir lygi. |
| 4 | Ranktūriai | Sėdimosios dalies šonuose primontuoti ranktūriai, padedantys pacientui įsėsti į kėdę. | Sėdimosios dalies šonuose primontuoti ranktūriai, padedantys pacientui įsėsti į kėdę. |
| 5 | Atramų blauzdoms – pėdoms ir galvai zonų danga | Atramų blauzdoms – pėdoms ir galvai zonos papildomai padengtos nuimama apsaugine plastiko danga. | Atramų blauzdoms – pėdoms ir galvai zonos papildomai padengtos nuimama apsaugine plastiko danga. |
| 6 | Kairės ir dešinės rankų atramos | Kairės ir dešinės rankų atramos skirtos pacientui padėti ranką kraujo ėmimo metu. Rankų atramų padėtis reguliuojama. | Kairės ir dešinės rankų atramos skirtos pacientui padėti ranką kraujo ėmimo metu. Rankų atramų padėtis reguliuojama. |
| 7 | Paciento sėdimos pozicijos (kėdės sėdimosios dalies) aukštis | 1. Aukštis reguliuojamas hidrauliniu mechanizmu; reguliuojama koja tam skirta aukščio reguliavimo rankenėle; 2. Kėdės sėdimosios dalies aukštis nuo žemės ties kėdės atramine koja reguliuojamas ne siauresnėse ribose, kaip nuo 52 cm iki 70 cm. | 1. Aukštis reguliuojamas hidrauliniu mechanizmu; reguliuojama koja tam skirta aukščio reguliavimo rankenėle; 2. Kėdės sėdimosios dalies aukštis nuo žemės ties kėdės atramine koja reguliuojamas nuo 51 cm iki 71 cm. |
| 8 | Kėdės mobilumas jos atraminės kojos atžvilgiu | 1. Kėdės apsisukimas 360° kampu apie vertikaliąją ašį, išlaikant kėdės atramą į žemę nejudančia. Pasukus kėdę reikiama kryptimi – kėdės sukimosi mechanizmas užrakinamas, kad kėdė nesisuktų. 2. Pacientas sėsdamasis rankomis remiasi į sėdimosios dalies šonuose integruotus ranktūrius, tuomet, dėka paciento svorio, kėdės sėdimoji dalis kartu su kėdės atlošu nugarai pasvyra link paciento ir užima patogią padėtį įsėsti. 3. Kai pacientas atsisėda ir nugara atsiremia į kėdės atlošą, tuomet kėdės sėdimoji dalis kartu su atlošu nugarai pasvyra atgal į tokią poziciją, kokioje pacientui imamas kraujas. 4. Tuo atveju, jei pacientas alpsta, karkaso šarnyrinio mechanizmo dėka minkštoji kėdės dalis atlošiama į Trendelenburgo padėtį. | 1. Kėdės apsisukimas 360° kampu apie vertikaliąją ašį, išlaikant kėdės atramą į žemę nejudančia. Pasukus kėdę reikiama kryptimi – kėdės sukimosi mechanizmas užrakinamas, kad kėdė nesisuktų. 2. Pacientas sėsdamasis rankomis remiasi į sėdimosios dalies šonuose integruotus ranktūrius, tuomet, dėka paciento svorio, kėdės sėdimoji dalis kartu su kėdės atlošu nugarai pasvyra link paciento ir užima patogią padėtį įsėsti. 3. Kai pacientas atsisėda ir nugara atsiremia į kėdės atlošą, tuomet kėdės sėdimoji dalis kartu su atlošu nugarai pasvyra atgal į tokią poziciją, kokioje pacientui imamas kraujas. 4. Tuo atveju, jei pacientas alpsta, karkaso šarnyrinio mechanizmo dėka minkštoji kėdės dalis atlošiama į Trendelenburgo padėtį. |
| 9 | Saugi kėdės apkrova | Ne mažiau 200 kg | 200 kg |
| 10 | Popieriaus laikiklis | Kėdė su popieriaus rulono laikikliu. | Kėdė su popieriaus rulono laikikliu. |
| 11 | Garantija | Ne mažiau nei 24 mėn. | 24 mėn. |
| 12 | CE ženklinimas | Būtinas. Pateikti CE sertifikato arba atitikties deklaracijos kopiją. | Pateikiama CE atitikties deklaracijos kopija. |