TSD-562, VPP-2888

Ekranuoto kaitinimo indo techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)
	Eil. Nr.
	Parametras (specifikacija)
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūloma parametro reikšmė

	1.
	Talpa
	1. Tinkamas ne mažiau kaip 2-jų buteliukų kaitinimui, sausam virimui;
2. Galimybė kaitinimui talpinti skirtingo diametro stiklinius buteliukus;
3. Galimybė kaitinti buteliukus kurių diametras iki ≥ 26 mm.
	1. Tinkamas 6-ių buteliukų kaitinimui, sausam virimui;

2. Kaitinimui galima talpinti skirtingo diametro stiklinius buteliukus;

3. Galima kaitinti buteliukus kurių diametras iki 28 mm. 

Ekranuotas kaitinimo indas.pdf 1 psl. 
Išmatavimai.pdf 1 psl. 

	2.
	Temperatūros palaikymas
	Galimybė nustatyti ir palaikyti stabilią temperatūrą ne siauresnėse ribose kaip nuo +5 °C iki 150 °C
	Galima nustatyti ir palaikyti stabilią temperatūrą nuo +5 °C iki 150 °C. 

Ekranuotas kaitinimo indas.pdf 1 psl.

	3.
	Ekranavimas
	Kaitinimo indas ekranuotas ne mažiau kaip 4 mm švino ekvivalentu
	Kaitinimo indas ekranuotas 5 mm švino ekvivalentu. 

Ekranuotas kaitinimo indas.pdf 1 psl.

	4.
	Garantinis terminas
	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai
	24 mėnesiai

	5.
	Žymėjimas CE ženklu
	Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. 
	Pateikiamas 


