Multifunkcinių lovų su antipraguliniais kompresiniais čiužiniais techninės specifikacijos

| Pirkimo dalies Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos prekės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Multifunkcinė lova | Kiekis – 6 vnt. | Gamintojas: „Linet“; Modelis: „Eleganza4“; Šalis: Čekija |
|  | Lovos sekcijos | Keturių sekcijų konstrukcija. | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis 25; Keturių sekcijų konstrukcija |
|  | Lovos aukščio, nugaros sekcijos bei šlaunų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | - Elektrinis (elektros pavarų pagalba). - Elektros varikliai su apsauga nuo per didelio krūvio (automatiškai išsijungia, esant per dideliam apkrovimui). | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis 41; “variklių apsauga LT“ - Elektrinis (elektros pavarų pagalba). - Elektros varikliai su apsauga nuo per didelio krūvio (automatiškai išsijungia, esant per dideliam apkrovimui). |
|  | Lovos aukščio reguliavimo mechanizmas | Čiužinio platformos aukštis reguliuojamas ne mažiau kaip dviem teleskopinėmis kolonomis. | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis: 49; 92 Čiužinio platformos aukštis reguliuojamas dviem teleskopinėmis kolonomis. |
|  | Maitinimo šaltiniai | - 230 V, 50 Hz elektros tinklas. - Baterija (užtikrina funkcijų valdymą be elektros tinklo). | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis 20; - 230 V, 50 Hz elektros tinklas. - Baterija (užtikrina funkcijų valdymą be elektros tinklo). |
|  | Lovos čiužinio platformos aukščio reguliavimo ribos | - Apatinė riba ≤ 410 mm. - Viršutinė riba ≥ 760 mm. | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis 19 - Apatinė riba 410 mm. - Viršutinė riba 790 mm. |
|  | Nugaros sekcijos pasikėlimo kampas | Ne mažiau 65° | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis 19; Pasikėlimo kampas 65º. |
|  | Šlaunų sekcijos pasikėlimo kampas | Ne mažiau 25° | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis 19 Pasikėlimo kampas 25°. |
|  | Blauzdų sekcijos pasikėlimo kampas | Ne mažiau 20° | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis 19; Pasikėlimo kampas 20°; |
|  | Autoregresijos funkcija | Keliant lovos sekcijas, automatiškai pailgėja čiužinio platforma į nugaros pusę ≥ 10 cm. | Dokumentas: „autoregresas deklaracija LT“ Keliant lovos sekcijas, automatiškai pailgėja čiužinio platforma į nugaros pusę 10 cm. |
|  | Čiužinio platforma | - ≥ 4 dalių (sekcijų): nugaros, sėdmenų, šlaunų, blauzdų. - Čiužinio pagrindo šlaunų ir blauzdų sekcijos pagamintos iš plastiko arba lygiavertės medžiagos plokščių, išimamų valymui. - Čiužinio pagrindo nugaros sekcija fiksuota, pagaminta iš rentgeno spinduliams laidžios medžiagos. | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis 25; 91; 92; 76 - 4 dalių: nugaros, sėdimoji, šlaunų, blauzdų. - Čiužinio pagrindas ties šlaunų ir blauzdų dalimi pagamintas iš plastiko, Plastikinės dalys išimamos valymui. - Čiužinio pagrindas ties nugaros dalimi fiksuotas, iš medžiagos laidžios rentgeno spinduliams – presuotas laminatas. |
|  | Rentgeno kasetės laikiklis | - Rentgeno kasetė įdedama iš lovos šono. - Reguliuojama kasetės padėtis. | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis 76 - Rentgeno kasetė įdedama iš lovos šono. - Reguliuojama kasetės padėtis. (krumpliniu mechanizmu) |
|  | Trendelenburgo/antiTrendelen-burgo padėties reguliavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo +14° iki -14° | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis 19 Intervale: nuo +14° iki -14° |
|  | Funkcijų valdymo pultas Nr.1 | - Skirtas personalui ir pacientui. - Rankinis valdymo pultas, pakabinamas ant lovos šono. - Galima valdyti šias funkcijas: a) čiužinio platformos aukštį, b) nugaros sekcijos pakėlimo kampą, c) šlaunų sekcijos pakėlimo kampą. - Su funkcijų „užrakinimo“/„atrakinimo“ galimybe (gali būti siūlomas ir toks valdymo pultas, kurio funkcijos „užrakinamos“/„atrakinamos“ tik valdymo pultu Nr.2, skirtu aptarnaujančiam personalui). - Atjungiamas/prijungiamas be jokių instrumentų - kištuko pagalba. | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis: 41, 43; 35; 32; 42 - Skirtas personalui ir pacientui. - Rankinis valdymo pultas, pakabinamas ant lovos šono. - Galima valdyti šias funkcijas: a) čiužinio platformos aukštį, b) nugaros sekcijos pakėlimo kampą, c) šlaunų sekcijos pakėlimo kampą. - Siūlomas valdymo pultas, kurio funkcijos „užrakinamos“/„atrakinamos“ tik valdymo pultu Nr.2, skirtu aptarnaujančiam personalui). - Atjungiamas/prijungiamas be jokių instrumentų - kištuko pagalba.. |
|  | Funkcijų valdymo pultas Nr.2 | - Skirtas personalui. - Pakabinamas kojūgalyje. - Galima reguliuoti: - čiužinio platformos aukštį, - nugaros sekcijos pakėlimo kampą, - šlaunų sekcijos pakėlimo kampą, - čiužinio platformos pasvirimą į galvūgalį (į Trendelenburgo poziciją), - čiužinio platformos pasvirimą į kojūgalį (į antiTrendelenburgo poziciją), - autokontūrą (vienu metu keliamos nugaros ir šlaunų sekcijos). - Su ne mažiau kaip 4 užprogramuotomis pozicijomis, kurių kiekviena valdoma atskiro, konkrečiai pozicijai nustatyti skirto mygtuko paspaudimu (laikant nuspaudus mygtuką lova transformuojasi į atitinkamą poziciją): - „kardiologinės kėdės“ pozicija - čiužinio platforma išlankstoma į sėdimą padėtį, - gaivinimo pozicija (CPR) - čiužinio platforma ištiesinama ir nuleidžiama į žemiausią padėtį, - apžiūros pozicija - čiužinio platforma ištiesinama ir iškeliama į aukščiausią padėtį, - skubaus Trendelenburgo pozicija - ištiesinama čiužinio platforma ir kojūgalis iškeliamas į aukščiausią padėtį. - Funkcijų užrakinimas: galima užrakinti nugaros ir šlaunų sekcijų pakėlimo, lovos aukščio keitimo funkcijas, kojinio pedalo veikimą. Užrakina visus valdymo pultus. | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis: 41; 57; 54; 53; 52; 61; 42 - Skirtas personalui. - Pakabinamas kojūgalyje. - Galima reguliuoti: - čiužinio platformos aukštį, - nugaros sekcijos pakėlimo kampą, - šlaunų sekcijos pakėlimo kampą, - čiužinio platformos pasvirimą į galvūgalį (į Trendelenburgo poziciją), - čiužinio platformos pasvirimą į kojūgalį (į antiTrendelenburgo poziciją), - autokontūrą (vienu metu keliamos nugaros ir šlaunų sekcijos). - Su 4 užprogramuotomis pozicijomis, kurių kiekviena valdoma atskiro, konkrečiai pozicijai nustatyti skirto mygtuko paspaudimu (laikant nuspaudus mygtuką lova transformuojasi į atitinkamą poziciją): - „kardiologinės kėdės“ pozicija - čiužinio platforma išlankstoma į sėdimą padėtį, - gaivinimo pozicija (CPR) - čiužinio platforma ištiesinama ir nuleidžiama į žemiausią padėtį, - apžiūros pozicija - čiužinio platforma ištiesinama ir iškeliama į aukščiausią padėtį, - skubaus Trendelenburgo pozicija - ištiesinama čiužinio platforma ir kojūgalis iškeliamas į aukščiausią padėtį. - Funkcijų užrakinimas: galima užrakinti nugaros ir šlaunų sekcijų pakėlimo, lovos aukščio keitimo funkcijas, kojinio pedalo veikimą. Užrakina visus valdymo pultus. |
|  | Funkcijų valdymo pultai Nr.3 | - Integruoti į vidinę lovos šonų korpuso dalį (abiejuose šonuose). - Galima reguliuoti: a) šlaunų sekcijos pakėlimo kampą, b) nugaros sekcijos pakėlimo kampą, c) autokontūrą (vienu metu keliamos nugaros ir šlaunų sekcijos). | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis: 44; 18 - Integruoti į vidinę lovos šonų korpuso dalį (abiejuose šonuose). - Galima reguliuoti: - šlaunų sekcijos pakėlimo kampą, - nugaros sekcijos pakėlimo kampą, - autokontūrą (vienu metu keliamos nugaros ir šlaunų sekcijos). |
|  | Kojinis valdymo pultas | - Ne daugiau kaip trys valdymo mygtukai. - Pulto pagalba reguliuojamas čiužinio platformos aukštis. - Užprogramuota pozicija valdoma vienu mygtuku - paciento apžiūros pozicija (čiužinio platforma ištiesinama ir iškeliama į aukščiausią padėtį). - Su apsauga nuo atsitiktinio valdymo mygtukų paspaudimo. | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis: 44; 52; 53 - Trys valdymo mygtukai. - Pulto pagalba reguliuojamas čiužinio platformos aukštis. - Užprogramuota pozicija valdoma vienu mygtuku - paciento apžiūros pozicija (čiužinio platforma ištiesinama ir iškeliama į aukščiausią padėtį). - Su apsauga nuo atsitiktinio valdymo mygtukų paspaudimo. |
|  | Apsauginiai šoniniai rėmai | - Pagaminti iš plastiko arba lygiavertės medžiagos. - Kiekviename lovos šone sumontuoti dviejų dalių apsauginiai rėmai. - Abi šoninio rėmo dalis galima nulenkti/nuleisti atskirai, nepriklausomai viena nuo kitos. - Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos be čiužinio) ≥ 45 cm. - Apsauginiai rėmai pakeliami ir nuleidžiami rankenos arba kitų konstrukcinių elementų pagalba dviem veiksmais (apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo). - Su pneumatine arba dujine spyruokle. - Lovos šonuose integruotas kampo indikatorius. | Dokumentas: “Lovos šonai”; „Instrukcija E4“, puslapis 32; 33; 31; 18; 91; 19 - Pagaminti iš plastiko - Kiekviename lovos šone sumontuoti dviejų dalių apsauginiai rėmai - Abi šoninio rėmo dalis galima nulenkti atskirai, nepriklausomai vienas nuo kito. - Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos be čiužinio) 45 cm. - Apsauginiai rėmai pakeliami ir nuleidžiami rankenos pagalba dviem veiksmais (su apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo). - Su pneumatine spyruokle - Lovos šonuose integruotas kampo indikatorius. |
|  | Lovos galai | - Uždaro arba pusiau uždaro tipo, užapvalintais kampais. - Operatyviai nuimami/uždedami, patikimai pritvirtinami prie lovos rėmo. - Su užrakinimo funkcija (užrakinama/atrakinama be jokių papildomų instrumentų). | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis 18; 25 - Pusiau uždaro tipo, užapvalintais kampais; - Operatyviai nuimami/uždedami, patikimai pritvirtinami prie lovos rėmo; - Su užrakinimo funkcija (užrakinama/atrakinama be jokių papildomų instrumentų). |
|  | Apsaugos lovos kampuose | Lova turi apsaugas visuose keturiuose kampuose | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis 18; 25 Yra – 4 apsaugos kampuose |
|  | Saugi lovos apkrova (gamintojo numatyta lovos keliamoji galia) | Ne mažiau 250 kg | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis 19 250 kg |
|  | Svarstyklės | - Integruotos į lovą. - Svarstyklių valdymas integruotas į apsauginius lovos rėmus (abiejuose lovos šonuose). - Svoris rodomas ekranuose, integruotuose į apsauginius lovos rėmus (abiejuose lovos šonuose). - Svarstyklių rodmenų ekranai rodo: - paciento svorį kilogramais, vieno skaičiaus po kablelio diskretiškumu, - svarstyklių stabilumo indikaciją. - Svarstyklių tikslumas (paklaida) ne daugiau kaip 0,5 kg. - Jei lova perkrauta (viršijamas maksimalus lovos apkrovimas), ekrane rodoma perkrovos indikacija. - Svarstyklių valdymo mygtukai: - svarstyklių nunulinimo mygtukas, - svorio rodmens „užšaldymo“ mygtukas. | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis: 18; 39 63; 64; 19 - Integruotos į lovą. - Svarstyklių valdymas integruotas į apsauginių lovos šonų galvūgalio dalį (iš abiejų lovos pusių). - Svoris rodomas integruotame ekrane apsauginiuose lovos šonuose galvūgalio dalyje (iš abiejų lovos pusių). - Svarstyklių rodmenų ekranas rodo: - paciento svorį vieno skaičiaus po kablelio tikslumu; - svarstyklių stabilumo indikaciją; - Svarstyklių tikslumas 0,5 kg . - Jei lova perkrauta (viršijamas maksimalus lovos apkrovimas) – ekrane rodoma perkrovos indikacija. - Svarstyklių valdymo mygtukai: - svarstyklių nunulinimo mygtukas; - svorio „užšaldymo“ mygtukas; |
|  | Lovos važiuoklė | 1. Su ratais, kurių diametras ≥150 mm. 2. Su kojinio valdymo centrine stabdžių sistema. 3. Būtinos ne mažiau kaip 3 valdymo padėtys: a) visi ratai nestabdomi, manevruojami, b) visi ratai stabdomi, c) ratai nestabdomi, viename lovos gale manevruojami, kitame – bent vienas ratas fiksuotos padėties (nesisukiojantis apie vertikalią ašį). 4. Valdymo svirtys sumontuotos kojūgalyje. | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis 18; 19; 34 - Su ratais, kurių diametras 150 mm. - Su kojinio valdymo centrine stabdžių sistema. - Yra 3 valdymo padėtys: - visi ratai nestabdomi, manevruojami, - visi ratai stabdomi, - ratai nestabdomi, viename lovos gale manevruojami, kitame – vienas ratas fiksuotos padėties (nesisukiojantis apie vertikalią ašį). - Valdymo svirtys sumontuotos kojūgalyje. |
|  | Paciento išlipimą iš lovos palengvinančios rankenos | - Sumontuotos abiejuose lovos šonuose ties kojūgaliu. - Atlenkiamos/nulenkiamos konstrukcijos. - Su integruotais valdymo mygtukais, reguliuojančiais čiužinio platformos aukštį. | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis 68; 18; 19; 25 - Sumontuotos abiejuose lovos šonuose ties kojūgaliu. - Atlenkiamos/nulenkiamos konstrukcijos. - Su integruotais valdymo mygtukais, reguliuojančiais čiužinio platformos aukštį |
|  | Gabaritiniai matmenys, ilgis (nepanaudojus lovos prailginimo funkcijos) x plotis (įskaitant šoninius apsauginius rėmus) | ≤ (2200 x 1000) mm | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis 19; 1.Gabaritiniai matmenys, ilgis (nepanaudojus lovos prailginimo funkcijos) x plotis (įskaitant šoninius apsauginius rėmus): ilgis 2175 mm; plotis 1000 mm |
|  | Zonos, skirtos čiužiniui padėti matmenys (neskaitant susiaurinimų dėl įmontuotų konstrukcinių elementų, prilaikančių čiužinį iš kraštų), ilgis x plotis. | ≥ (2000 x 900) mm | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis 19; Zonos, skirtos čiužiniui padėti matmenys (neskaitant susiaurinimų dėl įmontuotų konstrukcinių elementų, prilaikančių čiužinį iš kraštų): Ilgis 2080 mm; plotis 900 mm |
|  | Lovos prailginimo funkcija | Lova prailginama į kojūgalio pusę ne mažiau kaip 20 cm. | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis 19; 58 Lova prailginama į kojūgalio pusę 22 cm |
|  | Apsauga, kad besileidžianti čiužinio platforma neprispaustų paciento | Aptikus kliūtį čiužinio platforma automatiškai sustoja ir nesileidžia žemyn. | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis 74 Aptikus kliūtį čiužinio platforma automatiškai sustoja ir nesileidžia žemyn |
|  | Diržų, skirtų paciento fiksacijai, tvirtinimo vietos | Lovoje įrengtos diržų, skirtų paciento fiksacijai, tvirtinimo vietos | Dokumentas: „pacientų fiksavimas 1“; „pacientų fiksavimas 2“ Lovoje įrengtos diržų, skirtų paciento fiksacijai, tvirtinimo vietos |
|  | Lovos priedai | - Pasikėlimo stovas su rankena. - Plastikinis arba lygiavertės medžiagos temperatūros registravimo lapų laikiklis. - Priedų pakabinimo bėgeliai, sumontuoti iš abiejų lovos pusių, su nuimamais kabliukais. - Teleskopinis stovas infuzijoms. | Dokumentas: “laikiklis”; “kabliukai”; „Instrukcija E4“, puslapis 67; 82; 83 - Pasikėlimo stovas su rankena. - Plastikinis temperatūros registravimo lapų laikiklis. - Priedų pakabinimo bėgeliai, sumontuoti iš abiejų lovos pusių, su nuimamais kabliukais. - Teleskopinis stovas infuzijoms. |
|  | Lovos atitikimas būtinosios saugos ir esminių eksploatacinių charakteristikų reikalavimams | Lova atitinka būtinosios saugos ir esminių eksploatacinių charakteristikų reikalavimus (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti dokumento, patvirtinančio, kad siūlomos lovos yra pagamintos laikantis LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimų, kopiją) | Dokumentas: „Eleganza 4 Atitikties deklaracija EN“ Lova atitinka būtinosios saugos ir esminių eksploatacinių charakteristikų reikalavimus (kartu su pasiūlymu konkursui pateikiami dokumentai, patvirtinantys, kad siūlomos lovos yra pagamintos laikantis LST EN 60601-2-52:2010 standarto reikalavimų |
|  | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Patvirtiname, kad įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos yra įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |
|  | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
|  | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą yra įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). | Kartu su įranga bus pateikiama dokumentacija: - 1. Naudojimo instrukcija lietuvių - kalba; 2. Serviso dokumentacija anglų kalba: - struktūrinė schema ir atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |
|  | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai | Dokumentas: „Instrukcija E4“, puslapis 96; Garantinis laikotarpis: 24 mėnesiai |
| 2. | Antipragulinis kompresinis čiužinys | Kiekis – 6 vnt. | Gamintojas “Linet”, modelis “Virtuoso”, Šalis Čekija |
|  | Paskirtis | - Pripučiamas antipragulinis čiužinys, veikiantis cikliškai besikeičiančio oro slėgio čiužinio kamerose/celėse principu, skirtas pragulų susidarymo prevencijai bei I-IV stadijos pragulų gydymui. - Skirtas naudoti vietoj paprasto čiužinio (dedamas ant funkcinės lovos čiužinio pagrindo). | Dokumentas: „pragulų klasė“; „Brošiūra Virtuoso“ puslapis: 6; „Virtuoso Instrukcija“ puslapis: 7; 8; 10 - Pripučiamas antipragulinis čiužinys, veikiantis cikliškai besikeičiančio oro slėgio čiužinio kamerose/celėse principu, skirtas pragulų susidarymo prevencijai bei I-IV stadijos pragulų gydymui. - Skirtas naudoti vietoj paprasto čiužinio |
|  | Reikalavimai čiužiniui | - Čiužinys dviejų sluoksnių, kurių kiekvieną sudaro pripučiamos oro celės; - Viršutinis oro celių sluoksnis: - ne mažiau kaip 3 statinio slėgio celės galvos srityje; - ne mažiau kaip 11 cikliškai kintančio slėgio celių liemens-šlaunų srityje; - ne mažiau kaip 6 cikliškai kintančio slėgio celės blauzdų-kulnų srityje; - slėgio keitimas cikliškai kintančio slėgio celėse paremtas trijų celių principu – celės sujungtos grupėmis po 3 celes, iš kurių tuo pačiu metu dvi pripūstos, o iš vienos oras išleistas; - čiužinio celių vidinės kameros keičiamos atskirai po vieną, kad prakiurus kamerai, nereikėtų keisti viso čiužinio. - Apatinis oro celių sluoksnis: - ne mažiau kaip 3 statinio slėgio celės galvos srityje; - ne mažiau kaip 9 cikliškai kintančio slėgio celės liemens-šlaunų srityje; - ne mažiau kaip 5 cikliškai kintančio slėgio celės blauzdų-kulnų srityje; - čiužinio celių vidinės kameros keičiamos atskirai po vieną, kad prakiurus kamerai, nereikėtų keisti viso čiužinio. - Pripučiamas šoninis rėmas – visada maksimaliai pripūstas. | Dokumentas: „Brošiūra Virtuoso“ puslapis: 6; 11. „Virtuoso Instrukcija“ puslapis: 7; 8 - Čiužinys dviejų sluoksnių, kurių kiekvieną sudaro pripučiamos oro celės; - Viršutinis oro celių sluoksnis: - 3 statinio slėgio celės galvos srityje; - 11 cikliškai kintančio slėgio celių liemens-šlaunų srityje; - 6 cikliškai kintančio slėgio celės blauzdų-kulnų srityje; - slėgio keitimas cikliškai kintančio slėgio celėse paremtas trijų celių principu – celės sujungtos grupėmis po 3 celes, iš kurių tuo pačiu metu dvi pripūstos, o iš vienos oras išleistas; - čiužinio celių vidinės kameros keičiamos atskirai po vieną, kad prakiurus kamerai, nereikėtų keisti viso čiužinio. - Apatinis oro celių sluoksnis: - 3 statinio slėgio celės galvos srityje; - 9 cikliškai kintančio slėgio celės liemens-šlaunų srityje; - 5 statinės slėgio celės blauzdų-kulnų srityje; - čiužinio celių vidinės kameros keičiamos atskirai po vieną, kad prakiurus kamerai, nereikėtų keisti viso čiužinio. - Pripučiamas šoninis rėmas – visada maksimaliai pripūstas. |
|  | Slėgio čiužinio celėse valdymo režimai | - Kintamo slėgio režimas - cikliškai besikeičiančio slėgio dinaminėse čiužinio celėse terapija. - Maksimalaus statinio slėgio režimas - visose čiužinio celėse tam tikrą laiką palaikomas maksimalus slėgis. - Pastovaus žemo slėgio režimas - visose čiužinio celėse palaikomas vartotojo nustatytas oro slėgis. - Automatinis oro slėgio čiužinio sėdimosios dalies celėse keitimas priklausomai nuo lovos nugaros sekcijos padėties - pakėlus nugaros sekciją, čiužinio sėdimosios dalies oro celės pripučiamos stipriau. | Dokumentas: „Virtuoso Instrukcija“ puslapis: 18; 19; 24 - Kintamo slėgio režimas - cikliškai besikeičiančio slėgio dinaminėse čiužinio celėse terapija. - Maksimalaus statinio slėgio režimas - visose čiužinio celėse tam tikrą laiką palaikomas maksimalus slėgis. - Pastovaus žemo slėgio režimas - visose čiužinio celėse palaikomas vartotojo nustatytas oro slėgis. - Automatinis oro slėgio čiužinio sėdimosios dalies celėse keitimas priklausomai nuo lovos nugaros sekcijos padėties - pakėlus nugaros sekciją, čiužinio sėdimosios dalies oro celės pripučiamos stipriau. |
|  | Ciklo laikas (laikas, per kurį keičiasi oro pripūtimas celėse) | 5 ± 3 min. | Dokumentas: „Virtuoso Instrukcija“ puslapis: 33; 18. Ciklo laikas - 7.5 min. |
|  | Transportavimo režimas | Atjungus kompresorių, čiužinys turi išlikti pripūstas ne trumpiau kaip 24 valandas. | Dokumentas: „Virtuoso Instrukcija“ puslapis: 24 Atjungus kompresorių, čiužinys išlieka pripūstas 24 valandas. |
|  | CPR funkcija (greitas oro išleidimas iš čiužinio paciento gaivinimo atveju) | - Čiužinys turi CPR funkciją. - Oro išleidimas trunka ne ilgiau nei 30 sekundžių. | Dokumentas: „Virtuoso Instrukcija“ puslapis: 23; 33 - Čiužinys turi CPR funkciją. - Oro išleidimas trunka 30 sekundžių. |
|  | Gamintojo numatyta maksimali čiužinio apkrova (maksimalus paciento svoris) | Ne mažiau 250 kg | Dokumentas: „Virtuoso Instrukcija“ puslapis: 33 254 kg |
|  | Čiužinio išmatavimai (ilgis x plotis) | 195-204 x 85-90 cm | Dokumentas: „Virtuoso Instrukcija“ puslapis: 33 204 x 86 cm |
|  | Čiužinio aukštis | 17-24 cm | Dokumentas: „Virtuoso Instrukcija“ puslapis: 33 23 cm |
|  | Čiužinio apvalkalas | - Pralaidus orui. - Nepralaidus vandeniui. - Su užtrauktuku. - Užtrauktukas uždengtas apsauginiu atvartu. - Tinkamas skalbti 70°C (pageidautina ir aukštesnės) temperatūros vandenyje. | Dokumentas: „Virtuoso Instrukcija“ puslapis: 8; 1; 29 - Pralaidus orui. - Nepralaidus vandeniui. - Su užtrauktuku. - Užtrauktukas uždengtas apsauginiu atvartu. - Tinkamas skalbti 71°C |
|  | Valdymo įrenginys | - Maitinamas iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo. - Su integruotu kompresoriumi oro slėgio čiužinyje keitimui. - Su vizualinių ir garsinių aliarmų sistema. - Su pakabinimo mechanizmu (įrenginį galima kabinti ant lovos). | Dokumentas: „Virtuoso Instrukcija“ puslapis: 33; 15; 16 11; 8 - Maitinamas iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo. - Su integruotu kompresoriumi oro slėgio čiužinyje keitimui. - Su vizualinių ir garsinių aliarmų sistema. - Su pakabinimo mechanizmu (įrenginį galima kabinti ant lovos). |
|  | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
|  | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
|  | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). | Kartu su įranga bus pateikiama dokumentacija: - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija anglų kalba: - struktūrinė schema ir atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |
|  | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai | Dokumentas: „Virtuoso Instrukcija“ puslapis: 31 Garantija suteikiama - 24 mėn. |