## Pasiūlymas
Specialiųjų sutarties sąlygų priedas Nr.1
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
POLISOMNOGRAFIJOS SISTEMA 2 VNT.
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
1.1. | Polisomnografijos sistema | 2 | kompl. | 19880 | 39760 | Nox Medical, Islandija, „Nox A1s“
1.1.1. | Paskirtis: Polisomnografijos sistema, skirta registruoti fiziologinius signalus miego metu. Tinka vyresniems nei 2 metų amžiaus pacientams. | [5 empty] | Polisomnografijos sistema, skirta registruoti fiziologinius signalus miego metu. Tinka vyresniems nei 2 metų amžiaus pacientams. Nox A1s vadovas, 7 psl.
1.1.2. | Įrenginio tipas: Mobilus, nešiojamas | [5 empty] | Mobilus, nešiojamas.
1.1.3. | Signalų specifikacijos:
1.1.3.1. | Kanalų skaičius: Ne mažiau kaip 7 kanalų. | [5 empty] | 25 kanalai. Nox A1s vadovas, 47 psl.
1.1.3.2. | Dažnių juostos plotis pagal American Academy of Sleep (AASM) rekomenduojamus kriterijus: 1. Registravimo dažniai, atitinkantys AASM rekomendacijas arba geresni: 1.1. EEG – nuo 200 iki 500 Hz, 0,3-35 Hz dažnio filtras; 1.2. EOG – nuo 200 iki 500 Hz, 0,3-35 Hz dažnio filtras; 1.3. EMG - 200 iki 500 Hz, 10-100 Hz dažnio filtras; 1.4. Oksimetrijos – 25 Hz; 1.5. Kūno pozicijos – 1Hz; 1.6. Knarkimo garso – 500 Hz; žemo dažnio filtras 10 Hz; aukšto dažnio filtras 100 Hz. 1.7. Kvėpavimo pastangų – nuo 25 iki 100 Hz; žemo dažnio filtras 0,1 Hz, aukšto dažnio filtras 15 Hz. 1.8. Nosinio slėgio (nasal pressure) – 100 Hz. | [5 empty] | 1.1. EEG – 512 Hz (geresnis; Nox A1s vadovas, 47 psl.), 0,3-35 Hz dažnio filtras (Noxturnal programos ekrano kopijos, 1 psl.); 1.2. EOG – 512 Hz (geresnis, Nox A1s vadovas, 47 psl.), 0,3-35 Hz dažnio filtras (Noxturnal programos ekrano kopijos, 1 psl.); 1.3. EMG - 512 Hz (geresnis; Nox A1s vadovas, 47 psl.), 10-100 Hz dažnio filtras (Noxturnal programos ekrano kopijos, 1 psl.), 1.4. Oksimetrijos – 75 Hz (geresnis; Nox A1s vadovas, 49 psl.), 1.5. Kūno pozicijos – 20 Hz (geresnis; Noxturnal programos ekrano kopijos, 2 psl.); 1.6. Knarkimo garso – 1000 Hz (geresnis; Nox A1s vadovas, 47 psl.); žemo dažnio filtras 10 Hz; aukšto dažnio filtras 100 Hz (Noxturnal programos ekrano kopijos, 1 psl.). 1.7. Kvėpavimo pastangų – 25 Hz (Noxturnal programos ekrano kopijos, 3 psl.); žemo dažnio filtras 0,1 Hz, aukšto dažnio filtras 15 Hz (Noxturnal programos ekrano kopijos, 1 psl.). 1.8. Nosinio slėgio (nasal pressure) – 200 Hz (geresnis; Noxturnal programos ekrano kopijos, 4 psl.).
1.1.3.3. | Kvėpavimo pastangų kanalas: Ne mažiau 2 kanalų | [5 empty] | 2 kanalai — krūtinės ir pilvo. Nox A1s vadovas, 12 psl.
1.1.3.4. | Oro srauto per nosį/slėgio kanalas: Ne mažiau 1 kanalas. | [5 empty] | 1 kanalas. Nox A1s vadovas, 12 psl.
1.1.3.5. | Garso kanalas:Integruotas. Ne mažiau kaip vienas kanalas. | [5 empty] | 1 kanalas, integruotas. Nox A1s vadovas, 12 psl.
1.1.3.6. | Judesio kanalai: Ne mažiau kaip vienas kanalas. | [5 empty] | 1 kanalas. Nox A1s vadovas, 12 psl.
1.1.3.7. | Bevielė pulsoksimetrija. Būtina | [5 empty] | Yra. Nox A1s vadovas, 47 psl.
1.1.3.8. | EEG elektrodai: EEG sudaro ne daugiau kaip 10 vnt. elektrodų | [5 empty] | 8 EEG elektrodai. Nox A1s vadovas, 13 psl.
1.1.4. | Veiklos specifikacija: 1.Bevielės sąsajos Ne blogiau kaip „Bluetooth“ V5.0 funkcija sąsajai su išoriais prietaisais. 2. Įrašymo laikas Ne trumpesnis nei 10 val. valandų su ličio baterija. 3. PC jungtis USB tipo jungtis | [5 empty] | 1. „Bluetooth“ V5.0 funkcija sąsajai su išoriniais prietaisais. Nox A1s vadovas, 48 psl. 1 2. 10 valandų įrašymo laikas su ličio baterija. Nox A1s vadovas, 47 psl. 3. USB tipo jungtis su PC. Nox A1s vadovas, 48 psl.
1.1.5. | Fiziniai duomenys: 1. Maitinimo šaltinis Ličio arba lygiavertė, arba įraunama nikelio-metalo hibrido (NiMH) baterija. 2. Ekranas OLED tipo arba lygiavertis. | [5 empty] | 1. Ličio arba įkraunama nikelio-metalo hibrido (NiMH) baterija. 2. OLED tipo ekranas. Nox A1s vadovas, 48 psl.
1.1.6. | Polisomnografijos sistemos komplektacija: 1. Polisomnografijos registratorius ne mažiau kaip 1 vnt. 2. Planšetė ne mažiau kaip 1 vnt. 3. EEG elektrodai ne mažiau kaip 10 vnt. 4. Pilvo ir krūtinės vienkartiniai diržai : M, L dydžių pasirinktinai - ne mažiau kaip 40 porų. 5. Nosies kaniulės su filtrais -ne mažiau kaip 40 vnt. 6. Daugarktiniai laidai skirti atlikti tyrimą: 6.1. EKG ≤ 100 cm ilgio - 1 vnt. 6.2. Galūnių judesių EMG ≤ 180 cm ilgios 2 vnt. 6.3. Smakro EMG ≤ 100 cm ilgio – 3 vnt. 7. Pulsoksimetras ne mažiau kaip 1 vnt. 8. Nešiojamas krepšys ne mažiau kaip 1 vnt. 9. USB laidas duomenų perdavimui į kompiuterį ne mažiau kaip 1 vnt. 10. Baterijų komplektas ne mažiau kaip 1 vnt. 11. Abrazyvinis gelis odos paruošimui – ne mažiau kaip 2 pakuotės., 12. Laidi EEG pasta - ne mažiau kaip 2 pakuotės., 13. Kremas skirtas elektrodų tvirtinimui – ne mažiau kaip 5 pakuotės 14. Vienkartiniai EMG ir EKG elektrodų lipdukai – ne mažiau kaip 250 vnt. 15. Daugkartinis pulsoksimetro antgalis - M, L dydžių - po 1 vnt.. | [5 empty] | Polisomnografijos sistemos komplektacija: 1. Polisomnografijos registratorius, 1 vnt. 2. Planšetė, 1 vnt. 3. EEG elektrodai, 10 vnt. 4. Pilvo ir krūtinės vienkartiniai diržai: M, L dydžių pasirinktinai - 40 porų. 5. Nosies kaniulės su filtrais, 40 vnt. 6. Daugkartiniai laidai skirti atlikti tyrimą: 6.1. EKG ≤ 100 cm ilgio, 1 vnt. 6.2. Galūnių judesių EMG ≤ 180 cm ilgio, 2 vnt. 6.3. Smakro EMG ≤ 100 cm ilgio – 3 vnt. 7. Pulsoksimetras, 1 vnt. 8. Nešiojamas krepšys, 1 vnt. 9. USB laidas duomenų perdavimui į kompiuterį, 1 vnt. 10. Baterijų komplektas, 1 vnt. 11. Abrazyvinis gelis odos paruošimui, 2 pakuotės, 12. Laidi EEG pasta, 2 pakuotės., 13. Kremas skirtas elektrodų tvirtinimui, 5 pakuotės., 14. Vienkartiniai EMG ir EKG elektrodų lipdukai, 250 vnt. 15. Daugkartinis pulsoksimetro antgalis - M, L dydžių - po 1 vnt..
1.1.7. | Į pasiūlymą įskaičiuota Programinės įrangos instaliavimas įstaigos PC ir personalo apmokymas, konsultavimas. | [5 empty] | Į pasiūlymą įskaičiuota Programinės įrangos instaliavimas įstaigos PC ir personalo apmokymas, konsultavimas.
1.1.8. | Bendrieji reikalavimai
1.1.8.1. | Garantinis laikotarpis siūlomai įrangai Ne mažiau kaip 24 mėnesiai | [5 empty] | 24 mėnesiai.
1.1.8.2. | Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished), pagaminta ne anksčiau negu 12 mėn. pristatymo dieną. Būtina | [5 empty] | Įranga nauja, neatnaujinta, pagaminta ne anksčiau nei 12 mėn. pristatymo dieną.
|  |  |  | Suma be PVM | 39760
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 8349.6
|  |  |  | Suma su PVM | 48109.6
ŠALIŲ PARAŠAI
|  | Darius Steponkus |  | Renata Ragaišienė
|  | Direktorius |  | Direktorė
|  | ______________ (parašas) |  | ______________ (parašas)

## Subtiekėjai ir priedai (hidden)
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
RKL-3427 2024-12-17 10:58:54