## TS
Specialiųjų sutarties sąlygų priedas Nr. 1
INTRAOKULINIAI LĘŠIAI
Pirkimo objekto pagrindinis BVPŽ kodas – 33731110-7 Intraokuliniai lęšiai
Pastabos:
1. Jei iš šiose techninėse specifikacijose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai.
2. Toliau tekste naudojama abreviatūra: RPL - VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė, IOL - Intraokuliniai lęšiai, PD - pirkimo dalis.
Bendrieji reikalavimai:
1. Nepriklausomai nuo intraokulinių lęšių dydžių, vienai pirkimo daliai siūlomų lęšių 1 vnt. kaina turi būti vienoda.
2. Intraokulinių lęšių dydžiai bei jų kiekiai bus nurodomi teikiant užsakymą.
3. Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir gamintojo kataloge (markeriu pažymėta) nurodytos bei objektyviai gaminamos prekės (intraokuliniai lęšiai). Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes (introakulinius lęšius) pagal poreikį bus laikomi neatitinkančiais nustatytų reikalavimų.
4. Tiekėjas, komisijai pareikalavus, per ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą turės pateikti siūlomų lešių pavyzdžius - 2 vnt., dažniausiai naudojamų dydžių (20-22D) užpakalinės kameros sulankstomų intraokulinių lęšių pavyzdžių. Pavyzdžio vertinimas: esant klinikiniam atvejui ir pacientui sutikus pavyzdys implantuojamas pacientui ir tokiu būdu patikrinamos lęšio savybės; nesant klinikinio atvejo - savybės nustatomos mikroskopu.
5. Tiekėjas privalo užpildyti šios specifikacijos "C" skiltį nurodydamas siūlomos prekės pavadinimą, prekės kodą ir gamintoją, taip pat nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą (kur prašoma) arba patvirtinti atitikimą žodžiu "Atitinka" (kur prašoma) ir pateikti nuorodą į pateiktą gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras.
5. | 5 PD Užpakalinės kameros sulankstomi vienos dalies asferiniai intraokuliniai lęšiai supakuoti į vienkartinį injektorių (preloaded) RPL | Gamintojo techninės charakteristikos. Pildo tiekėjas↓
| perkamas kiekis- 1200 vnt. (400 vnt. per metus) | Vivinex XY1 ir/arba Vivinex XC1, HOYA Medical Singapore Pte. Ltd
5.1. | Medžiaga: minkštas sulankstomas hidrofobinis akrilatas su UV spindulių filtru arba lygiavertė medžiaga. Galimybė pasirinkti pagal poreikį su mėlynos spalvos filtru arba be. | Minkštas sulankstomas hidrofobinis akrilatas su UV spindulių filtru. Galimybė pasirinkti pagal poreikį su mėlynos spalvos filtru (Vivinex XY1) arba be (Vivinex XC1). (Failas: 5 PD Katalogas_6psl.pdf)
5.2. | Ilgis 13,0 mm | 13,00 mm (Failas: 5 PD Katalogas_6psl.pdf)
5.3. | Optikos diametras 6,0 mm | 6,0 mm (Failas: 5 PD Katalogas_6psl.pdf)
5.4. | Optikos kraštas: užpakalinis kraštas stataus kampo, pašiurkštintas. | Atitinka (Failas: 5 PD Katalogas_6psl.pdf)
5.5. | Optikos savybės: asferinė optika, dalinai koreguojanti teigiamas sferines aberacijas. | Atitinka (Failas: 5 PD Katalogas_6psl.pdf)
5.6. | Laužiamoji galia: nuo +6,0 iki +30,0 dioptrijų. Žingsnis kas 0,5 D. | nuo +6,0 iki +30,0 dioptrijų. Žingsnis kas 0,5 D (Failas: 5 PD Katalogas_6psl.pdf)
5.7. | Refrakcijos indeksas 1,54 - 1,55 | 1,55 (Failas: 5 PD Katalogas_6psl.pdf)
5.8. | Atraminių elementų forma “C” arba “L” ar jų modifikacijos. Atraminių elementų paviršius pašiurkštintas. | "C” modifikacija. Atraminių elementų paviršius pašiurkštintas (Failas: 5 PD Katalogas_6psl.pdf)
5.9. | Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas 0 laipsnių | 0 laipsnių (Failas: 5 PD Katalogas_6psl.pdf)
5.10. | Konstrukcija: vienos dalies | Vienos dalies (Failas: 5 PD Katalogas_6psl.pdf)
5.11. | Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylučių optinėje dalyje. | Atitinka (Failas: 5 PD Katalogas_6psl.pdf)
5.12. | Lęšio pateikimo sąlygos: tiekiamas sterilioje pakuotėje, sausas, vienkartiniame injektoriuje (ang. preloaded), sterilizuotas etileno oksidu. | Atitinka (Failas: 5 PD Katalogas_6psl.pdf)
5.13. | Injektoriaus savybės: lęšis implantuojamas sukant arba stumiant injektoriaus rankenėlę. Lešis implantuojamas per ne didesnį kaip 2,2 mm pjūvį | 2,2 mm (Failas: 5 PD Katalogas_6psl.pdf)
5.14. | Intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 2 metai nuo jų pateikimo perkančiajai organizacijai. | 2 metai (3 metai nuo pagaminimo) (Failas: 3-5 PD Konfidencialu MNF confirmation_1psl.pdf)
5.15. | Siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių | Taip (Failas: 3-5 PD Konfidencialu CE_En_1psl.pdf; 3-5 PD Konfidencialu CE_LT_1psl.pdf)
5.16. | 1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą. 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. | Įkeliami dokumentai CVP IS
6. | 6 PD Užpakalinės kameros sulankstomi vienos dalies asferiniai intraokuliniai lęšiai supakuoti į vienkartinį injektorių (preloaded) RPL | Gamintojo techninės charakteristikos. Pildo tiekėjas↓
| perkamas kiekis - 936 vnt. (312 vnt. per metus) | Envista MX60PLC, Bausch&Lomb Inc.
6.1. | Medžiaga: minkštas sulankstomas skaidrus, bespalvis, hidrofobinis, hidruotas iki pusiausvyros būsenos akrilatas, kuriame vandens kiekis <5 %, su UV spindulių apsauga, pilnai praleidžiantis mėlynosios šviesos spindulius arba lygiavertė medžiaga. | minkštas sulankstomas skaidrus, bespalvis, hidrofobinis, hidruotas iki pusiausvyros būsenos akrilatas, kuriame vandens kiekis 4 %, su UV spindulių apsauga, pilnai praleidžiantis mėlynosios šviesos spindulius. (Failas: 6 PD katalogas_20psl.pdf)
6.2. | Ilgis 12,5 mm. | 12,5 mm (Failas: 6 PD katalogas_20psl.pdf)
6.3. | Optinės dalies diametras: 6,0 mm. | 6,0 mm (Failas: 6 PD katalogas_20psl.pdf)
6.4. | Optikos kraštas: 360 laipsnių perimetru status. | Atitinka (Failas: 6 PD katalogas_20psl.pdf)
6.5. | Optinės dalies išgaubtumas: neutraliai asferinė optika, nesukelianti papildomų aberacijų. | Atitinka (Failas: 6 PD katalogas_20psl.pdf)
6.6. | Laužiamoji galia: nuo 0 iki +34.0 D. Žingsnis Nuo +10.0 iki +30.0 D kas 0.5 D, nuo 0 iki +10.0 D ir nuo +30 iki +34 D, kas 0.5 ar 1 D. | nuo 0 iki +34.0 D. Žingsnis Nuo +10.0 iki +30.0 D kas 0.5 D, nuo 0 iki +10.0 D ir nuo +30 iki +34 D, kas 1 D (Failas: 6 PD katalogas_20psl.pdf)
6.7. | Refrakcijos indeksas: ne mažiau nei 1,53. | 1,53 (Failas: 6 PD katalogas_20psl.pdf)
6.8. | Atraminių elementų forma: „C“, „L“ ar jų modifikacijos. | "C" modifikuota (Failas: 6 PD katalogas_20psl.pdf)
6.9. | Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas 0. | 0 (Failas: 6 PD katalogas_20psl.pdf)
6.10. | Konstrukcija: hidrofobiniai, vienos dalies. | Atitinka (Failas: 6 PD katalogas_20psl.pdf)
6.11. | Lęšio pateikimo sąlygos: pateikiamas hidruotas pakuotėje su fiziologiniu druskų tirpalu, siekiant išvengti vakuolių formavimosi pooperaciniame laikotarpyje, sterilizuotas gama spinduliais. | Atitinka (Failas: 6 PD katalogas_20psl.pdf)
6.12. | Lęšis implantuojamas sukant injektoriaus rankenėlę | Atitinka (Failas: 6 PD katalogas_20psl.pdf)
6.13. | Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylučių optinėje dalyje. | Atitinka (Failas: 6 PD katalogas_20psl.pdf)
6.14. | Intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 2 metai nuo jų pateikimo perkančiajai organizacijai. | 2 metai (3 metai nuo pagaminimo) (Failas: 6 PD Konfidencialu MHF confirmation_1psl.pdf)
6.15. | Privaloma pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Science (ISI Web of Knowledge) indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie pirkimui siūlomų intraokulinių lęšių geras funkcines savybes ir/ ar pooperacinius rezultatus | Incidence of posterior capsular opacification requiring Nd:YAG capsulotomy after cataract surgery and implantation of enVista® MX60 IOL. C. Ton Van, T.H.C. Tran. J Fr Ophtalmol. 2018 Dec;41(10):899-903 (Failas: 6 PD straipsnis ISI_11psl.pdf)
6.16. | Siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių | Taip (Failas: 2-6 PD Konfidencialu CE_12psl.pdf)
6.17. | 1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą. 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. | Įkeliami dokumentai CVP IS
ŠALIŲ PARAŠAI
| Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė Direktorius | UAB „Fox Vision“ Direktorius