1 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(UAB “MedGo”))

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL PRIEMONIŲ INTERVENCINEI KARDIOLOGIJAI  PIRKIMO

31/12/20 Nr. 20/12/31

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB “MedGo” |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Maumedžiu g. 25-6 |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | Įmonės kodas 302734412, PVM kodas LT 100006860515 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | LT854010042502942911 AB DNB bankas, banko kodas 40100 “ |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Aidas Kudarauskas |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Aidas Kudarauskas |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Aidas Kudarauskas |
| Telefono numeris | (+370) 61464788 |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas | info@medgo.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

| Eil.Nr. | Reikalaujamos prekės charakteristikos | Siūloma prekės charakteristikos |
| --- | --- | --- |
|  | Kateteris vainikinių arterijų trombų aspiracijai su standinančiu stiletu: Tinkamas darbui su 0,014” viela, 6 ir 7 F diametro; Didelio vidinio diametro: 6F kateteriui-ne mažiau nei 1,00 mm distaliniame gale (ekstrakcijos plotas-ne mažesnis nei 0,79 mm2), proksimaliniame gale 1,10 mm (ekstrakcijos plotas-ne mažesnis nei 0,95 mm2) 7F kateteriui ne mažesnio nei 1,20 mm (ekstrakcijos plotas-ne mažesnis nei 1,13 mm2) distaliniame gale, proksimaliniame gale 1,32 mm, (ekstrakcijos plotas-ne mažesnis nei 1,37 mm2); Ne trumpesnis nei 140 cm standinantis stiletas, kurio distalinis galas-ne storesnis nei 0,40 mm, proksimalinis-ne storesnis nei 0,42 mm; Trumpas, ne ilgesnis nei 10 mm, greito pakeitimo (rapid exchange-angl.) segmentas; Ne mažesnis nei 30 mm hidrofilinis padengimas nuo kateterio galiuko; Aspiracijos greitis 6F kateteriui ne mažesnis kaip 1,6ml/s, 7F kateteriui-ne mažiau kaip 2,4 ml/s; Komplektuojamas kartu su dviem 30 ml atsiurbimo švirkštais, prijungimo žarnele ir trombų išplovimo filtru padalinto į atskirus segmentus. | Tinkamas darbui su 0,014” viela, 6 ir 7 F diametro; Didelio vidinio diametro: 6F kateteriui- 1,00 mm distaliniame gale (ekstrakcijos plotas- 0,79 mm2), proksimaliniame gale 1,10 mm (ekstrakcijos plotas-0,95 mm2) 7F kateteriui 1,20 mm (ekstrakcijos plotas- 1,13 mm2) distaliniame gale, proksimaliniame gale 1,32 mm, (ekstrakcijos 1,37 mm2); 140 cm standinantis stiletas, kurio distalinis galas- 0,40 mm, proksimalinis-0,42 mm; Trumpas, 10 mm, greito pakeitimo (rapid exchange-angl.) segmentas; 30 mm hidrofilinis padengimas nuo kateterio galiuko; Aspiracijos greitis 6F kateteriui 1,6ml/s, 7F kateteriui-2,4 ml/s; Komplektuojamas kartu su dviem 30 ml atsiurbimo švirkštais, prijungimo žarnele ir trombų išplovimo filtru padalinto į atskirus segmentus. |

Pastabos:

- Lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (techninė specifikacija) jų eilės tvarka. Atsakymai turi būti pateikti į visus klausimus.

- Grafoje “Siūlomos techninės charakteristikos”, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu, turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“ ir pan., taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 5.11.7 punkte

5lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UAB MedGo pasiūlymo titulinis lapas | 1 | UAB MedGo pasiūlymo titulinis lapas |  |
| 2 | ESPD | 1 | ESPD |  |
| 3 | UAB MedGo pasiūlymas | 1 | UAB MedGo pasiūlymas |  |
| 4 | Katalogas “Thrombuster II” Poz Nr2 | 2 | Katalogas “Thrombuster II” Poz Nr |  |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Direktorius; Aidas Kudarauskas. (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); (Vardas ir pavardė). |