TSD-761, VPP-985
Odontologinių šviestuvų su montavimo alkūne techninė specifikacija (kiekis 2 vnt.)
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės

	1. 
	Šviesos šaltinis
	Didelio intensyvumo šviesą skleidžiantys diodai
	Didelio intensyvumo šviesą skleidžiantys diodai. 

Failas: „3-Technine dokumentacija.pdf, psl.: 1, 2.

	2. 
	Reflektorius
	Su šviesą išsklaidančiu kontūru ir bešešėliniu apšvietimu.
	Su šviesą išsklaidančiu kontūru ir bešešėliniu apšvietimu.

Psl.: 1, 2, 5, 6.

	3. 
	Skleidžiamos šviesos spalvinė temperatūra 
	5000±300 K. 

Pageidautina galimybė keisti spalvinę temperatūrą.  
	5000 K. 

Psl.: 3, 4.


	4. 
	Kompozitinis apšvietimas saugiam polimerizavimui
	2300±400 K arba šviestuvo konstrukcijoje integruotas geltonos spalvos filtras
	Šviestuvo konstrukcijoje integruotas geltonos spalvos filtras.

Psl.: 3, 4, 7, 8, 9.

	5. 
	Šviesos intensyvumo reguliavimo diapazonas
	Nuo ≤ 15000 lux iki ≥ 30000 lux
	Nuo 15000 lux iki 30000 lux.

Psl.: 3, 4.

	6. 
	Apšvietimo lauko dydis (matuojant 700 mm atstume) 
	≥ (95 x 145) mm
	95 x 145 mm.

Psl.: 3, 4.

	7. 
	Spalvų atkūrimo indeksas (CRI)
	≥ 94
	94.
Psl.: 5, 6.

	8. 
	Šviestuvo galvos reguliavimas 
	1. Horizontalia kryptimi;

2. Vertikalia kryptimi;

3. Įstrižai.
	1. Horizontalia kryptimi;

2. Vertikalia kryptimi;

3. Įstrižai.

Psl.: 1, 2.

	9. 
	Šviesos diodų vidutinis darbinis resursas
	≥ 40 000 valandų
	40 000 valandų.

Psl.: 1, 2.

	10. 
	Odontologinio šviestuvo įjugimas/išjungimas
	Automatinis (arba bekontaktis)
	Bekontaktis.
Psl.: 10, 11, 12, 13.

	11. 
	Montavimo alkūnė
	Komplektuojama kartu su odontologiniu šviestuvu
	Komplektuojama kartu su odontologiniu šviestuvu.

Psl.: 1, 14.

	12. 
	Odontologinio šviestuvo tvirtinimas
	Odontologinis šviestuvas tvirtinamas prie odontologinės sistemos
	Odontologinis šviestuvas tvirtinamas prie odontologinės sistemos.
Psl.: 1, 14.

	13. 
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.
	Kartu su pasiūlymu pateikiama žymėjimą CE ženklu liudijanti galiojanti EB Atitikties deklaracijos kopija.

Failas: „4-EB Atitikties deklaracija.pdf“, 12 psl.

	14. 
	Odontologinio šviestuvo pristatymas į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, iškrovimas, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas
	Odontologinio šviestuvo pristatymo į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	Odontologinio šviestuvo pristatymo į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

	15. 
	Kartu su odontologiniu šviestuvu pateikiama  dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

	16. 
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	( 24 mėnesiai. Garantinio aptarnavimo laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomos prekės remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.
	24 mėnesiai. Garantinio aptarnavimo laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomos prekės remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.

Failas: „3-Technine dokumentacija.pdf, psl.: 15, 16.


Papildomas reikalavimas:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

1
2

