	Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas.
	Pirkimo sąlygų 1 priedas

	
	
	
	
	
	
	
	

	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

	2024-01-10

	
	
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo pavadinimas: MEDICININIS BĖGIMO/ĖJIMO TAKELIS, TRENIRUOKLIS, VANDENS VONELĖ (NR. 7733)

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
	UAB „GRIDA” 

	
	Tiekėjo kodas:
	121464065 

	
	Tiekėjo adresas:
	 Molėtų g.16, Didžioji Riešė, LT-14260 Vilniaus r.

	
	Tiekėjo PVM mokėtojo kodas:
	 LT214640610

	
	A/s numeris:
	 LT097230000005467744

	
	Bankas, banko kodas:
	 UAB "Medicinos bankas",  b.k. 72300

	
	Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
	 Regina Žilionienė

	
	Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
	 85 2469435

	
	Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
	 labor@grida.lt

	
	Asmens, laimėjimo atveju pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas, pavardė:
	 Įgaliotas asmuo Regina Žilionienė

	
	Tiekėjo (laimėjimo atveju) paskirto atsakingo asmens už sutarties vykdymą pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. p. adresas:
	XXX

	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Tiekėjo patvirtinimai:
	
	
	

	1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

	1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

	1.3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.


2. Bendrieji reikalavimai:
2.1. Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje perdirbamojoje pakuotėje, t. y. pagamintoje iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), nebent tai prieštarauja higienos normoms.  
Kartu su prekėmis pateikiami dokumentai atitikties įrodymui: gamintojo ir (ar) tiekėjo, ir (ar) importuotojo rašytinis patvirtinimas, ir (ar) pakuotės aprašymas, ir (ar) gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai.
3. Techniniai ir specialieji reikalavimai:
1 PIRKIMO DALIS: Vandens vonelė plazmos atšildymui 
Specialieji reikalavimai:

1. Prekėms turi būti taikomas ne trumpesnis kaip 36 mėn. garantinis laikotarpis, jei techninėje specifikacijoje nereikalaujama kitaip.
2. Teikiant prekes privaloma pateikti prietaiso naudojimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalba kalbomis.

3. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

4. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kartu su pasiūlymu nepateikus šiame punkte nurodytų dokumentų, pasiūlymas bus atmetamas. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
6. Privalomas pilnas įrangos instaliavimas (paleidimas, funkcionalumo testavimas, personalo apmokymas darbui su įranga ir t.t).
7. Perkamas kiekis – 1 vnt.
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūloma parametro reikšmė

https://www.giorgiobormac.com/catalogo/modelli/41101712/waterbath-argolab-wb-22-lt-without-pump-t-max-=-100-c.htm

	1. 
	Paskirtis
	Plazmos atšildymui
	Plazmos atšildymui. 
Failas Dėl plazmos atšildymo, 1 psl.

	2. 
	Temperatūros nustatymo ribos
	Ne siauresnėse ribose kaip nuo +5 ˚C kambario temperatūros iki 50 ˚C arba ne siauresnėse ribose kaip nuo 20˚C iki 50˚C
	Temperatūros nustatymo ribos nuo +5 ˚C kambario temperatūros iki 100 ˚C.

Failas Tech. Specifikacija, 1 psl.

	3. 
	Temperatūros nustatymo tikslumas
	Ne blogiau kaip 0,2˚C
	0,2˚C
Failas Tech. Specifikacija, 1 psl.

	4. 
	Nerūdijančio plieno 
	Būtina
	Pagrindo plokštė ir dangtis pagaminti iš nerūdijančio plieno.
Failas Tech. Specifikacija, 1-2 psl.

	5. 
	Išleidimo vožtuvas
	Būtina
	Yra išleidimo vožtuvas
Failas Tech. Specifikacija, 2 psl.

	6. 
	Skaitmeninis ar lygiavertis ekraniukas
	Būtina
	Yra skaitmeninis ekranas
Failas Tech. Specifikacija, 1 psl.

	7. 
	Apsauga nuo perkaitimo
	Būtina
	Yra apsauga nuo perkaitimo.
Failas Bukletas, 14 psl.

	8. 
	Mikroprocesorius temperatūros valdymui
	Būtina
	Yra mikroprocesorius temoperatūros valdymui.
Failas Tech. Specifikacija, 1 psl.

	9. 
	Galingumas
	Ne mažiau nei 1100W
	1100 W
Failas Tech. Specifikacija, 3 psl.

	10. 
	Elektros maitinimas
	Nominalios vertės 230V 50 Hz el. tinklas
	230 V, 50-60 Hz.
Failas Tech. Specifikacija, 2 psl. Ir Failas Bukletas, 14 psl.

	11. 
	Vandens tūris
	20l ± 3l
	22 L
Failas Bukletas, 14 psl.

	12. 
	Įrenginio matmenys G x P x A
	Ne didesni nei (500 x 700 x 500)mm
	365 x 680 x 390 mm
Failas Bukletas, 14 psl.

	13. 
	Garantija
	Ne mažiau nei 36 mėn.
	36 mėn.

	14. 
	Prekės pavadinimas, modelis, gamintojo pavadinimas, gamintojo šalis:
	Vandens vonelė WB 22 Lt, Italija [41101712]


4. Tiekėjo siūloma kaina:
	Pirkimo dalies Nr.
	Pirkimo dalies pavadinimas
	Mato vienetas
	Maksimalus kiekis
	Kaina EUR, be PVM
	PVM tarifas, proc
	PVM suma, Eur
	Kaina EUR, su PVM

	1
	Vandens vonele plazmos atšildymui
	vnt.
	1
	870,00 
	 21
	 182,70
	1052,70 


5. Bendra pasiūlymo kaina:

	Pasiūlymo (sutarties) kaina, EUR be PVM:
	870,00 

	PVM suma, EUR:
	 182,70

	Pasiūlymo (sutarties) kaina, EUR su PVM:
	 1052,70

	Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.

	*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo. 


	6. Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:

	
	
	
	
	

	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas
	Lapų skaičius
	Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne

	1.
	Pasiūlymo specifikacija
	 3
	 Ne

	2.
	Prekės aprašymas
	 27
	 Ne

	3.
	Patvirtinimas
	1
	Ne

	4.
	Gamintojo patvirtinimas
	1
	Ne

	5.
	EBVPD
	14
	Taip - II dalis, B punktas

	6.
	Įgaliojimas
	1
	Taip – fizinio asmens duomenys

	
	
	
	
	

	7. Numatomi pasitekti subtiekėjai ir/ar specialistai (jei numatoma):

	
	
	
	
	

	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas
	Subtiekėjo kodas
	Perduodama veikla ir jos dalis pasiūlymo kainoje, Eur su PVM

	1.
	 
	 
	 

	
	
	
	


Įgaliotas asmuo, koordinatorė


Regina Žilionienė
(Įgaliojimas Nr. 37082-1223, 2023 12 28)  
