TSD-112, VPP-1818, VPP-1819

Artroskopinių implantų techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | ##### Endosaga transplantato šlaunikaulinei fiksacijai (orientacinis kiekis 300 vnt.) |  |  |
| 1. | ##### Sterilumas | Supakuota sterilioje pakuotėje | Supakuota sterilioje pakuotėje |
| 2. | ##### Medžiaga | Medicininis titano lydinys (arba lygiavertė) | Medicininis titano lydinys (arba lygiavertė) |
| 3. | ##### Konstrukcija | 1. Su keturiomis skylėmis; 2. Endosaga su iš anksto paruošta vientisa, nepinta kilpa be mazgo (poliesterio (arba lygiavertės medžiagos) siūlas) ir dviem skirtingų spalvų įvertais 5# siūlais (polietileninis, poliesterio arba UHMWPE) implanto pravedimui ir pozicionavimui | 1. Su keturiomis skylėmis; 2. Endosaga su iš anksto paruošta vientisa, nepinta kilpa be mazgo (poliesterio siūlas) ir dviem skirtingų spalvų įvertais 5# siūlais (poliesterio ir UHMWPE polietileno) implanto pravedimui ir pozicionavimui |
| 4. | ##### Endosagos matmenys | Ilgis 11 – 12 mm, plotis 4 – 5 mm | Ilgis 12 mm, plotis 4 mm |
| 5. | ##### Kilpos ilgiai | Galimybė intervale nuo 10 iki 60 mm pasirinkti iš ne mažiau kaip 11 ilgių. Ilgiai pasirenkami kas ≤ 5 mm | Galimybė intervale nuo 10 iki 60 mm pasirinkti iš ne mažiau kaip 11 ilgių. Ilgiai pasirenkami kas 5 mm |
| 6. | ##### Papildomos opcijos | 1. Turi būti opcija panaudoti endosagos padidinimo implantą; 2. Turi būti endosagos tvirtinimo kaulas-raištis-kaulas opcija, su kilpa. Galimybė kilpos ilgį, intervale nuo 15 iki 60 mm, pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 ilgių. | 1. Yra opcija panaudoti endosagos padidinimo implantą; 2. Yra endosagos tvirtinimo kaulas-raištis-kaulas opcija, su kilpa. Galimybė kilpos ilgį, intervale nuo 15 iki 60 mm, pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 ilgių. |
| 7. | ##### Žymėjimas CE ženklu | Kartu su pasiūlymu privaloma patiekti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją | Kartu su pasiūlymu pateikiamos žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopijos |