[image: image1.png]GRAINA




TSD-92, VPP-7358
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei Kauno klinikoms

Apsaugų, skirtų darbui prie C lanko techninė specifikacija

	Pirkimo dalies  Nr.
	Pavadinimas
	Reikalaujamos techninės charakteristikos
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Mobilus apsauginis skydas su viršutine ir apatine lanksčia apsauga
	Kiekis 1 vnt.
	1 vnt.
Prekių aprašymo psl. Nr. 1

	1.1.
	Paskirtis
	Skirta apatinės kūno dalies apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės procedūrų metu
	Taip, skirta apatinės kūno dalies apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės procedūrų metu
Prekių aprašymo psl. Nr. 1

	1.2.
	Konstrukcija
	Reguliuojamo aukščio (sudaryta iš dviejų dalių: viršutinės ir apatinės)
	Taip, reguliuojamo aukščio (sudaryta iš dviejų dalių: viršutinės ir apatinės)
Prekių aprašymo psl. Nr. 1

	1.3.
	Aukštis
	Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 91-120 cm
	Reguliuojamas ribose 85-120 cm
Prekių aprašymo psl. Nr. 1

	1.4.
	Švino ekvivalentas 
	≥ 0,5 mm Pb
	0,5 mm Pb
Prekių aprašymo psl. Nr. 1, 2

	1.5.
	Mobilumas
	Su ratukais, bent du ratukai su stabdžiais
	Taip, su ratukais, bent du ratukai su stabdžiais
Prekių aprašymo psl. Nr. 1

	1.6.
	Valymas
	Širmos paviršiai atsparūs dezinfekcinėms valymo medžiagoms
	Taip, širmos paviršiai atsparūs dezinfekcinėms valymo medžiagoms

	1.7.
	Kartu su širma pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba
	Taip, kartu su širma pateikiama dokumentacija - naudojimo instrukcija lietuvių kalba

	1.8.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją).
	Taip, pateiki ame žymėjimą CE ženklu patvirtinantį galiojantį dokumentą
Prekių aprašymo psl. Nr. 4-7

	1.9.
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	Taip, įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

	1.10.
	Garantinis laikotarpis
	≥ 24 mėnesiai
	24 mėnesiai

	2. 
	Panoraminis mobilus apsauginis ekranas (skirtas anesteziologų komandos apsaugai)
	Kiekis 1 vnt.
	1 vnt.

	2.1.
	Paskirtis
	Skirta apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės
	Taip, skirta apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės
Prekių aprašymo psl. Nr. 3

	2.2.
	Konstrukcija
	Apsauginis ekranas su švino stiklo langu
	Taip, apsauginis ekranas su švino stiklo langu
Prekių aprašymo psl. Nr. 3

	2.3.
	Apsauginio ekrano matmenys
	Aukštis 200 ± 5 cm, plotis 90 ± 5 cm
	Aukštis 200 cm, plotis 90 cm
Prekių aprašymo psl. Nr. 3

	2.4.
	Lango išmatavimai
	Ne mažesni kaip 60 x 88 cm
	60 x 90 cm
Prekių aprašymo psl. Nr. 3

	2.5.
	Širmos ir lango stiklo švino ekvivalentas 
	≥ 2 mm Pb
	2,2 mm Pb
Prekių aprašymo psl. Nr. 3

	2.6.
	Mobilumas
	Su ratukais, bent du ratukai su stabdžiais
	Taip, su ratukais, bent du ratukai su stabdžiais
Prekių aprašymo psl. Nr. 3

	2.7.
	Valymas
	Širmos paviršiai atsparūs dezinfekcinėms valymo medžiagoms
	Taip, širmos paviršiai atsparūs dezinfekcinėms valymo medžiagoms

	2.8.
	Kartu su širma pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba
	Taip, kartu su širma pateikiama dokumentacija - naudojimo instrukcija lietuvių kalba

	2.9.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją).
	Taip, pateiki ame žymėjimą CE ženklu patvirtinantį galiojantį dokumentą
Prekių aprašymo psl. Nr. 4-7

	2.10.
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	Taip, įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

	2.11.
	Garantinis laikotarpis
	≥ 24 mėnesiai
	24 mėnesiai


Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita gamintojo dokumentacija su siūlomos prekės eskizais – iliustracijomis bei aprašymais, patvirtinanti prekės atitikimą techninėje specifikacijoje pateiktiems reikalavimams.
2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.
	Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė
	
	
	
	Vilma Gudonienė

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)


PAGE  
2

