## specifikacija
SPS 1 priedas
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės intervencinei kardiologijai, kardiochirurgijai ir radiologijai (Nr. 4080)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES 2017/745 reglamento reikalavimus.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Max kiekis, vnt. | Mato vnt. įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma Eur be PVM | PVM suma, Eur | Suma Eur su PVM | Siūlomos prekės charakteristikos, firminis pavadinimas, gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys). BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ
1. | Etileno vinilo alkoholio koopolimeras AVM embolizacijai | Medžiaga sumaišyta su Tantalo dalelėmis ar lygiavertėmis rentgenokontrastiškumui pasiekti. Kopolimeras limpa tarpusavyje (cohesive), o ne prie arterijos sienelių (not adhesive). Pasirinktinai suspensija turi būti 3 klampumų – 18, 20 ir 34 sCt. Pakuotėje: 1,5 ml embolizacinės medžiagos, 1,5 ml DMSO, 1 x 3 ml DMSO švirkštas. | vnt | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Mažo profilio krūtininės aortos stentgrafto sistema
2.1 | Mažo profilio krūtininės aortos dalies stentgraftas (tiesaus ir siaurėjančio dizaino) | Skirti krūtinės aortos aneurizmų ir lėtinių disekacijų gydymui. Turi turėti galimybę prijungti distalinį prailgintoją (-us). Turi turėti proksimaliniame gale aktyvios fiksacijos elementus - nedengtą stento dalį ir kabliukus, išeinančius iš dengtos proksimalinės dalies karkaso elementų, leidžiančių fiksuoti stentgraftą aortos lanke proksimaliau a.subclavia.Išorinis endoprotezo karkasas – savaime išsiskleidžiantis nitinolio atskirų karkaso žiedų stentas. Vidinė danga – Poliesteris. Turi būti tiesaus ir siaurėjančio dizaino. Dengtos dalies ilgis nuo 105 iki 233 mm. Diametras nuo 18 iki 46 mm. Įvedimo sistemą sudaro išorinis lankstus introdiuseris, dengtas hidrofiline danga su vidiniu pozicionuojančiu komponentu, kuris privalo likti kaip atskiras introdiuseris aortos spindžio viduje po stentgrafto išskleidimo sekančioms manipuliacijoms. Įvedimo sistemos introdiuserio diametras turi būti 16F-20F ir įvedimo introdiuserio ilgis 85 cm. Įvedimo sistema turi užtikrinti tikslią lokalizaciją išskleidžiant stentgraftą nuosekliai nuo aortos iki klubinio galo distaline kryptimi. Komplektuojamas kartu su balionu stentgrafto modeliavimui ir fiksacijai. | vnt | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Torakalinės aortos dalies stentgrafto distalinis nedengtas prailgintojas (disekacijoms) | Skirtas dengto stentgrafto pratęsimui arba krūtinės ir pilvo aortos disekuotos dalies stentavimui. Nedengtas self-expandable tipo stentas. Turi būti įvairių ilgių, nuo 80 iki 185 mm. Diametrai turi būti nuo 36 iki 46 mm. Įvedimo sistemos diametras turi būti ne didesnis nei 16F.Įvedimo sistema turi užtikrinti tikslią lokalizaciją išskleidžiant stentgraftą nuosekliai nuo aortos iki klubinio galo distaline kryptimi. | vnt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | viso 2 p. d. |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Savaime išsiskleidžiantis stentas periferinių arterijų stentavimui naudojami su 0,014" ir 0,018" PTA vielomis, OTW. | Nitinoliniai, savaime išsiskleidžiantys stentai, periferinėms arterijoms ir tulžies latakų stentavimui. Stento dizainas – banguotas formos dizainas. Pagamintas iš nikelio- titano lydinio. Įvedimo sistema: lanksti, atspari užsilenkimams, pinta, pagaminta iš padengta PTFE, padengta hidrofiline danga. Įvedimo sistema – 4 ir 5Fr, sistemos Ilgiai įvedimo sistemos 80cm, 90cm, 120cm, 135 cm Stento diametrai – 3 iki 8 mm. Stento ilgiai –20-100mm. Tinkamas su 0,014‘‘ ir 0,018" PTA vielomis | vnt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Geometrinis stentas okliuzijoms | Geometrinis stentas, skirtas kietų krešulių ištraukimui; Stentas skirtas kraujagyslėms, kurių diametras nuo 1.5mm iki 5mm; Stento konstrukcija susideda iš dviejų dalių - spiralinės dalies ir išorinio narvo (angl. "cage") Stento darbinė dalis ne trumpesnė kaip 28mm; Spiralinės dalies diametras ne mažesnis kaip 2.25mm; Stentas privalo turėti ne mažiau kaip 2 distalinius markerius, 2 vidurinės dalies markerius ir proksimalinę radiokontrastinę spiralę. Proksimalinės spiralės ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 20mm; Tinkamas naudoti su ≥0.021" vidinio diametro mikrokateteriu. | vnt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Mechaninės trombektomijos stentas okliuzijoms | Stento darbinė konstrukcija susidedanti iš trijų dalių - išorinių narvų (angl. "cage"), vidinio kanalo ir distalinio tinklelio, skirto atsiskyrusiems trombų fragmentams sugauti. Stentas turi būti 3 arba 5 segmentų pasirinktinai; Savaime išsiplėčiantis. Stentas privalo būti ne mažiau dviejų išorinių diametrų pasirinktinai intervale nuo 5 mm iki 6.5mm (imtinai); Stentas privalo turėti ne mažiau kaip tris skirtingus darbinius ilgius intervale nuo 22mm iki 45mm (imtinai). Stentas privalo turėti ne mažiau kaip 2 proksimalinius markerius, ne mažiau kaip 3 distalinius markerius ir ne mažiau kaip po 4 markerius ant kiekvieno segmento; Rentgenokontrastinė distalinė dalis ne ilgesnė kaip 4 mm; Proksimalinės spiralės ilgis ne trumpesnis kaip 20 mm. Tinkama naudoti su ≥0.021” vidinio diametro mikrokateteriu. | vnt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Stentas - ištraukiklis | Stentas - ištraukiklis galvos smegenų arterijų trombektomijai: Pagamintas pagal „Interlinked cage“ arba lygiavertę technologiją (nuosekliai sujungti atraumatiniai fragmentai); Sudarytas iš 4 – 5 rutuliukų, kurių diametras nuo 3,0 mm iki 6,0 mm, tinkamas įvairaus diametro arterijoms; Darbinis ilgis: 20 mm, 24 mm, 30 mm, 35 mm ir 44 mm; Distalinio galiuko ilgis - 5 mm; Sistemos ilgis iki stento pradžios - ne mažiau nei 203 cm; Suderinamas su 0,017” (1,7 F) mikrokateteriu. | vnt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Aspiraciniai kateteriai | Kateterio išorinis diametras 0.0825"/0.0810", vidinis diametras 0.071''; Ne mažiau kaip dviejų skirtingų darbinių ilgių intervale nuo 125cm iki 132cm (imtinai); Vidinis spindis padengtas PTFE ar analogišką medžiaga; Distalinis hidrofilinis padengimas ne mažiau kaip 30 cm; Kateterio vidinė struktūra pinta per visą ilgį; Turi būti platinos ar analaogiškos medžiagos distalinis markeris; Distalinis galiukas minkštas, atraumatinio tipo. | vnt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Didelio vidinio spindžio distalinio prieinamumo nukreipiamieji kateteriai | Kateterio išorinis diametras 8 F, vidinis diametras 0.090"; Ne mažiau trijų skirtingų ilgių intervale nuo 80cm iki 95cm (imtinai) Vidinis spindis padengtas PTFE ar analogišką medžiaga; Distalinis hidrofilinis padengimas ne mažiau kaip 20 cm; Multisegmentinė konstrukcija su ne mažiau kaip 12 segmentų; Kateterio vidinė struktūra iš nerūdijančio plieno vijų pinta per visą ilgį; Platinos ar analaogiškos medžiagos markeris ne toliau kaip 1 mm nuo distalinio galo; Lankstus distalinis galas ne trumpesnis kaip 2 cm. | vnt | 17 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Kateterio rinkinys su nitinoline viela kasos salelių transplantacijai | Techniniai duomenys: išorinis kateterio diametras/ ilgis cm 5/ 27, vidinis kateterio diametras Fr/ ilgis cm 3/ 30, adatos diametras G/ ilgis cm 22/ 20, vielos diametras inch/ ilgis cm .018/ 60. | vnt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
10. | Aukšto viskoziškumo vertebroplastikos rinkinys | Aukšto klampumo cementas tinkamas suleisti specialiu injektoriumi. Pilno cemento sustingimo laikas ne mažiau 15 min ir ne daugiau 31 min, turi būti injektavimo laikas didesnis kaip prie 18° C- 11 min, o prie 23 °C - 7 min nuo maišymo pradžios, sterilus įpakavimas. Miltelių kiekis 20 g, milteliai susideda iš: 63,1% polimetilakrilato, 0,5 % benzoilo peroksido, 27,3% bariosulfato ir 9,1 % hidroksiapatito. Skystosios dalies kiekis 8,6 g, kuri susideda iš 98,5% metilmetakrilato, 1,5% N-N Dimetil-p-toluidine, 20 ppm hidrokinono. Cemento maišytuvas, mikseris 1 vnt, uždara sistema, sterilus įpakavimas. 2 vnt kaniulių 11 G, 125 mm. Adata 2 vnt, tinkanti kaniulei 11 G, 125 mm. Cemento injektorius 1 vnt., hidraulinė sistema suderinama tiesiogiai su mikeriu, kaniulėmis ir adatomis, galimas slankstelio užpildymas 8 cc. Sistema turi būti sudaryta iš dviejų talpų sujungtų per vamzdelį, viena talpa užsipildo vandeniu, o į kitą įsitraukia sumaišytas cementas, kuri tiesiogiai jungiasi su kaniule. | vnt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Vidutinio viskoziškumo vertebroplastikos rinkinys | Vidutinio klampumo cementas tinkamas suleisti specialiu injektoriumi. Pilno cemento sustingimo laikas ne mažiau 15 min ir ne daugiau 31 min, turi būti injektavimo laikas didesnis kaip prie 20 ° C - 22 min, o prie 25°C - 12,5 min nuo maišymo pradžios, sterilus įpakavimas. Sudėtis turi būti - milteliai (25,8g): polimetilakrilatas 19,2%, melitmetakrilato/stireno kopolimeras 35%, benzoilo peroksidas 0,5%, cirkonio dioksidas 45%; Skystis (9,2g): metilmetakrilatas 99,3%, N-N dimetil-p-toluidine 0,7%, hidrokinonas 20 ppm. Cemento maišytuvas, mikseris 1 vnt, uždara sistema, sterilus įpakavimas. 2 vnt kaniulių, turi būti galimybė rinktis tarp 11 G ir 13 G, 125mm. Adata 2 vnt, tinkanti kaniulei 11 G, 125mm arba 13 G, 125 mm. Cemento injektorius 1 vnt . sistema suderinama su mikseriu. Privalo būti pritaikyta speciali rankenėlė sukant injektuoti cementą. Turi jungtis papildomu vamzdeliu su kaniule. | vnt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
12. | Adatų rinkiniai elektrochemoterapijai | Elektrodų rinkinys elektroporacijos sistemai Igea Cliniporator Vitae, VGD tipo, 6 vnt pakuotėje Modeliai tinkami minkštiesiems audiniams ir kaulams. Sterilūs, vienkartinio naudojimo; Gali būti naudojami perkutaniniu ir laparoskopiniu būdu ir atviruoju chirurginiu būdu; Elektrodai skirtingų ilgių ir diametrų: 15G, 17 G; Ilgių intervalas 12-24 cm; Aktyvi zona 20mm, 30mm, 40mm; Pagaminti iš nerūdijančio plieno, dengti izoliacine danga; Galiukas echogeniškas; Gylio žymės išdėstytos 360° kampu aplink elektrodą; Rinkinys sudarytas iš 6 vnt elektrodų; Matomi UG, KT. Techniškai suderinami su elektroporacijos sistema Cliniporator Vitae Igea. | vnt | 20 | 2100 | 5 | 42000 | 2100 | 44100 | Igea Medical (Italija), VGD electrodes. IGxxxxxx. Elektrodų rinkinys elektroporacijos sistemai Igea Cliniporator Vitae, VGD tipo, 6 vnt pakuotėje Modeliai tinkami minkštiesiems audiniams ir kaulams. Sterilūs, vienkartinio naudojimo; Gali būti naudojami perkutaniniu ir laparoskopiniu būdu ir atviruoju chirurginiu būdu; Elektrodai skirtingų ilgių ir diametrų: 15G, 17 G; Ilgių intervalas 12-24 cm; Aktyvi zona 20mm, 30mm, 40mm; Pagaminti iš nerūdijančio plieno, dengti izoliacine danga; Galiukas echogeniškas; Gylio žymės išdėstytos 360° kampu aplink elektrodą; Rinkinys sudarytas iš 6 vnt elektrodų; Matomi UG, KT. Techniškai suderinami su elektroporacijos sistema Cliniporator Vitae Igea.
13. | Kvadriplastikos rinkinys | Žemo klampumo cementas tinkamas suleisti specialiu injektoriumi. Pilno cemento sustingimo laikas ne mažiau 15 min ir ne daugiau 31 min, 20 ml galutinio gaunamo tūrio, sterilus įpakavimas. Cemento maišytuvas, mikseris 1 vnt, uždara sistema, 40 ml talpos, sterilus įpakavimas. 2 vnt kaniulių, kurių vidinis diametras - 3,6 mm, išorinis diametras - 4,1 mm, ilgis - 124 mm, sterilus įpakavimas. 1 vnt Kifoplastikoje naudojama adata, vienos krypties galandinimas, išorinis diametras - 3,5 mm, sterilus įpakavimas 2 vnt, kaniulės užkimšėjas, sterilus įpakavimas. Biopsinis švirkštas, 1 vnt, 20 ml, sterilus įpakavimas. Biopsinė kaniulė 1 vnt, išorinis diametras - 3,4 mm, vidinis diametras - 2,8 mm, sterilus įpakavimas. Biopsinis stūmoklis 1 vnt, diametras - 2,8 mm, sterilus įpakavimas. Kaulų grąžtas kifoplastikai 1 vnt, diametras - 3,4 mm, sterilus įpakavimas. Kifoplastikos kateteris 2 vnt, dvigubas balionas atskirai ant kiekvieno kateterio, kiekvieno baliono ilgis - 8 mm, diametras 16 mm, maksimalus spaudimas galimas 27 barai, turi būti galimybė kiekvieną balioną pripildyti atskirai, sterilus įpakavimas. Kifoplastikos kateterio adapteriai su vožtuvu, kurio pagalba galima perjungti kurį balioną pildyti ant kateterio, sterilus įpakavimas. Kifoplastikos pompos 2 vnt, 14 ml, maksimalus slėgis 30 barų, sterilus įpakavimas. Slankstelių užpildymo kaniulės 4 vnt - per priekinę dalį, vienoje kanulėje turi tilpti 1,5 ml cemento, išorinis diametras - 3,4 mm, vidinis diametras - 2,9 mm, sterilus įpakavimas. Slankstelių užpildymo stūmokliai 4 vnt, diametras 2,8 mm, sterilus įpakavimas. Slankstelių užpildymo kaniulės 2 vnt, per priekinę dalį skirtą lanksčiai adatai, vienoje kanulėje turi tilpti 1,5 ml cemento, išorinis diametras - 3,4 mm, vidinis diametras - 2,9 mm, sterilus įpakavimas Slankstelių užpildymo stūmoklis 2 vnt, slakstelių užpildymo stūmoklis lankstus, diametras 2,8 mm, sterilus įpakavimas. | vnt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
14. | Adata su lokalizacijos viela (inkaro formos) | 1. Vienkartinė. 2. Sterili. 3. Kaniulių skersmuo ir ilgis: 3.1 18G x 75 +- 3 mm; 100 +- 3 mm 3.2 20G x 90 +- 3mm; 120 +- 3 mm 4. Adata su vidine dviguba nitinolio lokalizacijos viela, turinčia du fiksuojančius 270° išsiskleidžiančius kabliukus (inkaro formos). 5. Dvigubos nitinolio vielos susukimas tankėjantis link distalinio galo palengvintai intraoperacinei orientacijai. 6. Kabliukus galima sutraukti atgal į punkcinę adatą repozicionavimui. 7. Ant kaniulės turi būti gylio žymekliai. 8. Komplekte su siūloma viela kartu turi būti fiksacijos spaustukas. | vnt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
15. | Adata su lokalizacijos viela (T formos) | 1. Vienkartinė. 2. Sterili. 3. Kaniulės skersmuo: 20G 4. Kaniulės ilgis: 105 +- 3 mm 5. Adata su vidine dviguba lokalizacijos viela, turinčia du fiksuojančius išsiskleidžiančius kabliukus (T formos). 6. Dvigubos vielos susukimas tankėjantis link distalinio galo palengvintai intraoperacinei orientacijai. 7. Kabliukus galima sutraukti atgal į punkcinę adatą repozicionavimui. 8. Ant kaniulės turi būti gylio žymekliai. 9. Komplekte su siūloma viela kartu turi būti fiksacijos spaustukas. | vnt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
16. | Krūties naviko lokalizacinės vielos | Krūties navikų lokalizacijos žymeklis Skirtas prieš operaciją krūtų pažeidimų žymėjimui X formos kabliukas užtikrina puikų fiksavimą ir yra skirtas apriboti migraciją prieš procedūrą. Procedūros metu lengvai apčiuopiama 3 cm ilgio standi adatos dalis Sustiprintą vielą lengva rasti procedūros metu. Sustiprinta viela skirta sumažinti galimybę netyčia nupjauti vielą Tiekiamas sterilioje, vienkartinėje pakuotėje. Rinkinį sudaro: 1. Dviejų dalių pozicionavimo adata su TROCAR įvedėju; 2. Įvedimo kaniulė; 3. Kabliuko viela; 4. Kabliukas patalpintas išrorinėje kaniulėje. 5. Išorinė kaniulės diametras 18 G, ilgis 5 cm arba 9 cm pasirinktinai. | vnt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
17. | Šlaunies arterijos užspaudimo po punkcijos prietaisas. | Susideda iš skaidrios išpučiamos dalies ir rėmo, šlaunies arterijos užspaudėjo keičiamos išpučiamos dalies. Sistema turi būti nedaloma, t.y. pagaminta vieno gamintojo ir sukomplektuota pilnai. Komplekte keičiama skaidri išpučiama dalis ir rėmas. Naudojama su specialiu manometru | vnt | 410 |  |  | 0 | 0 | 0
1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis PVM sumos ir bendros (maksimalios) sumos su PVM nenurodo/nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:
2. Tais atvejais, kai tiekėjas teikia pasiūlymą ir taiko kitokį nei perkančiosios organizacijos suplanuotas PVM , tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos dokumentą, kuriame nurodo priežastis, dėl kurių taikomas jo pasirinktas PVM tarifas (žr. SPS 18 p. pastabą).
3. Prekių vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).