TSD-1376, VPP-5734, VPP-5858

Medicininės technikos techninė specifikacija

8 pirkimo dalis. Defibriliatorius, kiekis - 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibriliatoriaus tipas | 1. Pilnai automatinis defibriliatorius; 2. Po elektrodų uždėjimo automatiškai analizuojantis asmens, kuriam uždėti elektrodai, širdies veiklą bei nustatantis ar gali būti taikoma defibriliacija; | 1. Pilnai automatinis defibriliatorius; 4p. * 2. Po elektrodų uždėjimo automatiškai analizuojantis asmens, kuriam uždėti elektrodai, širdies veiklą bei nustatantis ar gali būti taikoma defibriliacija; 8p. |
| 2. | Portatyvumas | 1. Svoris ≤ 2,5 kg (su baterija); 2. Su rankena patogiam prietaiso nešimui. | 1. Svoris 2,5 kg (su baterija); 13p. 2. Su rankena patogiam prietaiso nešimui. 5p. |
| 3. | Defibriliatoriaus impulso forma | Bifazinė | Bifazinė 14 p. |
| 4. | Reikalavimai defibriliatoriui | 1. Galimybė prietaisą naudoti suaugusiųjų ir vaikų defibriliacijai; 2. Automatinis suaugusiems skirtų elektrodų ir pediatrinių elektrodų atpažinimas bei atitinkamo darbo režimo įjungimas arba režimo perjungimas mygtuko pagalba, naudojant universalius elektrodus (suaugusiems/vaikams); | 1. Galimybė prietaisą naudoti suaugusiųjų ir vaikų defibriliacijai; 10 p. 2. Automatinis suaugusiems skirtų elektrodų ir pediatrinių elektrodų atpažinimas bei atitinkamo darbo režimo įjungimas; 14 p. |
| 5. | Funkcijos | Pagalbinė metronomo funkcija, naudojama atliekant krūtinės ląstos paspaudimus. | Pagalbinė metronomo funkcija, naudojama atliekant krūtinės ląstos paspaudimus. 3p. |
| 6. | Vaizdinės ir garsinės instrukcijos | 1. Garsinės gaivinimo instrukcijos (verbalinės komandos) vartotojui lietuvių kalba; 2. Gaivinimo piktogramos vartotojui; | 1. Garsinės gaivinimo instrukcijos (verbalinės komandos) vartotojui lietuvių kalba;7p. ir 16p. 2. Gaivinimo piktogramos vartotojui; 6p. |
| 7. | Defibriliatoriaus būklės indikacija prietaisui esant budėjimo režime | Defibriliatorius turi būklės (pasiruošimo darbui) indikaciją prietaisui esant budėjimo režime; | Defibriliatorius turi būklės (pasiruošimo darbui) indikaciją prietaisui esant budėjimo režime; 7p. |
| 8. | Iškrovos perdavimas | Sugeneruota iškrova perduodama vienkartiniais, lipniais elektrodais, ant kurių pavaizduotos jų tvirtinimo vietos; | Sugeneruota iškrova perduodama vienkartiniais, lipniais elektrodais, ant kurių pavaizduotos jų tvirtinimo vietos; 11p. ir 15p. |
| 9. | Iškrova nebus sugeneruojama, jeigu: | 1. Nustatytas ritmas netinkamas šokui; 2. Aptikta elektrodų problema; 3. Baterijos įtampa nepakankama. | 1. Nustatytas ritmas netinkamas šokui; 15p 2. Aptikta elektrodų problema; 15p 3. Baterijos įtampa nepakankama. 15p 3. Baterijos įtampa nepakankama. |
| 10. | Vidinė atmintis | Defibriliatorius turi vidinę atmintį | Defibriliatorius turi vidinę atmintį 3p. |
| 11. | Vidinėje atmintyje saugomų duomenų perdavimas į kompiuterį | Defibriliatorius pritaikytas bei sukomplektuotas reikiamomis techninėmis priemonėmis jo vidinėje atmintyje saugomų duomenų perdavimui į kompiuterį; | Defibriliatorius pritaikytas bei sukomplektuotas reikiamomis techninėmis priemonėmis jo vidinėje atmintyje saugomų duomenų perdavimui į kompiuterį; Su SD kortele 3p. |
| 12. | Klasifikacija | Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP55 klasės (arba lygiavertė). | Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP55 klasės 13 p. |
| 13. | Komplektacija | 1. Defibriliatorius su baterija – 1 kompl.; 2. Vienkartinių defibriliacijos elektrodų komplektas skirtas suaugusiems - 1 kompl.; 3. Vienkartinių defibriliacijos elektrodų komplektas skirtas vaikams - 1 kompl. arba vienkartinių universalių elektrodų komplektas – 1 kompl. 4. Sieninė dėžutė su aliarmu – skirta defibriliatoriaus laikymui (sieninė dėžutė su aliarmu bus patalpos viduje); (tiekėjas privalo patvirtinti, kad siūlomas defibriliatorius bus pilnai sukomplektuotas priedais, reikalingais atlikti visas šioje techninėje specifikacijoje reikalaujamas gamintojo numatytas funkcijas bei išvardinti visus į siūlomo defibriliatoriaus komplektaciją įskaičiuotus priedus) | 1. Defibriliatorius su baterija – 1 kompl.; 17p. 2. Vienkartinių defibriliacijos elektrodų komplektas skirtas suaugusiems - 1 kompl.; 17p. 3. Vienkartinių defibriliacijos elektrodų komplektas skirtas vaikams - 1 komplkompl. 17p. 4. Sieninė dėžutė su aliarmu – skirta defibriliatoriaus laikymui 17p. |
| 14. | Reikalavimai defibriliatoriaus priedams ir komplektacijai | 1. Defibriliacijos elektrodų laidas ne trumpesnis nei 1 metras; 2. Defibriliacijos elektrodų tinkamumo naudoti laikotarpis (angl. „shelf life“) ne mažiau kaip 2 metai. | 1. Defibriliacijos elektrodų laidas ne trumpesnis nei 2metrai15p 2. Defibriliacijos elektrodų tinkamumo naudoti laikotarpis (angl. „shelf life“) 2 metai. 12p. |
| 15. | Maitinimo šaltinis | 1. Keičiama, pakartotinai neįkraunama vidinė baterija, užtikrinanti ne mažiau kaip 140 defibriliacijos iškrovų, naudojant maksimalią energiją; 2. Galimybė vartotojui panaudotą bateriją pakeisti nauja, nesiunčiant defibriliatoriaus į autorizuotą gamintojo serviso padalinį. 3. Baterijos tinkamumo naudoti laikotarpis (angl. „shelf life“) ne mažiau kaip 5 metai. | 1. Keičiama, pakartotinai neįkraunama vidinė baterija, užtikrinanti 140 defibriliacijos iškrovų, naudojant maksimalią energiją; 13p. 2. Galimybė vartotojui panaudotą bateriją pakeisti nauja, nesiunčiant defibriliatoriaus į autorizuotą gamintojo serviso padalinį. 9p. 3. Baterijos tinkamumo naudoti laikotarpis (angl. „shelf life“) 6 metai. 12 p. |
| 16. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Pateikiama atitikties deklaracijos kopija |
| 17. | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 18. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 19. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija anglų kalba. |
| 20. | Garantinis laikotarpis | 24 mėnesiai | 24 mėnesiai 17p. |

* Nurodomas failo Konfidencialu.Atitikimas 8 pirkimo daliai.pdf puslapis

Papildomas reikalavimas:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.