TSD-498, VPP-143

Medicininio šaldytuvo techninė specifikacija (kiekis 2 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | ### Reikalaujamos parametrų reikšmės | ### Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | ### Medicininis šaldytuvas skirtas medikamentų ir vaistų laikymui | ### Medicininis šaldytuvas skirtas medikamentų ir vaistų laikymui (žr. gamintojo deklaracija.pdf 1 psl.) |
| 2. | Konstrukcija | ### 1. Vertikalaus tipo; ### 2. Su ne mažiau kaip 4 reguliuojamo aukščio lentynomis; 3. Šaldytuvo durys stiklinės, su užraktu. | ### 1. Vertikalaus tipo; ### 2. 5 reguliuojamo aukščio lentynomis; ### 3. Šaldytuvo durys stiklinės, su užraktu. (žr. MD40DD.pdf 1 psl. ir gamintojo deklaracija.pdf 1 psl.) |
| 3. | Bendra šaldytuvo talpa | 1. Bendras šaldytuvo tūris: 350 – 450 litrų; 2. Naudingas tūris: ≥ 250 litrų. | 1. Bendras šaldytuvo tūris: 385 litrų; 2. Naudingas tūris: 270 litrų. (žr. MD40DD.pdf 1 psl.) |
| 4. | Išoriniai matmenys | Plotis: ne daugiau 65 cm; Gylis: ne daugiau 75 cm; Aukštis: ≤ 210 cm. | Plotis: 60 cm; Gylis: 60 cm; Aukštis: 202,5 cm. (žr. MD40DD.pdf 2 psl.) |
| 5. | Temperatūros diapazonas | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo +3C iki +8C | Reguliuojamas nuo +2C iki +8C (žr. gamintojo deklaracija.pdf 1 psl.) |
| 6. | Temperatūros gradientas | ≤ +4 | 2,9 C (žr. MD40DD.pdf 1 psl.) |
| 7. | Vizualiniai ir akustiniai aliarmai | 1. Pakitus nustatytai temperatūrai; 2. Pravirų durų; 3. Elektros maitinimo sutrikimai. | 1. Pakitus nustatytai temperatūrai; 2. Pravirų durų; 3. Elektros maitinimo sutrikimai. (žr. gamintojo deklaracija.pdf 1 psl.) |
| 8. | Valdymas | 1. Elektroninis / mikroprocesorinis; 2. Šaldytuvo išorėje; 3. Valdiklis fiksuoja temperatūrą ir jos pokyčius šaldytuvo viduje. | 1. Elektroninis / mikroprocesorinis; 2. Šaldytuvo išorėje; 3. Valdiklis fiksuoja temperatūrą ir jos pokyčius šaldytuvo viduje. (žr. gamintojo deklaracija.pdf 1 psl.) |
| 9. | Apšvietimas | Integruotas vidinis apšvietimas atidarant dureles | Integruotas vidinis apšvietimas atidarant dureles (žr. gamintojo deklaracija.pdf 1 psl.) |
| 10. | Apsauga nuo užšalimo | Automatinio atitirpinimo (angl. „defrost“) funkcija | Automatinio atitirpinimo (angl. „defrost“) funkcija (žr. MD40DD.pdf 1 psl.) |
| 11. | USB jungtis | Šaldytuve integruota USB jungtis temperatūros rodiklių perkėlimui į kompiuterį | Šaldytuve integruota USB jungtis temperatūros rodiklių perkėlimui į kompiuterį (žr. MD40DD.pdf 1 psl.) |
| 12. | Valymas ir dezinfekavimas | Šaldytuvo vidus valomas ir dezinfekuojamas (būtinas atitinkamas gamintojo ir/arba tiekėjo patvirtinimas) | Šaldytuvo vidus valomas ir dezinfekuojamas (žr. gamintojo deklaracija.pdf 1 psl.) |
| 13. | Maitinimo šaltinis | 230 V, 50 Hz elektros tinklas | 230 V, 50 Hz elektros tinklas (žr. MD40DD.pdf 1 psl.) |
| 14. | Šaldytuvo valdiklio veikimo palaikymas dingus elektros srovei | Šaldytuvo valdiklio veikimo palaikymas dingus elektros srovei, ne mažiau 12 valandų | Šaldytuvo valdiklio veikimo palaikymas dingus elektros srovei, 12 valandų (žr. MD40DD.pdf 1 psl.) |
| 15. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 16. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 17. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 36 mėnesiai | 36 mėnesiai |
| 18. | Šaldytuvo atitikimas DIN 13277 (arba lygiavertį) standartą | Šaldytuvas turi atitikti DIN 13277 (arba lygiavertį) standartą (pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus) | Šaldytuvas atitinka DIN 13277 standartą |
| 19. | Žymėjimas CE ženklu | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimą, kad pristatomas laboratorinis šaldytuvas bus žymėtas CE ženklu. | Žymėjimas CE ženklu |
| 20. | Dokumentai, pateikiami kartu su šaldytuvu | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių kalba | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių kalba |

Papildomas reikalavimas:

- Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su siūlomos prekės eskizais – iliustracijomis bei aprašymais.