## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
PRIEMONĖS HEMOFILTRACIJOS PROCEDŪROMS IR KITOS VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS (6136)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC direktyvos ir/ar (ES) 2017/745 reglamento reikalavimams. CE ženklinimas.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį dokumentą.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirkimo dalies Nr. | BPVŽ kodas | Pirkimo dalies pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis (18 mėn.) | Mato vnt. įkainis, Eur be PVM | PVM dydis % | Mato vnt. įkainis, Eur su PVM | Viso suma Eur be PVM | Viso suma Eur su PVM | Siūlomos prekės charakteristikos*. Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę). BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ | Maksimali pasiūlymo (vertinamoji) kaina EUR su PVM
1 | 33692000-7 | Sodos tirpalas | Sterilus, apirogeniškas, skaidrus, bespalvis 4 proc. sodos tirpalas maišose po 1000ml, tinkantis darbui su "Infomed HF-440-05" aparatais. | Litras | 2000 |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 23100
2 | 33692000-7 | Tirpalas Nr. 1 | Fasuotė turi būti ne mažesnė kaip 5 l. Sudėtis: magnio 0,49-0,51 mmol/l; natrio 139-141 mmol/l; chlorido 105-107 mmol/l; laktato 2,9-3,1 mmol/l; bikarbonato 31-33 mmol/l. Skirta ilgalaikėms inkstų pakaitinėms terapijoms veno-veninei hemofiltracijai, hemodiafiltracijai ir hemodializei atlikti „Gambro“ gamintojo „Prismaflex“ aparatais. | Litras | 5460 |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 17199
3 | 33692000-7 | Tirpalas Nr. 2 | Fasuotė turi būti ne maženė kaip 5 l. Sudėtis: citrato 9,9-10,1 mmol/l; citrinos rūgšties 1,9-2,1 mmol/l; natrio 135-137 mmol/l; chlorido 105-107 mmol/l. Skirta ilgalaikėms inkstų pakaitinėms terapijoms veno-veninei hemofiltracijai, hemodiafiltracijai ir hemodializei atlikti „Gambro“ gamintojo „Prismaflex“ aparatais. | Litras | 5400 |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 15938.9994
4 | 33141200-2 | Foley tipo silikoninis kateteris Nr.1 | Dviejų kanalų, pagamintas iš silikono arba lygiavertės medžiagos, su kietu balionėlio išpūtimo vožtuvu, Nelaton tipo galu, skirtas ilgalaikiam naudojimui. Balionėlio talpa 5 ml- 15 ml, diametras 14Fr. Vienkartinis, sterilus. | vnt. | 50 |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 105
5 | 33141200-2 | Foley tipo silikoninis kateteris Nr.2 | Dviejų kanalų, pagamintas iš silikono arba lygiavertės medžiagos, su kietu balionėlio išpūtimo vožtuvu, Nelaton tipo galu, skirtas ilgalaikiam naudojimui. Balionėlio talpa 30ml -50 ml, diametras 16Fr. Vienkartinis, sterilus. | vnt. | 50 |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 105
6 | 33141200-2 | Foley tipo silikoninis kateteris Nr.3 | Dviejų kanalų, pagamintas iš silikono arba lygiavertės medžiagos, su kietu balionėlio išpūtimo vožtuvu, Nelaton tipo galu, skirtas ilgalaikiam naudojimui. Balionėlio talpa 30ml -50 ml, diametras 18Fr. Vienkartinis, sterilus. | vnt. | 50 |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 105
7 | 33141200-2 | Foley tipo silikoninis kateteris Nr.4 | Dviejų kanalų, pagamintas iš silikono arba lygiavertės medžiagos, su kietu balionėlio išpūtimo vožtuvu, Nelaton tipo galu, skirtas ilgalaikiam naudojimui. Balionėlio talpa 30-50 ml, diametras 20Fr. Vienkartinis, sterilus. | vnt. | 50 |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 105
8 | 33141000-0 | Zondas skrandžiui Nr.1 | Vienkartinis zondas skrandžiui 12Fr. | vnt. | 200 |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 63
9 | 33141000-0 | Zondas skrandžiui Nr.2 | Vienkartinis zondas skrandžiui 14Fr. | vnt. | 400 |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 126
10 | 33141000-0 | Zondas skrandžiui Nr.3 | Vienkartinis zondas skrandžiui 16Fr. | vnt. | 1750 |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 551.25
11 | 33141000-0 | Zondas skrandžiui Nr.4 | Vienkartinis zondas skrandžiui 18Fr. | vnt. | 2000 |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 630
12 | 33141000-0 | Zondas skrandžiui Nr.5 | Vienkartinis zondas skrandžiui 20Fr. | vnt. | 300 |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 110.25
13 | 33141000-0 | Zondas skrandžiui Nr.6 | Vienkartinis zondas skrandžiui 22Fr. | vnt. | 300 |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 110.25
14 | 33141000-0 | Zondas skrandžiui Nr.7 | Vienkartinis zondas skrandžiui 24Fr. | vnt. | 300 |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 110.25
15 | 33141000-0 | Vienkartinės kameros odos lopo mėginiams | Priemonė skirta odos lopo testams atlikti. Juostelės klijuojamos pacientams ant odos. Juostelėje yra 10 kamerų (2x5). Kameros forma: apskritimas. Kameros vidinis diametras: 8 mm +-1mm. Kameros plotas: 50mm2, +- 1mm. Kameros tūris: ne mažiau 20ul. Testų juostelės pagamintos iš hipoalergiškos medžiagos. Juostelių kameros pagamintos iš aliuminio. Specialus, kameros dydžio filtrinis popierius skystiems haptenams. Kiekis pakuotėje ne daugiau 100 vnt. | vnt. | 4000 |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 5499.879
16 | 33141000-0 | Sigmoidoskopo antgalis | Vienkartinis antgalis suderinamas su "Welch Allyn" šviesolaidine endoskopų galvute ( kodas 36019 ), komplekte su obturatoriumi, laidus šviesai visame ilgyje, graduotas. Antgalio diametras 18-22mm, ilgis 240-260mm. | vnt. | 1500 |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 4567.5
17 | 33141000-0 | Anoskopo antgalis | Vienkartinis antgalis suderinamas su "Welch Allyn" šviesolaidine endoskopų galvute ( kodas 36019 ), komplekte su obturatoriumi, laidus šviesai visame ilgyje, graduotas. Antgalio diametras 18-22mm, ilgis 75-85mm. | vnt. | 600 |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 1833.3063
18 | 33141000-0 | Trokaras retroperitoninei laparoskopijai 5mm | Vienkartinis, sterilus troakaras retroperitoninei laparoskopijai su integruotu balionų ir žiedų, 4,9-5,1mm x 69-71mm. | vnt. | 150 |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 5670
19 | 33141000-0 | Trokaras retroperitoninei laparoskopijai 10mm | Vienkartinis, sterilus troakaras retroperitoninei laparoskopijai su integruotu balionų ir žiedų, 9,9-10,1mm x 98-102mm. | vnt. | 150 |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 6930
20 | 33141000-0 | Vienkartiniai kvėpavimo kontūrai naudojami pacientui kvėpuojant radioaerozoliu | Vienkartiniai kvėpavimo kontūrai pacientui, suderinami su radioaerozolio įpurškimo sistema "Smart Vent". | vnt. | 100 | 49 | 5 | 51.45 | 4900 | 5145 | Vienkartiniai kvėpavimo kontūrai pacientui, suderinami su radioaerozolio įpurškimo sistema "Smart Vent". Instrukcija naudotojui.pdf 7 psl. Diagnostic Imaging Ltd, SV-C1 (2036070) | 5145
21 | 33141000-0 | Nosies spaustukai, tinkantys naudoti plaučių ventiliacijos scintigrafijos tyrimui | Vienkartiniai nosies spaustukai, tinkantys užspausti nosį pacientui, kvėpavimo radioaerozoliu metu | vnt. | 100 | 3 | 5 | 3.15 | 300 | 315 | Vienkartiniai nosies spaustukai, tinkantys užspausti nosį pacientui, kvėpavimo radioaerozoliu metu. Instrukcija naudotojui.pdf 6 psl. Diagnostic Imaging Ltd, SV-NC (1435000) | 315
22 | 33141000-0 | Jungtys | Jungtys suderinama su radioaerozolio įpurškimo sistema "Smart Vent". | vnt. | 50 | 8 | 5 | 8.4 | 400 | 420 | Jungtys suderinama su radioaerozolio įpurškimo sistema "Smart Vent". Instrukcija naudotojui.pdf 7 psl. Diagnostic Imaging Ltd, SV-GC (2036071) | 420
23 | 33141000-0 | Maišas filtratui | Vienkartinis maišas filtratui 9,5-10,5 ltr. prie "Fresenius Medical Care" hemofiltracijos aparato "MultiFiltrate". | vnt. | 160 |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 2100