## specifikacija
Pirkimo dokumentų SPS priedas Nr.2
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Vienkartinių medicinos pagalbos priemonių intervencinei kardiologijai ir kardiochirurgijai pirkimas, VULSK Nr. 2397
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES 2017/745 reglamento reikalavimus.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai pateikiami lietuvių kalba arba gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Pirkimo dalies pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM | Modelis, gamintojas (kodas gamintojo kataloge, jei jis yra) | Tiekėjo siūlomos charakteristikos (įrašyti siūlomas charakteristikas ir pateikti įrodančius dokumentus, žr. 1 ir 5 p.) | Pirkimo vertė Eur su PVM
1. | 33180000-5 | Išorinių elektrodų komplektas EnSite Velocity trimatei elektroanatominei navigacijai | Dviejų dydžių (didesnės ir mažesnės kūno masės pacientams) | vnt | 250 | 690 | 5 | 172500 | 181125 | EN0020-P EnSite Precision™ Surface Electrode Kit; St. Jude Medical, LLC | Išorinių elektrodų komplektas "EnSite Velocity" trimatei elektroanatominei navigacijai EnSite PrecisionTM Surface Electrode Kit EN0020-P, tinka ir didesnės ir mažesnės kūno masės pacientams, katalogo psl. 1 | 189000
2. | 33180000-5 | Kraujagyslių uždarymo po kateterizacijos sistema | Kraujagyslių uždaroma su siūlo ir mazgo pagalba. Skirta 5 – 21,5 F diametro punkcijos vietai užsiūti. Sistemą sudaro polipropileno siūlas ir 2 adatos. Galimybė kateterizuoti kraujagyslę toje pačioje vietoje iš karto po sistemos panaudojimo, manipuliacijų prietaisu metu išlieka patekimo į kraujagyslę galimybė. | vnt | 500 |  | 5 |  |  | NESIŪLOMA |  | 89250
3. | 33180000-5 | Šlaunies arterijos užspaudimo po punkcijos prietaisas. | Susideda iš skaidrios išpučiamos dalies ir rėmo, šlaunies arterijos užspaudėjo keičiamos išpučiamos dalies. Sistema turi būti nedaloma, t.y. pagaminta vieno gamintojo ir sukomplektuota pilnai. Komplekte keičiama skaidri išpučiama dalis ir rėmas. Naudojama su specialiu manometru | vnt | 410 |  | 5 |  |  | NESIŪLOMA |  | 40897.5
4. | 33180000-5 | Didelės raiškos intravaskulinio ultragarso (HD IVUS) kateteris, tinkantis iLAB IVUS sistemai | Kateteris suderinamas su 5F kateteriu pravedėju. Aukštos skiriamosios gebos 60 MHz transdiuseris su signalo filtravimu. Kateterio įėjimo profilis ≤0.67mm, proximalinis ‘’shaftas’’ ≤1.00mm. Transduserio profilis ≤0.87mm. Veikimo principas - mechaninis sukimasis. Tinka aparatui iLab (būtina pateikti gamintojo patvirtinimą). Šiai pirkimo daliai bus pasirašoma panaudos sutartis. | vnt | 200 |  | 5 |  |  | NESIŪLOMA |  | 162739.5
5. | 33180000-5 | Platinos ir nerūdijančio plieno lydinio PTKA viela | Pagamintos iš platinos ir nerūdijančio plieno ar lygiaverčio lydinio spiralių, kurios viena su kita šonais nesulydytos. Vielos šerdis vienalyčio lydinio (monolitinė) tolygiam ir kontroliuojamam sukimo judesiui perduoti: operatoriui pasukus vielą 360° tiek pat pasisuka ir arterijoje esantis galiukas. Vielų storis – 0,014 colio, trumpiausias ilgis ≤ 180 ± 5 cm , ilgiausias ≥ 300 ± 5 cm, galimybė prijungti vielą pratęsėją (iki 150 cm ilgio). Tiesūs ar J formos galiukai, nuo 0,5 g iki 0,7 g hidrofilinis, iki 3 ± 1 cm ilgio rentgenokontrastiškas. PTFE danga proksimaliau, ne mažiau 20 cm lankstus galas. | vnt | 5000 |  | 5 |  |  | NESIŪLOMA |  | 324450
6. | 33180000-5 | Kabelis prailgintuvas laikinos stimuliacijos prietaisui | Kabelio ilgis 2,5-4,0 m, vienkartinio naudojimo, universali jungtis (kištukai) laikinos stimuliacijos prietaisui viename gale ir gnybtai ("kabliukai") kitame. | vnt | 100 | 32 | 5 | 3200 | 3360 | Disposable surgical cable 4161; St. Jude Medical, LLC | Kabelio ilgis 3.0 m, vienkartinio naudojimo, universali jungtis (kištukai) laikinos stimuliacijos prietaisui viename gale ir gnybtai ("kabliukai") kitame, katalogo psl. 2 | 3402
7. | 33180000-5 | Laikinos stimuliacijos laidas | Bipoliarinis laikinos stimuliacijos laidas su balionu distaliniame gale. Kateterio diametras 5-6 F. Kateterio ilgis ≥105 ± 5cm. Atstumas tarp elektrodų 20 ± 10 mm. Universali jungtis skirta prijungti prie laikinos stimuliacijos prietaiso. | vnt | 300 |  | 5 |  |  | NESIŪLOMA |  | 30287.25
8. | 24111100-6 | Argono dujos (grynumas 99,999 %) 50 l | Argono dujų grynumas ne mažiau 99,999 %. Balionas pripildytas iki 300 var. Baliono jungtis pagal ISO 5145 Nr. 1 (W30 x2) | 50 l balionas | 100 |  | 21 |  |  | NESIŪLOMA |  | 28072