TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

Prekių aprašymas, https://www.mindray.com/en/products/patient-monitoring/continuous-patient-monitoring/benevision-n17-n15-n12, https://www.dell.com/support/home/en-lt/product-support/product/optiplex-7410-plus-aio/docs; https://www.hp.com/lt-lt/home.html

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis.

Gamintojo įgaliojimas.

4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

5. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

CE sertifikatas

6. Garantinis laikotarpis:

6.1. Ne mažiau nei 24 mėn.

6.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

7. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

7.1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,

7.2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija).

1. Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) prekės tiekėjo  raštiškas patvirtinimas, kad prekių pakuotės yra perdirbamos ar deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai

Mindray gamintojo dokumentai psl. Nr. 4, 5, 7; DELL gamintojo dokumentai psl. Nr. 1-14; HP gamintojo dokumentai psl. Nr. 71-100  ,Tiekėjo deklaracija dėl prekių pakuotės perdirbimo.

2. Siūlomos prekės sudėtyje nėra cheminių medžiagų, įtrauktų į REACH reglamento 57 straipsnį. Prekės veikimui nebus naudojamos eksploatacinės medžiagos, įtrauktos į REACH reglamento 57 straipsnį. Pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Mindray gamintojo dokumentai psl. Nr. 1; DELL gamintojo dokumentai psl. Nr. 15-72; HP gamintojo dokumentai psl. Nr. 1-8.

3. Dengiamieji mišiniai, gamintojo naudojami bet kokioms metalinėms dalims padengti, neturi būti klasifikuojami pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 kaip:

•1 arba 2 kategorijos kancerogeniniai, mutageniniai ar toksiški reprodukcijai;

• ūmiai toksiški per burną, odą ar kvėpavimo takus (1 ar 2 kategorijos) arba vandens aplinkai  (1 kategorijos);

• 1 kategorijos, turintys specifinį toksiškumą konkrečiam organui. Be to, juose neturi būti jokių priedų, pagamintų naudojant šviną, kadmį, chromą (VI), gyvsidabrį, arseną arba seleną tokiomis koncentracijomis, kurios viršija 0,010 % masės.

Mindray gamintojo dokumentai psl. Nr. 2, 3 ; DELL gamintojo dokumentai psl. Nr. 7, 73-78; HP gamintojo dokumentai psl. Nr. 63-70

Pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas (jei toks prekės grupei egzistuoja), saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Gyvybinių funkcijų monitoriai su priedais ir bendra centrine monitoravimo stotimi - 4 kompl.

| Eil Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo Nr.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendra informacija |  |  |
| 1.1 | Paskirtis | Perkama 27 vnt. gyvybinių funkcijų monitoriai ir 4 vnt. centrinės monitoravimo stotys. Įranga bus montuojama skirtinguose skyriuose. Įrangos kiekiai pagal skyrius: 1. Skubios pagalbos skyriaus postas Nr. 1 – 10 vnt. gyvybinių funkcijų monitorių ir 1 vnt. centrinė monitoravimo stotis, 2. Skubios pagalbos skyriaus postas Nr. 2 – 10 vnt. gyvybinių funkcijų monitorių ir 1 vnt. centrinė monitoravimo stotis, 3. Intensyviosios terapijos skyriaus postas – 3 vnt. gyvybinių funkcijų monitorių ir 1 vnt. centrinė monitoravimo stotis, 4. Vaikų neurologijos skyriaus postas – 4 vnt. gyvybinių funkcijų monitorių ir 1 vnt. centrinė monitoravimo stotis. | Paskirtis: BeneVision N12, Mindray - 27 vnt. gyvybinių funkcijų monitoriai ir BeneVision CMS, Mindray - 4 vnt. centrinės monitoravimo stotys. Įrangos kiekiai pagal skyrius: 1. Skubios pagalbos skyriaus postas Nr. 1 – 10 vnt. gyvybinių funkcijų monitorių BeneVision N12, Mindray ir 1 vnt. centrinė monitoravimo stotis BeneVision CMS, Mindray, 2. Skubios pagalbos skyriaus postas Nr. 2 – 10 vnt. gyvybinių funkcijų monitorių BeneVision N12, Mindray ir 1 vnt. centrinė monitoravimo stotis BeneVision CMS, Mindray, 3. Intensyviosios terapijos skyriaus postas – 3 vnt. gyvybinių funkcijų monitorių BeneVision N12, Mindray ir 1 vnt. centrinė monitoravimo stotis BeneVision CMS, Mindray, 4. Vaikų neurologijos skyriaus postas – 4 vnt. gyvybinių funkcijų monitorių BeneVision N12, Mindray ir 1 vnt. centrinė monitoravimo stotis BeneVision CMS, Mindray. |
| 1.2 | Visi gyvybinių funkcijų monitoriai privalo būti vieno ir to paties gamintojo. Centrinės monitoravimo stotys turi būti vieno ir to paties gamintojo, bei visiškai suderinamos su siūlomais gyvybinių funkcijų monitoriais | Būtina | Visi gyvybinių funkcijų monitoriai yra vieno ir to paties gamintojo Mindray. # Prekių aprašymo psl. Nr. 1, 21 Centrinės monitoravimo stotys yra vieno ir to paties gamintojo Mindray, bei visiškai suderinamos su siūlomais gyvybinių funkcijų monitoriais. Prekių aprašymo psl. Nr. 38 |
| 2. | Bendri reikalavimai gyvybinių funkcijų monitoriui su priedais |  | Gyvybinių funkcijų monitoriai su priedais |
| 2.1. | Pavadinimas, gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti | BeneVision N12, Mindray, Kinija Prekių aprašymo psl. Nr. 1 |
| 2.2. | Elektros maitinimo šaltiniai: | 1. 220 V 10, 50Hz, 2. Vidiniai akumuliatoriai turi užtikrinti ne mažiau 4 val. nepertraukiamo darbo, nutrūkus elektros energijos maitinimui. | Elektros maitinimo šaltiniai: 1. 100 - 240 V (Reikalavimuose esantis 220 V reikalavimas patenka į mūsų siūlomo prietaiso techniniuose dokumentuose nurodyto parametro ribas), 50Hz. Prekių aprašymo psl. Nr. 4 2. Vidiniai akumuliatoriai užtikrina 4 val. nepertraukiamo darbo, nutrūkus elektros energijos maitinimui. Prekių aprašymo psl. Nr. 4 |
| 2.3 | Monitoriaus ekranas | 1. Ekrano įstrižainė ne mažesnė kaip 12“, 2. Ekrano rezoliucija ne mažesnė 1280x800. | Monitoriaus ekranas 1. Ekrano įstrižainė 12.1“, Prekių aprašymo psl. Nr. 1 2. Ekrano rezoliucija 1280x800. Prekių aprašymo psl. Nr. 1 |
| 2.4 | Monitoriaus parametrų valdymas | # 1. Lietimui jautriu monitoriaus ekranu („touchscreen“), 2. Parametrų valdymo ratuku arba interaktyviomis piktogarmomis lietimui jautraus ekrano apačioje. | Monitoriaus parametrų valdymas 1. Lietimui jautriu monitoriaus ekranu („touchscreen“), Prekių aprašymo psl. Nr. 1 2. Interaktyviomis piktogarmomis lietimui jautraus ekrano apačioje. Prekių aprašymo psl. Nr. 10, 11 |
| 2.5 | Galimybė pasirinkti skaitinių parametrų reikšmių (ne mažiau kaip 4 parametrai) stebėjimą ekrane dideliu šriftu | Būtina | Galima pasirinkti skaitinių parametrų reikšmių, 6 parametrų stebėjimą ekrane dideliu šriftu Prekių aprašymo psl. Nr. 12, 13 |
| 2.6 | Kreivių skaičius ekrane vienu metu | Ne mažiau kaip 12 | Kreivių skaičius ekrane vienu metu 12 Prekių aprašymo psl. Nr. 14 |
| 2.7 | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis | Ne mažiau 120 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos. | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis 120 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos. Prekių aprašymo psl. Nr. 4 |
| 3. | Reikalavimai multiparametrų moduliui |  | Multiparametrų modulis |
| 3.1 | Matuojami parametrai | 1. EKG, 2. Kvėpavimas, 3. SpO2, 4. Neinvazinis kraujospūdis -1 kanalas, 5. Invazinis kraujospūdis – 2 kanalai, 6. Temperatūra (ne mažiau)- 2 kanalai, 7. Kapnometrija. | Matuojami parametrai 1. EKG, Prekių aprašymo psl. Nr. 19 2. Kvėpavimas, Prekių aprašymo psl. Nr. 19 3. SpO2, Prekių aprašymo psl. Nr. 19 4. Neinvazinis kraujospūdis -1 kanalas, Prekių aprašymo psl. Nr. 19 5. Invazinis kraujospūdis – 2 kanalai, Prekių aprašymo psl. Nr. 2, 19 6. Temperatūra - 2 kanalai, Prekių aprašymo psl. Nr. 1, 19 7. Kapnometrija (naudojamas papildomas modulis, statomas į pagrindinį paciento monitorių). Prekių aprašymo psl. Nr. 2 |
| 4. | Reikalavimai EKG/ kvėpavimo registravimo kanalui |  | EKG/ kvėpavimo registravimo kanalas |
| 4.1 | Gyvybei pavojingų aritmijų analizė | Būtina | Gyvybei pavojingų aritmijų analizė Prekių aprašymo psl. Nr. 1, 18 |
| 4.2 | Aritmijų indentifikavimas monitoriaus ekrane | Būtina | Aritmijų indentifikavimas monitoriaus ekrane Prekių aprašymo psl. Nr. 15 |
| 4.3 | Aritmijų analizės algoritmas naudoja ne mažiau kaip 2 EKG derivacijas | Būtina | Aritmijų analizės algoritmas naudoja 4 EKG derivacijas. Prekių aprašymo psl. Nr. 16 |
| 4.4 | ST segmento analizė | Būtina | ST segmento analizė Prekių aprašymo psl. Nr. 1 |
| 4.5 | Širdies susitraukimų matavimo ribos (diapazonas ne siauresnis už nurodytą) | 30-300 kartų/min. | Širdies susitraukimų matavimo ribos 15 – 300 kartų/min. Prekių aprašymo psl. Nr. 1 |
| 4.6 | Kvėpavimo dažnio ribos (diapazonas ne siauresnis už nurodytą) | 4-150 kartų/min | Kvėpavimo dažnio ribos 0 – 200 kartų/min Prekių aprašymo psl. Nr. 1 |
| 5. | Reikalavimai SpO2 kanalui |  | SpO2 kanalas |
| 5.1 | SpO2 matavimo diapazonas (diapazonas ne siauresnis už nurodytą) | 30 - 100 | SpO2 matavimo diapazonas 0 - 100 % Prekių aprašymo psl. Nr. 1 |
| 5.2 | Matavimo paklaida | ne didesnė kaip 2,0 diapazone 70-100 | Matavimo paklaida 2,0 diapazone 70-100 Prekių aprašymo psl. Nr. 1 |
| 5.3 | Perfuzijoas indeksas rodomas monitoriaus ekrane (PI) | Būtina | Perfuzijoas indeksas rodomas monitoriaus ekrane (PI) Prekių aprašymo psl. Nr. 20 |
| 5.4 | ŠSD matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) matuojant iš SpO2 | 30 – 250 kartų/min | ŠSD matavimo diapazonas matuojant iš SpO2 20 – 300 kartų/min Prekių aprašymo psl. Nr. 1 |
| 6. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui |  | Neinvazinio kraujospūdžio kanalas |
| 6.1 | Sistolinio kraujospūdžio matavimo diapazonas vaikams (diapazonas ne siauresnis už nurodytą) | 30-180 mmHg | Sistolinio kraujospūdžio matavimo diapazonas vaikams 25 – 240 mmHg Prekių aprašymo psl. Nr. 1 |
| 6.2 | Vidutinio kraujospūdžio matavimo diapazonas vaikams (diapazonas ne siauresnis už nurodytą) | 20-160 mmHg | Vidutinio kraujospūdžio matavimo diapazonas vaikams 15 – 215 mmHg Prekių aprašymo psl. Nr. 1, 2 |
| 6.3 | Diastolinio kraujospūdžio matavimo diapazonas vaikams (diapazonas ne siauresnis už nurodytą) | 10-150 mmHg | Diastolinio kraujospūdžio matavimo diapazonas vaikams 10 – 200 mmHg. Prekių aprašymo psl. Nr. 1 |
| 7. | Reikalavimai invazinio kraujospūdžio kanalui |  | Invazinio kraujospūdžio kanalas |
| 7.1 | Matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo -40 iki +320 mmHg | Matavimo ribos -50 – 360 mmHg Prekių aprašymo psl. Nr. 2 |
| 7.2 | Matavimo paklaida | Ne daugiau ± 5% arba ± 4 mmHg (priklausomai kuris yra didesnis) | Matavimo paklaida ± 1 mmHg Prekių aprašymo psl. Nr. 2 |
| 8. | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui |  | Temperatūros matavimo kanalas |
| 8.1 | Temperatūros matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 25 - 45 °C | Temperatūros matavimo ribos 0 – 50 °C Prekių aprašymo psl. Nr. 1 |
| 8.2 | Temperatūros matavimo paklaida | Ne daugiau ± 0,1 °C | Temperatūros matavimo paklaida ± 0,1 °C Prekių aprašymo psl. Nr. 1 |
| 9. | Reikalavimai kapnometrijos matavimo moduliui |  | Kapnometrijos matavimo modulis |
| 9.1 | Matavimo metodika | Šoninės tėkmės arba lygiavertė technologija | Matavimo metodika šoninės tėkmės Prekių aprašymo psl. Nr. 2 |
| 9.2 | CO2 matavimo ribos (ne blogiau) | 0-150 mmHg | CO2 matavimo ribos 0-150 mmHg Prekių aprašymo psl. Nr. 2 |
| 10. | Transportinis hemodinaminių parametrų monitoravimo modulis | 1 vnt. | Transportinis hemodinaminių parametrų monitoravimo modulis BeneVision N1 Prekių aprašymo psl. Nr. 21 |
| 10.1 | Ekrano įstrižainė | ≥ 5,5“ | Ekrano įstrižainė 5,5“ Prekių aprašymo psl. Nr. 21 |
| 10.2 | Kreivių skaičius ekrane vienu metu | Ne mažiau kaip 4 | Kreivių skaičius ekrane vienu metu 13 Prekių aprašymo psl. Nr. 21 |
| 10.3 | Monitoriaus valdymas prisilietimui jautrus ekranas („Touchscreen“) | Būtina | Monitoriaus valdymas prisilietimui jautrus ekranas („Touchscreen“) Prekių aprašymo psl. Nr. 21 |
| 10.4 | Modulio veikimas nuo akumuliatoriaus | Ne mažiau kaip 5 val. | Modulio veikimas nuo akumuliatoriaus 5 val. Prekių aprašymo psl. Nr. 62, 63 |
| 10.5 | Modulio apsauga (ne žemesnė negu) | IPX1 (arba lygiavertė) | Modulio apsauga IP44 Prekių aprašymo psl. Nr. 24 |
| 10.6 | Monitoruojami parametrai | 1. EKG, 2. Kvėpavimas, 3. SpO2, 4. Neinvazinis kraujospūdis -1 kanalas, 5. Invazinis kraujospūdis – 2 kanalai, # 6. Temperatūra (ne mažiau)- 2 kanalai, 7. Kapnometrija. | Monitoruojami parametrai: 1. EKG, Prekių aprašymo psl. Nr. 21 2. Kvėpavimas, Prekių aprašymo psl. Nr. 21 3. SpO2, Prekių aprašymo psl. Nr. 21 4. Neinvazinis kraujospūdis -1 kanalas, Prekių aprašymo psl. Nr. 22 5. Invazinis kraujospūdis – 2 kanalai, Prekių aprašymo psl. Nr. 22 # 6. Temperatūra - 2 kanalai, Prekių aprašymo psl. Nr. 22 7. Kapnometrija. Prekių aprašymo psl. Nr. 23 |
| 11. | Centrinė monitoravimo stotis | 4 vnt. | # Centrinė monitoravimo stotis BeneVision CMS, Mindray – 1 vnt. Prekių aprašymo psl. Nr. 31 |
| 11.1 | Pavadinimas, gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti | # BeneVision CMS, Mindray, Kinija Prekių aprašymo psl. Nr. 31 |
| 11.2 | Paskirtis | Turi apjungti į bendrą tinklą pacientų gyvybinių funkcijų monitorius, esančius ligoninės skyriuje, bei užtikrinti nuotolinį jų valdymą. | # Centrinė stotis apjungia į bendrą tinklą pacientų gyvybinių funkcijų monitorius, esančius ligoninės skyriuje, bei užtikrinti nuotolinį jų valdymą Prekių aprašymo psl. Nr. 31, 32, 38 |
| 11.3 | Monitoriaus ekrane vienu metu galima stebėti ne mažiau kaip 16-os pacientų hemodinamikos parametrus ir kreives realiu laiku | Būtina | Monitoriaus ekrane vienu metu galima stebėti 16-os pacientų hemodinamikos parametrus ir kreives realiu laiku Prekių aprašymo psl. Nr. 31, 32 |
| 11.4 | Matavimo kreivių atvaizdavimo trukmė | ≥10 sekundžių | Matavimo kreivių atvaizdavimo trukmė 16 sekundžių Prekių aprašymo psl. Nr. 32 |
| 11.5 | Tendencijų duomenys ekrane pateikiami skaičių arba kreivių pagalba | Būtina | Tendencijų duomenys ekrane pateikiami skaičių ir kreivių pagalba Prekių aprašymo psl. Nr. 32, 41 |
| 11.6 | Perspėjimo signalai centriniame pulte turi dubliuoti paciento monitorių perspėjimo signalus | Būtina. Garsiniai ir vizualūs perspėjimo signalai. | Perspėjimo signalai centriniame pulte turi dubliuoti paciento monitorių perspėjimo signalus Prekių aprašymo psl. Nr. 42, 46 |
| 11.7 | Galimybė peržiūrėti paciento hemodinamikos parametrus (ECG, SpO2, kvėpavimo ir tiesioginio kraujo spaudimo) ir kreives | Būtina, ne mažiau kaip iki 72 val. | Galimybė peržiūrėti paciento hemodinamikos parametrus (ECG, SpO2, kvėpavimo ir tiesioginio kraujo spaudimo) ir kreives 240 val. Prekių aprašymo psl. Nr. 32, 43 |
| 11.8 | Galimybė atspausdinti stebėjimo rezultatus, kreives, parametrus | Būtina | Galimybė atspausdinti stebėjimo rezultatus, kreives, parametrus Prekių aprašymo psl. Nr. 31, 44, 45 |
| 11.10 | Centrinės stoties kompiuteris, bei periferinė įranga |  | Centrinės stoties kompiuteris, bei periferinė įranga |
| 11.10.1 | Kompiuteris | 1. Procesorius turi būti ne mažiau kaip dviejų branduolių, turi palaikyti 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas, dažnis ne mažesnis kaip 3,2 GHz. Procesoriaus našumas turi būti ne mažiau kaip 10000 pagal „Passmark CPU Mark“. Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas, 2. Komplektuojamas su Windows 10 Pro 64 arba lygiaverte operacine sistema, 3. Atmintinė - ne mažiau 8 GB DDR4-2400. Turi būti ne mažiau kaip 2 atmintinės lizdai, vienas iš jų turi būti laisvas, 4. Vidinis kietas diskas - ne mažiau kaip 256 GB SATA (6 Gb/s) SSD arba lygiaverčio tipo, 5. Integruota vaizdo posistemė, palaikanti DirectX 12.1, OpenGL 4.4, Clear Video HD Technology arba geresnė ir palaikanti darbą su ne mažiau kaip dviem monitoriais vienu metu, 6. Integruotos garso kolonėlės. | Kompiuteris DELL All-in-One 7410 : 1. Procesorius keturių branduolių, palaiko 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas, dažnis iki 4,2 GHz. Procesoriaus našumas pagal „Passmark CPU Mark“. Siūlomo procesoriaus našumo parametras yra 14284 skelbiamas https://www.cpubenchmark.net/cpu.php? cpu=Intel+Core+i3-13100T. Gamintojas Intel, keturių branduolių, i3-13100T, sisteminės magistralės dažnis 2,5 GHz iki 4,2 GHz, sparčiosios atminties dydis 12 MB. Prekių aprašymo psl. Nr. 55, 56 2. Komplektuojamas su Windows 11 Pro operacine sistema, Prekių aprašymo psl. Nr. 56 3. Atmintinė – 8 GB DDR4 3200MHz. Yra 2 atmintinės lizdai, vienas iš jų laisvas. Prekių aprašymo psl. Nr. 56, 57 4. Vidinis kietas diskas - 256 GB M.2 SSD https://www.dell.com/en-us/shop/desktop-computers/optiplex-all-in-one/spd/optiplex-7410-35w-aio/gctoo35waiousvp?redirectTo=SOC Prekių aprašymo psl. Nr. 58 5. Integruota vaizdo posistemė, palaikanti DirectX 12.1, OpenGL 4.5, Clear Video HD Technology palaikanti darbą keturiais monitoriais vienu metu. https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products /230579/intel-core-i313100t-processor-12m- cache-up-to-4-20-ghz.html 6. Integruotos garso kolonėlės. Prekių aprašymo psl. Nr.59 |
| 11.10.2 | Monitorius | ≥ 1920x1080 taškų skiriamosios gebos, ≥ 21” (54 cm) įstrižainės. | Monitorius: 1920x1080 taškų skiriamosios gebos, Prekių aprašymo psl. Nr. 60 23.8” (60.45cm) įstrižainės. Prekių aprašymo psl. Nr. 60 |
| 11.10.3 | Lazerinis spausdintuvas | Būtina, 1 vnt. | Lazerinis spausdintuvas – 1 vnt. Prekių aprašymo psl. Nr.61 |
| 11.10.4 | Papildomai komplekuojama | 1. Klaviatūra, 1 vnt, 2. Pelė 1 vnt. | Papildomai komplekuojama: 1. Klaviatūra, 1 vnt, https://www.dell.com/en-us/shop/desktop- computers/optiplex-all-in-one/spd/optiplex-7410- plus-aio 2. Pelė 1 vnt. https://www.dell.com/en-us/shop/desktop- computers/optiplex-all-in-one/spd/optiplex-7410- plus-aio |
| 11.10.5 | Prisijungimas nuotoliniam pacientų parametrų stebėjimui | Būtina. Prisijungiama naudojant interneto naršyklę arba specializuotą siūlomos įrangos gamintojo programinę įrangą. Prisijungimas turi veikti vietiniame gyvybinių funkcijų monitorių sistemos tinkle arba Perkančiosios organizacijos vietiniame kompiuteriniame tinkle. Prieiga prie Interneto, sprendimo veikimui, neturi būti privaloma. Pacientų fiziologinių parametrų skaitinių reikšmių, kreivių ir retrospektyvinių duomenų stebėjimas. | Prisijungimas nuotoliniam pacientų parametrų stebėjimui CMS Viewer Prekių aprašymo psl. Nr. 32 Prisijungiama naudojant specializuotą siūlomos įrangos gamintojo programinę įrangą. Prisijungimas veikia vietiniame gyvybinių funkcijų monitorių sistemos tinkle arba Perkančiosios organizacijos vietiniame kompiuteriniame tinkle. Prieiga prie Interneto sprendimo veikimui nėra privaloma. Pacientų fiziologinių parametrų skaitinių reikšmių, kreivių ir retrospektyvinių duomenų stebėjimas. Prekių aprašymo psl. Nr. 32, 35, 37, 38 |
| 12. | Komplektacija |  |  |
| 12.1 | Modulinis paciento monitorius | 27 vnt. | Modulinis paciento monitories BeneVision N12, Mindray – 27 vnt. Prekių aprašymo psl. Nr. 1 |
| 12.2 | Multiparametrų modulis | 27 vnt. | Multiparametrų modulis MPM, Mindray – 27 vnt. Prekių aprašymo psl. Nr. 19 |
| 12.3 | Kapnometrijos modulis su priedais | 3 vnt. | Kapnometrijos modulis su priedais – 3 vnt. Prekių aprašymo psl. Nr. 2 |
| 12.4 | Invazinio kraujospūdžio matavimo modulis arba integruotas invazinio kraujospūdžio matavimas paciento monitoriuje, pateikiamas su priedais | 3 vnt. | Invazinio kraujospūdžio matavimo modulis integruotas, su priedais – 3 vnt. Prekių aprašymo psl. Nr. 2 |
| 12.5 | Transportinis paciento monitorius / modulis | 1 vnt. | Transportinis paciento monitorius BeneVision N1, Mindray – 1 vnt. Prekių aprašymo psl. Nr. 21 |
| 12.6 | EKG paciento kabelis, 5 laidų | 10 vnt. | EKG paciento kabelis, 5 laidų – 10 vnt. Prekių aprašymo psl. Nr. 48 |
| 12.7 | EKG paciento kabelis, 3 laidų | 27 vnt. | EKG paciento kabelis, 3 laidų – 27 vnt. Prekių aprašymo psl. Nr. 48 |
| 12.8 | SpO2 daviklis (pirštinis, pirštinis/vaikiškas/silikoninis, kūdikių Y formos arba analogiškas – 3 davikliai) 1 kompl. | 27 kompl. | SpO2 daviklis (pirštinis, pirštinis/vaikiškas/silikoninis, kūdikių– 3 davikliai) 1 kompl. – 27 kompl. Prekių aprašymo psl. Nr. 49, 50 |
| 12.9 | Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui komplektas iš 4 vnt. skirtingų dydžių | 27 vnt. | Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui komplektas iš 4 vnt. skirtingų dydžių – 27 vnt. Prekių aprašymo psl. Nr. 51 |
| 12.10 | Odos temperatūrinis jutiklis | 27 vnt. | Odos temperatūrinis jutiklis – 27 vnt. Prekių aprašymo psl. Nr. 52 |
| 12.11 | Ertminis temperatūrinis jutiklis, vaikiškas | 10 vnt. | Ertminis temperatūrinis jutiklis, vaikiškas – 10 vnt. Prekių aprašymo psl. Nr. 52 |
| 12.12 | Centrinė monitoravimo stotis (licencija, kompiuteris, kt. priedai) | 4 kompl. | Centrinė monitoravimo stotis (licencija, kompiuteris, kt. priedai) BeneVision CMS, Mindray – 4 kompl. Prekių aprašymo psl. Nr. 32 |