## specifikacija
Vienkartinių medicinos pagalbos priemonių specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Charakteristikos, reikalavimai | Firminis prekės pavadinimas Gamintojas. Prekės kodas gamintojo kataloge* | Vieneto įkainis be PVM, EUR | Bendra kaina be PVM, EUR
1. | Nusileidžiančiosios krūtinės aortos endoprotezas | vnt. | 1 | Krūtinės aortos hibridiniai (dviejų dalių) dengti stentai skirti nusileidžiančiosios krūtinės aortos endoprotezavimui, esant tiek ūminei tiek lėtinei krūtinės aortos disekacijai, sudėtingos aortos disekacijai, bei aortos aneurizmai gydyti. - Sterilus, sterilioje pakuotėje. - Dviejų sujungtų dalių: pinto poliesterinio stent-grafto (be metalinio karkaso) ir dengto metalinio stento dalies. - Papildoma kraujagyslinio protezo šaka, skirta dirbtinei kraujo apytakai prijungti (perfizijos šaka). - Dalių jungtis privalo būti sutvirtinta ir pažymėta. Taip pat ši vieta privalo turėti siuvimo manžetę, skirtą aortos sienai prisiūti; - Bekarkasė, pinta dalis privalo būti impregnuota medžiagomis užtikrinančiomis hemostazę. - Įvedimo sistemos distalinė dalis turi turėti išpučiamą-suskleidžiamą atraumatinį balionėlį skirtą sistemos įvedimui; - Įvedimo sistema turi turėti distalinį išorinį sistemos žiedą-žymeklį leidžiantį tiksliai nustatyti stent-grafto kraujagyslinės dalies ir metalinio stent-grafto jungties ribą esant dar neišskleistai sistemai. - Įvedimo sistema turi turėti atskirą (nuo stento išskleidimo) stento proksimalinės dalies atjungimo mechanizmą leidžiantį tiksliai pozicionuoti stentą. Įvedimo sistema privalo užtikrinti galimybę koreguoti dalinai išskleisto stentgrafto poziciją. - Bekarkasio pinto stent-grafto proksimalinėje dalyje turi būti stento ištraukimo/pozicionavimo siūlas. - Hibridinio stent-grafto ilgis: stento dalies ilgis: ne mažiau 180 mm ir pintos (bekarkasės) dalies ilgis: ne mažiau 100 mm. - Perfuzijos šakos diametras: 10 mm, ilgis ne mažiau 100 mm. - Pintos (be karkasės) dalies diametrai pasirinktinai: 26, 28, 30 mm. - Stento diametrai pasirinktinai: 22, 24, 28, 30, 33, 36, 40 mm. - Tiekėjas ir / arba gamintojas privalo užtikrinti atsarginio prietaiso buvimą (back-up device galimybę). Nepanaudojus atsarginio prietaiso šis gražinamas tiekėjui / gamintojui. | E-vita OPEN NEO Straight (vientisas) JOTEC GmbH (CryoLife) Vokietija kodas: 95HGxxxxLxxx-C01 | 11800 | 11800
Bendra suma be PVM, EUR | [6 empty] | 11800
PVM (5%) suma EUR | [6 empty] | 590
Bendra suma EUR su PVM | [6 empty] | 12390