## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
MEDICINOS PRIEMONĖS IR INSTRUMENTAI
Kam: | VšĮ CPO LT
Data: | 2025-07-03
Nr.: | 2025-07-03
Vieta: | Klaipėda
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB „OSTECA“
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 300871049
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Danės g. 47, LT – 92108 Klaipėda
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100003238211
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | A.s. Nr.LT397300010121261479, Bankas Swedbank, Banko kodas 73000
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
8. DALIS | PETIES SĄNARIO ARTROSKOPINIAI INSTRUMENTAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis/prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
8. | Peties sąnario artroskopiniai instrumentai
8.1. | Artroskopinis kabliukas | 2 | vnt. | 1158 | 2316 | Smith&Nephew (JAV), ref. nr. 7209497; | Žr. į: Katalogas psl. 1-2; https://www.smith-nephew.com/
8.1.1. | Artroskopinis kabliukas turi būti „Cleverhook“ tipo arba lygiavertis.Specialios formos darbinė dalis mažiau traumuojanti audinius | [5 empty] | Artroskopinis kabliukas lygiavertis.Specialios formos darbinė dalis mažiau traumuojanti audinius
8.1.2. | Turi būti su nedidele darbine rankenėle lengvesniam ir preciziškesniam darbui. Instrumento darbinė dalis su kabliuku, kurio pagalba galimas siūlo pravedimas ir ištraukimas per audinius be specialių instrumentų. Instrumentas turi tikti darbui su 6 mm ± 0,1 mm kaniule. Instrumentas gali sugriebtą siūlą laikyti tiek fiksuotoje padėtyje, tiek slankiojančioje padėtyje (siūlas slankioja ąselėje). Ramybės būsenoje instrumento darbinė dalis visada uždaryta spyruoklinio mechanizmo dėka. Instrumentas turi būti indikuojamas rotatorių operacijoms. Instrumentas lenktas į dešinę. | [5 empty] | Yra su nedidele darbine rankenėle lengvesniam ir preciziškesniam darbui. Instrumento darbinė dalis su kabliuku, kurio pagalba galimas siūlo pravedimas ir ištraukimas per audinius be specialių instrumentų. Instrumentas tinka darbui su 6 mm kaniule. Instrumentas gali sugriebtą siūlą laikyti tiek fiksuotoje padėtyje, tiek slankiojančioje padėtyje (siūlas slankioja ąselėje). Ramybės būsenoje instrumento darbinė dalis visada uždaryta spyruoklinio mechanizmo dėka. Instrumentas yra indikuojamas rotatorių operacijoms. Instrumentas lenktas į dešinę.
8.2. | Artroskopinis kabliukas | 2 | vnt. | 1158 | 2316 | Smith&Nephew (JAV), ref. nr. 7209498; | Žr. į: Katalogas psl. 1-2; https://www.smith-nephew.com/
8.2.1. | Artroskopinis kabliukas turi būti „Cleverhook“ tipo arba lygiavertis.Specialios formos darbinė dalis mažiau traumuojanti audinius | [5 empty] | Artroskopinis kabliukas yra lygiavertis.Specialios formos darbinė dalis mažiau traumuojanti audinius
8.2.2. | Turi būti su nedidele darbine rankenėle lengvesniam ir preciziškesniam darbui. Instrumento darbinė dalis su kabliuku, kurio pagalba galimas siūlo pravedimas ir ištraukimas per audinius be specialių instrumentų. Instrumentas turi tikti darbui su 6 mm ± 0,1 mm kaniule. Instrumentas gali sugriebtą siūlą laikyti tiek fiksuotoje padėtyje, tiek slankiojančioje padėtyje (siūlas slankioja ąselėje). Ramybės būsenoje instrumento darbinė dalis visada uždaryta spyruoklinio mechanizmo dėka. Instrumentas turi būti indikuojamas rotatorių operacijoms. Instrumentas lenktas į kairę | [5 empty] | Yra su nedidele darbine rankenėle lengvesniam ir preciziškesniam darbui. Instrumento darbinė dalis su kabliuku, kurio pagalba galimas siūlo pravedimas ir ištraukimas per audinius be specialių instrumentų. Instrumentas tinka darbui su 6 mm kaniule. Instrumentas gali sugriebtą siūlą laikyti tiek fiksuotoje padėtyje, tiek slankiojančioje padėtyje (siūlas slankioja ąselėje). Ramybės būsenoje instrumento darbinė dalis visada uždaryta spyruoklinio mechanizmo dėka. Instrumentas yra indikuojamas rotatorių operacijoms. Instrumentas lenktas į kairę
|  |  |  | Suma be PVM | 4632
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 972.72
|  |  |  | Suma su PVM | 5604.72
10. DALIS | ŠLAUNIES SAUSGYSLIŲ IMPLANTŲ PRAVEDANČIOJI – NUKREIPIANČIOJI VIELA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis/prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
10. | Šlaunies sausgyslių implantų pravedančioji – nukreipiančioji viela
10.1. | Šlaunies sausgyslių implantų pravedančioji – nukreipiančioji viela | 6 | vnt. | 112 | 672 | Smith&Nephew (JAV), ref. nr. 7208678; | Žr. į: Katalogas psl. 3-5; https://www.smith-nephew.com/
10.1.1. | Turi būti vielos 2,4 mm ± 0,1 mm storis, 38,1 cm ilgis ±1 mm vienas galas su sriegiu, kitas su ausele (siūlui įverti) | [5 empty] | Vielos 2,4 mm storis, 38 cm ilgis vienas galas su sriegiu, kitas su ausele (siūlui įverti)
10.1.2. | Turi būti pagaminta iš medicininio plieno, autoklavuojama | [5 empty] | Yra pagaminta iš medicininio plieno, autoklavuojama
|  |  |  | Suma be PVM | 672
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 141.12
|  |  |  | Suma su PVM | 813.12 | Dalies biudžetas su PVM: 1059,96 Eur
11. DALIS | REVIZINIAI BESIREZORBUOJANTYS SRAIGTAI ŠLAUNIES RAUMENŲ SAUSGYSLIŲ TRANSPLANTO FIKSACIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis/prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
11. | Reviziniai besirezorbuojantys sraigtai šlaunies raumenų sausgyslių transplanto fiksacijai
11.1. | Reviziniai besirezorbuojantys sraigtai šlaunies raumenų sausgyslių transplanto fiksacijai | 10 | vnt. | 140 | 1400 | Smith&Nephew (JAV), ref. nr. 72204391, 72204394,72204395, 72204398, 72204399, 72204401,72204403, 72204404, 72204405,72204408, 72204409; | Žr. į: Katalogas psl. 6-14; https://www.smith-nephew.com/
11.1.1. | Turi būti besirezorbuojantys | [5 empty] | Yra besirezorbuojantys
11.1.2. | Turi būti kanuliuoti sraigtai be galvutės, sriegis bukas | [5 empty] | Yra kanuliuoti sraigtai be galvutės, sriegis bukas
11.1.3. | Turi būti cheminė sudėtis – 30 %ß TCP ir 70 % PLGA.Abi medžiagos homogeniškai sumaišytos MPD technologija, osteokondukcinės | [5 empty] | Cheminė sudėtis – 30 %ß TCP ir 70 % PLGA.Abi medžiagos homogeniškai sumaišytos MPD technologija, osteokondukcinės
11.1.4. | Turi būti sterilioje pakuotėje | [5 empty] | Yra sterilioje pakuotėje
11.1.5. | Turi būti sraigtų Ø7-12 mm, kas 1 mm (ne mažiau 6 skirtingų diametrų) | [5 empty] | Yra sraigtų Ø7-12 mm, kas 1 mm (ne mažiau 6 skirtingų diametrų)
11.1.6. | Ilgis turi būti nuo 23-35 mm (galimybė pasirinkti skirtingus dydžius, nuo mažiausio iki didžiausio) | [5 empty] | Ilgis yra nuo 23-35 mm (galimybė pasirinkti skirtingus dydžius, nuo mažiausio iki didžiausio)
11.1.7. | Tarpas tarp sriegio gijų turi būti nuo 3,5 iki 4,5 mm | [5 empty] | Tarpas tarp sriegio gijų yra nuo 3,5 iki 4,5 mm
|  |  |  | Suma be PVM | 1400
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 70
|  |  |  | Suma su PVM | 1470 | Dalies biudžetas su PVM: 1680 Eur
12. DALIS | ARTROSKOPINIAI BIPOLIARINIAI ELEKTRODAI MINKŠTŲJŲ AUDINIŲ ELEKTROCHIRURGIJAI (BŪTINA PANAUDAI PATEIKTI ELEKTROKAUSTIKOS APARATĄ TINKANTĮ ELEKTRODAMS)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis/prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
12. | Artroskopiniai bipoliariniai elektrodai minkštųjų audinių elektrochirurgijai (Būtina panaudai pateikti elektrokaustikos aparatą tinkantį elektrodams)
12.1. | Artroskopiniai bipoliariniai elektrodai minkštųjų audinių elektrochirurgijai (Būtina panaudai pateikti elektrokaustikos aparatą tinkantį elektrodams) | 15 | vnt. | 200 | 3000 | Smith&Nephew (JAV), Starvac ASC4251-01 | Žr. į: Katalogas psl. 15-33; https://www.smith-nephew.com/
12.1.1. | Elektrodai turi būti vienkartinio naudojimo, tinkami naudoti artroskopinių procedūrų metu kelio, peties sąnariuose | [5 empty] | Elektrodai yra vienkartinio naudojimo, tinkami naudoti artroskopinių procedūrų metu kelio, peties sąnariuose
12.1.2. | Turi būti veikiantys bipolinės elektrochirurgijos principu elektrolito terpėje, atliekantys audinių abliaciją (išgarinimą), kontūravimą, pjovimą ir koaguliaciją | [5 empty] | Yra veikiantys bipolinės elektrochirurgijos principu elektrolito terpėje, atliekantys audinių abliaciją (išgarinimą), kontūravimą, pjovimą ir koaguliaciją
12.1.3. | Turi būti grįžtamasis elektrodo polius – ant elektrodo ašies. Pacientui nereikalingas įžeminantis elektrodas | [5 empty] | Yra grįžtamasis elektrodo polius – ant elektrodo ašies. Pacientui nereikalingas įžeminantis elektrodas
12.1.4. | Turi būti įeinantis radiodažnuminis impulsas sinusoidės formos, amplitudė nuo 340kHz iki 450 kHz | [5 empty] | Yra įeinantis radiodažnuminis impulsas sinusoidės formos, amplitudė nuo 340kHz iki 450 kHz
12.1.5. | Elektrodas turi turėti vidinį klasifikacijos kodą, kuris leistų generatoriui automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus | [5 empty] | Elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leistų generatoriui automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus
12.1.6. | Elektrodai turi turėti automatinę galios reguliavimo funkciją saugumui užtikrinti, kuri automatiškai sumažintų galią ir išjungtų elektrodą, priartėjus prie metalinių objektų. Atitolus per saugų atstumą, elektrodas vėl automatiškai įsijungtų | [5 empty] | Elektrodai turi automatinę galios reguliavimo funkciją saugumui užtikrinti, kuri automatiškai sumažintų galią ir išjungtų elektrodą, priartėjus prie metalinių objektų. Atitolus per saugų atstumą, elektrodas vėl automatiškai įsijungtų
12.1.7. | Elektrodas turi turėti atsiurbimo funkciją | [5 empty] | Elektrodas turi atsiurbimo funkciją
12.1.8. | Ilgis turi būti 4 mm ± 0,1 mm | [5 empty] | Ilgis yra 4 mm
|  |  |  | Suma be PVM | 3000
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 150
|  |  |  | Suma su PVM | 3150 | Dalies biudžetas su PVM: 5244,75 Eur
13. DALIS | ARTROSKOPINIAI BIPOLIARINIAI ELEKTRODAI MINKŠTŲJŲ AUDINIŲ ELEKTROCHIRURGIJAI (BŪTINA PANDAUDAI PATEIKTI ELEKTROKAUSTIKOS APARATĄ TINKANTĮ ELEKTRODAMS)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis/prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
13. | Artroskopiniai bipoliariniai elektrodai minkštųjų audinių elektrochirurgijai (Būtina panaudai pateikti elektrokaustikos aparatą tinkantį elektrodams)
13.1. | Artroskopiniai bipoliariniai elektrodai minkštųjų audinių elektrochirurgijai (Būtina panaudai pateikti elektrokaustikos aparatą tinkantį elektrodams) | 50 | vnt. | 200 | 10000 | Smith&Nephew (JAV), Starvac ASC4251-01 | Žr. į: Katalogas psl. 15-33; https://www.smith-nephew.com/
13.1.1. | Elektrodai turi būti vienkartinio naudojimo, tinkami naudoti artroskopinių procedūrų metu kelio, peties sąnariuose | [5 empty] | Elektrodai yra vienkartinio naudojimo, tinkami naudoti artroskopinių procedūrų metu kelio, peties sąnariuose
13.1.2. | Turi veikti bipolinės elektrochirurgijos principu elektrolito terpėje, atlieka audinių abliaciją (išgarinimą), pjovimą ir koaguliaciją | [5 empty] | Veikia bipolinės elektrochirurgijos principu elektrolito terpėje, atlieka audinių abliaciją (išgarinimą), pjovimą ir koaguliaciją
13.1.3. | Grįžtamasis elektrodo polius turi būti ant elektrodo ašies. Jo nereikia orientuoti, kad darbo metu jis liestųsi su audiniais. Pacientui nereikalingas įžeminantis elektrodas | [5 empty] | Grįžtamasis elektrodo polius yra ant elektrodo ašies. Jo nereikia orientuoti, kad darbo metu jis liestųsi su audiniais. Pacientui nereikalingas įžeminantis elektrodas
13.1.4. | Turi būti penki darbo rėžimai – vaporizacija (abliacija), koaguliacija, impulsinė vaporizacija (abliacija), vaporizacija (abliacija) su hemostaze, koaguliacija su temperatūros kontrole | [5 empty] | Yra penki darbo rėžimai – vaporizacija (abliacija), koaguliacija, impulsinė vaporizacija (abliacija), vaporizacija (abliacija) su hemostaze, koaguliacija su temperatūros kontrole
13.1.5. | Turi būti platus elektrodų pasirinkimas | [5 empty] | Yra platus elektrodų pasirinkimas
13.1.6. | Elektrodų diametras turi būti: 4 ± 0,1 mm (ne mažiau 3 tipų) | [5 empty] | Elektrodų diametras turi būti: 4 mm (ne mažiau 3 tipų)
13.1.7. | Elektrodų diametras turi būti: 3,5 ± 0,1 mm (ne mažiau 9 tipų, ≥ 2 iš jų lankstūs) | [5 empty] | Elektrodų diametras turi būti: 3,5 mm (ne mažiau 9 tipų, ≥ 2 iš jų lankstūs)
13.1.8. | Elektrodų diametras turi būti: 3,5 ± 0,1 mm (terminiai, temperatūros matavimas ir kontrolė židinyje ne mažiau 5 tipų, ≥ 2 iš jų lankstūs) | [5 empty] | Elektrodų diametras turi būti: 3,5 mm (terminiai, temperatūros matavimas ir kontrolė židinyje ne mažiau 5 tipų 2 iš jų lankstūs)
13.1.9. | Elektrodų diametras turi būti: 2,3 ± 0,1 mm (smulkiems sąnariams, ne mažiau 5 tipų) | [5 empty] | Elektrodų diametras turi būti: 2,3 mm (smulkiems sąnariams, ne mažiau 5 tipų)
13.1.10. | Elektrodas turi būti diametro 2,7 ± 0,1 mm trijų polių | [5 empty] | Elektrodas turi būti diametro 2,7 mm trijų polių
|  |  |  | Suma be PVM | 10000
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 500
|  |  |  | Suma su PVM | 10500 | Dalies biudžetas su PVM: 17482,5 Eur
14. DALIS | ARTROSKOPINĖ OPTIKA 4 MM ± 0,1 MM IR JAI TINKANTYS ŠVIESOLAIDŽIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis/prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
14. | Artroskopinė optika 4 mm ± 0,1 mm ir jai tinkantys šviesolaidžiai
14.1. | Artroskopinė optika su trokaru | 1 | vnt. | 2180 | 2180 | Smith&Nephew (JAV), ref.nr. 72205154 | Žr. į: Katalogas psl. 34-39; https://www.smith-nephew.com/
14.1.1. | Išorinis diametras turi būti – 4 mm ± 0,1 mm | [5 empty] | Išorinis diametras yra– 4 mm
14.1.2. | Darbinis ilgis turi būti 160mm ± 4 mm | [5 empty] | Darbinis ilgis yra 160mm
14.1.3. | Apžvalgos kryptis turi būti -30° +/- 1 laipsnis | [5 empty] | Apžvalgos kryptis turi būti -30°
14.1.4. | Apžvalgos laukas turi būti ne mažesnis kaip 115° | [5 empty] | Apžvalgos laukas yra ne mažesnis kaip 115°
14.1.5. | Geriausias fokusavimo atstumas turi būti – 10-15 mm | [5 empty] | Geriausias fokusavimo atstumas yra– 10-15 mm
14.1.6. | Turi būti trokaras su dviem kraneliais, smeigas bukas | [5 empty] | Yrai trokaras su dviem kraneliais, smeigas bukas
14.1.7. | Turi būti autoklavuojama 134° | [5 empty] | Yra autoklavuojama 134°
14.1.8. | Šviesolaidžio adapteris privalo tikti Aeskulap, Dionics, Olympus firmų šviesolaidžių jungtims | [5 empty] | Šviesolaidžio adapteris tinka Aeskulap, Dionics, Olympus firmų šviesolaidžių jungtims
14.2. | Artroskopinė optika | 3 | vnt. | 2180 | 6540 | Smith&Nephew (JAV), ref.nr. 72205154 | Žr. į: Katalogas psl. 34-39; https://www.smith-nephew.com/
14.2.1. | Išorinis diametras turi būti – 4 mm ± 0,1 | [5 empty] | Išorinis diametras yra– 4 mm
14.2.2. | Darbinis ilgis turi būti 160mm ± 4 mm | [5 empty] | Darbinis ilgis turi būti 160mm
14.2.3. | Apžvalgos kryptis turi būti -30° +/- 1 laipsnis | [5 empty] | Apžvalgos kryptis turi būti -30°
14.2.4. | Apžvalgos laukas turi būti ne mažesnis kaip 115° | [5 empty] | Apžvalgos laukas yra ne mažesnis kaip 115°
14.2.5. | Geriausias fokusavimo atstumas turi būti – 10-15 mm | [5 empty] | Geriausias fokusavimo atstumas yra – 10-15 mm
14.2.6. | Turi būti autoklavuojama 134° | [5 empty] | Yra autoklavuojama 134°
14.2.7. | Šviesolaidžio adapteris privalo tikti Aeskulap, Dionics, Olympus firmų šviesolaidžių jungtims | [5 empty] | Šviesolaidžio adapteris privalo tikti Aeskulap, Dionics, Olympus firmų šviesolaidžių jungtims
14.2.8. | Turi tikti Olympus ar lygiaverčiui trokarui | [5 empty] | Tinka Olympus ar lygiaverčiui trokarui
14.3. | Šviesolaidis | 4 | vnt. | 620 | 2480 | Smith&Nephew (JAV) ref. nr. 72204921 | Žr. į: Katalogas psl. 40; https://www.smith-nephew.com/
14.3.1. | Turi tikti teleskopui , ilgis ≥3m | [5 empty] | Tinka teleskopui , ilgis 3,04 m
14.3.2. | Turi būti autoklavuojamas 134° | [5 empty] | Yra autoklavuojamas 134°
|  |  |  | Suma be PVM | 11200
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 2352
|  |  |  | Suma su PVM | 13552
PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI (pristatymo adresas: Ligoninės g. 12, 62114 Alytus):
1) 1-8, 10, 12-13 dalys - 10 darbo dienų nuo atskiro užsakymo pateikimo dienos;
2) 9 ir 11 dalys - 20 darbo dienų nuo atskiro užsakymo pateikimo dienos;
3) 14-19 pirkimo dalys - 40 darbo dienų nuo atskiro užsakymo pateikimo dienos;
4) Pagal panaudą perduodama įranga turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo atskiro užsakymo pateikimo dienos;

## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Jei iš pirkimo dokumentuose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius procesus, būdingus konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, standartus, sertifikatus ar techninius liudijimus, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
3. | Siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 ir/ar (ES) 2017/746 nuostatas. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | Ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma) |  |  |  | Ne
5 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  |  | ne
6 | Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms |  |  |  | Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Projektų vadovo asistentė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Greta Vilkaitė
15139 2025-05-21 14:44:09