## Sheet1
SPS 1 Priedas
PERKATETERINIU BŪDU IMPLANTUOJAMI BIOLOGINIAI AORTOS IR PLAUČIŲ ARTERIJOS VOŽTUVAI BEI JŲ IMPLANTAVIMO SISTEMOS (NR. 4837)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES 2017/745 reglamento reikalavimus.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. Galimas laimėtojas turės pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šiomis prekėmis (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Dokumentas gali būti pateikiamas anglų kalba. Jei atitinkamas dokumentas yra išduotas kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turės būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Tiekėjui jo nepateikus, pasiūlymas bus atmestas.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose).
Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
Pirk. dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Siūlomos prekės gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Siūlomos prekės charakteristikos. Tiksli nuoroda į pateiktą dokumentaciją ir į interneto tinklapį (jei toks yra) BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ | Mato vnt. | Maksimalus kiekis vnt. | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM dydis ٪ | Bendra (max) pirkimo suma Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Perkateteriniu būdu implantuojamas biologinis aortos vožtuvas su įvedimo sistema didelio diametro aortos vožtuvo žiedui | 1) Pilnai sukomplektuotas rinkinys (savaime išsiplečiantis vožtuvas ir jo įvedimo sistema, reikiamo dydžio introdiuseris, implantavimui aortos vožtuvo pozicijoje). 2) Įvedamas per a. femoralis ir/arba a. subclavia ir/arba per tiesioginę aortos punkciją. 3) Galimybė repozicionuoti vožtuvą skleidimo metu. 4) Galimybė implantuoti į biologinį aortos vožtuvo protezą. 5) Vožtuvo burės - kiaulės arba jaučio perikardo audiniai. 6) Anatominiai parametrai, kuriuos vožtuvas privalo padengti: 6.1) Mažiausias natyvinio vožtuvo žiedo diametras 17 ± 1 mm; 6.2) Didžiausias natyvinio vožtuvo žiedo diametras ne mažesnis negu 30 ± 1 mm; 6.3) Mažiausias natyvinio vožtuvo žiedo perimetras 54 ± 5 mm; 6.4) Didžiausias natyvinio vožtuvo žiedo perimetras ne mažesnis negu 93 ±2 mm. | NESIŪLOMA | vnt. | 3
PVM suma, Eur
1 pirkimo dalies kaina su PVM, Eur
2. | Perkateteriniu būdu implantuojamas balionu išplečiamas biologinis vožtuvas | 1) Pilnai sukomplektuotas rinkinys (introdiuseris, balionu išsiplečiamas vožtuvas ir jo įvedimo sistema, implantavimui aortos vožtuvo pozicijoje). 2) Minimalus vožtuvo žiedo diametras 18 ± 2 mm. 3) Maksimalus vožtuvo žiedo diametras ne mažesnis negu 32 ± 2 mm. 4) Vožtuvo burės - kiaulės arba jaučio perikardo audiniai. 5) Anatominiai parametrai, kuriuos vožtuvas privalo padengti: 5.1) Mažiausias natyvinio vožtuvo žiedo diametras 20 ± 2mm; 5.2) Didžiausias natyvinio vožtuvo žiedo diametras ne mažesnis negu 29 ± 2 mm; 5.3) Mažiausias natyvinio vožtuvo žiedo perimetras 60 ± 3 mm; 5.4) Didžiausias natyvinio vožtuvo žiedo perimetras ne mažesnis negu 100 ± 3 mm. | NESIŪLOMA | vnt. | 49
PVM suma, Eur
2 pirkimo dalies kaina su PVM, Eur
3. | Perkateteriniu būdu implantuojamas savaime išsiplečiantis biologinis aortos vožtuvas su įvedimo sistema | 1) Pilnai sukomplektuotas rinkinys (savaime išsiplečiantis vožtuvas ir jo įvedimo sistema implantavimui aortos vožtuvo pozicijoje). 2) Vožtuvas įvedamas per a. femoralis. 3) Vožtuvo burės - kiaulės arba jaučio perikardo audiniai. 4) Supraanuliari vožtuvo burių pozicija. 5) Apatinė vožtuvo dalis apsiųta papildomu sluoksniu mažinančiu paravalvulinio nesandarumo riziką. 6) Minimalus vožtuvo žiedo diametras ne didesnis negu 21 ± 2 mm. 7) Vožtuvas implantuojamas "dviejų žingsnių" metodu, pagerinant vožtuvo stabilumą. 8) Anatominiai parametrai, kuriuos vožtuvas privalo padengti: 8.1) Mažiausias natyvinio vožtuvo žiedo diametras 21 ± 1 mm; 8.2) Didžiausias natyvinio vožtuvo žiedo diametras ne mažesnis negu 27 ± 1 mm; 8.3) Mažiausias natyvinio vožtuvo žiedo perimetras 63 ± 3 mm; 8.4) Didžiausias natyvinio vožtuvo žiedo perimetras ne mažesnis negu 85 ±2 mm | NESIŪLOMA | vnt. | 41
PVM suma, Eur
3 pirkimo dalies kaina su PVM, Eur
4. | Perkateteriniu būdu implantuojamas biologinis aortos vožtuvas su įvedimo sistema alternatyviai prieigai | Pilnai sukomplektuotas rinkinys (savaime išsiplečiantis vožtuvas ir jo įvedimo sistema, reikiamo dydžio introdiuseris, implantavimui aortos vožtuvo pozicijoje). Intraanuliarinė vožtuvo pozicija. Įvedamas per a. femoralis ir/arba a.subclavia ir/arba per tiesioginę aortos punkciją. Minimalus vožtuvo žiedo diametras 21±2mm. Maksimalus vožtuvo žiedo diametras ne mažesnis negu 29±2mm. Vožtuvo burės - kiaulės arba jaučio perikardo audiniai. Anatominiai parametrai, kuriuos vožtuvas privalo padengti: 1) Mažiausias natyvinio vožtuvo žiedo diametras 20±2mm. 2) Didžiausias natyvinio vožtuvo žiedo diametras ne mažesnis negu 27±2mm; 3) Mažiausias natyvinio vožtuvo žiedo perimetras 62±5mm; 4) Didžiausias natyvinio vožtuvo žiedo perimetras ne mažesnis negu 85±5mm. Minimalus arterijos diametras, reikalingas įvesti vožtuvą ≥5,0mm. | Gamintojas - St. Jude Medical, LLC. Pilnai sukomplektuotas rinkinys (savaime išsiplečiantis vožtuvas Portico™ Trancatheter Aortic Valve: katalogo kodas: PRT-23, PRT-25, PRT-27, PRT-29 su įvedimo sistema FlexNav™ Delivery System: katalogo kodas: FNAV-DS-SM/FNAV-DS-LG, vožtuvo įdėjimo sistema FlexNav™ Loading System: katalogo kodas: FNAV-LS-SM/FNAV-LS-LG implantavimui aortos vožtuvo pozicijoje) - katalogo psl. 1, 11 ir 13, Naudojimo instrukcija, psl. 174. Naudojant FlexNav sistemą introdiuseris nereikalingas. Intraanuliari vožtuvo burių pozicija - katalogo psl. 7-8. Įvedamas per a. femoralis ir/arba a. subclavia - katalogo psl. 13. Minimalus vožtuvo žiedo diametras 23 mm - katalogo psl. 11. Maksimalus vožtuvo žiedo diametras 29 mm - katalogo psl. 11. Vožtuvo burės - jaučio perikardo audiniai - katalogo psl. 13. Anatominiai parametrai, kuriuos vožtuvas padengia: 1) Mažiausias natyvinio vožtuvo žiedo diametras 19 mm - katalogo psl. 11. 2) Didžiausias natyvinio vožtuvo žiedo diametras 27 mm - katalogo psl. 11. 3) Mažiausias natyvinio vožtuvo žiedo perimetras 60 mm - katalogo psl. 11. 4) Didžiausias natyvinio vožtuvo žiedo perimetras 85 mm - katalogo psl. 11. Minimalus arterijos diametras, reikalingas įvesti vožtuvą ≥5,0mm - katalogo psl. 11. https://www.structuralheartsolutions.com/structural-heart-products-solutions/aortic-valve-portico/features/ | vnt. | 30 | 12 970,00 | 5% | 389 100,00
|  |  | PVM suma, Eur |  |  |  |  | 19 455,00
|  |  | 4 pirkimo dalies kaina su PVM, Eur |  |  |  |  | 408 555,00
5. | Perkateteriniu būdu implantuojamas balionu išplečiamas biologinis plaučių arterijos vožtuvas | 1) Pilnai sukomplektuotas rinkinys (balionu išplečiamas vožtuvas ir jo įvedimo sistema, reikiamo dydžio introdiuseris, implantavimui plaučių arterijos vožtuvo pozicijoje). 2) Įvedamas per centrinę veną. 3) Įvedimo sistema ≤18F. 4)Minimalus tinkamas plaučių arterijos vožtuvo žiedo diametras ne didesnis negu 20±3mm. 5) Vožtuvo burės - jaučio audiniai. 6) Implantacija dviejų žingsnių (dviejų balionų “balloon in balloon”) metodu. | NESIŪLOMA | vnt. | 1
PVM suma, Eur
5 pirkimo dalies kaina su PVM, Eur
6. | Perkateteriniu būdu implantuojamas balionu išplečiamas didelio diametro biologinis aortos ir plaučių arterijos vožtuvas | 1) Pilnai sukomplektuotas rinkinys (introdiuseris, balionu išsiplečiamas vožtuvas ir jo įvedimo sistema, implantavimui aortos ir plaučių vožtuvo pozicijoje). 2) Minimalus vožtuvo žiedo diametras 18 ± 2 mm. 3) Maksimalus vožtuvo žiedo diametras ne mažesnis negu 30 ± 2 mm. 4) Vožtuvo burės - kiaulės arba jaučio perikardo audiniai. 5) Anatominiai parametrai, kuriuos vožtuvas privalo padengti: 5.1) Mažiausias natyvinio vožtuvo žiedo diametras 20 ± 2mm; 5.2) Didžiausias natyvinio vožtuvo žiedo diametras ne mažesnis negu 29 ± 2 mm; 5.3) Mažiausias natyvinio vožtuvo žiedo perimetras 60 ± 3 mm; 5.4) Didžiausias natyvinio vožtuvo žiedo perimetras ne mažesnis negu 100 ± 3 mm. | NESIŪLOMA | vnt. | 8
PVM suma, Eur
6 pirkimo dalies kaina su PVM, Eur
1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis PVM sumos ir bendros (maksimalios) sumos su PVM nenurodo/nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ................................................................
2. Tais atvejais, kai tiekėjas teikia pasiūlymą ir taiko kitokį nei perkančiosios organizacijos suplanuotas PVM , tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos dokumentą, kuriame nurodo priežastis, dėl kurių taikomas jo pasirinktas PVM tarifas (žr. SPS 18 p. pastabą).
3. Prekių vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).