## Sheet1
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Kiekis | Mato vnt. | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Vnt. įkainis, Eur be PVM | Vnt. įkainis, Eur su PVM | PVM dydis % | Planuojama pirkimo suma Eur be PVM | Planuojama pirkimo suma Eur su PVM
1 | 33184200-5 | Krūtinės aortos hibridinis (dviejų dalių) dengtas stentas | Krūtinės aortos hibridiniai (dviejų dalių) dengti stentai skirti nusileidžiančiosios krūtinės aortos endoprotezavimui, esant tiek ūminei tiek lėtinei krūtinės aortos disekacijai, sudėtingos aortos disekacijai, bei aortos aneurizmai gydyti. - Sterilus, sterilioje pakuotėje. - Dviejų sujungtų dalių: pinto poliesterinio stent-grafto (be metalinio karkaso) ir dengto metalinio stento dalies. - Papildoma kraujagyslinio protezo šaka, skirta dirbtinei kraujo apytakai prijungti (perfizijos šaka). - Dalių jungtis privalo būti sutvirtinta ir pažymėta. Taip pat ši vieta privalo turėti siuvimo manžetę, skirtą aortos sienai prisiūti; - Bekarkasė, pinta dalis privalo būti impregnuota medžiagomis užtikrinančiomis hemostazę. - Įvedimo sistemos distalinė dalis turi turėti išpučiamą-suskleidžiamą atraumatinį balionėlį skirtą sistemos įvedimui; - Įvedimo sistema turi turėti distalinį išorinį sistemos žiedą-žymeklį leidžiantį tiksliai nustatyti stent-grafto kraujagyslinės dalies ir metalinio stent-grafto jungties ribą esant dar neišskleistai sistemai. - Įvedimo sistema turi turėti atskirą (nuo stento išskleidimo) stento proksimalinės dalies atjungimo mechanizmą leidžiantį tiksliai pozicionuoti stentą. Įvedimo sistema privalo užtikrinti galimybę koreguoti dalinai išskleisto stentgrafto poziciją. - Bekarkasio pinto stent-grafto proksimalinėje dalyje turi būti stento ištraukimo/pozicionavimo siūlas. - Hibridinio stent-grafto ilgis: stento dalies ilgis: ne mažiau 180 mm ir pintos (bekarkasės) dalies ilgis: ne mažiau 100 mm. - Perfuzijos šakos diametras: 10 mm, ilgis ne mažiau 100 mm. - Pintos (be karkasės) dalies diametrai pasirinktinai: 26, 28, 30 mm. - Stento diametrai pasirinktinai: 22, 24, 28, 30, 33, 36, 40 mm. - Tiekėjas ir / arba gamintojas privalo užtikrinti atsarginio prietaiso buvimą (back-up device galimybę). Nepanaudojus atsarginio prietaiso šis gražinamas tiekėjui / gamintojui. | 1 | Vnt. | E-vita OPEN NEO Straight (vientisas), 95HGxxxxLxxx-C01 JOTEC GmbH, Vokietija | 11800,00 | 12390,00 | 5 | 11800,00 | 12390,00