TSD-205, VPP-4678

Klinikinio audiometro techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Klinikinė audiometrija | Klinikinė audiometrija "Atitikimai_5" 1 psl. |
| 2. | Atliekami testai: | - Bazinė audiometrija; - SISI testas; - Langenbeck testas; - Stenger testas; - ABLB testas; - Kalbinis testavimas su CD arba mikrofonu; - Kalbinis testavimas su wave bylomis; - Binauralinis kalbinis testavimas; - Toninis Decay testas; - Laisvo lauko audiometrija; - MHA testas; - Aukštų dažnių audiometrija. | - Bazinė audiometrija; - SISI testas; - Langenbeck testas; - Stenger testas; - ABLB testas; - Kalbinis testavimas su CD arba mikrofonu; - Kalbinis testavimas su wave bylomis; - Binauralinis kalbinis testavimas; - Toninis Decay testas; - Laisvo lauko audiometrija; - MHA testas; - Aukštų dažnių audiometrija. "Atitikimai_3" 2 psl. |
| 3. | Išėjimai audiometro priedams pajungti: | - Kauliniam zondui; - Ausinėms, skirtoms bazinei audiometrijai; - Ausinėms, skirtoms aukštų dažnių audiometrijai; - Laisvo lauko kolonėlėms; - Paciento atsako mygtukui; - Ausinėms su mikrofonu, skirtoms monitoravimui; - Mikrofonui. | - Kauliniam zondui; - Ausinėms, skirtoms bazinei audiometrijai; - Ausinėms, skirtoms aukštų dažnių audiometrijai; - Laisvo lauko kolonėlėms; - Paciento atsako mygtukui; - Ausinėms su mikrofonu, skirtoms monitoravimui; 7. Mikrofonui. "Atitikimai_4" 14 psl. |
| 4. | Dažnių diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 125 Hz iki 16000 Hz | Nuo 125 Hz iki 20000 Hz. "Atitikimai_3" 6 psl. |
| 5. | Dažnių pasirinkimas (įjungimas/išjungimas) | Dažnių diapazone nuo ≤ 125 Hz iki ≥ 8000 Hz | Dažnių diapazone nuo 125 Hz iki 8000 Hz. "Atitikimai_3" 6 psl. |
| 6. | Maskavimas | - Tikslaus ruožo garsas; - Baltasis triukšmas toniniam tyrimui; - Kalbinis triukšmas kalbiniam tyrimui. | 1.Tikslaus ruožo garsas; 2. Baltasis triukšmas toniniam tyrimui; 3.Kalbinis triukšmas kalbiniam tyrimui. "Atitikimai_3" 6 psl |
| 7. | Garso stiprumas | Reguliuojamas pasirinktinai 1, 2 arba 5 dB žingsniu | Reguliuojamas pasirinktinai 1, 2 arba 5 dB žingsniu. "Atitikimai_3" 6 psl |
| 8. | Garso padavimas tyrimui | - Pasirenkami tyrimo garsai/garso šaltiniai: - trelinis tonas, - grynas tonas, - kompaktinio disko įrašas, - mikrofonas, - wave bylos; 2. Tonai įjungiami rankiniu būdu, su galimybe pasirinkti tarp vieno pyptelėjimo arba pypsėjimo. | 1. Pasirenkami tyrimo garsai/garso šaltiniai: - Trelinis tonas - grynas tonas, - kompaktinio disko įrašas, - mikrofonas, - wave bylos; 2.Tonai įjungiami rankiniu būdu su galimybe pasirinkti tarp vieno pyptelėjimo arba pypsėjimo. "Atitikimai_3" 6 psl. 1 psl. 7 psl. |
| 9. | Ryšys su pacientu | - Naudojami ne mažiau kaip 2 paciento atsako mygtukai ir mikrofonas perduoti informaciją pacientui; - Tyrimui naudojamas garsinis signalas girdimas ir per audiometre įrengtus garsiakalbius. | 1.Naudojami 2 paciento atsako mygtukai ir mikrofonas perduoti informaciją pacientui; 2.Tyrimui naudojamas garsinis signalas girdimas ir per audiometre įrengtus garsiakalbius. "Atitikimai_3" 5 psl. "Atitikimai_4" 13 psl. |
| 10. | Reikalavimai komplekte su audiometru pateikiamai programinei įrangai (instaliuojamai į vartotojo kompiuterį) | - Pateikiama programinė įranga, skirta tyrimo rezultatų ir pacientų duomenų perkėlimui į kompiuterį, taip pat tų domenų saugojimui (pacientų duomenų bazė). - Būtinas PDF arba lygiaverčio formato palaikymas pacientų tyrimo duomenų išsaugojimui. | - Pateikiama programinė įranga, skirta tyrimo rezultatų ir pacientų duomenų perkėlimui į kompiuterį, taip pat tų domenų saugojimui (pacientų duomenų bazė). - PDF formato palaikymas pacientų tyrimo duomenų išsaugojimui. "Programinė įranga" 5 ir 15 psl. |
| 11. | Prietaiso gabaritiniai matmenys | Ne didesni kaip 55 × 40 × 36 cm | 522x366x234 mm "Atitikimai_3" 8 psl. |
| 12. | Prietaiso svoris | Ne daugiau 10 kg | 7,9 kg. "Atitikimai_3" 8 psl. |
| 13. | Jungtis (-ys) sujungimui su kompiuteriu ir kitais prietaisais | Ne mažiau kaip 1 USB lizdas | 5 USB lizdai "Atitikimai_3" 7 psl. |
| 14. | Vidinė atmintis | Ne mažiau 1000 testų | 50000 testų "Atitikimai_3" 7 psl. |
| 15. | Audiometre įmontuotas ekranas tyrimo rezultatams stebėti | 1. Spalvotas; 2. ≥ 14 cm įstrižainės; 3. Ne mažesnės kaip 640×480 pikselių raiškos. | Spalvotas, 21,3 cm įstrižainės, 800x600 pikselių raiškos. "Atitikimai_3" 7 psl. |
| 16. | Audiometro maitinimo šaltinis | 230V, 50 Hz elektros tinklas | 230V, 50 Hz elektros tinklas "Atitikimai_3" 8 psl. |
| 17. | Komplektacija | - Klinikinis audiometras su audiometre įmontuotu stiprintuvu; - Kaulo zondas; - Ausinės bazinei audiometrijai; - Ausinės aukštų dažnių audiometrijai; - Paciento atsako mygtukas su jungiamuoju laidu (2 vnt.); - Ausinės su mikrofonu, skirtos monitoravimui; - Mikrofonas bendravimui su pacientu; - Programinė įranga. | - Klinikinis audiometras su audiometre įmontuotu stiprintuvu; - Kaulo zondas; - Ausinės bazinei audiometrijai; - Ausinės aukštų dažnių audiometrijai; - Paciento atsako mygtukas su jungiamuoju laidu (2 vnt.); - Ausinės su mikrofonu, skirtos monitoravimui; - Mikrofonas bendravimui su pacientu; 8.Programinė įranga. „Atitikimai_3“ 4 psl. |
| 18. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją). | Sertifikatas pateikiamas kartu su pirkimo dokumentais |
| 19. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | 24 mėn |
| 20. | Prekės pristatymas į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimas, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Prekės pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Prekės pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |
| 21. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudotis įranga įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Vartotojų apmokymas naudotis įranga įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 22. | Kartu su įranga pateikiami dokumentai | Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis | Kartu su įranga bus pateikiamos vartotojo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis |

Papildomas reikalavimas:

Pasiūlymo priede turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita informacija su siūlomos prekės eskizais – iliustracijomis.