TSD-998, VPP-3014

Metalo implantų techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Orientacinis kiekis, vnt. | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atviro kampo osteotominės „T“ formos „užrakinamos“ HTO (high tibial osteotomy) plokštelės su priedais, HTO plokštelių fiksavimo sraigtai ir darbui su HTO plokštelėmis skirti instrumentai | Visi šios pirkimo dalies implantai ir instrumentai (pateikiami panaudai) turi būti to paties gamintojo, sudarantys vieningą tarpusavyje suderintų, kartu naudojamų implantų bei instrumentų sistemą |  | Instrumentai ir implantai vieno gamintojo – Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) Psl.1 |
| 1.1. | HTO plokštelė su intarpu ir sraigtu intarpui fiksuoti | - Atviro kampo osteotominė „T“ formos „užrakinama“ plokštelė, skirta blauzdikaulio proksimaliniam galui fiksuoti. - Plokštelės proksimalinėje dalyje ≥ 3 kiaurymės, fiksuojamos 6,0±0,1 mm skersmens užrakinamais savisriegiais sraigtais, distalinėje dalyje ≥ 4 kiaurymės, iš kurių ≥ 3 fiksuojamos 4,5±0,1 mm skersmens užrakinamais savisriegiais sraigtais, o viena pailga, skirta intarpo fiksacijai. - Būtinas kairės ir dešinės pusės plokštelių pasirinkimas (pasirenkama užsakymo metu). - Plokštelės ilgis 63±1 mm. - Po plokštele dedamas intarpas, kurio plotis 8±0,1 mm. - Būtinas pasirinkimas iš ≥ 5 skirtingo ilgio intarpų, įskaitant ilgius: 5±0,1 mm, 7,5±0,1 mm, 10±0,1 mm, 12,5±0,1 mm ir 15±0,1 mm. - Intarpo padėtis plokštelės išilginės ašies atžvilgiu reguliuojama pailgoje plokštelės kiaurymėje, paslenkant intarpo fiksavimo sraigtą, kurio dydis (4x9)±0,1 mm (reguliavimo eiga ≥ 20 mm). - Plokštelė pagaminta iš titano arba titano lydinio. - Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sudėtį: HTO plokštelė - 1 vnt., intarpas - 1 vnt., intarpo fiksavimo sraigtas - 1 vnt. | 80 | Atviro kampo osteotominė „T“ formos „užrakinama“ plokštelė, skirta blauzdikaulio proksimaliniam galui fiksuoti. (psl.1) Plokštelės proksimalinėje dalyje 3 kiaurymės (psl.5), fiksuojamos 6,0mm skersmens užrakinamais savisriegiais sraigtais, distalinėje dalyje 4 kiaurymės, iš kurių 3 fiksuojamos 4,5 mm skersmens (psl. 5) užrakinamais savisriegiais sraigtais, o viena pailga, skirta intarpo fiksacijai. Kairės ir dešinės pusių plokštelių pasirinkimas (psl 2) (pasirenkama užsakymo metu). Plokštelės ilgis 63 mm. (psl. 5) Po plokštele dedamas intarpas, kurio plotis 8 mm. (psl 2) Pasirinkimas iš 5 skirtingo ilgio intarpų, įskaitant ilgius: 5,0mm, 7,5mm, 10,0mm, 12,5mm ir 15,0mm. (psl.2) Intarpo padėtis plokštelės išilginės ašies atžvilgiu reguliuojama pailgoje plokštelės kiaurymėje, (psl. 1) paslenkant intarpo fiksavimo sraigtą, kurio dydis 4x9 mm (psl 2) (reguliavimo eiga 20 mm) (psl 4) Plokštelė pagaminta iš titano. Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sudėtį: HTO plokštelė - 1 vnt., intarpas - 1 vnt., intarpo fiksavimo sraigtas - 1 vnt. |
| 1.2. | HTO plokštelė su intarpu ir sraigtu intarpui fiksuoti | - Atviro kampo osteotominė „T“ formos „užrakinama“ plokštelė, skirta blauzdikaulio proksimaliniam galui fiksuoti. - Plokštelės proksimalinėje dalyje ≥ 3 kiaurymės, fiksuojamos 6,0±0,1 mm skersmens užrakinamais savisriegiais sraigtais, distalinėje dalyje ≥ 8 kiaurymės, iš kurių ≥ 7 fiksuojamos 4,5±0,1 mm skersmens užrakinamais savisriegiais sraigtais, o viena pailga, skirta intarpo fiksacijai. - Būtinas kairės ir dešinės pusės plokštelių pasirinkimas (pasirenkama užsakymo metu). - Plokštelės ilgis 93±1 mm. - Po plokštele dedamas intarpas, kurio plotis 8±0,1 mm. - Būtinas pasirinkimas iš ≥ 5 skirtingo ilgio intarpų, įskaitant ilgius: 5±0,1 mm, 7,5±0,1 mm, 10±0,1 mm, 12,5±0,1 mm ir 15±0,1 mm. - Intarpo padėtis plokštelės išilginės ašies atžvilgiu reguliuojama pailgoje plokštelės kiaurymėje, paslenkant intarpo fiksavimo sraigtą, kurio dydis (4x9)±0,1 mm (reguliavimo eiga ≥ 20 mm). - Plokštelė pagaminta iš titano arba titano lydinio. - Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sudėtį: HTO plokštelė - 1 vnt., intarpas - 1 vnt., intarpo fiksavimo sraigtas - 1 vnt. | 20 | Atviro kampo osteotominė „T“ formos „užrakinama“ plokštelė, skirta blauzdikaulio proksimaliniam galui fiksuoti. (psl. 1) Plokštelės proksimalinėje dalyje 3 kiaurymės, (psl. 5) fiksuojamos 6,0mm skersmens užrakinamais savisriegiais sraigtais, distalinėje dalyje 8 kiaurymės, iš kurių 7 fiksuojamos 4,5mm skersmens (psl. 5) užrakinamais savisriegiais sraigtais, o viena pailga, skirta intarpo fiksacijai. Kairės ir dešinės pusės plokštelių pasirinkimas (pasirenkama užsakymo metu). Plokštelės ilgis 93mm. (psl. 5) Po plokštele dedamas intarpas, kurio plotis 8mm.(psl. 2) Pasirinkimas iš 5 skirtingo ilgio intarpų, įskaitant ilgius: 5,0mm, 7,5mm, 10,0mm, 12,5mm ir 15,0mm. (psl. 2) Intarpo padėtis plokštelės išilginės ašies atžvilgiu reguliuojama pailgoje plokštelės kiaurymėje, (psl. 1) paslenkant intarpo fiksavimo sraigtą, kurio dydis 4x9mm (reguliavimo eiga 20 mm). (psl. 4) Plokštelė pagaminta iš titano. Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sudėtį: HTO plokštelė - 1 vnt., intarpas - 1 vnt., intarpo fiksavimo sraigtas - 1 vnt. |
| 1.3. | Sraigtai: | 6,0±0,2 mm skersmens užrakinami, savisriegiai sraigtai. Pagaminti iš titano arba titano lydinio. Sukami heksagonaliniu atsuktuvu. |  | 6,0mm skersmens užrakinami, savisriegiai sraigtai. Pagaminti iš titano. Sukami heksagonaliniu atsuktuvu. (psl.3) |
| 1.3.1. | Sraigtas | Sraigto ilgis 40±1 mm | 30 | Sraigto ilgis 40mm |
| 1.3.2. | Sraigtas | Sraigto ilgis 45±1 mm | 40 | Sraigto ilgis 45mm |
| 1.3.3. | Sraigtas | Sraigto ilgis 50±1 mm | 50 | Sraigto ilgis 50mm |
| 1.3.4. | Sraigtas | Sraigto ilgis 55±1 mm | 50 | Sraigto ilgis 55mm |
| 1.3.5. | Sraigtas | Sraigto ilgis 60±1 mm | 55 | Sraigto ilgis 60mm |
| 1.3.6. | Sraigtas | Sraigto ilgis 65±1 mm | 40 | Sraigto ilgis 65mm |
| 1.3.7. | Sraigtas | Sraigto ilgis 70±1 mm | 20 | Sraigto ilgis 70mm |
| 1.3.8. | Sraigtas | Sraigto ilgis 75±1 mm | 10 | Sraigto ilgis 75mm |
| 1.3.9. | Sraigtas | Sraigto ilgis 80±1 mm | 5 | Sraigto ilgis 80mm |
| 1.4. | Sraigtai: | 4,5±0,2 mm skersmens užrakinami, savisriegiai sraigtai. Pagaminti iš titano arba titano lydinio. Sukami heksagonaliniu atsuktuvu. |  | 4,5mm skersmens užrakinami, savisriegiai sraigtai. Pagaminti iš titano. Sukami heksagonaliniu atsuktuvu. (psl. 3) |
| 1.4.1. | Sraigtas | Sraigto ilgis 30±1 mm | 30 | Sraigto ilgis 30mm |
| 1.4.2. | Sraigtas | Sraigto ilgis 32±1 mm | 70 | Sraigto ilgis 32mm |
| 1.4.3. | Sraigtas | Sraigto ilgis 36±1 mm | 100 | Sraigto ilgis 36mm |
| 1.4.4. | Sraigtas | Sraigto ilgis 40±1 mm | 100 | Sraigto ilgis 40mm |
| 1.4.5. | Sraigtas | Sraigto ilgis 45±1 mm | 90 | Sraigto ilgis 45mm |
| 1.4.6. | Sraigtas | Sraigto ilgis 50±1 mm | 60 | Sraigto ilgis 50mm |
| 1.4.7. | Sraigtas | Sraigto ilgis 55±1 mm | 40 | Sraigto ilgis 55mm |
| 1.4.8. | Sraigtas | Sraigto ilgis 60±1 mm | 10 | Sraigto ilgis 60mm |
| 2. | „Stainmann“ tipo (arba lygiavertė) vinis | „Stainmann“ tipo (arba lygiavertė) vinis, 4,5±0,2 mm skersmens, trokaro formos galu, savisriegė. Su 4,5±0,2 mm skersmens sriegiu per vidurį. | 30 | „Stainmann“ tipo vinis, 4,5mm skersmens, trokaro formos galu, savisriegė. Su 4,5mm skersmens sriegiu per vidurį. (psl 8) |
| 3. | Cirkliažinė viela | Tiekiama ritinėliais, ritinėlyje ≥ 5 m vielos. Vielos skersmuo pasirenkamas imtinai nuo 0,8 mm iki 2 mm, iš ne mažiau kaip 7 skirtingų dydžių nurodytame intervale. | 50 | Tiekiama ritinėliais, ritinėlyje 5 m vielos. Vielos skersmuo pasirenkamas imtinai nuo 0,8 mm iki 2 mm, 7 skirtingų dydžių nurodytame intervale (psl 6, 7) |

Papildomi reikalavimai:

- Nepriklausomai nuo pasirenkamo implanto tipo ir/ar dydžio, tos pačios pirkimo dalies implantų, aprašytų toje pačioje techninės specifikacijos pozicijoje su nurodytu bendru kiekiu, vieneto kainos turi būti vienodos.

- Būtinas siūlomų prekių žymėjimas CE ženklu. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, kuriame yra aprašytos konkursui siūlomos prekės. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta originaliame gamintojo kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). Tiekėjo pasiūlymai su tiekėjo ir/ar gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai originaliose gamintojo pakuotėse.