TSD-755, VPP-2373

Vamzdelių sterilaus sujungimo įrenginio techninė specifikacija  (kiekis -1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Steriliam žarnelių užlydymui, sukuriant uždarą, sterilią sistemą. Tinkamas naudoti ląstelių terapijos laboratorijoje. | 1 Taip. Steriliam žarnelių užlydymui, sukuriant uždarą, sterilią sistemą. Tinkamas naudoti ląstelių terapijos laboratorijoje. (7. TSCDII naudojo instrukcija. EN, psl. 4, 5, 35) |
|  | Išoriniai išmatavimai ( P x A x G) | Ne didesni nei 230 x 180 x 345 mm | Taip. 224 x 177 x 342 mm (7. TSCDII naudojo instrukcija. EN, psl. 5) |
|  | Prietaiso svoris | Ne daugiau nei 6,5 kg | Taip. 6,5 kg (7. TSCDII naudojo instrukcija. EN, psl. 5) |
|  | Sulydymo ciklo laikas | Ne ilgiau nei 14 sek. | Taip. 14 sek. (7. TSCDII naudojo instrukcija. EN, psl. 17) |
|  | Sulydymo temperatūra | Ne mažiau nei 300 °C | Taip. 300 °C (7. TSCDII naudojo instrukcija. EN, psl. 11) |
|  | Žarnelių tipas | PVC. Žarnelių išorinis diametras ne mažesnis nei 3,9 – 4,5 mm. | Taip. PVC. Žarnelių išorinis diametras 3,9 – 4,5 mm. (7. TSCDII naudojo instrukcija. EN, psl. 5) |
|  | Maitinimas iš elektros tinklo | 230 10%V, 50 Hz | Taip. 240V±10% 50 Hz (7. TSCDII naudojo instrukcija. EN, psl. 5) |
|  | Aplinkos temperatūra ir santykinė drėgmė. | Ne siauriasniame intervale kaip 10 °C - 40 °C, 10% - 80% RH. | Taip. 10 °C - 40 °C, 10% - 80% RH. (7. TSCDII naudojo instrukcija. EN, psl. 5) |
|  | Komplektacijoje | Ne mažiau kaip 140 vnt. sujungimo plokštelių. | Taip, bus pateikta. 140 vnt. sujungimo plokštelių. |
|  | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau nei 12 mėn. | Taip. 12 mėn. |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Taip. (7. TSCDII naudojo instrukcija. EN, psl. 35) |
|  | Kartu su įrenginiu pristatoma dokumentacija | 1. Nudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba 2. Serviso dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba. | Taip. Pateikta. 7. TSCDII naudojo instrukcija. EN 8. TSCDII naudojimo istrukcija. LT |
|  | Pristatymas, instaliavimas/sumontavimas ir vartotojų apmokymas | Pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir vartotojų apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Taip. Pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir vartotojų apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Pasiūlymo priede turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita informacija su siūlomų gaminių  iliustracijomis bei aprašymais.