TSD-536, VPP-2542 
Elektrokardiografo techninė specifikacija (kiekis - 1 vnt.)
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija) 
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Kanalų skaičius
	Ne mažiau kaip 3
	12

Gamintojo dokumentai. pdf 1 psl.

	2.
	Automatiškai ir sinchroniškai (vienu metu) registruojamų derivacijų skaičius
	Ne mažiau kaip 12
	12 

Gamintojo dokumentai. pdf 1 psl.

	3.
	Keičiamas EKG spausdinimo (popieriaus traukimo) greitis
	5/12,5/25/50 mm/s
	5/6,25/0/12,5/25/50 mm/s  
Gamintojo dokumentai. pdf 1 psl.                                          

	4.
	Keičiamas elektrokardiografo jautrumas
	2,5/5/10/20 mm/mV
	2,5/5/10/20/40 mm/mV

Gamintojo dokumentai. pdf 1 psl.

	5. 
	Filtrai:
	1. Miograminiai (raumenų tremoro/artefaktų) filtrai: 20-25 Hz, 35-40 Hz;

2. Maitinimo tinklo filtras;

3. Bazinės linijos filtras.
	1.Miograminiai (raumenų tremoro/artefaktų) filtrai: 20-25 Hz, 35-40 Hz;

2.Maitinimo tinklo filtras;

3.Bazinės linijos filtras.

Gamintojo dokumentai. pdf 1 psl.

	6.
	Darbo režimai
	Automatinis, rankinis
	Automatinis / rankinis/ritmo

Gamintojo dokumentai. pdf 1 psl.

	7.
	Aparato ekranas
	1.   Jautrus lietimui (angl. touch screen);

2.   ≥ 20 cm įstrižainės;

3.   ≥ 1024x600 taškų raiškos.
	1.   Jautrus lietimui (touch screen);

2.   Įstrižainė 26,42 cm  įstrižainės;

3.   1024x768 taškų raiškos.

Gamintojo dokumentai. pdf 1 psl.

	8.
	Aparato ekrane rodoma informacija:
	1. EKG kreivių interpretacija;

2. Naudojami filtrai;

3. Maitinimo šaltinio būklė;

4. Laikas;

5. Paciento identifikavimo duomenys.
	1.EKG kreivių interpretacija;

2.Naudojami filtrai;

3.Maitinimo šaltinio būklė;

4.Laikas;

5. Paciento identifikavimo duomenys.
Gamintojo dokumentai. pdf 22,60,37,34 psl.
Paciento identifikavimo duomenys.

	9.
	EKG kreivių užrašymas
	1. Ne mažiau kaip 3 EKG kreivių užrašymas vienu metu, integruotu terminiu spausdintuvu;
2. Užrašoma specialiame terminiame popieriuje rankiniu ir automatiniu režimais realiame laike; 

3. Terminio popieriaus plotis ne mažiau kaip 11,4 cm.
	1.12 EKG kreivių užrašymas vienu metu, integruotu terminiu spausdintuvu;

2.Užrašoma specialiame terminiame popieriuje rankiniu ir automatiniu režimais realiame laike; 

3. Terminio popieriaus plotis 21 cm.
Gamintojo dokumentai. pdf 1 psl.
Terminio popieriaus plotis 21 cm.

	10.
	Reikalavimai tyrimo duomenų perdavimui bevieliu ryšiu:
	1. Aparate turi būti įdiegta bevielio ryšio sąsaja, atitinkanti IEEE 802.11n standartą (arba lygiavertė); 

2. Aparatas turi bevieliu tinklu, naudojant DICOM ECG (modality) standartą, perduoti medicininių tyrimų duomenis į LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą MedDream PACS (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas);

3. Medicininio EKG tyrimo ataskaita pdf formatu turi būti persiųsta į LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą MedDream PACS (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas);

4. Aparatas turi bevieliu tinklu gauti pacientų sąrašą (DICOM Worklist) iš LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemos MedDream PACS  (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas);

5. Medicininių tyrimų duomenų perdavimui bevieliu tinklu iš (į) EKG aparato (-ą) į (iš) LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą (-os) MedDream PACS gali būti naudojamas tarpinis serveris. Tarpinis serveris turi būti instaliuotas LSMU ligoninės Kauno klinikų turimoje „VMware“ virtualioje aplinkoje (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) (reikalavimas netaikomas tuo atveju, jei medicininių tyrimų duomenys perduodami nenaudojant tarpinio serverio).
	1.
Aparate įdiegta bevielio ryšio sąsaja, atitinkanti IEEE 802.11n standartą ; 

2.
Aparatas bevieliu tinklu, naudojant DICOM ECG (modality) standartą, perduoda medicininių tyrimų duomenis į LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą MedDream PACS (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas);

3.
Medicininio EKG tyrimo ataskaita pdf formatu turi būti persiųsta į LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą MedDream PACS (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas);

4.
Aparatas turi bevieliu tinklu gauti pacientų sąrašą (DICOM Worklist) iš LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemos MedDream PACS  (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas);

5. medicininių tyrimų duomenys perduodami nenaudojant tarpinio serverio).
Gamintojo dokumentai. pdf 1,65,69 psl.
Deklaracija.pdf
 medicininių tyrimų duomenys perduodami nenaudojant tarpinio serverio).

	11.
	Pacieno duomenų perdavimas
	Galimybė skenuoti paciento kodą skeneriu arba prijungus bar kodų skaitytuvą
	Galimybė skenuoti paciento kodą  prijungus bar kodų skaitytuvą
Gamintojo dokumentai. pdf 1,2 psl.

	12.
	Triukšmingumas
	Įdiegta triukšmo slopinimo technologija
	Įdiegta triukšmo slopinimo technologija
Gamintojo dokumentai. pdf 169 psl.

	13.
	Aparate instaliuotos programos
	Automatinė EKG kreivių interpretacija
	Automatinė EKG kreivių interpretacija;  Įdiegtas Glasgow ECG interpretacijos algoritmas.

Gamintojo dokumentai. pdf 2 psl.

	14.
	Širdies susitraukimų dažnio indikacija
	Registraciniame popieriuje užrašoma širdies susitraukimų dažnio skaitinė vertė
	Registraciniame popieriuje užrašoma širdies susitraukimų dažnio skaitinė vertė
Gamintojo dokumentai. pdf 147 psl.


	15.
	Nepakankamo elektrodų elektrinio kontakto indikacija
	Aparatas turi nepakankamo elektrodų elektrinio kontakto indikaciją
	Aparatas turi nepakankamo elektrodų elektrinio kontakto indikaciją
Gamintojo dokumentai. pdf 27 psl.

	16.
	Kardiostimuliatoriaus atpažinimas
	Aparatas turi kardiostimuliatoriaus atpažinimo funkciją
	Aparatas turi kardiostimuliatoriaus atpažinimo funkciją
Gamintojo dokumentai. pdf 1 psl.

	17.
	Apsauga nuo defibriliatoriaus iškrovos
	Aparatas apsaugotas nuo defibriliatoriaus iškrovos
	Aparatas apsaugotas nuo defibriliatoriaus iškrovos
Gamintojo dokumentai. pdf 1 psl.

	18.
	Aparato jungtys/sąsajos, tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas
	1. EKG kabelio jungtis;

2. Potencialų išlyginimo jungtis;

3. Bevielio ryšio WLAN (WIFI) sąsaja;

4. Ne mažiau kaip dvi USB jungtys    

arba 

ne mažiau kaip  viena USB jungtis ir ne mažiau kaip viena RS232 jungtis.

5. Aparato vidinėje atmintyje išsaugoma ne mažiau kaip 350 EKG įrašų
	1.
EKG kabelio jungtis;

2.
Potencialų išlyginimo jungtis;

3.
Bevielio ryšio WLAN (WIFI) sąsaja;

4. dvi USB jungtys .

5. Aparato vidinėje atmintyje išsaugoma 1500 EKG įrašų
Gamintojo dokumentai. pdf 22,23, 1, 27, 22 psl.
Aparato vidinėje atmintyje išsaugoma 1500 EKG įrašų

	19.
	Kanalų pralaidumo juosta (dažninis diapazonas) ne siauresnė už nurodytą
	0,05 - 150 Hz 
	0,01-350 Hz
Gamintojo dokumentai. pdf 1 psl.

	20.
	EKG signalo diskretizavimo dažnis (kanalui)

	Ne mažiau kaip 500 Hz 
	1000 Hz
Gamintojo dokumentai. pdf 1 psl.

	21.
	Įėjimo varža 
	Ne mažiau kaip 50 M(
	≥60 M(
Gamintojo dokumentai. pdf 1 psl.

	22.
	Aparato naudojami elektros maitinimo šaltiniai
	1. 230 V, 50 Hz el. tinklas;

2. Vidinis akumuliatoriaus, užtikrinantis ne mažiau kaip 4 val. trukmės aparato darbą (nenaudojant spausdinimo).
	1. 100-240 V, 50 Hz el. tinklas;

2. Vidinis akumuliatoriaus, užtikrinantis 10,5 val. aparato darbą (nenaudojant spausdinimo).
Gamintojo dokumentai. pdf 1 psl.

	23.
	Dezinfekcija ir valymas
	Aparatas atsparus dezinfekavimo priemonėms
	Atsparus dezinfekavimo priemonėms
Gamintojo dokumentai. pdf 112, 109,110 psl.

	24.
	Aparato svoris (be prijungiamų išorinių priedų)
	Ne daugiau kaip 4 kg
	3,7 kg
Gamintojo dokumentai. pdf 1 psl.

	25.
	Komplektacija:
	1. Paciento kabelis su apsauga nuo defibriliacijos iškrovos - 1vnt.

2. Krūtininiai elektrodai - 6 vnt.

3. Galūniniai elektrodai - 4 vnt. 

4. EKG gelis – 1 flakonas

5. Registracinis popierius – 1 pakelis

6. Specialus elektrokardiografo transportavimo vežimėlis (arba mobilus stovas) su EKG kabelio laikikliu. 
	1.Paciento kabelis su apsauga nuo defibriliacijos iškrovos - 1vnt.

2.Krūtininiai elektrodai - 6 vnt.

3.Galūniniai elektrodai - 4 vnt. 

4.EKG gelis – 1 flakonas

5.Registracinis popierius – 1 pakelis

6.Specialus aparato transportavimo vežimėlis su EKG kabelio laikikliu
Gamintojo dokumentai. pdf 1, 156, 158, 159 psl.

	26.
	Garantinis laikotarpis
	1. Ne mažiau 36 mėn. aparatui;

2. Ne mažiau 12 mėn. EKG kabeliui ir elektrodams.
	1. 36 mėn. Aparatui;

2. 12 mėn. EKG kabeliui ir elektrodams.
Patvitinimas.pdf

	27.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	CE sertifikatas
Gamintojo dokumentai. pdf 162-167 psl.

	28.
	Kartu su aparatu pateikiama dokumentacija 
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba:

a) struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas;

b) instaliavimo instrukcijos;

c) funkcionalumo patikrinimo instrukcijos;

d) aptarnavimo instrukcijos;

e) gedimų nustatymo instrukcijos;

f) išardymo-surinkimo instrukcijos;

g) atsarginių dalių katalogas;

h) periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos;

i) derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo);

j) programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo).
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

2. Serviso dokumentacija anglų kalba:

a. struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas;

b. instaliavimo instrukcijos;

c. funkcionalumo patikrinimo instrukcijos;

d. aptarnavimo instrukcijos;

e. gedimų nustatymo instrukcijos;

f. išardymo-surinkimo instrukcijos;

g. atsarginių dalių katalogas;

h. periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos;

i. derinimo/kalibravimo instrukcijos  nenumatytos siūlomos įrangos gamintojo;

 serviso slaptažodis  b), instaliavimui pateikiamas instrukcijoje

	29.
	Vartotojų apmokymas


	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
Patvirtinimas.pdf

	30.
	Techninio personalo apmokymas
	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
Patvirtinimas.pdf

	31.
	Prekių pristatymas, iškrovimas,   pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas)
	Prekių pristatymo, iškrovimo,   pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	Prekių pristatymo, iškrovimo,   pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
Patvirtinimas.pdf


Papildomas reikalavimas:
Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

2
2

