TECHNINĖ PASIŪLYMO SPECIFIKACIJA

1 pirkimo dalis - Gilaus šaldymo įrenginys (T ≤  -80°C), 2 vnt.

https://infricomedcare.com/en/shop/lab-care-en/ultra-low-temperature-40oc-86oc/ulf70086/

|  | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Šaldiklio konstrukcinis išpildymas, tūris | Vertikalus gilaus šaldymo šaldiklis, ne mažiau 700 litrų | Vertikalus gilaus šaldymo šaldiklis, 740 litrų |
|  | Šaldiklio izoliacinės sienelės storis | Ne mažiau 80 mm | 120 mm |
|  | Palaikoma darbinė temperatūra | (minus) - 80 °C | Nuo -40 iki -86 (įskaitant -80) °C |
|  | Kamera, vidinis tūris | Kameros vidus iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos | Kameros vidus iš nerūdijančio plieno |
|  | Kameros vidinė įranga | 1. Šaldiklio kamera padalinta į ne mažiau kaip 4 sekcijas su atskiromis vidinėmis termiškai izoliuotomis durelėmis. 2. Komplektuojama su konkrečiam modeliui pritaikyta inventorine sistema, išvažiuojančių stalčių formato stovais 2" kriomėgintuvėlių dėžutėms (aukštis x plotis x gylis 50 x 130 x 130 (± 5) mm). 3. Bendra šaldiklio talpa ne mažiau 500 vnt. kriodėžučių | 1. Šaldiklio kamera padalinta į 4 sekcijas su atskiromis vidinėmis termiškai izoliuotomis durelėmis. 2. Komplektuojama su konkrečiam modeliui pritaikyta inventorine sistema, išvažiuojančių stalčių formato stovais 2" kriomėgintuvėlių dėžutėms (aukštis x plotis x gylis 50 x 130 x 130 mm). 3. Bendra šaldiklio talpa 504 vnt. kriodėžučių. |
|  | Temperatūros jutiklis | PT1000 arba NTC ar lygiavertis | PT1000 |
|  | Šaldymo agentas | 1. Šaldymo agentas turi būti natūralios medžiagos (pvz. propanas, etanas, izobutanas ir lygiavertės.), ar natūralių medžiagų mišinys, ar HFOs (hidrofluoro – olefinai). 2. Šaldymo agentas turi būti netoksinė medžiaga. Šaldymo agentuose neturi būti CFCs, HCFCs, HFCs. | 1. Šaldymo agentas yra natūralių medžiagų (HC – angliavandenių) mišinys. 2. Šaldymo agentas yra netoksinė medžiaga. Šaldymo agentuose nėra CFCs, HCFCs, HFCs. |
|  | Kompresoriai | Ne mažiau kaip du kompresoriai mėginių apsaugai kompresoriaus gedimo atveju | Du kompresoriai (dvigubas kontūras) mėginių apsaugai kompresoriaus gedimo atveju |
|  | Ekranas | 1. Valdymo sąsaja – lietimui jautrus skaitmeninis ekranas. 2. Privaloma galimybė pilnavertiškai dirbti su vienkartinėmis pirštinėmis. 3. Būtina galimybė peržiūrėti sistemų būsenas, temperatūras, aliarmus ne trumpesniu negu dviejų savaičių laikotarpiu | 1. Valdymo sąsaja – lietimui jautrus skaitmeninis ekranas. 2. Yra galimybė pilnavertiškai dirbti su vienkartinėmis pirštinėmis. 3. Yra galimybė peržiūrėti sistemų būsenas, temperatūras, aliarmus dviejų savaičių laikotarpiu. |
|  | Duomenų kaupimas | Integruotas duomenų kaupiklis, kuris talpina temperatūros ir įvykių (durų atidarymas-uždarymas) duomenis. USB jungtis duomenų nuskaitymui. | Integruotas duomenų kaupiklis, kuris talpina temperatūros ir įvykių (durų atidarymas-uždarymas) duomenis. USB jungtis duomenų nuskaitymui. |
|  | Aliarmų sistema | Akustinis ir vizualus aliarmai esant: 1. mažam akumuliatoriaus įkrovimo lygiui, 2. nutrūkus maitinimui, 3. atidarytų durų aliarmas. | Akustinis ir vizualus aliarmai esant: 1. mažam akumuliatoriaus įkrovimo lygiui, 2. nutrūkus maitinimui, 3. atidarytų durų aliarmas. |
|  | Durys, apsauga | Vientisos išorinės durys; užrakinamos raktu ar kortele - raktu | Vientisos išorinės durys; užrakinamos raktu |
|  | Išoriniai šaldiklio matmenys | Išoriniai šaldiklio matmenys (aukštis x plotis x gylis arba aukštis x gylis x plotis ): ne didesni kaip 2000 x 1600 x 1000 mm. | Išoriniai šaldiklio matmenys (aukštis x plotis x gylis): 1997 x 1276 x 975 mm. |
|  | Ratukai transportavimui | Šaldiklis privalo turėti užrakinamus ratukus transportavimui, arba lygiavertį techninį sprendimą | Šaldiklis turi ratukus transportavimui bei integruotas kojeles grindų nelygumui kompensuoti / užfiksuoti šaldiklį (lygiavertis sprendimas užrakinamiems ratukams) |
|  | Maitinimas | 1. Elektros tinklas nominalios vertės 230V 50Hz. 2. Integruota elektros įtampos stabilizavimo sistema 3. Vidinis akumuliatorius, galintis valdiklio darbą palaikyti ne mažiau kaip 48 val. | 1. Elektros tinklas nominalios vertės 230V 50Hz. 2. Integruota elektros įtampos stabilizavimo sistema 3. Vidinis akumuliatorius, galintis valdiklio darbą palaikyti 48 val. |
|  | Elektros energijos suvartojimas per parą | Ne daugiau 16 kWh esant -80°C nustatytai temperatūrai | 14 kWh esant -80°C nustatytai temperatūrai |
|  | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 36 mėn. | 36 mėn. |
|  | CE ženklinimas | Būtina. Pateikti sertifikato kopiją. | CE ženklinimas. Pateikiama sertifikato kopija. |

2 pirkimo dalis - Laboratorinis šaldiklis (-20°C), 1 vnt.

https://infricomedcare.com/en/shop/lab-care-en/lab-care-freezer-series/ltf80sd/

|  | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šaldiklio konstrukcija | Vertikalus. | Vertikalus |
| 2 | Talpa | Ne mažiau 520 litrų | 719 litrų |
| 3 | Palaikoma temperatūra | - 20 ºC | Nuo -10 iki -25 (įskaitant -20) °C |
| 4 | Šaldymo agentas | Šaldymo agentas gali būti: HFCs, HFOs, natūralios medžiagos (propanas, etanas, izobutanas ir kt. lygiavertės). Šaldymo agentas turi būti netoksinė medžiaga. Šaldymo agentas negali būti CFC, HCFC. | Šaldymo agentas yra natūralių medžiagų (HC – angliavandenių) mišinys. Šaldymo agentas yra netoksinė medžiaga. Šaldymo agentuose nėra CFCs, HCFCs, HFCs. |
| 5 | Temperatūros jutiklis | PT1000 arba NTC ar lygiavertis | NTC |
| 6 | Šaldiklio pagrindas | Su keturiais ratukais | Su keturiais ratukais |
| 7 | Šaldiklio izoliacinės sienelės storis | Ne mažiau 60 mm | 75 mm |
| 8 | Išoriniai matmenys | Išoriniai šaldiklio matmenys (Aukštis x Gylis x Plotis ): ne didesni kaip (2000 x 1150 x 1000) mm. | Išoriniai šaldiklio matmenys (Aukštis x Gylis x Plotis ): 1955 x 981 x 797 mm. |
| 9 | Durys | Su užraktu | Su užraktu |
| 10 | Šaldiklio vidus | 1. Šaldiklio vidus iš nerūdijančio plieno (nerūdijantis plienas gali būti dengtas kitomis medžiagomis). 2. Ne mažiau kaip 4 nerūdijančio plieno (nerūdijantis plienas gali būti dengtas kitomis medžiagomis) lentynos, kurių aukštį galima reguliuoti pagal poreikį. | 1. Šaldiklio vidus iš nerūdijančio plieno. 2. 7 nerūdijančio plieno lentynos, kurių aukštį galima reguliuoti pagal poreikį. |
| 11 | Šaldiklio valdiklio pateikiami duomenys | Informacija pateikiama šaldiklio informaciniame ekrane ir garsiniais signalais apie: 1. Viršytą operatoriaus nustatytą temperatūrą. 2. Neuždarytas (praviras) duris. 3. Galios sutrikimus/elektros energijos tiekimo sutrikimus. 4. Temperatūrinio jutiklio sutrikimus. | Informacija pateikiama šaldiklio informaciniame ekrane ir garsiniais signalais apie: 1. Viršytą operatoriaus nustatytą temperatūrą. 2. Neuždarytas (praviras) duris. 3. Galios sutrikimus/elektros energijos tiekimo sutrikimus (per jutiklio signalą). 4. Temperatūrinio jutiklio sutrikimus. |
| 12 | Elektros energijos šaltinis | Elektros tinklas nominalios vertės 230V 50Hz. | Elektros tinklas nominalios vertės 230V 50Hz. |
| 13 | Elektros energijos suvartojimas per parą | Ne daugiau 10 kWh | 8 kWh |
| 14 | USB jungtis | Duomenims keistis su išorine duomenų laikmena. | USB jungtis duomenims keistis su išorine duomenų laikmena. |
| 15 | CE ženklinimas | Būtina. Pateikti sertifikatą ar atitikties deklaracijos kopiją. | CE ženklinimas. Pateikiama atitikties deklaracijos kopija. |
| 16 | Garantija | Ne mažiau, kaip 36 mėn. | 36 mėn. |

Įgaliotas asmuo, koordinatorė			Regina Žilionienė

(Įgaliojimas Nr. 3596-1221, 2021 12 30)