## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA ,,Laboratoriniai prietaisai COVID - 19 laboratorijai"
Bendrieji reikalavimai:
1. Į prietaiso kainą turi būti įskaičiuotos prietaiso pristatymo, instaliacijos ir personalo apmokymo išlaidos.
2. Prietaiso garantija turi apimti nemokamą prietaiso remontą ir neveikiančių dalių arba viso prietaiso pakeitimą, kad vartotojas galėtų visavertiškai naudotis prietaisu visą garantijos laikotarpį. Garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo datos.
3. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus pdf formatu su vertimu į lietuvių kalbą, jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
5. Prietaiso instaliaciją, vartotojo mokymus dirbti prietaisu, garantinį aptarnavimą ir remontą atlieka gamintojo įgaliotas asmuo. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra įrangos gamintojo įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos garantinį aptarnavimą.
6. Pasirašius sutartį, kartu su prietaisu privaloma pateikti instrukciją lietuvių ir/ar anglų kalbomis.
1 pirkimo dalis | Automatinė pipetė ir jai tinkami antgaliai. Komplektą sudaro: automatinė pipetė 1 - 10 ml tūriams siurbti (1 vnt.) ir jai tinkami antgaliai (7000 vnt.). Perkamas kiekis 1 komplektas.
| Parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė | Sartorius mLINE® 725090 (1-10ml)
| Vienkanalė automatinė pipetė | Automatinės pipetės siurbiamų tūrių intervalas: 1 - 10 ml. | Automatinės pipetės siurbiamų tūrių intervalas: 1 - 10 ml.
| Tūrio keitimo žingsnis | ≤ 0,1 ml | 0.02 ml
| Antgalio numetimas | Automatinės pipetės antgalio numetimo mechanizmo mygtukas atskirtas nuo pipetavimo stūmoklio. | Automatinės pipetės antgalio numetimo mechanizmo mygtukas atskirtas nuo pipetavimo stūmoklio.
| Pipetė sterilizuojama | Pipetė autoklavuojama | Visa pipetė pilnai autoklavuojama.
| Siūlomi antgaliai turi būti tinkami siūlomai pipetei | Turi būti pateiktas dokumentas, kuriame nurodyta, antgalių ir pipetės suderinamumas. Turi būti pateikta 7000 antgalių. | Su pipete Sartorius mLINE® (Sartorius Pipetting and Dispensing Products katalogas, 26-29psl.) bus pateikiami antgaliai Sartorius LH-780316 (Sartorius Pipetting and Dispensing Products katalogas, 56psl.). Antgaliai yra to paties gamintojo, todėl nebus jokių problemų dėl suderinamumo. Suderinamumo patvirtinimą galima rasti prisegtame dokumente (Sartorius Pipetting and Dispensing Products katalogas) 56 ir 63 puslapiai.
7 pirkimo dalis | Laboratorinis šaldytuvas-šaldiklis. Perkamas kiekis 1 vnt.
| Parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė | Šaldytuvas/šaldiklis ARCTIKO LFF 660®
| Šaldytuvo – šaldiklio konstrukcija | Vertikalus. | Vertikalus
| Šaldytuvo dalies talpa | ≥ 180 litrų | 288 litrų
| Šaldiklio dalies talpa | ≥ 180 litrų | 288 litrų
| Šaldytuvo dalies palaikoma temperatūra | Ne siauresnis palaikomos temparatūros diapazonas kaip: nuo 2 ºC iki 8 ºC | nuo + 1 iki + 10
| Šaldiklio dalies palaikoma temperatūra | ≤ - 20 ºC | nuo -10 iki -30
| Temperatūros jutiklis | PT1000 | PT 1000
| Šaldymo agentas | Šaldymo agentas turi būti angliavandenilis (R290 ar R600a ar R1270) arba CO2 (R744) arba mišinys EP88. | Šaldymo agentas R290
| Šaldytuvo - šaldiklio pagrindas | Su keturiais ratukais (lengvam judėjimui). | 4 ratukai (2 iš jų su stabdžiu)
| Izoliacinės sienelės storis | ≥ 50 mm | 60 mm
| Išoriniai matmenys | Išoriniai šaldytuvo - šaldiklio matmenys (Aukštis x Plotis x Gylis arba Aukštis x Gylis x Plotis ): ne didesni kaip (2000 x 900 x 750) mm. | Aukštis x Gylis x Plotis : 1997 x 860 x 720 (mm)
| Durys | Su užraktu | Durys su užraktu (rakinama raktu)
| Šaldytuvo - šaldiklio vidus | 1. Vidus iš nerūdijančio plieno. 2. Ne mažiau kaip 4 nerūdijančio plieno lentynos, kurių aukštį galima reguliuoti pagal poreikį. | 1. Nerudijančio plieno vidus 2. 4 reguliuojamo auksčio, nerudijančio plieno lentynos
| Šaldytuvo - šaldiklio valdiklio pateikiami duomenys | Informacija pateikiama vaizdiniais ir garsiniais signalais apie: 1. Viršytą operatoriaus nustatytą temperatūrą. 2. Neuždarytas (praviras) duris. 3. Galios sutrikimus/elektros energijos tiekimo sutrikimus. 4. Temperatūrinio jutiklio sutrikimus. | Informacija pateikiama vaizdiniais ir garsiniais signalais apie: 1. Viršytą operatoriaus nustatytą temperatūrą. 2. Neuždarytas (praviras) duris. 3. Galios sutrikimus/elektros energijos tiekimo sutrikimus. 4. Temperatūrinio jutiklio sutrikimus.
| Elektros energijos šaltinis | Elektros tinklas nominalios vertės 230V 50Hz. | 230V 50Hz
| Elektros energijos suvartojimas per parą | ≤ 15 kWh | Elektros energijos suvartojimas (KWH/24H) 11,3
| Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai. | 24 mėnesiai
| USB jungtis | Duomenims keistis su išorine duomenų laikmena. | USB jungtis duomenų perdavimui yra