# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# 7 pirkimo dalis. O2 saturacijos pirštinis matuoklis – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrai ir reikšmės bei juos patvirtinančio dokumento, pavadinimas, psl. ir prekės katalogo Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dedamamas ant piršto | Būtina | CMS 50D (žr.CMS 50D, 8 psl.) |
|  | Ekrano tipas: LED | Būtina | LED (žr.CMS 50D, 8 psl.) |
|  | Hemoglobino saturacija SpO2 ne siauresnėse ribose nei | 35 – 99% | 0-100% (žr.CMS 50D, 8 psl.) |
|  | Pulsas ne siauresnėse ribose nei: | 30 – 250 k/min. | 30 – 250 k/min., (žr.CMS 50D, 8 psl.) |
|  | Mažos baterijos įtampos indikatorius | Būtina | Mažos baterijos įtampos indikatorius (žr.CMS 50D , 8 psl.) |
|  | Maitinimo elementai | Ne daugiau nei 2 AAA elementai, 1,5 V (pateikiami kartu su matuokliu) | 2 AAA elementai, 1,5 V (žr.CMS 50D, 8 psl.) |
|  | Matmenys: | 1. Ilgis: 50 mm ±10 mm 2. Plotis: 30 mm ±10 mm 3. Aukštis: 35 mm ±10 mm | 57X31X32 mm(žr.CMS 50D , 8 psl.) |
|  | Svoris | Ne daugiau kaip 50 g (įskaitant du AAA maitinimo elementus) | 50g su elementais(žr.CMS 50D, 8 psl.) |
|  | Garantija | Ne trumpiau nei 24 mėn. | 24 mėn. |
|  | CE sertifikatas | Būtina | CE |

# 11 pirkimo dalis. Delninis pulsoksimetras - 1 kompl.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrai ir reikšmės bei juos patvirtinančio dokumento, pavadinimas, psl. ir prekės katalogo Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pulsoksimetras I – 1 vnt. |  | NONIN 8500 (žr. Nonin 8500, 32psl. ) |
| 1.1 | Pulsoksimetro tipas | Delninis | Delninis (žr. Nonin 8500, 32psl. ) |
| 1.2 | Registruojami parametrai | SpO2 ir širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) | SpO2 ir širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) (žr. Nonin 8500, 32psl. ) |
| 1.3 | SpO2 matavimo ribos | Ne blogiau kaip 70% – 100 % | 70% – 100 % |
| 1.4 | SpO2 tikslumas diapazone nuo 70 % iki 100 % | Ne blogiau kaip ± 2 nejudant Ne blogiau kaip ± 3 judant | ± 2 nejudant ± 3 judant (žr. Nonin 8500, 32psl. ) |
| 1.5 | ŠSD matavimo ribos | Ne blogiau kaip nuo 30 iki 300 k/min | 18 iki 321 k/min (žr. Nonin 8500, 32psl. ) |
| 1.6 | ŠSD tikslumas | Ne blogiau kaip ± 3 nejudant Ne blogiau kaip ± 5 judant | ± 3 nejudant ± 5 judant(žr. Nonin 8500, 32psl. ) |
| 1.7 | Atmintis | Ne mažiau 18 val. | 18 val. (žr. Nonin 8500, 32psl. ) |
| 1.8 | Pulso kokybės indikatorius | Būtina, 3 – jų spalvų | 3–jų spalvų(žr. Nonin 8500, 32psl. ) |
| 1.9 | Ekranas | LED arba lygiavertis | LED (žr. Nonin 8500, 32psl. ) |
| 1.10 | Maitinimas | Baterijomis | Baterijomis (žr. Nonin 8500, 32psl. ) |
| 1.11 | Aparato veikimo laikas naudojant baterijas | Ne mažiau 100 val., esant maksimaliam ekrano ryškumui | 100 val., esant maksimaliam ekrano ryškumui (žr. Nonin 8500, 32psl. ) |
| 1.12 | Aplinkos darbo sąlygos | Temperatūros diapazonas, ne siauresnis kaip 0°C – 40°C Drėgmės diapazonas, ne siauresnis kaip 25 – 85 % | -20°C – +40°C Drėgmės diapazonas, ne siauresnis kaip 10 – 90% (žr. Nonin 8500, 32psl. ) |
| 1.13 | Išmatavimai, (PxAxG) | Ne didesnis nei 10x15x5 cm | 8X15X2,5cm (žr. Nonin 8500, 32psl. ) |
| 1.14 | Svoris su baterijomis | Ne daugiau 0,4 kg | Ne daugiau 0,280kg (žr. Nonin 8500, 32psl. ) |
| 1.15 | Komplektacija | 1. Pulsoksimetras – 1 vnt. 2. SpO2 pediatrinis, gnybtinis (clip) daviklis pirštui – 1 vnt. (ne trumpesnis kaip 1 metras); 3. SpO2 suaugusiems, gnybtinis (clip) daviklis pirštui – 1 vnt. (ne trumpesnis kaip 1 metras); 4. SpO2 daugkartinis, lankstus daviklis kūdikiams – 1 vnt. (papildomai turi pateikti ne mažiau kaip 25 specialius lipdukus davikliui tvirtinti); 5. Baterijų komplektas darbui. | 1. Pulsoksimetras – 1 vnt. 2. SpO2 pediatrinis, gnybtinis (clip) daviklis pirštui – 1 vnt. (ne trumpesnis kaip 1 metras); 3. SpO2 suaugusiems, gnybtinis (clip) daviklis pirštui – 1 vnt. (ne trumpesnis kaip 1 metras); 4. SpO2 daugkartinis, lankstus daviklis kūdikiams – 1 vnt. (papildomai turi pateikti ne mažiau kaip 25 specialius lipdukus davikliui tvirtinti); 5. Baterijų komplektas darbui. |
| 1.16 | Garantija | Ne trumpiau nei 36 mėn. | 36 mėn. |
| 1.17 | CE sertifikatas | Būtina | CE |
| 2. | Pulsoksimetras II – 5 vnt. |  | NONIN 8500 (žr. Nonin 8500, 32psl. ) |
| 2.1 | Pulsoksimetro tipas | Delninis | Delninis (žr. Nonin 8500, 32psl. ) |
| 2.2 | Registruojami parametrai | SpO2 ir širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) | SpO2 ir širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) (žr. Nonin 8500, 32psl. ) |
| 2.3 | SpO2 matavimo ribos | Ne blogiau kaip 70% – 100 % | 70% – 100 % |
| 2.4 | SpO2 tikslumas diapazone nuo 70 % iki 100 % | Ne blogiau kaip ± 2 nejudant Ne blogiau kaip ± 3 judant | ± 2 nejudant ± 3 judant (žr. Nonin 8500, 32psl. ) |
| 2.5 | ŠSD matavimo ribos | Ne blogiau kaip nuo 30 iki 300 k/min | 18 iki 321 k/min (žr. Nonin 8500, 32psl. ) |
| 2.6 | ŠSD tikslumas | Ne blogiau kaip ± 3 nejudant Ne blogiau kaip ± 5 judant | ± 3 nejudant ± 5 judant(žr. Nonin 8500, 32psl. ) |
| 2.7 | Atmintis | Ne mažiau 18 val. | 18 val. (žr. Nonin 8500, 32psl. ) |
| 2.8 | Pulso kokybės indikatorius | Būtina, 3 – jų spalvų | 3–jų spalvų(žr. Nonin 8500, 32psl. ) |
| 2.9 | Ekranas | LED arba lygiavertis | LED (žr. Nonin 8500, 32psl. ) |
| 2.10 | Maitinimas | Baterijomis | Baterijomis (žr. Nonin 8500, 32psl. ) |
| 2.11 | Aparato veikimo laikas naudojant baterijas | Ne mažiau 100 val., esant maksimaliam ekrano ryškumui | 100 val., esant maksimaliam ekrano ryškumui (žr. Nonin 8500, 32psl. ) |
| 2.12 | Aplinkos darbo sąlygos | Temperatūros diapazonas, ne siauresnis kaip 0°C – 40°C Drėgmės diapazonas, ne siauresnis kaip 25 – 85 % | -20°C – +40°C Drėgmės diapazonas, ne siauresnis kaip 10 – 90% (žr. Nonin 8500, 32psl. ) |
| 2.13 | Išmatavimai, (PxAxG) | Ne didesnis nei 10x15x5 cm | 8X15X2,5cm (žr. Nonin 8500, 32psl. ) |
| 2.14 | Svoris su baterijomis | Ne daugiau 0,4 kg | Ne daugiau 0,280kg (žr. Nonin 8500, 32psl. ) |
| 2.15 | Komplektacija | 1. Pulsoksimetras – 1+ vnt. 2. SpO2 pediatrinis (vidutinis), minkštas (soft) daviklis pirštui – 1 vnt. (ne trumpesnis kaip 1 metras); 3. SpO2 suaugusiems, gnybtinis (clip) daviklis pirštui – 1 vnt. (ne trumpesnis kaip 1 metras); 4. Baterijų komplektas darbui. | 1. Pulsoksimetras – 1 vnt. 2. SpO2 pediatrinis (vidutinis), minkštas (soft) daviklis pirštui – 1 vnt. (ne trumpesnis kaip 1 metras); 3. SpO2 suaugusiems, gnybtinis (clip) daviklis pirštui – 1 vnt. (ne trumpesnis kaip 1 metras); 4. Baterijų komplektas darbui. |
| 2.16 | Garantija | Ne trumpiau nei 36 mėn. | 36 mėn. |
| 2.17 | CE sertifikatas | Būtina | CE |

# 12 pirkimo dalis. Pulsoksimetras, pastatomas ant stalo - 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrai ir reikšmės bei juos patvirtinančio dokumento, pavadinimas, psl. ir prekės katalogo Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pulsoksimetro tipas | Pastatomas ant stalo | NONIN MODEL 7500 (žr. Model 7500, 2 psl.) |
|  | Registruojami parametrai | SpO2 ir širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) | SpO2 ir širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) |
|  | SpO2 matavimo ribos | Ne blogiau kaip 70% – 100 % | 70 – 100 % SpO2 ±2 skaitmenys(žr. Model 7500, 2 psl.) |
|  | SpO2 tikslumas diapazone nuo 70 % iki 100 % | Ne blogiau, kaip ± 2 % pediatriniams pacientams Ne blogiau, kaip ± 3 % kūdikiams | ± 2 % pediatriniams pacientams ± 3 % kūdikiams (žr. Model 7500, 2 psl.) |
|  | ŠSD matavimo ribos | Ne blogiau kaip nuo 30 iki 300 k/min | 18-321k/min (žr. Model 7500, 2 psl.) |
|  | ŠSD tikslumas | Ne blogiau kaip ± 3 nejudant Ne blogiau kaip ± 5 judant | ± 3 nejudant (žr. Model 7500, 2 psl.) ± 5 judant |
|  | Registruojamų parametrų atmintis | Ne mažiau 70 val. | Ne mažiau 70 val. (žr. Model 7500, 2 psl.) |
|  | Registruojamų parametrų monitoravimas | Nustatant viršutinę ir apatinę parametro vertes | Nustatant viršutinę ir apatinę parametro vertes(žr. Model 7500, 2 psl.) |
|  | Ekrane rodoma informacija | 1. SpO2; 2. ŠSD; 3. Pulso bangos stiprumo stulpelis; 4. Pulso kokybės indikatorius; 5. Daviklio gedimo indikatorius; 6. Aliarmo indikatorius; 7. Akumuliatoriaus būsenos indikatorius; 8. Tinklo indikatorius. | 1. SpO2; 2. ŠSD; 3. Pulso bangos stiprumo stulpelis; 4. Pulso kokybės indikatorius; 5. Daviklio gedimo indikatorius; 6. Aliarmo indikatorius; 7. Akumuliatoriaus būsenos indikatorius; 8. Tinklo indikatorius. (žr. Model 7500, 2 psl.) |
|  | Maitinimas | Elektros tinklas (nom. 230V, 50 Hz) ir vidiniai akumuliatoriai | Elektros tinklas (nom. 230V, 50 Hz) ir vidiniai akumuliatoriai (žr. Model 7500, 2 psl.) |
|  | Akumuliatorius | Pakraunamas iš paties prietaiso | Pakraunamas iš paties prietaiso (žr. Model 7500, 2 psl.) |
|  | Akumuliatoriaus darbo laikas | Ne mažiau 15 val. | 16 val. (žr. Model 7500, 2 psl.) |
|  | Akumuliatoriaus krovimosi laikas nuo visiško iškrovimo | Ne daugiau 4 val. | Iki 4 val. (žr. Model 7500, 2 psl.) |
|  | Aplinkos darbo sąlygos | Temperatūros diapazonas, ne siauresnis kaip 10°C – 40°C Drėgmės diapazonas, ne siauresnis kaip 25 – 85 % | Temperatūros diapazonas, ne siauresnis kaip 10°C – 40°C Drėgmės diapazonas, ne siauresnis kaip 25 – 85 % (žr. Model 7500, 2 psl.) |
|  | Išmatavimai, (PxAxG) | Ne didesnis nei 30x10x20 cm | 21,9x9,2x14,2cm |
|  | Svoris su akumuliatoriumi | Ne daugiau 2 kg | 0,9 kg(žr. Model 7500, 2 psl.) |
|  | Duomenų dokumentavimas | Programinė įranga duomenų eksportui į personalinį kompiuterį.(suderinama su OS Windows) | Programinė įranga duomenų eksportui į personalinį kompiuterį.(suderinama su OS Windows) (žr. Model 7500, 2 psl.) |
|  | Komplektacija | 1. Pulsoksimetras – 1 vnt. 2. SpO2 pediatrinis, gnybtinis (clip) daviklis pirštui – 1 vnt. (ne trumpesnis kaip 3 metrai); 3. SpO2 suaugusiems, gnybtinis (clip) daviklis pirštui – 1 vnt. (ne trumpesnis kaip 3 metrai); 4. SpO2 daugkartinis, lankstus daviklis kūdikiams – 1 vnt. (ne trumpesnis kaip 3 metrai); (papildomai turi pateikti ne mažiau kaip 25 specialius lipdukus davikliui tvirtinti); 5. Akumuliatorius – 1 vnt. 6. Akumuliatoriaus pakrovėjas – 1 vnt. | 1. Pulsoksimetras – 1 vnt. 2. SpO2 pediatrinis, gnybtinis (clip) daviklis pirštui – 1 vnt. (ne trumpesnis kaip 3 metrai); 3. SpO2 suaugusiems, gnybtinis (clip) daviklis pirštui – 1 vnt. (ne trumpesnis kaip 3 metrai); 4. SpO2 daugkartinis, lankstus daviklis kūdikiams – 1 vnt. (ne trumpesnis kaip 3 metrai); (papildomai turi pateikti ne mažiau kaip 25 specialius lipdukus davikliui tvirtinti); 5. Akumuliatorius – 1 vnt. 6. Akumuliatoriaus pakrovėjas – 1 vnt. (žr. Model 7500, 2 psl.) |
|  | Garantija | Ne trumpiau nei 36 mėn. | 36 mėn. |
|  | CE sertifikatas | Būtina | CE sertifikatas |

# 13 pirkimo dalis. Pirštinis pulsoksimetras - 5 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrai ir reikšmės bei juos patvirtinančio dokumento, pavadinimas, psl. ir prekės katalogo Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pulsoksimetro tipas | Pirštinis | Onyx II 9550 (broš.Onyx 9550, 2 psl.) |
|  | Registruojami parametrai | SpO2 ir širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) | SpO2 ir širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) (broš.Onyx 9550, 2 psl.) |
|  | SpO2 matavimo ribos | Ne blogiau kaip 70% – 100 % | 0-100% (broš.Onyx 9550, 2 psl.) |
|  | SpO2 tikslumas diapazone nuo 70 % iki 100 % | Ne blogiau kaip ± 2 | ± 2 (broš.Onyx 9550, 2 psl.) |
|  | ŠSD matavimo ribos | Ne blogiau kaip nuo 30 iki 300 k/min | 18-321k/min (broš.Onyx 9550, 2 psl.) |
|  | ŠSD tikslumas | Ne blogiau kaip ± 3 ribose 20 – 250 k/min. Ne blogiau kaip ± 3 esant prastai perfuzijai ribose 40-240k/min. | ± 3 ribose 20 – 250 k/min. kaip ± 3 ribose 40 – 240 k/min. (broš.Onyx 9550, 2 psl.) |
|  | Tinkamas | Pediatriniams ir suaugusiems pacientams | Pediatriniams ir suaugusiems pacientams (broš.Onyx 9550, 2 psl.) |
|  | Pulso kokybės indikatorius | Būtina, 3 – jų spalvų | 3 – jų spalvų- raudona, geltona, žalia |
|  | Ekranas | LED arba lygiavertis | LED (broš.Onyx 9550, 2 psl.) |
|  | Maitinimas | Baterijomis | naujas AAA dydžio šarmines baterijas |
|  | Aparato veikimo laikas naudojant baterijas | Ne mažiau kaip 5000 momentinių matavimų arba ne mažiau kaip 35 val. pastovaus veikimo | Apie 6000 momentinių patikrinimų arba 36 val. pastovaus veikimo (broš.Onyx 9550, 2 psl.) |
|  | Išmatavimai | Nedidesni nei (50x50x50) mm | 5,59 cm x 3,3 cm x 3,23 cm (broš.Onyx 9550, 2 psl.) |
|  | Komplektacija | Baterijų komplektas darbui | taip |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 48 mėn. | 48 mėn. |
|  | CE sertifikatas | Būtina | CE |