–Atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) sąlygų

1 priedas

Uždaroji akcinė bendrovė „Biomedikos centras“

Adresas: Antakalnio g. 36, 10305 Vilnius

Įmonės kodas: 304943503. PVM mokėtojo kodas: LT100011966710.

Banko rekvizitai: A/s LT747300010155959883 Kodas 73000 AB bankas „Swedbank“

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL BALSO LAUKO TYRIMO SISTEMOS PIRKIMO

2020.06.18 Nr.227

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB „Biomedikos centras“ |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Antakalnio g. 36, LT-10305 Vilnius |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | 304943503 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | A/s.: LT100011966710 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Kęstutis Liegus |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Guoda Černiauskaitė |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Pardavimo vadybininkė Guoda Černiauskaitė |
| Telefono numeris | +370 700 55440 |
| Fakso numeris | - |
| El. pašto adresas | info@biomedikoscentras.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- Atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas (-ai), adresas (-ai) |
| --- | --- |

*Pastaba: Lentelė pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją.

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Modelis, gamintojo pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Balso lauko tyrimo sistema | Wevosys. LingWaves Voice Clinic Suite Pro | 1 | Vnt. | 3.420,00 | 3.420,00 | 4.138,20 |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur (su PVM): |  |  |  |  |  |  | 4.138,20 |

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS:

(Lentelė turi būti pateikiama redaguojamu formatu)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sistemos komplektacija | - Garso lygio matuoklis su stovu; - Balso tyrimams skirta programinė įranga (programa instaliuojama į vartotojo kompiuterį, instaliacinė laikmena paliekama vartotojui neribotam laikui). | Garso lygio matuoklis su stovu. Programinė įranga skirta balso tyrimams. Programa instaliuojama į vartotojo kompiuterį, instaliacinė laikmena paliekama vartotojui neribotam laikui „Atitikimai_2“ 1 psl. „Atitikimai“ 5 psl. |
|  | Reikalavimai garso lygio matuokliui: | - Su mikrofonu; - Su ≥ 3 m ilgio USB laidu (arba lygiaverčiu) prijungimui prie kompiuterio; - Pateikiamas komplekte su stovu, statomu ant grindų; - Atitinkantis 2 tipą pagal standartą IEC 60651 (arba IEC 651) arba lygiavertį; - Garso intensyvumo matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 40 iki 120 dB; - Garso intensyvumo matavimo tolerancija ne daugiau kaip ±1,5 dB. | - Su mikrofonu; - Su 3 m. ilgio USB laidu prijungimui prie kompiuterio; - Su stovu statomu ant grindų; - Atitinka 2 tipą pagal standartą IEC 651; - Garso intensyvumo matavimo ribos nuo 40 iki 120 dB; - Garso intensyvumo matavimo tolerancija ±1,5 dB. “Atitikimai_4” 1 psl. “Atitikimai” 7 psl. “Atitikimai_2” 1 psl. |
|  | Reikalavimai programinei įrangai: |  |  |
|  | Pacientų identifikacinės informacijos bei tyrimų rezultatų įrašymo, valdymo ir redagavimo duomenų bazė | Būtina | Pacientų identifikacinės informacijos bei tyrimų ir rezultatų įrašymo, valdymo ir redagavimo duomenų bazė. “Atitikimai” 7 psl. |
|  | Atliekami testai: | - Goettingen Hoarseness diagrama; - Balso analizė ir balso pažeidimo indekso nustatymas; - Išplėsta fonetograma su dainavimo/kalbėjimo/rėkimo profiliu, histerograma, tonu, kalbėjimo profilio indeksu, netolygumų/triukšmo vaizdavimu, dainavimo formato vaizdavimu; - Įrašytos kalbos spektrogramos; - Spektrogramos realiu laiku, su garso failais; - Disfonijos sunkumo indekso (ang. trump. DSI) nustatymas; - Garso skleidimo testas. | - Goettingen Hoarseness diagrama; - Balso analizė ir balso pažeidimo indekso nustatymas; - Išplėsta fonetograma su dainavimo, rėkimo ir kalbėjimo profiliu. Histerogramos tonui, kalbėjimo profilio indeksui, netolygumų/triukšmo vaizdavimui dainavimo vaizdavimui., - Įrašytos kalbos spektogramos; - Spektogramos realiu laiku su garso failais - Garso skleidimo testas - Disfonijos sunkumo indekso nustatymas; “Atitikimai” 1, 6 psl. “Atitikimai_3” 58,66,67, 68, 99, 107,109,139 psl. “Atitikimai_2” 1,2 psl. |
|  | Tono matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 50 iki 1500 Hz | Nuo 50 iki 1560 Hz. “Atitikimai” 7 psl. |
|  | Tyrimo rezultatų grafinio vaizdavimo būdai | Daugiakampis ir klasterio tipo | Daugiakampis ir klasterio tipo “Atitikimai” 7 psl. |
|  | Spektrografinė analizė | Įrašai turi leisti išgauti balso informaciją, reikalingą gydymui ir terapijai | Įrašai leidžia išgauti balso informaciją, reikalingą gydymui ir terapijai “Atitikimai” 8 psl. |
|  | Žymėjimas CE ženklu (pagal Medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus) | Būtina (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti siūlomos balso lauko tyrimo sistemos atitiktį Medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimams bei žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). | Pateikiama kartu su pirkimo dokumentais |
|  | Įrangos pristatymas į LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, iškrovimas, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas | Įrangos pristatymo į LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą | Įrangos pristatymo į LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |
|  | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | Aparatūrinės ir programinės įrangos naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis | Aparatūrinės ir programinės įrangos naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesių | 24 mėn. |

Pastabos:

- Lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (techninė specifikacija) jų eilės tvarka.

- Grafoje “Siūlomos parametrų reikšmės”, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu, turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“ ir pan., taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 5.11.6 punkte.

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | EBVPD | 13 psl. | EBVPD.pdf |  |
| 2. | RC pažyma | 2 psl. | RC.pdf |  |
| 3. | Įgaliojimas pasirašyti konkurso dokumentus | 1 psl. | Įgaliojimas.pdf |  |
| 4. | CE | 2 psl. | CE.pdf |  |
| 5. | Gamintojo įgaliojimas | 2 psl. | Įgaliojimas_2.pdf |  |
| 6. | Atitikimai | 8 psl. | Atitikimai.pdf |  |
| 7. | Atitikimai_2 | 2 psl. | Atitikimai_2.pdf |  |
| 8. | Atitikimai_3 | 242 psl. | Atitikimai_3.pdf |  |
| 9. | Atitikimai_4 | 1 psl. | Atitikimai_4.pdf |  |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali) (žr. Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimą): ___________________________________________________________________________ Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. |  |  |  |

Pardavimo vadybininkė; Guoda Černiauskaitė. (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); Vardas, pavardė.

http://vpt.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1596

http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/priminimas-del-konfidencialumo-viesuosiuose-pirkimuose