
TSD-455, VPP-5993
Skysčių valdymo sistemos techninė specifikacija (kiekis – 12 kompl.)
I.  Skysčių valdymo sistemos komponentai (1 komplekto):
1. Prietaisus integruojantis/laikantis įrenginys – 1 vnt. (jei fiksuojamų infuzinių pompų skaičius ≥ 8) arba 2 vnt. (jei fiksuojamų infuzinių pompų skaičius ≥ 4)
2. Infuzinė švirkštinė pompa – 6 vnt. 
3. Infuzinė tūrinė pompa – 2 vnt. 
II. Reikalavimai infuzinius prietaisus integruojančiam/laikančiam (-tiems) įrenginiui (-iams)
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Galimybė fiksuoti prie vertikalaus ir horizontalaus strypo (konsolės, infuzinio stovo arba paciento lovos)
	Būtina
	Galima fiksuoti prie vertikalaus ir horizontalaus strypo psl. 2 žiūrėti kataloge Stotelė/integruojantis įrenginys

	2.
	Viename arba bendrai dviejuose įrenginiuose:
	
	

	2.1.
	Fiksuojamų infuzinių pompų skaičius
	Ne mažiau aštuonių pompų
	8 pompos fiksuojamos 2 įrenginiuose po 4 pompas kiekviename. Psl. 3 ir 4 žiūrėti kataloge Stotelė/integruojantis įrenginys

	2.2.
	Fiksuojamų infuzinių pompų rūšys
	Švirkštinės ir tūrinės
	Švirkštinės ir tūrinės 3 psl. žiūrėti kataloge Stotelė/integruojantis įrenginys

	3.
	Sistemos būklės spalvinis indikatorius 
	Būtina, ne mažiau 2 lygių:

1. Oranžinė spalva – pavojaus signalas: perspėjimas, esant darbo sutrikimams (priešaliarminė būsena);

2. Raudona spalva – aliarmas, esant kritinei situacijai.
	Yra 2 lygiai:

1.
Oranžinė spalva – pavojaus signalas: perspėjimas, esant darbo sutrikimams (priešaliarminė būsena);

2.
Raudona spalva – aliarmas, esant kritinei situacijai. 10 psl. žiūrėti kataloge Stotelė/integruojantis įrenginys

	4.
	Multifunkcinės jungtys:


	1. Jungtis personalo iškvietimo ir  paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) jungtukui;
2. Jungtis kitos stotelės maitinimui ir duomenų perdavimui, jei infuzinės pompos fiksuojamos daugiau nei viename integruojančiame įrenginyje;

3. LAN jungtis sistemos monitoravimui ir pajungimui į ligoninės kompiuterinį tinklą (su galimybe integruoti į ligoninės informacinę sistemą (HIS)).
	Yra: 

1.
Jungtis personalo iškvietimo / paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) jungtuko (F3)
2.
Jungtis kitos stotelės maitinimui ir duomenų perdavimui, jei infuzinės pompos fiksuojamos daugiau nei viename integruojančiame įrenginyje (F4)

3.
LAN jungtis (yra taip pat ir belaidė) sistemos monitoravimui ir pajungimui į ligoninės kompiuterinį tinklą (su galimybe integruoti į ligoninės informacinę sistemą (HIS)).
 Psl. 2;5 žiūrėti kataloge Stotelė/integruojantis įrenginys

	5.
	Klasifikacija
	1. I apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė);

2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP22 klasės (arba lygiavertė).
	1.Atsparus defibriliacijai; 

2.I apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 

3.Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP22 klasės. psl. 7 žiūrėti kataloge Stotelė/integruojantis įrenginys

	6.
	Įrenginio maitinimas
	Iš  230 V, 50 Hz elektros tinklo
	Iš  230 V, 50 Hz elektros tinklo 2 ir 7 psl. žiūrėti kataloge Stotelė/integruojantis įrenginys

	7.
	Integruotas vidinis akumuliatorius
	Būtina
	Yra vidinis akumuliatorius 10 psl. žiūrėti kataloge Stotelė/integruojantis įrenginys

	8.
	Integruotas vidinis garsiakalbis
	Būtina, jei nėra garsinio signalo galimybės infuzinėse pompose
	Yra garsiakalbis 10-11 psl. žiūrėti kataloge Stotelė/integruojantis įrenginys

	9.
	Išėjimas pompų maitinimui
	12V ±10% arba 220-230 V, 50 Hz
	12V ±10% 9 psl. žiūrėti kataloge Stotelė/integruojantis įrenginys

	10.
	Pompų maitinimas per jungtį, nereikalaujant kiekvienos pompos maitinimo iš elektros tinklo
	Būtinas
	Yra jungtis nereikalaujanti kiekvienos pompos maitinimo iš elektros tinklo 9 psl. žiūrėti kataloge Stotelė/integruojantis įrenginys

	11.
	Funkcionalumo išplėtimo galimybės (įsigijus papildomus komponentus):
	
	

	11.1
	Galimybė infuzinių pompų valdymo sistemos centrinio monitoriaus ekrane stebėti iš pompų per integruojantį įrenginį gaunamus duomenis (įsigijus papildomą įrangą), bet nekeičiant jau esamos įrangos komplektacijos, t.y. stotelė turi būti pilnai paruošta pajungimui į tinklą
	Būtina galimybė stebėti ne mažiau kaip 48 sistemų, visose jose leidžiamų vaistų pavadinimus, iki infuzijos pabaigos likusį laiką ir tūrį, infuzuojamų vaistų dozes, aliarmų priežastis.
	Galima stebėti 50 sistemų (lovų), visose jose leidžiamų vaistų pavadinimus, iki infuzijos pabaigos likusį laiką ir tūrį, infuzuojamų vaistų dozes, aliarmų priežastis. 12-15 psl. žiūrėti kataloge Stotelė/integruojantis įrenginys

	12.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis 
	≥ 36 mėn.
	36 mėnesiai

	13.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas
	CE sertifikatas pridedamas kartu su pasiūlymu, yra žymėjimas ant pačios stotelės

	14.
	Kartu su įrenginiu pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalba; 

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. 
	Kartu su įrenginiu pateikiama dokumentacija:

1.Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 

2.Serviso dokumentacija anglų kalba.


III. Reikalavimai infuzinei švirkštinei pompai

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	

	1.
	Naudojamų švirkštų dydžiai
	5, 10, 20, 30, 50/60 ml.
	2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml, žr.psl. 2-3 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa

	2.
	Korektiškai atpažįstami kelių gamintojų švirkštai
	Ne mažiau 4 skirtingų gamintojų
	8 gamintojai: B.Braun, Becton Dickinon (BD), Tyco, Terumo, Polfa, Codan, Fresenius, Hwajin Medical, žr.psl. 2-5 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa

	3.
	Infuzijos greičio nustatymo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus (ne siauresnės už nurodytas)
	0,1-999 ml/val.
	Nuo 0,01 ml/val. iki 999,9 ml/h, žr.psl.6 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa

	4.
	Švirkšto fiksavimas įstatymo metu
	Būtinas
	Stūmoklis fiksuojamas cilindro atžvilgiu švirkšto įstatymo metu, žr.psl. 7 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa

	5.
	Infuzijos greičio paklaida
	Ne daugiau (2 %   
	(2 %, psl. 8 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa

	6.
	Automatinis infuzijos greičio skaičiavimas, įvedus vaisto dozę (mg, ng, mcg, mmol, mEq), laiko vienetą (1 min, 1 val., 24 val.), paciento kūno svorį (pvz., g/kg), taip pat naudojant paciento kūno paviršiaus plotą (m2)
	Būtinas
	Automatiškai skaičiuojamas infuzijos greitis, įvedus vaisto dozę (mg, ng, mcg, mmol, mEq), laiko vienetą (1min, 1val., 24val.), paciento kūno svorį (kg), kūno paviršiaus plotą (m2), psl. 9 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa

	7.
	Vaistų dozės programavimas pasirinktinai šiais mato vienetais:
	g, mg, µg, ng, U, mmol, mEq, kcal (kiekvienas pasirinktinai per laiko tarpą – 1 min., 1 val., 24 val. ir/ar paciento svorį (kg), kūno paviršiaus plotą (m2))
	g, mg, µg, ng, U, IU,kIU, MIU, mmol, mEq, kcal (kiekvienas pasirinktinai per laiko tarpą -1min, 1 val., 24 val. ir/ar paciento svorį, kg, kūno paviršiaus plotą (m2)), psl. 9 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa

	8.
	Galimybė naudoti prietaisą nurodytais  režimais: 
	
	

	8.1
	Pastovaus greičio
	Programuojama nuolatinio greičio infuzija
	Programuojama nuolatinio greičio infuzija, psl. 10 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa ir Perfusor Space vartotojo vadovas 15 psl.

	8.2
	Paciento kontroliuojama analgezija (PKA) po ≥ 1 vnt. kiekviename skysčių valdymo sistemos komplekte, išlaikant galimybę naudoti 6 infuzines švirkštines pompas ir 2 infuzines tūrines pompas, kai PKA nenaudojama
	Programuojami šie parametrai:

1. Pradinis boliusas;

2. Bazinis greitis;

3. Boliusas pagal ligonio poreikį PKA pulteliu (su dozės ir tūrio apribojimu);

4. Pauzės trukmė;

5. Stebėjimo trukmė;

6. Tūrio ir dozės apribojimas stebėjimo metu;

7. Duomenų „užrakinimas”.
	Programuojami sekantys parametrai: 

-pradinis boliusas, 

-bazinis greitis, 

-boliusas pagal ligonio poreikį PKA pulteliu (su dozės ir tūrio apribojimu),

-pauzės trukmė, 

-stebėjimo trukmė, 

-tūrio ir dozės apribojimas stebėjimo metu, 

-duomenų “užrakinimas”, psl.11 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa

	8.3
	TCI (tikslinė kontroliuojama infuzija) po ≥ 1 vnt. kiekviename skysčių valdymo sistemos komplekte, išlaikant galimybę naudoti 6 infuzines švirkštines pompas ir 2 infuzines tūrines pompas, kai TCI nenaudojama
	Programuojama vaisto koncentracija µg/ml kraujo plazmoje ir/ar galvos smegenų skystyje, reikalinga narkozei sukelti ir/ar palaikyti
	TCI-Programuojama vaisto koncentracija µg/ml kraujo plazmoje ir galvos smegenų skystyje, reikalinga narkozei sukelti ir palaikyti, psl.12-17 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa

	8.4
	Dozės laike („dose over time”) režimas
	Programuojama vaisto dozė (g, mg, µg, ng, U, mmol, mEq, kcal) ir laikas, per kurį ji turi būti suleista
	Programuojama vaisto dozė (g, mg, µg, ng, U, IU,kIU, MIU, mmol, mEq, kcal)  ir laikas, per kurį ji turi būti suleista, psl.9, 23 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa

	8.5
	Pauzės režimas
	Duomenys nekinta pasirinktą iki 24 val. laiko tarpą
	Pauzės (pristabdymo) režimas. Duomenys nekinta pasirinktą iki 24 val. laiko tarpą, psl.24 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa ir 8 psl kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa

	9.
	Vaistų sąrašas
	1. Ne mažiau kaip 100 vaistų pavadinimų;

2. Vaistų saugumo protokolai;

3. Galimybė atnaujinti vaistų sąrašą.
	1200 vaistų pavadinimų;

Vaistų saugumo protokolai;

Galimybė atnaujinti vaistų sąrašą, psl.30-31 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa

	10.
	Smūginės dozės (boliuso) parametrai:


	1. Boliusas su tūrio/dozės nustatymu;

2. Boliusas, kol nuspaustas mygtukas;

3. Boliuso greičio reguliavimo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus, ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val.;

4. Boliuso tūrio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 0,1 ml iki 99 ml.
	-Boliusas su tūrio/dozės nustatymu; 

-Boliusas, kol nuspaustas mygtukas;

-Boliuso greičio  reguliavimo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus nuo 1 ml/val. iki 1800 ml/val.;

-Boliuso tūrio reguliavimo ribos  nuo 0,1 ml iki 99 ml, psl.32  žiūrėti kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa

	11.
	Vizualinis bei akustinis įspėjimas (priešaliarminė būsena), nenutraukiantis infuzijos
	1. Švirkštas beveik tuščias;

2. Tūris beveik suleistas;

3. Baterija beveik tuščia.
	-Švirkštas beveik tuščias, 

-tūris beveik suleistas, 

-infuzijos laikas beveik pasibaigė, 

-baterija beveik tuščia, 

-pompa dirba KVO (minimaliu) greičiu, psl.33-34 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa

	12.
	Vizualinis bei akustinis aliarmas su automatine stop funkcija, kviečiamas personalas
	1. Švirkštas tuščias;

2. Tūris suleistas;

3. Baigėsi laikas;

4. Baterija tuščia;

5. Spaudimas per aukštas;

6. Neteisingai įstatytas švirkštas.
	-Švirkštas tuščias, 

-tūris suleistas, 

-baigėsi laikas, 

-baterija tuščia, 

-baigėsi KVO, 

-spaudimas per aukštas,

-neteisingai įstatytas švirkštas, 

-baigėsi pauzė, 

-duomenys “užrakinti”, psl.35 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa

	13.
	Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio parinkimo ribos
	Ne siauresnės kaip 0,1-0,9 bar


	Okliuzijos (Reakcijos į sistemos užsikimšimą)  slenksčio parinkimo ribos 0,1 -1,2 bar;  9 nustatymo lygiai, psl.8 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa

	14.
	Švirkštinės infuzinės pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai)
	Būtina, ne mažiau 3 lygių:

1. Normali būsena (vyksta infuzija);

2. Perspėjimas, esant darbo

sutrikimams;

3. Aliarmas, esant kritinei situacijai.
	Pompos priekinėje paneleje yra 3 indikatoriai (lemputės). Kai pompa atlieka infuziją, dega žalia lemputė. Kai yra įspėjimo būsena (pre-aliarmas), infuzija vyksta, tačiau lemputė skleidžia oranžinę spalvą. Esant aliarmui, lemputė skleidžia raudoną spalvą. psl. 38 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa

	15.
	Galimybė prijungti barkodų skaitytuvą
	Pageidautina
	Yra galimybė prijungti barkodų skaitytuvą. psl. 40 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa

	16.
	Galimybė instaliuoti automatizuotą glikemijos kontrolės programinę įrangą (papildomai įsigijus glikemijos kontrolės monitorių)
	Pageidautina 


	Yra automatizuoto glikemijos reguliavimo galimybė (kelias perkamų skysčių valdymo sistemų pompas, atliekančias enterinės/parenterinės mitybos bei insulino dozavimo funkcijas, naudojant kartu su papildomai įsigytu GK  monitoriumi), psl. 41-42 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa

	17.
	Švirkštinės infuzinės pompos naudojami elektros maitinimo šaltiniai
	1. 230 V, 50 Hz elektros tinklas;

2. Vidinis akumuliatorius;

3. Centralizuotas elektros energijos aprūpinimo blokas (papildomai įsigytas infuzinius prietaisus integruojantis/laikantis įrenginys). 
	1. Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio) žema 12V±10% el. įtampa;

2. Iš 230V, 50 Hz elektros tinkle 

3.Nuo vidinio akumuliatoriaus;

  psl.8 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa

	18.
	Švirkštinės infuzinės pompos darbo laikas, maitinant iš naujo, pilnai pakrauto, akumuliatoriaus 
	Ne mažiau kaip 8 val.


	8 h, esant infuzijos greičiui 25 ml/h, psl.8 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa

	19.
	Galimybė atnaujinti programinę įrangą
	Būtina
	Programinė įranga atnaujinama pagal poreikį, naudojant kompiuterinę jungtį, psl.6 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa

	20.
	Švirkštinės infuzinės pompos multifunkcinė jungtis
	Būtina. Švirkštinės infuzinės pompos multifunkcinė jungtis skirta:

1. Pompos elektriniam maitinimui iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko;

2. Paciento kontroliuojamos analgezijos valdymui (taikoma tik toms infuzinėms švirkštinėms pompoms, kurios yra  su paciento kontraliuojamos analgezijos (PKA) funkcija); 

3. Personalo iškvietimui.
	Yra multifunkcinė P2 jungtis, skirta: 

-Pompos elektriniam maitinimui iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko;

-Paciento kontroliuojamos analgezijos valdymui; 

-Personalo iškvietimui, psl.38-39 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa

	21.
	Kompiuterinė sąsaja
	Būtina
	Yra kompiuterinė sąsaja, psl.6,38 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa

	22.
	Galimybė sujungti kelias švirkštines infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena/fiksatoriumi (papildomai įsigijus pompų sujungimui/nešimui skirtą priedą)
	Būtina
	Galima sujungti kelias pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena/fiksatoriumi (pompų sujungimui/nešimui skirtas priedas įeina į komplektaciją), psl.7 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa

	23.
	Švirkštinės infuzinės pompos klasifikacija
	1. Atspari defibriliacijai;

2. II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė);

3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į  švirkštinės infuzinės pompos vidų IP22 klasės (arba lygiavertė).
	-Atsparus defibriliacijai; 

-II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1.

-  Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP22 klasės, psl.8 kataloge Perfusor Space/švirkštinė pompa

	24.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis 
	≥ 36 mėn.
	36 mėnesiai

	25.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją.
	CE sertifikatas pridedamas kartu su pasiūlymu, yra žymėjimas ant pačios pompos

	26.
	Kartu su švirkštine infuzine pompa pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. 
	Kartu su įrenginiu pateikiama dokumentacija pateikiama:

1.Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 

2.Serviso dokumentacija anglų kalba.


IV. Techniniai reikalavimai infuzinei tūrinei pompai

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	

	1. 
	Infuzinės tūrinės pompos darbo režimai:
	1. Nuolatinės infuzijos;

2. Nuolatinės transfuzijos.
	Nuolatinės infuzijos; Nuolatinės transfuzijos; Enterinės mitybos, psl.2 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa

	2. 
	Galimybė instaliuoti paciento kontroliuojamos analgezijos programinę įranga
	Pageidautina
	Galima instaliuoti paciento kontroliuojamos analgezijos programinę įranga, psl.3 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa

	3. 
	Galimybė instaliuoti glikemijos kontrolės programinę įrangą
	Pageidautina
	Galima instaliuoti glikemijos kontrolės programinę įrangą, psl.4-5 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa

	4. 
	Infuzijos greičio nustatymo ribos 

(ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val.
	Nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val., psl.7 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa

	5. 
	Infuzijos greičio paklaida 
	Ne daugiau ± 5% nuo infuzuojamo tūrio per 96 val.
	± 5% nuo  infuzuojamo  tūrio per 96 val., psl.6 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa

	6. 
	Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliuzijos slėgio) parinkimo ribos
	Ne siauresnės kaip nuo 0,1 bar iki 1 bar 
	Nuo 0,066 bar iki 1,2 bar,  9 ir 3 papildomi nustatymo lygiai, psl.8 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa ir nuotrauka

	7. 
	Infuzijos tūrio nustatymo ribos 

(ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 0,1 ml iki 9999 ml
	Nuo 0,1 ml iki 9999 ml  psl.7 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa

	8. 
	Infuzijos laiko nustatymo ribos 

(ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 1 min. iki 99 val. 
	Nuo 1 min iki 99 val. 59 min., psl.7 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa

	9. 
	Infuzijos greičio kalkuliacija pagal pasirinktą tūrį bei laiką 
	Būtina
	Infuzijos greitis skaičiuojamas pagal pasirinktą tūrį bei laiką, psl.7 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa

	10. 
	Smūginės dozės (boliuso) parametrai:
	1. Boliusas su tūrio/dozės nustatymu; 

2. Boliusas, kol nuspaustas mygtukas;

3. Boliusas pagal laiką; 
4. Boliuso greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val.;

5. Boliuso tūrio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 0,1 ml iki 99,99 ml.
	Boliusas su tūrio/dozės nustatymu; 

Boliusas, kol nuspaustas mygtukas;

Boliusas pagal laiką (laiko nustatymo ribos nuo 1 min iki 24 val.)

Boliuso greičio reguliavimo ribos nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val.

Boliuso tūrio reguliavimo ribos nuo 0,1 ml iki 99,99 ml; psl.7 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa

	11. 
	Apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės
	Būtina
	Yra apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės, psl.10 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa

	12. 
	Displėjuje rodomos reikšmės:
	1. Infuzijos greitis;

2. Užduotas infuzijos tūris;

3. Infuzuotas tūris; 

4. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius); 

5. Būsenos „pompa dirba“ indikacija; 

6. Aliarminės situacijos; 

7. Aliarmo priežastys.
	-Infuzijos greitis;

-Užduotas infuzijos tūris;

-Infuzuotas tūris; 

-Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius); 

-Būsenos „pompa dirba“ indikacija, 

-Aliarminės situacijos, 

-Aliarmo priežastys, psl.11-12 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa

	13. 
	Galimybė naudoti įvairias lašelines sistemas, skirtas infuzinėms tūrinėms pompoms su peristaltiniais pompavimo mechanizmais
	Būtina
	Galima naudoti įvairias lašelines sistemas, skirtas infuzinėms pompoms su peristaltiniais pompavimo mechanizmais, psl.15 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa

	14. 
	Vizualinio bei akustinio aliarmo sistema su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija
	Būtina. Kontroliuojami šie parametrai:

1. Spaudimas;

2. Oro burbulų sistemoje detekcija;    

3. Baterijos būklė;

4. Infuzijos pabaiga; 

5. Vidiniai pompos gedimai.
	Yra vizualinio bei akustinio aliarmo sistema su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija, kontroliuojami šie parametrai: 

-spaudimas;

-lašų detekcija;

-oro burbulų sistemoje detekcija;    

-baterijos būklė;

-infuzijos pabaiga; 

-vidiniai pompos gedimai, psl.10 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa

	15. 
	Infuzinės tūrinės pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai)
	Būtina, ne mažiau 3 lygių:

1. Normali būsena (vyksta infuzija);

2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams;

3. Aliarmas, esant kritinei situacijai.
	Yra pompos būklės spalviniai indikatoriai: 

-žalia spalva-normali būsena (vyksta infuzija);

-geltona spalva -perspėjimas, esant darbo sutrikimams;

-raudona spalva-aliarmas, esant kritinei situacijai, psl.13 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa

	16. 
	Oro iš ilginamojo vamzdelio pašalinimo funkcija
	Būtina


	Oras iš ilginamojo vamzdelio pašalinamas vieno mygtuko paspaudimu, psl.16 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa

	17. 
	Pauzės (laikino infuzijos sustabdymo) funkcija
	Būtina
	Yra pauzės (laikino infuzijos sustabdymo) funkcija, psl. 14

žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa

	18. 
	Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį
	Būtina
	Infuzijos greitis gali būti keičiamas nestabdant infuzijos, psl. 17 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa

	19. 
	Infuzinės tūrinės pompos darbo laikas, maitinant iš naujo, pilnai pakrauto, akumuliatoriaus
	Ne mažiau kaip 7 val.

	13 val., esant infuzijos greičiui 100 ml/val., psl.20 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa

	20. 
	Infuzinės tūrinės pompos multifunkcinė jungtis
	Būtina. Infuzinės tūrinės pompos multifunkcinė jungtis skirta: 

1. Pompos elektriniam maitinimui iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko;

2. Personalo iškvietimui.
	Yra multifunkcinė jungtis, skirta:

Pompos elektriniam maitinimui iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko;

Paciento kontroliuojamos analgezijos valdymui; 

Personalo iškvietimui, psl. 13 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa

	21. 
	Kompiuterinė sąsaja
	Būtina
	Yra kompiuterinė sąsaja, psl. 13 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa

	22. 
	Galimybė infuzinę tūrinę pompą tvirtinti tiek prie vertikalaus, tiek ir prie horizontalaus stovo 
	Būtina 
	Pompą galima tvirtinti tiek prie vertikalaus, tiek ir prie horizontalaus stovo, psl.18 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa

	23. 
	Galimybė sujungti kelias infuzines tūrines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena/fiksatoriumi (papildomai įsigijus pompų sujungimui/nešimui skirtą priedą)
	Būtina
	Galima sujungti kelias pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena/fiksatoriumi (papildomai įsigijus pompų sujungimui/nešimui skirtą priedą), psl.18 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa

	24. 
	Infuzinės tūrinės pompos naudojami elektros maitinimo šaltiniai
	1. 230 V, 50 Hz elektros tinklas;

2. Vidinis akumuliatorius;

3. Centralizuotas elektros energijos aprūpinimo blokas (papildomai įsigytas infuzinius prietaisus integruojantis/ laikantis įrenginys). 
	Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio) žema 12V±10% el. įtampa;

-Nuo vidinio akumuliatoriaus;

-Iš 230V, 50 Hz elektros tinkle, psl. 10 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa

	25. 
	Infuzinės tūrinės pompos klasifikacija
	1. Atspari defibriliacijai; 

2. II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė);

3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į infuzinės tūrinės pompos vidų IP22 klasės (arba lygiavertė).
	-Atsparus defibriliacijai; 

-II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 

-Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP22 klasės, psl.7 žiūrėti kataloge Infusomat Space/tūrinė pompa

	26. 
	Kartu su infuzine tūrine pompa pateikiamas lašelių sensorius
	Būtina
	Kartu su infuzine tūrine pompa bus pateiktas
lašelių sensorius – 1 vnt. ref. nr. 8713175

	27. 
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis 
	≥ 36 mėn.
	36 mėnesiai

	28. 
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją.
	CE sertifikatas pridedamas kartu su pasiūlymu, yra žymėjimas ant pačios pompos

	29. 
	Kartu su infuzine tūrine pompa pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. 
	Kartu su įrenginiu pateikiama dokumentacija pateikiama:

1.Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 

2.Serviso dokumentacija anglų kalba.


Papildomas reikalavimas
Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
PAGE  
11

