## Bendrieji reikalavimai
MEDICININIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Prekių kokybei:
1.1. Prekės turi būti registruotos ir leidžiamos naudotis Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka.
1.2. Prekių kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.
1.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti detalūs siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai (katalogai/ bukletai/brošiūros/instrukcijos ar kiti lygiaverčiai gamintojo parengti dokumentai, kuriose aprašomos siūlomos prekės), įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus.Techniniuose aprašymuose turi būti pažymėti siūlomos prekės techniniai parametrai. Techninėje specifikacijoje nurodomas dokumento pavadinimas, numeris, puslapis, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams. Kiekvienai atskirai pirkimo objekto daliai dokumentai turi būti pateikiami atskirame, aiškiai užvadintame dokumente (faile). Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
1.4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti prekių (taikoma toms prekėms, kurioms šis reikalavimas nurodytas techninėje specifikacijoje) CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūloma įranga atitinka Medicinos priemonių reglamentui (2017/745/ES) ir In vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamentui (2017/746/ES), nustatytus reikalavimus (pateikiamos skaitmeninės dokumento kopijos).
2. Įrangos kokybei:
2.1. Nuomos/ panaudos būdu perduodama įranga turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.
2.2. Įranga turi būti pažymėta CE. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūloma įranga atitinka Medicinos priemonių reglamentui (2017/745/ES) ir In vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamentui (2017/746/ES), nustatytus reikalavimus (pateikiamos skaitmeninės dokumento kopijos).
2.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti įrangos aprašymai, katalogai, specifikacijos, įrangos instrukcija ir vartotojo vadovas ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad siūloma įranga atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Techniniuose aprašymuose turi būti pažymėti siūlomos įrangos techniniai parametrai. Techninėje specifikacijoje nurodomas dokumento pavadinimas, numeris, puslapis, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams. Kiekvienai atskirai pirkimo objekto daliai dokumentai turi būti pateikiami atskirame, aiškiai užvadintame dokumente (faile). Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
2.4. Jeigu konkrečiam įrangai siūlomos papildomos priemonės, pagamintos kito, negu įrangos gamintojo, būtina pateikti gamintojo adaptacijos protokolą, ar kitą lygiavertį dokumentą, konkrečiam įrangos modeliui, patvirtinantį kad siūlomos papildomos priemonės gali būti naudojamos su siūloma įranga.

## 22 PD enter mait pompa nuoma
MEDICININIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
22 pirkimo dalis. Enterinio maitinimo sistema "Kangaroo" pompai arba alternatyviai, tiekėjo siūlomai pompai (jeigu Tiekėjo siūlomos Prekės netinkamos Pirkėjo turimai pompai):
Reikalavimai alternatyviai enterinio maitinimo pompai
Pildyti ir siūlyti alternatyvią pompą tik tuomet, jei siūloma vienkartinio maitinimo sistema netinka "Kangaroo" pompai. Jei tiekėjas siūlo enterinio maitinimo sistemas "Kangaroo" pompai, alternatyvios pompos siūlyti ir šios techninių parametrų lentelės pildyti nereikia
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Siūlomi techniniai parametrai |  |  |  | Įrangos aprašymai, katalogai, specifikacijos, įrangos instrukcija ir vartotojo vadovas ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad siūloma įranga atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Techniniuose aprašymuose turi būti pažymėti siūlomos įrangos techniniai parametrai. (užpildo tiekėjas)
| Enterinio maitinimo pompa - 1 vnt. | Enterinio maitinimo pompos pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, kilmės šalis
1. | Enterinio maitinimo pompos paskirtis | Enterinio maitinimo pompa yra skirta enterinio zondinio maitinimo mišinio ir skysčių tiekimui į virškinimo sistemą kontroliuojamu (programuojamu) greičiu. Ji skirta naudoti suaugusiems ir vaikams, kuriems reikalingas enterinis maitinimas ir skysčių tiekimas namuose ir sveikatos priežiūros įstaigose.
2 | Reguliuojami infuzijos parametrai:
2.1. | Infuzijos greitis | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose 1–600 ml/val. 1 ml/h reguliavimo žingsnis
2.2. | Infuzijos tūris | Reguliuojamas nuo 1ml iki 3,5-4,0 L ribose arba be limito. Reguliavimo žingnis 1 ml
2.3. | Smūginės dozės (boliuso) greitis | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose 1–600 ml/val. 1 ml/h reguliavimo žingsnis
2.4. | Smūginės dozės (boliuso) tūris | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose 1-2000 ml. Reguliavimo žingnis 1 ml.
3. | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau kaip ±5%
4. | Enterinio maitinimo pompos darbo režimai | Pastovaus (nuolatinio) maitinimo režimas; Kintamo (pertraukiamo) maitinimo režimas; Automatinio arba rankiniu būdu sistemos užpildymo režimas.
5. | Infuzijos metu ekrane rodoma informacija | Infuzijos greitis; Infuzijos trukmė / laikas; Bendras tūris; Boliuso greitis; Boliuso tūris; Aliarminės situacijos; Aliarmo priežastys
6. | Vizualiniai bei akustiniai įspėjamieji aliarmai (infuzija tęsiama) | Vizualiniai bei akustiniai įspėjamieji aliarmai, kurių metu infuzija tęsiama (nestabdoma): 1.Infuzijos tūris beveik suleistas; 2. Baterija beveik išsikrovė.
7. | Vizualinis bei akustinis aliarmas su automatine sustojimo „stop“ funkcija | Vizualinis bei akustinis aliarmas su automatine sustojimo „stop“ funkcija, kuri kontroliuoja šiuos parametrus: 1. Spaudimas infuzinėje sistemoje (okliuzija aptinkama tiek priešsrovinėje infuzinės sistemos dalyje, tiek pasroviui); 2. Oras infuzinėje sistemoje arba lašų jutiklio aliarmas; 3. Infuzijos tūris suleistas; 4. Baterija išsikrovė; 5. Techninis signalas.
8 | Spalvinė indikacija | 1. Yra enterinės mitybos pompos būklės spalvinė indikacija; 2. Ne mažiau kaip dvi skirtingos spalvos.
9 | Nakties režimas | Yra nakties režimo funkcija, kurios metu pritemdomas ekranas
10 | Klaviatūros užrakinimo funkcija | Klaviatūros užrakinimas, kad būtų išvengta netyčinio mygtukų paspaudimo.
11 | Duomenų užrakinimas | Prieigos kodu apsaugota galimybė keisti infuzijos nustatymus arba atlikti techninę priežiūrą (serviso aptarnavimą).
12 | Paskutinės programos ir duomenų išsaugojimas | Paskutinės programos ir duomenų išsaugojimo funkcija.
13 | Jungtis personalo iškvietimo sistemai | Jungtis personalo iškvietimo sistemai.
14 | Enterinės mitybos pompos darbo laikas, maitinant iš naujo pilnai įkrauto akumuliatoriaus | ne mažiau kaip 24 valandos esant 125 ml/h.
15 | Tvirtinimas prie infuzijos stovo | Kartu su enterinės mitybos pompa pateikiamas standartinis tvirtinimas prie infuzijos stovo.
16 | Enterinės mitybos pompos naudojami elektros maitinimo šaltiniai | 1. Iš 230V/50Hz elektros tinklo; 2. Vidinis akumuliatorius.
17 | Reikalavimai akumuliatoriui | 1. Akumuliatoriaus tipas: Ličio jonų; 2. Akumuliatoriaus įkrovos trukmė: ≤ 6 valandos
18 | Klasifikacija | 1. Atspari defibriliacijai; 2. II apsaugos klasė pagal IEC/EN 60601-1 3. Apsauga nuo kietų dalelių ir skysčių patekimo į pompos vidų – IP24.
Papildomos priemonės
Eil. Nr. | Priemonių pavadinimai | Maksimalus papildomų priemonių skaičius (vnt.) | Prekių specifikacijos reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas. Siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai (katalogai/ bukletai/brošiūros/instrukcijos ar kiti lygiaverčiai gamintojo parengti dokumentai, kuriose aprašomos siūlomos prekės), įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Vientartinė enterinio maitinimo sistema | 330 | 1. Ilgis - nuo 240 cm iki 280 cm 2. Yra lašinės kamera 3. Yra apsauginis gnybtas arba lygiavertis, saugantis nuo laisvo tirpalo pratekėjimo. 4. ENFIT konektorius. 5. Pakuotė: 5.1. Sterili; 5.2. Supakuota po vieną. 6. Jungtys: 6.1. Jungtis į „ENFit“ tipo zondą (arba lygiavertį); 6.2. Jungtis su enterinio mišinio pakuote „ENPlus“ (ar lygiaverte); 6.3. Jungtis prijungimui prie enterinio maitinimo butelio. 7. Maitinimo sistemos sudėtis: 7.1. Be latekso; 7.2. Be DEHP (Di (2-etilheksil) ftalato). 8. Paženklinta CE ženklu. | 5 | 3.7 | 1221 | 1282.05 | Cardinal Health, Ref.: 777403 ENPlus 3-in-1 set 1. Ilgis - 260 cm (žiūrėti pvz.) 2. Yra lašinės kamera. 3. Yra apsauginis gnybtas, saugantis nuo laisvo tirpalo pratekėjimo. 4. ENFIT konektorius. 5. Pakuotė: 5.1. Sterili; 5.2. Supakuota po vieną (žiūrėti pvz.) 6. Jungtys: 6.1. Jungtis į „ENFit“ tipo zondą; 6.2. Jungtis su enterinio mišinio pakuote „ENPlus“ spike; 6.3. Jungtis prijungimui prie enterinio maitinimo butelio 3 in1 adaptor. 7. Maitinimo sistemos sudėtis: 7.1. Be latekso. 7.2. Be DEHP (Di (2-etilheksil) ftalato). 8. Paženklinta CE ženklu. Brošiūros : Kangaroo Epump Feeding Sets 02.20; KANGAROO ePump_ vartotojo instrukcija, 12 psl.
2
3
4
Papildomų priemonių suma iš viso, Eur:
Enterinio maitinimo pompos 1 kalendorinio mėnesio nuomos/panaudos kaina Eur:
Enterinio maitinimo pompos 36 kalendorinių mėnesių nuomos/panaudos kaina Eur:
Bendra 22 pirkimo dalies kaina, Eur:
Maksimali priimtina pasiūlymo kaina Eur įskaitant visus mokesčius | [6 empty] | 3500