## Sheet1
Pirkimo dokumentų SPS priedas Nr. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Vienkartinių medicinos pagalbos įvairių priemonių naujagimių gydymui ir kitų priemonių (infuzinės sistemos su beadatine prieiga, užpakalinės kameros lęšių, bilirubino adsorbcijos rinkinio) pirkimas, VULK SK Nr. 2404
PRIVALOMA *Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ir/ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje, tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai turi būti pateikiami lietuvių kalba, taip pat gali būti pateikiami anglų kalba, tačiau jei perkančioji organizacija pareikalaus vertimo, patvirtintas vertimas (žr. Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7p.) turi būti pateikti per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama kalba (lietuvių ar anglų), kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
Tiekėjas, siūlantis medicinos pagalbos priemones naujagimių gydymui, privalo pateikti dokumentus (duomenis), įrodančius, kad jo siūlomos priemonės skirtos būtent naujagimių (taip pat ir neišnešiotų) gydymui, nes šios perkamos priemonės bus naudojamos ligoninės pacientams naujagimiams, kurių odelė yra labai gležna ir jautri, jie dar neturi pakankamo atsparumo infekcijoms, tai reiškia, kad procedūrų metu naudojamos priemonės turi būti itin kokybiškos, minkštos, švelnios, kad nepažeistų jų odos ir gleivinės ir būtų naujagimių labai gerai toleruojamos.
Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams, standartams ir kt. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Maksimalus kiekis | Mato vnt. | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge | Vnt. įkainis, Eur be PVM | PVM dydis % | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM | Siūlomi parametrai* | Pirkimo vertė, Eur su PVM
1 | Periferinės (PCVK) ir centrinės (CVK) venos kateteriai
1.1 | PCVK 1Fr ( 28G ) 20cm | Dydis 1Fr (28G); Ilgis 20cm; Diametras 0,17x0,35±1mm; Pirminis užpildymo tūris 0,07-0,08ml; Tekmės greitis ne mažiau 1ml/min; Sužymėtas kas 1 cm; Poliuretaninis, be DEHP; Termolabilus; Rentgenokontrastinis; Su integruota prailginimo atkarpa (8cm); Komplektuojamas su išskečiama introdiuserine adata 24G-išor.diam.0,7mm, ilgis 18-19mm. | 60 | Vnt. |  |  | 5
1.2 | PCVK 1Fr (28 G) su stiletu ir sidabru 30 cm | Dydis 1Fr (28G); Ilgis 20cm; Diametras vid. 0,17x išor. 0,35±1mm; Pirminis užpildymo tūris 0,09ml; Tekmės greitis ≥ 0,7 ml/min; Sužymėtas kas 1 cm; Poliuretaninis, be DEHP; Antimikrobinis; Vidinis ir išorinis paviršius padengtas sidabro jonais; Termolabilus; Rentgenokontrastinis; Su integruota prailginimo atkarpa (8cm); Komplektuojamas su išskečiama introdiuserine adata 24G - išor.diam.0,7mm, ilgis 18-19mm. | 30 | Vnt. |  |  | 5
1.3 | PCVK 2Fr ( 23G ) 30cm | Dydis 2Fr (23G); Ilgis 30cm; Diametras 0,3x0,6mm; Pirminis užpildymo tūris 0,12ml; Tekmės greitis ne mažiau 5ml/min; Sužymėtas kas 1 cm; Poliuretaninis, be DEHP; Termolabilus; Rentgenokontrastinis; Su integruota prailginimo atkarpa (14cm); Komplektuojamas su išskečiama introdiuserine adata 20G ilgis 25mm. | 50 | Vnt. |  |  | 5
|  | Bendra pasiūlymo kaina 1 pirkimo dalies | [8 empty] | 8379
2 | Bambos kateteriai
2.1 | Bambos kateteris arterinis-veninis 3.5Fr | Dydis 3,5Fr; Ilgis 40cm; Centimetrinis žymėjimas nuo 5 iki 25 cm kas 1cm; Pagamintas iš PVC be DEHP; Skaidrus; Rentgenokontrastinis; Lankstus; Termolabilus; Naudojamas arterijos ir/arba venos kateterizavimui; Su dviem šoninėm angom; Su atviru užapvalintu distaliniu galiuku; Kateteris apsaugomas nuo pažeidimų tvirtoje sterilioje movoje. | 120 | Vnt. |  |  | 5
2.2 | Bambos kateteris arterinis-veninis 4Fr | Dydis 4Fr; Ilgis 40cm; Centimetrinis žymėjimas nuo 5 iki 25 cm kas 1cm; Pagamintas iš PVC be DEHP; Skaidrus; Rentgenokontrastinis; Lankstus; Termolabilus; Naudojamas arterijos ir/arba venos kateterizavimui; Su dviem šoninėm angom; Su atviru užapvalintu distaliniu galiuku; Kateteris apsaugomas nuo pažeidimų tvirtoje sterilioje movoje. | 100 | Vnt. |  |  | 5
2.3 | Bambos kateteris arterinis-veninis 5Fr | Dydis 5Fr; Ilgis 40cm; Centimetrinis žymėjimas nuo 5 iki 25 cm kas 1cm; Pagamintas iš PVC be DEHP; Skaidrus; Rentgenokontrastinis; Lankstus; Termolabilus; Naudojamas arterijos ir/arba venos kateterizavimui; Su dviem šoninėm angom; Su atviru užapvalintu distaliniu galiuku; Kateteris apsaugomas nuo pažeidimų tvirtoje sterilioje movoje. | 100 | Vnt. |  |  | 5
2.4 | Bambos kateteris 1-os atšakos 2,5Fr su sidabru | Kateterio dydis 2,5Fr (vid.diam.0,5mm, išor.diam.0,8mm); Ilgis 30cm; Užpildymo tūris ≤ 0,1ml; Tėkmės greitis ≥ 2,2 ml/min; Vienkartinis; Sterilus; Pagamintas iš poliuretano; Be DEHP, be latekso; Pilnai rentgenokontrastinis; Centimetrinis žymėjimas nuo 4 iki 25 cm kas 1cm; Su expert technologija - pagamintas iš sidabro jonų, įrištų į ceolitus, kurie yra integruoti kateterio sienelės tiek vidinėje, tiek išorinėje dalyje; Antimikrobinė technologija plataus spektro: veikanti gram – teigiamas, gram - neigiamas ir grybelines bakterijas; Tinkamas naudoti tiek arterijos, tiek venos kateterizavimui; Komplektuojamas su 3-jų padėčių kraneliu; Su spalviniais žymekliais venai ir arterijai; Kateteris apsaugotas nuo fotochemijos specialioje movoje. | 70 | Vnt. |  |  | 5
2.5 | Bambos kateteris 1-os atšakos 3,5Fr su sidabru | Kateterio dydis 3,5Fr (vid.diam.0,8mm, išor.diam.1,2mm); Ilgis 40cm; Užpildymo tūris ≤ 0,3ml; Tėkmės greitis ≥ 12 ml/min; Vienkartinis; Sterilus; Pagamintas iš poliuretano; Be DEHP, be latekso; Pilnai rentgenokontrastinis; Centimetrinis žymėjimas nuo 4 iki 25 cm kas 1cm; Su expert technologija - pagamintas iš sidabro jonų, įrištų į ceolitus, kurie yra integruoti kateterio sienelės tiek vidinėje, tiek išorinėje dalyje; Antimikrobinė technologija plataus spektro: veikanti gram – teigiamas, gram - neigiamas ir grybelines bakterijas; Tinkamas naudoti tiek arterijos, tiek venos kateterizavimui; Komplektuojamas su 3-jų padėčių kraneliu; Su spalviniais žymekliais venai ir arterijai; Kateteris apsaugotas nuo fotochemijos specialioje spalvotoje movoje. Būtina pateikti pavyzdžius. | 70 | Vnt. |  |  | 5
2.6 | Bambos kateteris 2-jų atšakų 4 Fr x 40cm su sidabru | Kateterio dydis 4Fr (vid.diam.0,5mm, išor.diam.1,5mm); Ilgis 40cm; Užpildymo tūris ≤ 0,4ml (x 2); Tėkmės greitis ≥ 8,1 ml/min (x 2); Vienkartinis; Sterilus; Pagamintas iš poliuretano; Be DEHP, be latekso; Pilnai rentgenokontrastinis; Centimetrinis žymėjimas nuo 4 iki 25 cm kas 1cm; Su expert technologija - pagamintas iš sidabro jonų, įrištų į ceolitus, kurie yra integruoti kateterio sienelės tiek vidinėje, tiek išorinėje dalyje; Antimikrobinė technologija plataus spektro: veikanti gram – teigiamas, gram - neigiamas ir grybelines bakterijas; Tinkamas naudoti tiek arterijos, tiek venos kateterizavimui; Komplektuojamas su 3-jų padėčių kraneliu; Su spalviniais žymekliais venai ir arterijai; Kateteris apsaugotas nuo fotochemijos specialioje spalvotoje movoje. Būtina pateikti pavyzdžius. | 30 | Vnt. |  |  | 5
|  | Bendra pasiūlymo kaina 2 pirkimo dalies | [8 empty] | 6480.6
3 | Intraveninis periferinis kateteris 26G | Sterilus, nepirogeniškas, netoksiškas, neturintis latekso komponentų, turi turėti CE (saugaus naudojimo) sertifikatus. Pagamintas iš poliuretano (PUR). | 2000 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 4200
4 | Kamštukas su bionektoriumi | Antimikrobinis; teigiamas slėgis; naudojamas ištraukti ar įpilti skysčiui, intraveniniams tirpalams iš įvairios taros (maišai, buteliukai); Be DEHP; Gali būti jungiamas ne mažiau 100 kartų. Vienkartinis, sterilus. | 1000 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 5250
5 | Prailginimo linija šviesai jautriems vaistams | Ilgis 1,45-1,55m. Vidinis diametras ne daugiau kaip 1 mm. Užpildymo tūris ne daugiau 1,2 ml. LUER – LOCK. Be DEHP. Pagaminta iš PE. Būtinas „Data Matrix“ kodas ant pakuotės. | 10000 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 4725
6 | Prailginimo žarnelė kraujo komponentų perpylimui | Pagaminta su specialiu, kraujo komponentų perpylimui skirtu filtru (200 µm); pagaminta be DEHP minkštiklio ir latekso; jungtis Luer – Lock su apsauginiais kamšteliais; žarnelė 150 – 200 cm su spaustuku; užpildymo tūris 1,5 – 2,0 ml. | 2000 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 10500
7 | Maišai infuzinių tirpalų ruošimui
7.1 | Maišas infuzinių tirpalų mišiniui ruošti Nr.1 | Sterilus, šviesai nelaidus, be DEHP minkštiklio ir latekso, su 3 skirtingomis jungtimis: 1) Luer – Lock jungtis ir spaustuku, sujungimo žarnelei prijungti; 2) jungtis su injekciniu guminiu kamšteliu, 3) jungtis su praduriama membrana lašinei sistemai prijungti. Maišo tūris 200 – 250 ml. | 1200 | Vnt. |  |  | 5
7.2 | Maišas infuzinių tirpalų mišiniui ruošti Nr.2 | Sterilus, šviesai nelaidus, be DEHP minkštiklio ir latekso, su 3 skirtingomis jungtimis: 1) Luer – Lock jungtis ir spaustuku, sujungimo žarnelei prijungti; 2)jungtis su injekciniu guminiu kamšteliu, 3) jungtis su praduriama membrana lašinei sistemai prijungti. Maišo tūris 450 – 500 ml. | 1200 | Vnt. |  |  | 5
7.3 | Maišas infuzinių tirpalų mišiniui ruošti Nr.3 | Sterilus, šviesai nelaidus, be DEHP minkštiklio ir latekso, su 3 skirtingomis jungtimis: 1) Luer – Lock jungtis ir spaustuku, sujungimo žarnelei prijungti; 2)jungtis su injekciniu guminiu kamšteliu, 3) jungtis su praduriama membrana lašinei sistemai prijungti. Maišo tūris 950 – 1000 ml. | 250 | Vnt. |  |  | 5
7.4 | Maišas infuzinių tirpalų mišiniui ruošti Nr.4 | Sterilus, šviesai nelaidus, be DEHP minkštiklio ir latekso, su 3 skirtingomis jungtimis: 1) Luer – Lock jungtis ir spaustuku, sujungimo žarnelei prijungti; 2)jungtis su injekciniu guminiu kamšteliu, 3) jungtis su praduriama membrana lašinei sistemai prijungti. Maišo tūris 1950 – 2000 ml. | 100 | Vnt. |  |  | 5
|  | Bendra pasiūlymo kaina 7 pirkimo dalies | [8 empty] | 12148.5
8 | Prailginimo žarnelė šviesai jautriems vaistams, lipidams | Pagaminta be DEHP minkštiklio ir latekso; šviesai nelaidi; su 1,2 µm filtru (priešgrybelinė apsauga, savaime nusiorina (oras nepatenka į ligonį); jungtys Luer – Lock su apsauginiais kamšteliais; žarnelė 150-160 cm su spaustuku; užpildymo tūris iki 1,5 ml. | 2000 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 21000
9 | Neonatologinė trišakė jungtis su bakteriniu filtru | Trišakė jungtis, turinti tris atšakas, sueinančias į vieną, skirta skirtingiems medikamentams/skysčiams uždaroje sistemoje įvesti; sterili, turinti vožtuvus, neleidžiančius maišytis skirtingiems tirpalams jungtyje; be DEHP minkštiklio ir latekso, visos jungtys Luer – Lock su apsauginiais kamšteliais; žarnelė su 0,2 µm endotoksininiu filtru, kuris 96 val. sulaiko endotoksinus (jungtį galima keisti kas 48 val.) | 1000 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 11550
10 | Specialios paskirties trišakė neonatologinė jungtis su bakteriniu filtru | Pagaminta be DEHP minkštiklio ir latekso; sterili; 3 jungtys Luer – Lock su apsauginiais kamšteliais; 2 jungtys Y tipo, sujungtos su endotoksiniu 0,2 µm filtru, kuris 96 val. sulaiko endotoksinus (jungtį galima keisti kas 48 val.), savaime nusiorina (oras nepatenka į ligonį), jautrus medikamentų nesuderinamumui (užsikemša filtras); viena papildoma jungtis, apeinanti filtrą, yra šviesai nelaidi, skirta lipidams, kraujo produktams perpilti ar kitiems šviesai jautriems medikamentams įvesti; žarnelių ilgis 10-20 cm; užpildymo tūris iki 0,8 ml. | 100 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 2100
11 | Maitinimo zondas 4Fr | Dydis 4Fr; ilgis 40 cm; pagaminti iš PCV be DEHP; centimetrinė gradacija kas 1cm nuo 5 iki 25 cm skaičiais, kurie nenusivalo; rengenokontrastiniai; termolabilūs; su 2-3 šoninėm angom; Luerinis antgalis su kamšteliu. | 200 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 210
12 | Maitinimo zondas CH 5 | Zondas turi būti supakuotas ištiestas, 45-50cm ilgio, termoplastinis PVC arba lygiavertė medžiaga, specialus atraumatinis kateterio galas, rentgenokontrastinis, dvi šoninės akutės, kateterio proksimalinis galas platėjantis, konuso formos, pridėtas konusinis kamštis arba su „Luer Lock“ galu, skirtas švirkštui prijungti. | 1000 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 525
13 | Maitinimo zondas CH 6 | Zondas turi būti supakuotas ištiestas, 45-50cm ilgio, termoplastinis PVC arba lygiavertė medžiaga, specialus atraumatinis kateterio galas, rentgenokontrastinis, dvi šoninės akutės, kateterio proksimalinis galas platėjantis, konuso formos, pridėtas konusinis kamštis arba su „Luer Lock“ galu, skirtas švirkštui prijungti. | 7000 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 3675
14 | Maitinimo zondas CH 8 | Zondas turi būti supakuotas ištiestas, 45-50cm ilgio, termoplastinis PVC arba lygiavertė medžiaga, specialus atraumatinis kateterio galas, rentgenokontrastinis, dvi šoninės akutės, kateterio proksimalinis galas platėjantis, konuso formos, pridėtas konusinis kamštis arba su „Luer Lock“ galu, skirtas švirkštui prijungti. | 6000 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 3150
15 | Atsiurbimo priemonių laikiklis | Prisitvirtina prie daugumos lygių paviršių; Skirtas apsaugoti siurbimo įrenginius ir vamzdelius nuo nešvarumų; Galimybė rašyti ant sienelės paciento vardą ir datą; Pagamintas iš kopolimero, skaidraus plastiko; Vamzdelio jungtis padeda sumažinti triukšmą; Turi būti skyrelis atsiurbimo kateteriui laikyti; Priemonės plotis 45-50 mm, aukštis 110-130 mm, atsiurbėjo skyrelio diametras: 20-25 mm; Be latekso, be DEHP; Naudojamas ≥ 72 val. | 200 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 546
16 | Burnos ir nosies atsiurbėjai
16.1 | Burnos ir nosies atsiurbėjas greitam atsiurbimui neišnešiotiems naujagimiams | Atsiurbti tirštą, didelį kiekį sekreto (naujagimiui atpylus, esant slogai); Pagamintas iš termoplastinio elastomero; Minkštas, lankstus, užapvalintas antgalis; Viso atsiurbėjo ilgis 100-110 mm; Antgalio ilgis 90 mm Galiuko diametras 2mm; Su piršto kontrolės anga 5mm; Be latekso, be DEHP; Galima atsiurbti viena ranka; Galimas pertraukiamas siurbimas. | 500 | Vnt. |  |  | 5
16.2 | Burnos ir nosies atsiurbėjas su apsauginiu dangteliu greitam siurbimui neišnešiotiems naujagimiams | Atsiurbti tirštą, didelį kiekį sekreto (naujagimiui atpylus, esant slogai); Pagamintas iš termoplastinio elastomero; Minkštas, lankstus, užapvalintas antgalis; Viso atsiurbėjo ilgis 100-110 mm; Antgalio ilgis 90 mm Galiuko diametras 2mm; Su piršto kontrolės anga 5mm; Be latekso, be DEHP; Galima atsiurbti viena ranka; Galimas pertraukiamas siurbimas; Apsauginis dangtelis skirtas apsaugoti atsiurbėją nuo pakenkimo, nuo nešvarumų ir išorinio užteršimo. | 300 | Vnt. |  |  | 5
|  | Bendra pasiūlymo kaina 16 pirkimo dalies | [8 empty] | 2772
17 | Mekonijaus atsiurbėjas skaidrus | Atsiurbti tirštą, didelį mekonijaus kiekį; Pagamintas iš skaidraus akrilo; Antgalio jungtis su intubaciniu vamzdeliu 15mm (vid.diam.); Viso atsiurbėjo ilgis 80-85 mm; Su piršto kontrolės anga 10mm; Be latekso, be DEHP; Galima atsiurbti viena ranka; Galimas pertraukiamas siurbimas. | 300 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 1071
18 | Atsiurbėjas iš trachėjos ypač jautriai gleivinei
18.1 | Atsiurbėjas iš trachėjos ypač jautriai gleivinei 4Fr | Ilgis 29 – 30 cm; Pagamintas iš PVC be DEHP; Su piršto kontrole; Permatomas; Su rentgenokontrastine linija; Užapvalintas galas su 2 šoninėm angom; Centimetrinė gradacija nuo 5 iki 20 cm; Dydis 4Fr. | 600 | Vnt. |  |  | 5
18.2 | Atsiurbėjas iš trachėjos ypač jautriai gleivinei 5Fr | Ilgis 29 – 30 cm; Pagamintas iš PVC be DEHP; Su piršto kontrole; Permatomas; Su rentgenokontrastine linija; Užapvalintas galas su 2 šoninėm angom; Centimetrinė gradacija nuo 5 iki 20 cm; Dydis 5Fr. | 2000 | Vnt. |  |  | 5
18.3 | Atsiurbėjas iš trachėjos ypač jautriai gleivinei 6Fr | Ilgis 29 – 30 cm; Pagamintas iš PVC be DEHP; Su piršto kontrole; Permatomas; Su rentgenokontrastine linija; Užapvalintas galas su 2 šoninėm angom; Centimetrinė gradacija nuo 5 iki 20 cm; Dydis 6Fr. | 10000 | Vnt. |  |  | 5
|  | Bendra pasiūlymo kaina 18 pirkimo dalies | [8 empty] | 14553
19 | Gleivių siurbimo kateteriai
19.1 | Gleivių siurbimo kateteris Fr 8 | Sterilūs, permatomi, pagaminti iš PVC, 29cm ilgio, graduoti kas 1cm, užapvalintu galu su 2 šoninėmis angomis kateterio gale; proksimaliniame kateterio gale – jungtis siurblio žarnai ir piršto kontrolės anga neigiamam slėgiui sudaryti. | 10000 | Vnt. |  |  | 5
19.2 | Gleivių siurbimo kateteris Fr 10 | Sterilūs, permatomi, pagaminti iš PVC, 29cm ilgio, graduoti kas 1cm, užapvalintu galu su 2 šoninėmis angomis kateterio gale; proksimaliniame kateterio gale – jungtis siurblio žarnai ir piršto kontrolės anga neigiamam slėgiui sudaryti. | 800 | Vnt. |  |  | 5
19.3 | Gleivių siurbimo kateteris Fr 12 | Sterilūs, permatomi, pagaminti iš PVC, 29cm ilgio, graduoti kas 1cm, užapvalintu galu su 2 šoninėmis angomis kateterio gale; proksimaliniame kateterio gale – jungtis siurblio žarnai ir piršto kontrolės anga neigiamam slėgiui sudaryti. | 800 | Vnt. |  |  | 5
|  | Bendra pasiūlymo kaina 19 pirkmo dalies | [8 empty] | 12348
20 | Dujų vamzdelis | Dydis: 18 Fr; Ilgis 40cm; Pagamintas iš PVC be DEHP; Skaidrus; Rentgenokontrastinis; Su dviem šoninėm angom. | 100 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 105
21 | Šlapimo kateteris | Dydžiai: 4F; 6F; 8F Ilgis 40 cm; Pagamintas iš PVC be DEHP; Rentgenokontrastinis; Nelaton’o tipas; Su dviem šoninėm angom; Tiesus; Skaidrus. | 100 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 105
22 | Intubaciniai vamzdeliai su atšaka medikamentams 2.5 | Vamzdelis skirtas ilgalaikei intubacijai; Atšaka skirta surfaktantui ar/ir kitiems medikamentams, oro slėgio matavimui; Pagaminti iš PVC, kurio sudėtyje nėra DHEP (dietilheksilftalato), be latekso; Su rentgenokontrastine linija; Burna/nosis intubacija; 37º nuožulnumas; 15 mm adapteris; Vamzdelio diametras vienodas per isa ilgį; Žymėjimas kas 0,5cm; Ant vamzdelio nurodytas dydis, prekės kodas, gamintojas; Ant pakuotės nurodytas dydis, vidiniai – išoriniai diametrai ir ilgiai visų gaminamų dydžių, prekės kodas, gamintojas, galiojimo data. Dydis 2,5: vid. Diam. – 2,5mm, išor.diam. – 4,1mm, ilgis 165mm, atšakos diametras 0,55mm, tekmės greitis 3,35ml/min. | 60 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 409.5
23 | Intubaciniai vamzdeliai be manžetės
23.1 | Intubacinis vamzdelis be manžetės Nr.2,0 | Pagamintas iš PVC, kurio sudėtyje nėra DEHP, su rentgenokontrastine linija, skirtas trachėjos intubacijai pro burną/nosį, su 15mm konektoriumi, vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį, žymėjimas kas 0,5 cm; ant vamzdelio turi būti nurodytas dydis. Vamzdelio galas atraumatinis, užapvalintas, turintis juodą atžymos juostelę įkišimo gyliui kontroliuoti. Dydis 2,0 – I.D.2mm, O.D.3,4mm, ilgis165mm. | 200 | Vnt. |  |  | 5
23.2 | Intubacinis vamzdelis be manžetės Nr.2,5 | Pagamintas iš PVC, kurio sudėtyje nėra DEHP, su rentgenokontrastine linija, skirtas trachėjos intubacijai pro burną/nosį, su 15mm konektoriumi, vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį, žymėjimas kas 0,5 cm; ant vamzdelio turi būti nurodytas dydis. Vamzdelio galas atraumatinis, užapvalintas, turintis juodą atžymos juostelę įkišimo gyliui kontroliuoti. Dydis 2,5 – I.D.2,5mm, O.D.4,1mm, ilgis165mm. | 100 | Vnt. |  |  | 5
23.3 | Intubacinis vamzdelis be manžetės Nr.3,0 | Pagamintas iš PVC, kurio sudėtyje nėra DEHP, su rentgenokontrastine linija, skirtas trachėjos intubacijai pro burną/nosį, su 15mm konektoriumi, vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį, žymėjimas kas 0,5 cm; ant vamzdelio turi būti nurodytas dydis. Vamzdelio galas atraumatinis, užapvalintas, turintis juodą atžymos juostelę įkišimo gyliui kontroliuoti. Dydis 3,0 – I.D.3mm, O.D.4,6mm, ilgis165mm. | 200 | Vnt. |  |  | 5
23.4 | Intubacinis vamzdelis be manžetės Nr.3,5 | Pagamintas iš PVC, kurio sudėtyje nėra DEHP, su rentgenokontrastine linija, skirtas trachėjos intubacijai pro burną/nosį, su 15mm konektoriumi, vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį, žymėjimas kas 0,5 cm; ant vamzdelio turi būti nurodytas dydis. Vamzdelio galas atraumatinis, užapvalintas, turintis juodą atžymos juostelę įkišimo gyliui kontroliuoti. Dydis 3,5 – I.D.3,5mm, O.D.5,2mm, ilgis165mm. | 400 | Vnt. |  |  | 5
23.5 | Intubacinis vamzdelis be manžetės Nr.4,0 | Pagamintas iš PVC, kurio sudėtyje nėra DEHP, su rentgenokontrastine linija, skirtas trachėjos intubacijai pro burną/nosį, su 15mm konektoriumi, vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį, žymėjimas kas 0,5 cm; ant vamzdelio turi būti nurodytas dydis. Vamzdelio galas atraumatinis, užapvalintas, turintis juodą atžymos juostelę įkišimo gyliui kontroliuoti. Dydis 4,0 – I.D.4mm, O.D.5,8mm, ilgis165mm. | 800 | Vnt. |  |  | 5
23.6 | Intubacinis vamzdelis be manžetės Nr.4,5 | Pagamintas iš PVC, kurio sudėtyje nėra DEHP, su rentgenokontrastine linija, skirtas trachėjos intubacijai pro burną/nosį, su 15mm konektoriumi, vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį, žymėjimas kas 0,5 cm; ant vamzdelio turi būti nurodytas dydis. Vamzdelio galas atraumatinis, užapvalintas, turintis juodą atžymos juostelę įkišimo gyliui kontroliuoti. Dydis 4,5 – I.D.4,5mm, O.D.6,3-6,4mm, ilgis165mm. | 300 | Vnt. |  |  | 5
|  | Bendra pasiūlymo kaina 23 pirkimo dalies | [8 empty] | 1260
24 | Intubacinio vamzdelio fiksatoriai
24.1 | Intubacinio vamzdelio fiksatoriai mini | Ilgalaikei stabiliai fiksacijai; Pagaminti iš patvaraus plastiko; Su hidrokoloidinėmis pokštelėmis, fiksuojamomis prie ausų lūpų linijoje; Tinka naujagimiams sveriantiems nuo 400g; Patogus priėjimas prie burnos ir nosies; Sumažina ekstubacijos riziką; Spalvinis kodavimas pagal dydį; Komplektuojama liniuotė dydžio nustatymui; Hipoalerginis, be latekso, be DEHP, be ftalatų, be BPA; Nuimant nelieka ant odos. | 30 | Vnt. |  |  | 5
24.2 | Intubacinio vamzdelio fiksatoriai ultra | Ilgalaikei stabiliai fiksacijai; Pagaminti iš patvaraus plastiko; Su hidrokoloidinėmis pokštelėmis, fiksuojamomis prie ausų lūpų linijoje; Tinka naujagimiams sveriantiems nuo 400g; Patogus priėjimas prie burnos ir nosies; Sumažina ekstubacijos riziką; Spalvinis kodavimas pagal dydį; Komplektuojama liniuotė dydžio nustatymui; Hipoalerginis, be latekso, be DEHP, be ftalatų, be BPA; Nuimant nelieka ant odos. | 250 | Vnt. |  |  | 5
24.3 | Intubacinio vamzdelio fiksatoriai mikro | Ilgalaikei stabiliai fiksacijai; Pagaminti iš patvaraus plastiko; Su hidrokoloidinėmis pokštelėmis, fiksuojamomis prie ausų lūpų linijoje; Patogus priėjimas prie burnos ir nosies; Sumažina ekstubacijos riziką; Spalvinis kodavimas pagal dydį; Komplektuojama liniuotė dydžio nustatymui; Hipoalerginis, be latekso, be DEHP, be ftalatų, be BPA; Nuimant nelieka ant odos. | 50 | Vnt. |  |  | 5
24.4 | Intubacinio vamzdelio fiksatoriai small | Ilgalaikei stabiliai fiksacijai; Pagaminti iš patvaraus plastiko; Su hidrokoloidinėmis pokštelėmis, fiksuojamomis prie ausų lūpų linijoje; Patogus priėjimas prie burnos ir nosies; Sumažina ekstubacijos riziką; Spalvinis kodavimas pagal dydį; Komplektuojama liniuotė dydžio nustatymui; Hipoalerginis, be latekso, be DEHP, be ftalatų, be BPA; Nuimant nelieka ant odos. | 50 | Vnt. |  |  | 5
24.5 | Intubacinio vamzdelio fiksatoriai large | Ilgalaikei stabiliai fiksacijai; Pagaminti iš patvaraus plastiko; Su hidrokoloidinėmis pokštelėmis, fiksuojamomis prie ausų lūpų linijoje; Patogus priėjimas prie burnos ir nosies; Sumažina ekstubacijos riziką; Spalvinis kodavimas pagal dydį; Komplektuojama liniuotė dydžio nustatymui; Hipoalerginis, be latekso, be DEHP, be ftalatų, be BPA; Nuimant nelieka ant odos. | 150 | Vnt. |  |  | 5
24.6 | Intubacinio vamzdelio fiksatoriai XL | Ilgalaikei stabiliai fiksacijai; Pagaminti iš patvaraus plastiko; Su hidrokoloidinėmis pokštelėmis, fiksuojamomis prie ausų lūpų linijoje; Patogus priėjimas prie burnos ir nosies; Sumažina ekstubacijos riziką; Spalvinis kodavimas pagal dydį; Komplektuojama liniuotė dydžio nustatymui; Hipoalerginis, be latekso, be DEHP, be ftalatų, be BPA; Nuimant nelieka ant odos. | 400 | Vnt. |  |  | 5
24.7 | Intubacinio vamzdelio fiksatoriai makro | Ilgalaikei stabiliai fiksacijai; Pagaminti iš patvaraus plastiko; Su hidrokoloidinėmis pokštelėmis, fiksuojamomis prie ausų lūpų linijoje; Patogus priėjimas prie burnos ir nosies; Sumažina ekstubacijos riziką; Spalvinis kodavimas pagal dydį; Komplektuojama liniuotė dydžio nustatymui; Hipoalerginis, be latekso, be DEHP, be ftalatų, be BPA; Nuimant nelieka ant odos. | 100 | Vnt. |  |  | 5
|  | Bendra pasiūlymo kaina 24 pirkimo dalies | [8 empty] | 11896.5
25 | Nosies kaniulės CPAP terapijai
25.1 | Nosies kaniulės silikoninės CPAP terapijai (Benvenister tipo) XS | Sterilios; pagamintos iš permatomo silikono; Be konektoriaus; Su pamušalu; Šonuose skylutės kaniulių tvirtinimui prie galvos; Tinka prie Benvenister tipo vožtuvo; Įpakuota po 1vnt. Dydis XS | 30 | Vnt. |  |  | 5
25.2 | Nosies kaniulės silikoninės CPAP terapijai (Benvenister tipo) S | Sterilios; pagamintos iš permatomo silikono; Be konektoriaus; Su pamušalu; Šonuose skylutės kaniulių tvirtinimui prie galvos; Tinka prie Benvenister tipo vožtuvo; Įpakuota po 1vnt. Dydis S | 30 | Vnt. |  |  | 5
25.3 | Nosies kaniulės silikoninės CPAP terapijai (Benvenister tipo) M | Sterilios; pagamintos iš permatomo silikono; Be konektoriaus; Su pamušalu; Šonuose skylutės kaniulių tvirtinimui prie galvos; Tinka prie Benvenister tipo vožtuvo; Įpakuota po 1vnt. Dydis M | 30 | Vnt. |  |  | 5
25.4 | Nosies kaniulės silikoninės CPAP terapijai (Benvenister tipo) L | Sterilios; pagamintos iš permatomo silikono; Be konektoriaus; Su pamušalu; Šonuose skylutės kaniulių tvirtinimui prie galvos; Tinka prie Benvenister tipo vožtuvo; Įpakuota po 1vnt. Dydis L | 30 | Vnt. |  |  | 5
|  | Bendra pasiūlymo kaina 25 pirkimo dalis | [8 empty] | 2268
26 | „Benveniste“ tipo vožtuvas | Skirtas taikyti CPAP sistemą; Kablio formos, su oninė mangom, kurių diametras 2 x 5mm, 2 x 10mm; Vienas galas, jungiamas su CPAP sistemos kontūru yra su sriegiu, išor.diam. 6mm; Kitas galas, jungiamas su CPAP sistemos kaniule (dedama naujagimiui į nosį), išor.diam. 7mm; Pagamintas iš žalvario; Dengtas trijų mikronų aukso sluoksniu; Chemiškai atsparus dezinfekavimo priemonėms; Autoklavuojamas; Tarnavimo laikas ne mažiau 5 metai. | 10 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 1407
27 | Smakro fiksatorius CPAP terapijai
27.1 | Smakro fiksatorius CPAP terapijai labai mažas | Pagamintas iš „Neofoam“ orui laidžios medžiagos; Susideda iš vienos dalies, kuri susegama pakaušio srityje Velkro užsegimu; Appjuosiamas aplink galvą; Speciali forma su iškirpimais, atitinkančiais naujagimio veido anatomiją, idealiai priglunda ir fiksuoja smakrą, kad burna būtų užverta; Be latekso, be DEHP; Labai mažo (nano) laikiklio ilgis 22-27 cm. | 100 | Vnt. |  |  | 5
27.2 | Smakro fiksatorius CPAP terapijai mikro | Pagamintas iš „Neofoam“ orui laidžios medžiagos; Susideda iš vienos dalies, kuri susegama pakaušio srityje Velkro užsegimu; Appjuosiamas aplink galvą; Speciali forma su iškirpimais, atitinkančiais naujagimio veido anatomiją, idealiai priglunda ir fiksuoja smakrą, kad burna būtų užverta; Be latekso, be DEHP; Mikro laikiklio ilgis 28-35 cm. | 100 | Vnt. |  |  | 5
27.3 | Smakro fiksatorius CPAP terapijai vidutinis | Pagamintas iš „Neofoam“ orui laidžios medžiagos; Susideda iš vienos dalies, kuri susegama pakaušio srityje Velkro užsegimu; Appjuosiamas aplink galvą; Speciali forma su iškirpimais, atitinkančiais naujagimio veido anatomiją, idealiai priglunda ir fiksuoja smakrą, kad burna būtų užverta; Be latekso, be DEHP; Vidutinio laikiklio ilgis 33-42 cm. | 100 | Vnt. |  |  | 5
27.4 | Smakro laikiklis CPAP terapijai didelis | Pagamintas iš „Neofoam“ orui laidžios medžiagos; Susideda iš vienos dalies, kuri susegama pakaušio srityje Velkro užsegimu; Apjuosiamas aplink galvą; Speciali forma su iškirpimais, atitinkančiais naujagimio veido anatomiją, idealiai priglunda ir fiksuoja smakrą, kad burna būtų užverta; Be latekso, be DEHP; Didelio laikiklio ilgis 36-46 cm. | 100 | Vnt. |  |  | 5
|  | Bendra pasiūlymo kaina 27 pirkimo dalies | [8 empty] | 2730
28 | Nosies apsauga CPAP ir deguonies kaniulėms
28.1 | Nosies apsauga CPAP ir deguonies kaniulėms, dydis mikro | Apsaugo nosies odą ir nosies pertvarą nuo pragulų; Dydis 20 mm x 10 mm ± 0,5mm; Angos skersmuo: 5 mm ± 0,5mm; Pertvaros tarpas: 4 mm ± 0,5mm; Ovalo formos su dviem angomis kaniulėms; Pagaminta iš PVC putų Be latekso, be ftalatų, be DEHP, be BPA; Lengvai nuimama ir pakeičiama. | 1500 | Vnt. |  |  | 5
28.2 | Nosies apsauga CPAP ir deguonies kaniulėms, dydis mažas | Apsaugo nosies odą ir nosies pertvarą nuo pragulų; Dydis 20 mm x 13 mm ± 0,5mm; Angos skersmuo: 6 mm ± 0,5mm; Pertvaros tarpas: 5 mm ± 0,5mm; Ovalo formos su dviem angomis kaniulėms; Pagaminta iš PVC putų Be latekso, be ftalatų, be DEHP, be BPA; Lengvai nuimama ir pakeičiama. | 1500 | Vnt. |  |  | 5
28.3 | Nosies apsauga CPAP ir deguonies kaniulėms, dydis didelis | Apsaugo nosies odą ir nosies pertvarą nuo pragulų; Dydis 30 mm x 13 mm ± 0,5mm; Angos skersmuo: 7 mm ± 0,5mm; Pertvaros tarpas: 6 mm ± 0,5mm; Ovalo formos su dviem angomis kaniulėms; Pagaminta iš PVC putų Be latekso, be ftalatų, be DEHP, be BPA; Lengvai nuimama ir pakeičiama. | 1500 | Vnt. |  |  | 5
|  | Bendra pasiūlymo kaina 28 pirkimo dalies | [8 empty] | 3118.5
29 | Aukštos tekmės nosies kaniulės CPAP ir deguonies terapijai
29.1 | Aukštos tekmės nosies kaniulės CPAP ir deguonies terapijai premature | Neinvazinė priemonė; Skirtos invaziniam drėkinimui ir deguonies tiekimui; Naudojamos vienam pacientui ≥7 dienas; Kaniulių sudedamosios dalys: -kaniulės, pagamintos iš termoplastinio elastomero su drugelio formos hidrokoloidiniais fiksatoriais; -prailginimo vamzdelis, pagamintas iš polimero (ABS), kurio viduje spiralės formos viela, pagaminta iš nerūdijančio plieno; -konektorius, jungiantis vamzdelio du galus ir kontūrą, turi būti besisukantis aplink savo ašį, su spalviniu kodavimu pagal dydį; Kaniulėse nėra latekso, PVC, DEHP, DBP, BBP; Spalvinis kodavimas pagal dydį; Kaniulės svoris ≤ 9g; Maksimalus tekmės greitis 8 l/min; Techniškai suderintos su Fisher&Paykel drėkintuvu MR850 | 350 | Vnt. |  |  | 5
29.2 | Aukštos tekmės nosies kaniulės CPAP ir deguonies terapijai naujagimiams neonatal 1 - 8 kg | Neinvazinė priemonė; Skirtos invaziniam drėkinimui ir deguonies tiekimui; Naudojamos vienam pacientui ≥7 dienas; Kaniulių sudedamosios dalys: -kaniulės, pagamintos iš termoplastinio elastomero su drugelio formos hidrokoloidiniais fiksatoriais; -prailginimo vamzdelis, pagamintas iš polimero (ABS), kurio viduje spiralės formos viela, pagaminta iš nerūdijančio plieno; -konektorius, jungiantis vamzdelio du galus ir kontūrą, turi būti besisukantis aplink savo ašį, su spalviniu kodavimu pagal dydį; Kaniulėse nėra latekso, PVC, DEHP, DBP, BBP; Spalvinis kodavimas pagal dydį; Skirtos pacientams sveriantiems nuo 1 iki 8 kg; Kaniulės svoris ≤ 9g; Maksimalus tekmės greitis 8 l/min; Techniškai suderintos su Fisher&Paykel drėkintuvu MR850 | 100 | Vnt. |  |  | 5
29.3 | Aukštos tekmės kaniulių fiksavimo plokštelė | Plokštelė lašo formos; Viena plokštelės pusė lipdoma prie vaiko veido, kita plokštelės pusė padengta smulkiais kibiais dantukais; Vienkartinė; Be latekso; Dydis ir forma tinkanti fiksuoti naujagimiams, kūdikiams ir vaikams išvardintas aukštos tekmės nosies kaniules. | 250 | Vnt. |  |  | 5
|  | Bendra pasiūlymo kaina 29 pirkimo dalies | [8 empty] | 20317.5
30 | Aukštos tekmės kaniulių kvėpavimo kontūro rinkinys | Skirtas aukštos tekmės nosies kaniulėms; Kontūras vienos atšakos su dviguba sienele; Pagamintas iš didelio tankio polietileno; Kontūro ilgis 175cm; Kaitinamas vidiniu dvigubu spiraliniu laidu (tefloninis –PTFE); Kontūro sudėtyje nėra latekso, PVC, DEHP, DBP, BBP; Maksimalus tekmės greitis 0,5 – 25 l/min; Rinkinyje: -slėgio kolektorius iki 40cm H2O, pagamintas iš polipropileno; -vandens rezervuaras su automatiniu vandens paėmimu, su apsaugine plūde; Rinkinys naudojamas vienam pacientui ≥7 dienas; Techniškai suderintass su Fisher&Paykel drėkintuvu MR850. | 100 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 5250
31 | Nosies kaniulės deguonies terapijai RAM tipo
31.1 | Nosies kaniulės deguonies terapijai RAM tipo Nr.1 | Dydis labai neišnešiotiems naujagimiams, sveriantiems < 750 g; Taikomos NIV, deguonies terapijai; Ypatingai minkšti vamzdeliai, kurie yra atsparūs spaudimui bei nepersilenkiantys; Nenuspaudžia ir nedaro pragulų; Kaniulės yra lenktos; Žiedas, kuris sujungia du vamzdelius norimoje padėtyje yra su spalviniu kodavimu, kuris padeda lengvai identifikuoti dydį. Komplekte turi būti jungtys: standartinė 15mm ir siaura (3-4mm) deguonies vamzdeliui prijungti. Be latekso, be ftalatų, be DEHP, be BPA. Kaniules galima naudoti vienam pacientui iki 30 dienų, o naudojant šildymą ir drėkinimą, kaniules galima naudoti iki 14 dienų. | 100 | Vnt. |  |  | 5
31.2 | Nosies kaniulės deguonies terapijai RAM tipo Nr.2 | Dydis neišnešiotiems naujagimiams, sveriantiems < 1000 g; Taikomos NIV, deguonies terapijai; Ypatingai minkšti vamzdeliai, kurie yra atsparūs spaudimui bei nepersilenkiantys; Nenuspaudžia ir nedaro pragulų; Kaniulės yra lenktos; Žiedas, kuris sujungia du vamzdelius norimoje padėtyje yra su spalviniu kodavimu, kuris padeda lengvai identifikuoti dydį. Komplekte turi būti jungtys: standartinė 15mm ir siaura (3-4mm) deguonies vamzdeliui prijungti. Be latekso, be ftalatų, be DEHP, be BPA. Kaniules galima naudoti vienam pacientui iki 30 dienų, o naudojant šildymą ir drėkinimą, kaniules galima naudoti iki 14 dienų arba pagal ligoninės protokolą. | 100 | Vnt. |  |  | 5
31.3 | Nosies kaniulės deguonies terapijai RAM tipo Nr.3 | Dydis neišnešiotiems naujagimiams, sveriantiems 1000 – 2500 g; Taikomos NIV, deguonies terapijai; Ypatingai minkšti vamzdeliai, kurie yra atsparūs spaudimui bei nepersilenkiantys; Nenuspaudžia ir nedaro pragulų; Kaniulės yra lenktos; Žiedas, kuris sujungia du vamzdelius norimoje padėtyje yra su spalviniu kodavimu, kuris padeda lengvai identifikuoti dydį. Komplekte turi būti jungtys: standartinė 15mm ir siaura (3-4mm) deguonies vamzdeliui prijungti. Be latekso, be ftalatų, be DEHP, be BPA. Kaniules galima naudoti vienam pacientui iki 30 dienų, o naudojant šildymą ir drėkinimą, kaniules galima naudoti iki 14 dienų. | 100 | Vnt. |  |  | 5
31.4 | Nosies kaniulės deguonies terapijai RAM tipo | Dydis naujagimiams, sveriantiems > 2500 g; Taikomos NIV, deguonies terapijai; Ypatingai minkšti vamzdeliai, kurie yra atsparūs spaudimui bei nepersilenkiantys; Nenuspaudžia ir nedaro pragulų; Kaniulės yra lenktos; Žiedas, kuris sujungia du vamzdelius norimoje padėtyje yra su spalviniu kodavimu, kuris padeda lengvai identifikuoti dydį. Komplekte turi būti jungtys: standartinė 15mm ir siaura (3-4mm) deguonies vamzdeliui prijungti. Be latekso, be ftalatų, be DEHP, be BPA. Kaniules galima naudoti vienam pacientui iki 30 dienų, o naudojant šildymą ir drėkinimą, kaniules galima naudoti iki 14 dienų. | 100 | Vnt. |  |  | 5
|  | Bendra pasiūlymo kaina 31 pirkimo dalies | [8 empty] | 7140
32 | Specialus generatoriaus ir kontūro rinkinys skirtas sistemai Infant Flow SiPAP LP | Vienkartinio naudojimo, pritaikytas darbui su drėkintuvu Rinkinį sudaro: kontūras; generatorius (prie generatoriaus komplektuojamos nosies kaniulės (1vnt.-S dydžio, 1vnt.- M dydžio, 1vnt.- L dydžio), nosies kaniulių parinkimui skirta matavimo liniuotė ir generatoriaus tvirtinimas prie kepurėlės ir galvos apdangalo) Generatoriaus distalinėje dalyje oro srautas tiekiamas per dvi angas. Generatoriuje įmontuotas apsauginis didelio slėgio vožtuvas. | 100 | Vnt. | Vinsent Medical/Inspired, kodas 51005856+51005286 | 55 | 5 | 5500 | 5775 | Vienkartinio naudojimo, pritaikytas darbui su drėkintuvu Rinkinį sudaro: kontūras; generatorius (prie generatoriaus komplektuojamos nosies kaniulės (1vnt.-S dydžio, 1vnt.- M dydžio, 1vnt.- L dydžio), nosies kaniulių parinkimui skirta matavimo liniuotė ir generatoriaus tvirtinimas prie kepurėlės ir galvos apdangalo) Generatoriaus distalinėje dalyje oro srautas tiekiamas per dvi angas. Generatoriuje įmontuotas apsauginis didelio slėgio vožtuvas. Gamintojo katalogo 18,19 psl., nCPAP bukletas | 7350
33 | Galvos apdangalas, skirtas kontūro ir generatoriaus tvirtinimui Infant Flow SiPAP | Vienkartinio naudojimo, pagamintas iš nailono, atviras viršugalvis, tvirtinasi lipniom juostelėm. Forma pritaikyta naujajam SiPAP generatoriui tvirtinti. XS (galvos diametras 17-21cm) S (galvos diametras 21-26cm) SM (galvos diametras 24-28cm) M (galvos diametras 26-32cm) L (galvos diametras 32-37cm) | 200 | Vnt. | Vinsent Medical/Inspired, visi kodai prasideda 510053… | 10 | 5 | 2000 | 2100 | Vienkartinio naudojimo, pagamintas iš nailono, atviras viršugalvis, tvirtinasi lipniom juostelėm. Forma pritaikyta naujajam SiPAP generatoriui tvirtinti. XS (galvos diametras 17-21cm) XS (galvos diametras 17-21cm) S (galvos diametras 21-26cm) SM (galvos diametras 24-28cm) M (galvos diametras 26-32cm) L (galvos diametras 32-37cm) Gamintojo katalogo 19 psl | 4830
34 | Nosies kaniulės Nr.1 | Vienkartinio naudojimo, pagamintos iš silikono, be latekso, be ftalatų, dalis ties nosies pertvara permatoma, viršutinė kaukės dalis lanksti , sienelės skirtingų storių. Skirtingo dydžio kaukės – skirtingos spalvos. Forma pritaikyta naujajam SiPAP generatoriui. Dydžiai: XS; S; M; L. | 200 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 4830
35 | Nosies kaniulės Nr.2 | Vienkartinio naudojimo, pagamintos iš silikono, be latekso, be ftalatų. Kaniulės lanksčios, distalinis galas išplatėjęs, specialios formos, kad būtų sumažintas sąlytis su oda. Skirtingo dydžio kaniulės – skirtingos spalvos naudojimo. Forma pritaikyta naujajam SiPAP generatoriui. Dydžiai: XS; S; M; L. | 200 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 2730
36 | Specialios kepurėlės, skirtos kontūro ir generatoriaus tvirtinimui | Pagamintos iš medvilnės, vienkartinio naudojimo. Skirtingo dydžio kepurėlės kraštas skirtingos spalvos, skirtas žymėti skirtingam kepurėlės dydžiui. Dydžiai: 000 (galvos diametras 18-20cm) 00 (galvos diametras 20-22cm) 0 (galvos diametras 22-24cm) 1 (galvos diametras 24-26cm) 2 (galvos diametras 26-28cm) 3 (galvos diametras 28-30cm) 4 (galvos diametras 30-32cm) 5 (galvos diametras 32-34cm) | 200 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 4620
37 | Universalūs kvėpavimo kontūrai DPV aparatams su viengubu kaitinimo laidu Nr.1 | Kontūras naujagimiui su viengubu kaitinimo laidu; Kontūro ilgis: Įkvėpimo atšaka 1,6m; Kūgio formos jungtys turi būti pagamintos iš nežalingo aplinkai polietileno; Kontūro jungtys su paciento intubaciniu vamzdeliu pagamintos be PVC (polivinilchlorido), su restriktoriumi, be latekso, besisukančios 360o aplink savo ašį; Turi būti papildomas nešildomas prailgintuvas inkubatoriui (ilgis 30cm); Gali būti naudojamas prie inkubatorių ir naujagimių šildytuvų. Y formos jungtys su besisukančiu lankstiniu sujungimu; Vandens surinkėjas turi būti su automatiškai užsidarančiu vožtuvu; Komplektacijoje turi būti slėgio vamzdelis ir vandens rezervuaras, palaikantis nuolatinę drėgmę ir automatiškai prisipildantis; Vandens rezervuare turi būti dvigubas plūdinis apsauginis mechanizmas; Elastingumas 0,82ml/cmH2O; Suspaudžiamas tūris 781ml; Pasipriešinimas srautui esant 10,5L/min yra 2,00vmH2O. Turi būti suderinamumas su ventiliatoriais ir drėkintuvais FP MR7xx ir MR850; Turi atitikti gamintojo Fisher&Paykel reikalavimus dėl saugumo ir suderinamumo. | 1100 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 38115
38 | Kontūras su viengubu kaitinimo laidu Infant flow sistemai Nr.1 | Su viengubo kaitinimo spiraliniu laidu kai tėkmės greitis kontūre > 4 litrai per min.; Skirta vaikams iki 15kg svorio/120ml VT ; Kontūro vid.diametras 12-13mm, išor.diametras 13-14mm; Įkvėpimo kontūro ilgis 145-150 cm (110 -115cm šildomas kontūras, 30 -35cm nekaitinamas prailginimo vamzdelis); Prailginimo vamzdelis 55-60 cm prijungti azoto oksido tiekimui; Prailginimo vamzdelis 0,60-0,65 cm prijungti prie papildomai naudojamų priemonių; Iškvėpimo kontūro ilgis 170 cm, su vandens surinkėju; Slėgio žarnelės ilgis 175-180cm, vid.diametras 3mm, išor.diametras 5mm; Jungties su intubaciniu vamzdeliu vid.diametras 15mm; Kontūro atitikimas 0,57 - 0,60 ml/cmH2O Kontūro suspaudžiamas tūris 536 – 540 ml Kontūro pasipriešinimas srautui esant 11,2 L/min yra 2,00 cmH2O Jungtis jungianti intubacinį vamzdelį, įkvėpimo, ir iškvėpimo atšakas turi suktis aplink savo ašį; Kūgio formos jungtys turi būti pagamintos iš nežalingo aplinkai polietileno (ISO 5356-1); Kontūras turi būti be latekso; Komplektuojamas vandens rezervuaras automatiškai prisipildantis; Su įmontuota vandens paėmimo žarnele su plastikine adata ( ilgis 50cm); Su 2-iem jungtim išor.diam. 22mm; Rezervuaro tūris 280ml, diametras 12cm; Rezervuaro maksimalus darbinis spaudimas 8 kPa, Dvigubas plūdinis apsauginis mechanizmas; Rezervuaro kameros pagrindas pagamintas iš aliuminio; Komplekte turi būti papildomų jungčių rinkinys; Turi būti gamintojo F&P patvirtintas suderinamumas dėl saugumo su drėkintuvais MR730, MR850. | 50 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 1837.5
39 | Kvėpavimo kontūrai DPV aparatams su dvigubu kaitinimo laidu | Su dvigubo kaitinimo laidu kai tėkmės greitis kontūre > 4 litrai per min.; Skirta vaikams iki 15kg svorio/120ml VT ; Mikrokorinė membranos technologija skirta optimaliai drėgmei pasiekti 37° C, 44mg/l H2O; Kontūras turi būti tvirtas ir atsparus persilinkimams bei pažeidimams; Kontūro vid.diametras 12-13mm, išor.diametras 13-14mm; Šildomos įkvėpimo ir iškvėpimo atšakos ilgis 150cm; Slėgio žarnelės ilgis 175-180cm, vid.diametras 3mm, išor.diametras 5mm; Jungties su intubaciniu vamzdeliu vid.diametras 15mm; Kontūro atitikimas 0,81 ml/cmH2O Kontūro suspaudžiamas tūris 755-760 ml Kontūro pasipriešinimas srautui esant 13 L/min yra 2,00 cmH2O Maksimalus kontūro dujų nuotėkis 75ml/min prie 60 cmH2O Jungtis jungianti intubacinį vamzdelį, įkvėpimo, ir iškvėpimo atšakas turi suktis aplink savo ašį; Kūgio formos jungtys turi būti pagamintos iš nežalingo aplinkai polietileno (ISO 5356-1); Kontūras turi būti be latekso; Komplektuojamas vandens rezervuaras automatiškai prisipildantis; Su įmontuota vandens paėmimo žarnele su plastikine adata ( ilgis 50cm); Su 2-iem jungtim išor.diam. 22mm; Rezervuaro tūris 280ml, diametras 12cm; Rezervuaro maksimalus darbinis spaudimas 8 kPa, Dvigubas plūdinis apsauginis mechanizmas; Rezervuaro kameros pagrindas pagamintas iš aliuminio; Komplekte turi būti papildomų jungčių rinkinys; Turi būti gamintojo F&P patvirtintas suderinamumas dėl saugumo su drėkintuvais MR850 | 350 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 18375
40 | Kvėpuojamasis kontūras naujagimių CPAP sistemai MEDIN su spiraliniu kaitinimo laidu, CPAP generatoriumi ir vandens rezervuaru | Vienkartinio naudojimo su spiraliniu kaitinimo laidu, sterilus, pritaikytas Fisher&Paykel MR730 drėkintuvui; vidinis diametras 12mm, kontūro abu galai jungiami 22F ir 15F jungtimis; komplektuojamas su slėgio matavimo žarnele, CPAP generatoriumi, automatiškai prisipildančiu vandens rezervuaru, 3 didžių generatoriaus fiksavimo kepurėmis, 2 dydžių silikonėmis kaukėmis ir 3 dydžių silikoninėmis nosies kaniulėmis. Medin kontūras nr.1210, N1 Medin kontūras nr.1204,generatorius-Medijet 1000, Kepurė-121x, Nosinė kaukė-1200-04, 1200-05, 1200-06, Nosinės kaniulės-1200-01, 1200-21, 1200-02, 1200-22, 1200-03, 1200-33 | 100 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 2205
41 | Kvėpavimo sistema naujagimiams prie Hamilton C2 | Vienkartinė; Kliniškai švari; Turi CE ženklinimą; Gaminio sudėtyje nėra latekso; Sistemos ilgis – 1.6m, diametras – 10mm; Sistemą sudaro du gofruoti vamzdžiai sujungti Y jungtimi; Esant reikalui vamzdžiai gali būti atjungiami nuo Y jungties; Sistemos jungtys kūginės: - paciento pusėje 15F/22M, - aparato pusėje viena jungtis 22F, kita – 15M. Supakuota į maišelius po 1vnt. | 120 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 806.4
42 | 10mm diametro sistema prie Neopuff aparato | Vienkartinė, Kliniškai švari, Turi CE ženklinimą, Iš nealergizuojančios medžiagos (be latekso), Gofruota, Diametras 10mm, Ilgis ne mažiau 1.20m, Reguliuojamas PEEP dangtelis paciento pusėje; Paciento pusėje šarnyrinė alkūnė; Visos jungtys kūginės: paciento pusėje 22M/15F, aparato pusėje 10F; Papildomų jungtelių rinkinys pajungimui: 15M-10M (1vnt,), 15F-10M (1vnt.) ir 10Mjungtis prie Neo puff (1vnt,); Gaminio pakuotė lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų; Apsauginis dangtelis paciento pusėje; Supakuota į maišelius po 1vnt. | 4000 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 14280
43 | Silikoninės kaukės naujagimiams
43.1 | Silikoninės kaukės naujagimiams Nr.00 | Autoklavuojamos prie 134º; apvalios, užapvalintais minkštais kraštais Dydis: 00 - jungties išor.diam.15mm. | 100 | Vnt. |  |  | 5
43.2 | Silikoninės kaukės naujagimiams Nr.00 | Autoklavuojamos prie 134º; apvalios, užapvalintais minkštais kraštais Dydis: 0 - jungties išor.diam.15mm. | 200 | Vnt. |  |  | 5
43.3 | Silikoninės kaukės naujagimiams Nr.00 | Autoklavuojamos prie 134º; apvalios, užapvalintais minkštais kraštais Dydis: 1 - jungties išor.diam15mm. | 300 | Vnt. |  |  | 5
|  | Bendra pasiūlymo kaina 43 pirkimo dalies | [8 empty] | 4410
44 | Ambu rinkinys silikoninis naujagimiams | Ambu tipo gaivinimo rinkinyje yra: 1.Silikonininis ambu maišas su 40 cm H2O apsauginiu vožtuvu ( tūris – 250 ml); 2. Silikoninė kaukė Nr. 1 3.Rezervinis deguonies maišas (tūris 600 ml); 4.Deguonies silikoninė šlangelė (ilgis 2 m.); 5.Plastikinis, permatomas lagaminas gaivinimo rinkinio elementams sudėti. Visi gaivinimo rinkinio elementai (išskyrus rezervinį deguonies maišą ir lagaminą) yra autoklavuojami prie 134ºC. | 10 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 1092
45 | Klasikinis T-formos gaivinimo kontūras | Skirtas rankiniam gaivinimo aparatui Neopuff; vienkartinis, gofruotas, T-formos su PEEP vožtuvu. Kontūro jungtis 10 mm "female" tipo, tinkančia F&P "Neopuff" gaivinimo aparatui. Vamzdelio ilgis 1,6 m, kontūras pagamintas be latekso, be DEHP, suderinamas su F&P gaivinimo aparatu “Neopuff”. | 300 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 1102.5
46 | CPAP kvėpavimo kontūras | Vienkartinė, kliniškai švarį, be latekso. 1,65-1,75m kvėpavimo sistemą sudaro: gofruotas 15mm diametro vamzdelis, ilgis 1,18-1,22m; 4,9-5,1mm ID / 7,9-8,1 OD vamzdelis, ilgis 0,48-0,52m; drėgmės rinktuvas su savaime užsidarančiu dangteliu - 1 vnt.; papildoma 0,38-0,42m atšaka ( 22F ie elastinė 9-11mm jungtys ) - 1 vnt. Jungtys kūginės: aparato pusėje 22F, paciento pusėje 4,9-5,1mm ID / 7,9-8,1mm OD. Pakuotė lengvai atidaruoma, nenaudojant pašalinių daiktų. Supakuota po 1 vnt. | 500 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 3727.5
47 | Kateteris-trokaras pleuros drenažui 8Fr | Dydis 8Fr; Ilgis 8cm; Pagamintas iš PVC be DEHP; Termolabilus; Rentgenokontrastinis; Permatomas; Graduotas kas 1cm; Su stiletu; 1 lateralinė ir 1 distalinė angos; Proksimalinis galas female Luer-lock tipo. | 30 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 226.8
48 | Pneumotorakso rinkinys naujagimiui | Infant Glass Bottle Chest Drainage System 90ml. Vienkartinė, sterilį. Skirtas krūtinės ląstos drenavimui. Su sujungiamais vamzdeliais ir sandariu kamšteliu.Skaidraus grūdinto stiklo. Buteliuko talpa 90ml. Žymenys ant išorės, skirti turinio kiekiui įvertinti. Gradacija kas 1 mm. Sterilus įpokavimas po 1 vnt. | 50 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 1102.5
49 | ADATOS LIUMBALINEI PUNKCIJAI NAUJAGIMIAMS
49.1 | Adata liumbalinei punkcijai 20G | Quincke tipo, Ilgis 38 mm; I.D. 0,9 mm, be DEHP. | 30 | Vnt. |  |  | 5
49.2 | Adata liumbalinei punkcijai 22G | Quincke tipo, Ilgis 38 mm; I.D. 0,7 mm, be DEHP. | 30 | Vnt. |  |  | 5
49.3 | Adata liumbalinei punkcijai 25G | Quincke tipo, Ilgis 30 mm; I.D. 0,53 mm, be DEHP. | 30 | Vnt. |  |  | 5
|  | Bendra pasiūlymo kaina 49 pirkimo dalies | [8 empty] | 189
50 | Plėvelė hipotermiškam naujagimiui | Dydis 590-610mm x 590-610mm; Vienkartinė; Biologiškai švari; Pagaminta iš PE; Pralaidi orui ir anglies dioksidui; Nedirgina naujagimio odelės; Perduoda spinduliuojamą energiją; Sulaiko skleidžiamos šilumos praradimą bei garavimą; Neleidžia rinktis vandens garams; Nesulimpa pati su savimi; Tinkama naudoti 24 valandas hipotermijos profilaktikai. | 500 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 1050
51 | Maišeliai hipotermiškam naujagimiui
51.1 | Maišelis hipotermiškam naujagimiui mažas (small) | Užsegamas hermetiškai su Velcro užsegimu centrinėje dalyje; Su kapišonu, kurį galima užsegti reguliuojamu dirželiu pagal galvos apimtį; Dydis skirtas naujagimiui < 1kg; Ilgis 38cm x 30cm ±1cm; Vienkartinis, sterilus; Pagamintas iš dvigubo sluoksnio polietileno; Skaidrios, tylios, minkštos medžiagos, atitinkčios ISO 10993-1 standartus; Nedirgina naujagimio odelės; Sukuriamas šiltnamio efektas; Sulaiko skleidžiamos šilumos praradimą bei garavimą; Stabilizuoja naujagimio poziciją. | 60 | Vnt. |  |  | 5
51.2 | Maišelis hipotermiškam naujagimiui vidutinis (medium) | Užsegamas hermetiškai su Velcro užsegimu centrinėje dalyje; Su kapišonu, kurį galima užsegti reguliuojamu dirželiu pagal galvos apimtį; Dydis skirtas naujagimiui nuo 1kg iki 2,5kg; Ilgis 44cm x 38cm ±1cm; Vienkartinis, sterilus; Pagamintas iš dvigubo sluoksnio polietileno; Skaidrios, tylios, minkštos medžiagos, atitinkčios ISO 10993-1 standartus; Nedirgina naujagimio odelės; Sukuriamas šiltnamio efektas; Sulaiko skleidžiamos šilumos praradimą bei garavimą; Stabilizuoja naujagimio poziciją. | 60 | Vnt. |  |  | 5
51.3 | Maišelis hipotermiškam naujagimiui didelis (large) | Užsegamas hermetiškai su Velcro užsegimu centrinėje dalyje; Su kapišonu, kurį galima užsegti reguliuojamu dirželiu pagal galvos apimtį; Dydis skirtas naujagimiui > 2,5kg; Ilgis 50cm x 38cm ±1cm; Vienkartinis, sterilus; Pagamintas iš dvigubo sluoksnio polietileno; Skaidrios, tylios, minkštos medžiagos, atitinkčios ISO 10993-1 standartus; Nedirgina naujagimio odelės; Sukuriamas šiltnamio efektas; Sulaiko skleidžiamos šilumos praradimą bei garavimą; Stabilizuoja naujagimio poziciją. | 60 | Vnt. |  |  | 5
|  | Bendra pasiūlymo kaina 51 pirkimo dalies | [8 empty] | 1953
52 | Saturacijos daviklio fiksatoriai
52.1 | Saturacijos daviklio fiksatorius mažas | Dydis: 2cm x 8cm ±0,5cm (plotis x ilgis) ; Pagamintas iš „Neofoam“ orui laidžios medžiagos, su Velkro užsegimu; Suteikia stabilumo davikliui; Lengvas, komfortabilus, švelnus, tinkamas ypač jautriai naujagimio odai; Nesukelia prakaitavimo. | 300 | Vnt. |  |  | 5
52.2 | Saturacijos daviklio fiksatorius didelis | Dydis: 3cm x 13cm ±0,5 cm (plotis x ilgis); Pagamintas iš „Neofoam“ orui laidžios medžiagos, su Velkro užsegimu; Suteikia stabilumo davikliui; Lengvas, komfortabilus, švelnus, tinkamas ypač jautriai naujagimio odai; Be latekso, be DEHP; Nesukelia prakaitavimo. | 1100 | Vnt. |  |  | 5
|  | Bendra pasiūlymo kaina 52 pirkimo dalies | [8 empty] | 2940
53 | Temperatūros daviklio fiksatorius | Apvalios formos; Dydis: diam.2,5cm; Paviršius padengtas auksine folija; Hidrokoloidiniu pagrindu; Klijuojamas; Hipoalerginis; Be latekso, be DEHP; Atsparus drėgmei ir karščiui; Nuimant nelieka ant odos. | 4000 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 4620
54 | AKS manžetė naujagimiams
54.1 | AKS manžetė naujagimiams vienos jungties 1 | Vienkartinė, be latekso, pagaminta iš vinilo, su vienu vamzdeliu su Luer jungtimi Bayonet tipo; 1 dydis -manžetės plotis 2cm (žąstui 3-6cm). | 30 | Vnt. |  |  | 5
54.2 | AKS manžetė naujagimiams vienos jungties 2 | Vienkartinė, be latekso, pagaminta iš vinilo, su vienu vamzdeliu su Luer jungtimi Bayonet tipo; 2 dydis – manžetės plotis 3cm (žąstui 4-8cm). | 50 | Vnt. |  |  | 5
54.3 | AKS manžetė naujagimiams vienos jungties 3 | Vienkartinė, be latekso, pagaminta iš vinilo, su vienu vamzdeliu su Luer jungtimi Bayonet tipo; 3 dydis – manžetės plotis 4cm (žąstui 6-11cm). | 50 | Vnt. |  |  | 5
54.4 | AKS manžetė naujagimiams vienos jungties 4 | Vienkartinė, be latekso, pagaminta iš vinilo, su vienu vamzdeliu su Luer jungtimi Bayonet tipo; 4 dydis – manžetės plotis 5cm (žąstui 7-13cm). | 30 | Vnt. |  |  | 5
54.5 | AKS manžetė naujagimiams dviejų jungčių 1 | Vienkartinė, be latekso, pagaminta iš vinilo, su dviem vamzdeliais su Luer jungtimi Bayonet tipo; 1 dydis -manžetės plotis 2cm (žąstui 3-6cm). | 30 | Vnt. |  |  | 5
54.6 | AKS manžetė naujagimiams dviejų jungčių 2 | Vienkartinė, be latekso, pagaminta iš vinilo, su dviem vamzdeliais su Luer jungtimi Bayonet tipo; 2 dydis – manžetės plotis 3cm (žąstui 4-8cm). | 50 | Vnt. |  |  | 5
54.7 | AKS manžetė naujagimiams dviejų jungčių 3 | Vienkartinė, be latekso, pagaminta iš vinilo, su dviem vamzdeliais su Luer jungtimi Bayonet tipo; 3 dydis – manžetės plotis 4cm (žąstui 6-11cm). | 50 | Vnt. |  |  | 5
54.8 | AKS manžetė naujagimiams dviejų jungčių 4 | Vienkartinė, be latekso, pagaminta iš vinilo, su dviem vamzdeliais su Luer jungtimi Bayonet tipo; 4 dydis – manžetės plotis 5cm (žąstui 7-13cm). | 30 | Vnt. |  |  | 5
|  | Bendra pasiūlymo kaina 54 pirkimo dalies | [8 empty] | 1055.04
55 | Massimo pulsoksimetrijos daviklis RD SET NeoPt | Mažiau vieno kg naujagimiams. | 800 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 14280
56 | EKG elektrodai su hidrogeliniu pagrindu pralaidūs rentgeno spinduliams | Elektrodo dydis: diametras 25 - 26 mm, laido ilgis 60-61cm; Elektrodo sudedamosios medžiagos: sidabro chloridas - jutiklis, hidrogelis – centre, hidrokoloidas – kraštuose, neaustinė medžiaga – paviršiuje; Suteikiamas jutiklio stabilumas ir apsaugomas nuo išdžiuvimo; Pralaidus rentgeno spinduliams; Skirtingų spalvų laidai; Be latekso, be DEHP; Pakuotėje 3 elektrodai su laidais. | 1000 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 525
57 | Juostelė pulsoksimetrų davikliams fiksuoti ir uždengti | Mėlynos medžiagos, minkšta, limpanti su velcro užsiegimu, skirtas naujagimiams. | 100 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 220.5
58 | Universalus fiksatorius | Tinkamas ypač jautriai naujagimio odai; 2 juostelės po13mm x 14mm ±5mm; Švelniai prispaudus, prisitaiko prie įvairių kūno vietų ir prilimpa, nepažeidžia odos; Permatomas; Hidrokoloidinis; Hipoalerginis; Be latekso, be DEHP; Nuimant nelieka ant odos. | 400 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 1344
59 | Multifunkcinis fiksatorius | Multifunkcinis fiksatorius Galima fiksuoti kvėpavimo kontūrus, laidus, vamzdelius ir kitas priemones jų stabilizacijai, kad pacientas būtų labiau mobilus jį transportuojant, taikant Kangaroo metodą, atliekant rentgeną; Juostelė medžiaginė su Velcro užsegimu per visą ilgį; Juostelės darbinis ilgis 10-12cm, plotis 25mm± 1mm; Su metaliniu nerūdijančio plieno klipsu; Be latekso, be DEHP; Galimybė pasirinkti ≥ 6 spalvas. | 50 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 168
60 | Fototerapiniai akinukai
60.1 | Fototerapiniai akinukai (lipdomi) vidutiniai | Šviesos blokavimas ≥ 99.9999%; Vidutinių akinukų ilgis 12-13cm; Medžiaginiai iš nailono su poliuretanu ir „Velcro“ užsegimais; Prie naujagimio galvutės pritvirtinami švelniais hidrokoloidiniais laikikliais; Ilgai ir tvirtai laikosi; Lengvai nuimami; Išlieka lipnūs daugiau nei vieną kartą (repoziciniai); Akinukų speciali forma idealiai priglunda prie veido; Gali būti apkirpti iki reikiamo dydžio; Be latekso, be DEHP. | 1000 | Vnt. |  |  | 5
60.2 | Fototerapiniai akinukai (lipdomi) dideli | Šviesos blokavimas ≥ 99.9999%; Didelių akinukų ilgis 17-19cm; Medžiaginiai iš nailono su poliuretanu ir „Velcro“ užsegimais; Prie naujagimio galvutės pritvirtinami švelniais hidrokoloidiniais laikikliais; Ilgai ir tvirtai laikosi; Lengvai nuimami; Išlieka lipnūs daugiau nei vieną kartą (repoziciniai); Akinukų speciali forma idealiai priglunda prie veido; Gali būti apkirpti iki reikiamo dydžio; Be latekso, be DEHP. | 300 | Vnt. |  |  | 5
60.3 | Fototerapiniai akinukai (apjuosiami) mikro | Šviesos blokavimas ≥ 99.9999%; Mikro akinukų priekinės dalies ilgis 10-11cm; Tinka galvos apimčiai < 26 cm; Medžiaginiai iš nailono su poliuretanu ir „Velcro“ užsegimais; Susideda iš dviejų dalių, kurios tarpusavyje sujungiamos velcro užsegimais; Apjuosiami aplink galvą, pakaušio srityje išplatėjimas su ≥ 7 juostelėmis; Ilgai ir tvirtai laikosi; Akinukų speciali forma idealiai priglunda prie veido; Gali būti apkirpti iki reikiamo dydžio; Be latekso, be DEHP. | 1000 | Vnt. |  |  | 5
60.4 | Fototerapiniai akinukai (apjuosiami) dideli | Šviesos blokavimas ≥ 99.9999%; Didelių akinukų priekinės dalies ilgis 17-19cm; Tinka galvos apimčiai > 34 cm Medžiaginiai iš nailono su poliuretanu ir „Velcro“ užsegimais; Susideda iš dviejų dalių, kurios tarpusavyje sujungiamos velcro užsegimais; Apjuosiami aplink galvą, pakaušio srityje išplatėjimas su ≥ 7 juostelėmis; Ilgai ir tvirtai laikosi; Akinukų speciali forma idealiai priglunda prie veido; Gali būti apkirpti iki reikiamo dydžio; Be latekso, be DEHP. | 600 | Vnt. |  |  | 5
|  | Bendra pasiūlymo kaina 60 pirkimo dalies | [8 empty] | 10615.5
61 | Timpa su plastikine sagtele | Medžiaginė – elastinė; Su plastikiniu fiksatoriumi; Lengvai atsegama viena ranka; Plotis 25 mm (tinkama naujagimiams); Plaunama iki 600 C; Žymėjimas CE ženklu. | 200 | Vnt. |  |  | 21 |  |  |  | 605
62 | Juostelė medžiaginė naujagimių CPAP sistemos nosies kaniulėms tvirtinti | Medvilninė su lipdukais. Galai, kuriais fiksuojama nosies kaniulės – 0.5 cm pločio, per vidurį išplatėjanti; nealergizuojanti. | 200 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 420
63 | Antgalis OAE Oto Red 3mm-4mm | OAE3, OAE4 , raudoni, geltoni, žali 3 mm, 4 mm, 6 mm, 7 mm | 2000 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 1050
64 | Vandens rezervuarai | Indo tūris 275-285 ml; Maksimalus darbinis slėgis 8 kPa; Maksimali tekmė 180 l/min 30s; Išgarinamo vandens kiekis iki 100ml/min; Darbinės ribos: Įjungtai šildytuvo vijai : 1,5 – 80 l/min Išjungtai šildytuvo vijai : 5,0–50 l/min ; Vienkartinis, plastmasinis, skaidrus; Automatinis vandens paėmimas su apsaugine plūde; Su atžyma įpilamo vandens kiekiui; Įmontuota vandens paėmimo žarnelė su plastikine adata (Žarnelės ilgis 49-51cm); Su 2-iem atvadais 22mm diametro kontūrų prijungimui; Pritaikytas Fisher & Paykel drėkintuvui. Turi atitikti gamintojo Fisher&Paykel reikalavimus dėl saugumo ir suderinamumo. | 1100 | Vnt. | Vincent Medical/INSPIRED/ kodai VHC10, VHC20 | 7 | 5 | 7700 | 8085 | Indo tūris 275-285 ml; Maksimalus darbinis slėgis 8 kPa; Maksimali tekmė 180 l/min 30s; Išgarinamo vandens kiekis iki 100ml/min; Darbinės ribos: Įjungtai šildytuvo vijai : 1,5 – 80 l/min Išjungtai šildytuvo vijai : 5,0–50 l/min ; Vienkartinis, plastmasinis, skaidrus; Automatinis vandens paėmimas su apsaugine plūde; Su atžyma įpilamo vandens kiekiui; Įmontuota vandens paėmimo žarnelė su plastikine adata (Žarnelės ilgis 50cm); Su 2-iem atvadais 22mm diametro kontūrų prijungimui; Pritaikytas Fisher & Paykel drėkintuvui. Atitinka tarptautinius reikalavimus dėl saugumo. Suderinamumas su Fisher & Paykel drėkintuvu.Gamintojo katalogo 9 psl., drėkinimo indu informaciniai lapeliai | 8547
65 | Dirbtinės ventiliacijos sistema (ranka) naujagimiams | Pilnai paruošta naudojimui; Kliniškai švari; Be latekso. Komplektą sudaro: deguonies vamzdelis, ne mažiau kaip 2m ilgio; 1 dydžio skaidri kaukė be PVC naujagimiui; rezervinis deguonies maišas; numetimo vožtuvu, atsidarantis, esant 40cm H2O stulpelio. Visiškai permatomas paciento pusėje esantis vožtuvas; 360° kampu besisukanti jungtis paciento pusėje; Sistemos maišo forma patogi spaudymui ranka; Supakuota į maišelius po 1 komplektą. | 40 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 378
66 | “i-gel” tipo vienkartinis viršgerklinis vamzdelis | Sterilus; vienkartinis; supakuota po 1vnt.; 1dydis; Minkštas; Pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero - medžiagos, panašios į gelį; Permatomas; Vamzdelio dalis yra standesnė, nei minkšta išgaubtoji dalis; Originali minkšta neišpučiama manžetė gerai priglunda prie periryklinių struktūrų, atspindėdama antgerklio, vedeginių raukšlių, kriaušinės duobės, periskydinės, perižiedinės, užpakalinių kremzlių ir tarpų formą. Skrandžio kanalas eina išilgai viršgerklinio vamzdelio - siurbimui, pravesti nosinį skrandžio zondą ir pan. Dirbtinis antgerklis ir apsauginė briauna; Integruotas sukandimo blokatorius; Užrašai ant vamzdelio neišsitrinantys ir ryškūs; Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje; Tvirtas prigludęs įpakavimas apsaugo viršgerklinį vamzdelį ir palaiko optimalią kvėpavimo vamzdelio formą. | 120 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 1638
67 | Vienkartiniai, sterilus priedai siPAP sistemai “Infant flow | Vienkartiniai, sterilus priedai siPAP sistemai „INFANT FLOW“ : Kvėpavimo kontūras. Generatorius Infant Flow siPAP. Kepuraite generatoriaus tvirtinimui: Nr.1; 3; 4 dydžio. Generatoriaus laikyklis: S, M, L dydžio. | 120 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 7812
68 | Pneumotorakso rinkinys naujagimiams | Vienkartinė, sterilį talpa 2950-3050ml. | 10 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 315
69 | Kaukė deguonies | Vienkartinė. Gaminio sudėtyje neturi būti latekso ir PVC (polivinilchlorido). Hermetiškai priglunda prie veido. Pagamintos iš dviejų skirtingų medžiagų - kraštai, kontaktuojantys su veidu, minkšti ir neaštrūs, o korpusas - iš standžios skaidrios medžiagos, skirtingos negu korpusas. Kaukė yra su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido. Sutvirtinimo juostelė (gumelė) fiksuojama tiek virš, tiek ir žemiau ausų. Kaukė nedeformuota. Kaukė pagaminta nenaudojant PVC, kas leidžia naudotojui savarankiškai utilizuoti produktą neteršiant aplinkos. Deguonies vamzdelis ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu ir su kūginės formos konektoriais abiejuose galuose. Deguonies vamzdelio ilgis - 2,10-2,15 m. Tinkamos naudoti MRT aplinkoje, nes nosies spaustukas plastikinis. Esant 5-15 l/min srautui tiekiamas 30-50% O2. | 2000 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 1957.96
70 | Bilirubino adsorbcijos rinkinys | Turi būti tinkamas darbui su „BBraun“ gamybos hemofiltracijos aparatu „Diapact CRRT“. | 48 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 50400
71 | Infuzinė sistema su beadatine prieiga | Vienkartinė, sterili, be latekso, be DEHP ( būtinas ženklinimas ant blister pakuotės). Filtras hidrofobinis – nepraleidžiantis skysčių, filtras hidrofilinis – nepraleidžiantis oro. Papildoma oro anga su antibakterinių filtru, 15mk dalelių filtras. Sistemos ilgis 210±5 cm. Vamzdelio kietumas 76-78 „shore“. Spaudimo atlaikymas iki 2 bar. Priedai: ISO plastikinė adata, rutulinis dozatorius ( 1ml – 20 lašų ) su niša panaudotai adatai įkišti, centrinis žiedas su galimybe pritvirtinti lašų skaičiuotuvą, beadatinė prieiga su plokščia membrana. Pakuotė popieriaus/plastiko. Atitikimas ES ISO 8534-4/8 standartui. Ant pakuotės būtinas Data Matrix ar lygiavertis QR kodas. | 10000 | Vnt. |  |  | 5 |  |  |  | 10500
72 | Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai monolitiniai asferiniai IOL su filtru, mažinančiu mėlynos šviesos pralaidumą, lęšiai | 1.Medžiaga: hidrofobinis akrilatas, su ne daugiau kaip 1,5% vandens, nefotochrominė. 2 .UV spindulių filtravimas: pralaidumas ne daugiau 10% esant 400±3 nm bangos ilgiui. 3. Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras): filtravimas 400 – 475 nm ilgio bangų spektre. Nekenksminga mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neturi būti blokuojama. 4. Bendras ilgis: 13.0 mm. 5.Optinės dalies skersmuo: 6.0 mm. 6. Optinės dalies savybės: asferinė priekinė lęšio dalis, abipus išgaubtas. 7. Asferinės savybės: priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms. 8. Laužiamoji galia: ne siauriau +6.0 iki +30.0 D (didėjimas kas 0.5D). 9. Refrakcinis indeksas: ne mažiau nei 1.55. 10.Konstrukcija: monolitiniai. 11.Atraminių elementų forma: modifikuota „L“, „J“ arba „C“. 12. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0°. 13. Lęšio pateikimo sąlygos: sterilus. PRIVALOMI REIKALAVIMAI 1. Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylučių optinėje dalyje ir turi būti su UV spindulius sulaikančiu filtru. 2. Siūlomi intraokuliniai lęšiai turi būti pažymėti CE ženklu. 3. Nepriklausomai nuo intraokulinių lęšių dydžių, visose pirkimo dalyse siūlomų lęšių 1 vnt. kaina turi būti vienoda. Dydžių kiekiai nustatomi darant užsakymą. 4. Po specifikacijų vertinimų, pareikalavus, tiekėjas turi pateikti po 3- 4 vnt. visų grupių dažniausiai naudojamų dydžių (+19,5D-+22,0D) užpakalinės kameros sulankstomų intraokulinių lęšių ir (+16,5D - +18,0D) priekinės kameros lęšių pavyzdžių. 5. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originaliame kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). 6. Užpakalinės kameros intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 3 metai nuo prekių pateikimo ASPĮ. 7. Tiekėjas privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Science (ISI Web of Knowledge) indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie konkursui siūlomų lęšiukų geras funkcines savybes ir/ar pooperacinius rezultatus. 8. Lęšis komplektuojamas kartu su vienkartinių oftalmologinių apklotų rinkiniu. 9. Konkursą laimėjęs tiekėjas į gydymo įstaigą intraokulinius lęšius turi pristatyti nuo užsakymo pateikimo per 7 darbo dienas. | 230 | Vnt. | [6 empty] | 40586.71