{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":101,"n_cols":8,"rows_kept":101,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[100,0,100,7],[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[29,0,29,2],[29,3,29,5],[18,0,18,1],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[22,0,22,5],[18,2,18,5],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[11,2,11,5],[12,2,12,5],[13,2,13,5],[17,0,17,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[14,2,14,5],[15,2,15,5],[16,2,16,5],[17,2,17,5]]}
[]
["PIKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMO FORMA\""]
[]
["KARDIOMONITORIAI IR STEBĖJIMO STOTYS"]
[]
["Kam:","LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2021-11-09"]
["Nr.:",20211109]
["Vieta:","Kaunas"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"UAB \"Arbor Medical Corporation LT\""]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,301577716]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"Baltų pr. 145, LT-47125, Kaunas"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT100003878313"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"A/S Nr. LT317044060007635671;\nAB SEB bankas\nBanko kodas 70440"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Direktorius Mindaugas Daugėla"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"370 37 464460; info@arborlt.lt"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Direktorius Mindaugas Daugėla"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"Direktorius Mindaugas Daugėla; 370 37 464460; info@arborlt.lt"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai",null,"UAB \"Arbor Medical Corporation LT\" direktorius Mindaugas Daugėla",null,null,null,{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(C21=\"\"))>0), \"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai\", \"\")","v":""}]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
["5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:"]
["6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose."]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","1 mato vnt. kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės gamintojas, modelis","Tiekėjo siūlomos parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento* puslapio numeris patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["1.1.","Modulinis paciento monitorius",26,"vnt.",5150,{"$f":"IF(ISBLANK(E34),\"\", PRODUCT(C34,E34))","v":133900},"Philips Healthcare, \nIntelliVue MX550"]
["1.1.1.","Sistemos paskirtis: Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius su galimybe praplėsti matavimų spektrą ateityje, tinkamas įvairaus amžiaus grupėms.",null,null,null,null,null,"Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius su galimybe \npraplėsti matavimų spektrą ateityje, tinkamas įvairaus amžiaus grupėms.  \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 19 psl. ; MX550.pdf, 2 psl."]
["1.1.2.","Ekranas: 1. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), lietimui jautrus 2. Ekrano įstrižainė ≥ 15 colių 3. Raiška ≥ (1024 x 768) taškų 4. Galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 6 5. Galimas EKG kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 12",null,null,null,null,null,"1. Spalvotas, LCD lietimui jautrus ekranas  \n2. Ekrano įstrižainė 15 colių   \n3. Raiška 1280 x 768 taškų  \n4. Galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu 6   \n5. Galimas EKG kreivių skaičius ekrane vienu metu 12.\nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 19, 170, 516 psl. ;  MX550.pdf, 2, 11 psl."]
["1.1.3.","Elektros maitinimo šaltiniai: 1. ~220V±10%, 50Hz elektros tinklas 2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 120 min.",null,null,null,null,null,"1. ~220V, 50 Hz elektros tinklas  \n2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius), monitoriaus veikimo \nlaikas maitinant iš akumuliatoriaus 180 min.   \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 502 psl. "]
["1.1.4.","Monitorius palaikomos-komplektuojamos specializuotos programos: 1. Parametrų histogramos 2. ST segmento grafinis žemėlapis 3. QT segmento analizė 4. Parametro nuokrypio nuo bazinės vertės stulpelinis grafikas\"",null,null,null,null,null,"1. Parametrų histogramos  \n2. ST segmento grafinis žemėlapis  \n3. QT segmento analizė  \n4. Parametro nuokrypio nuo bazinės vertės stulpelinis grafikas  \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 199, 204, 356, 363 psl."]
["1.1.5.","Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis: Atminties trukmė ≥ 48 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos",null,null,null,null,null,"Atminties trukmė 96 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos      \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 353, 361 psl."]
["1.1.6.","Šalutinio srauto kapnografijos (CO2) modulis: 8 vnt. bendram kiekiui, sukomplektuota ir paruošta naudoti darbui su reikalingais priedais (pvz.: dujų kondensato surinkėjas, žarnelės ar kita)",null,null,null,null,null,"Šalutinio srauto kapnografijos (CO2) modulis: 8 vnt. \nSukomplektuota ir paruošta naudoti darbui su reikalingais priedais \n(Dujų kondensato surinkėjas, žarnelės ir kt.) \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 272, 474 psl."]
["1.1.7.","Monitoriaus konstrukcija: 1. Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai 2. USB jungtys  ≥ 3 3. Integruota kompiuterinio tinklo plokštė (LAN) 4. Monitorius turi būti suderinamas su matavimų moduliais",null,null,null,null,null,"1. Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai  \n2. USB jungtys 3  \n3. Integruota kompiuterinio tinklo plokštė (LAN)  \n4. Monitorius suderinamas su matavimų moduliais        \nMX550 Brochure.pdf, 6 psl. ; IntelliVue MX Instrukcija.pdf, 488 psl. ; \nX3 TDS.pdf, 6 psl."]
["1.1.8.","Greito tvirtinimo sistema leidžianti nuimti paciento monitorių ne daugiau nei dviem veiksmais: Būtina",null,null,null,null,null,"Greito tvirtinimo sistema leidžianti greitai (2 veiksmais) nuimti \npaciento monitorių  \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 20 psl."]
["1.1.9.","Tiekėjas turi pateikti eksploatavimo vadovą, kuriame išdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medicinos įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio veiksmingumo: 1.  pateikti nurodymus, kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai montavimo, naudojimo, techninės priežiūros, perdirbimo ir (ar) šalinimo metu, įskaitant nurodymus, kaip mažinti energijos ir vandens, sunaudojamų medžiagų ir (ar) dalių sąnaudas ir išmetalų kiekį 2.  Pateikti rekomendacijas, kaip atlikti tinkamą gaminio techninę priežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis ir valymo patarimus. Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: su pasiūlymu pateikti eksploatavimo vadovą arba kitus lygiaverčius įrodymus.",null,null,null,null,null,"Kartu su pasiūlymu pateikiamas eksploatavimo vadovas, kuriame \nišdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medcinios įrenginio \naplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio \nveiksmingumo: \nPateikiami nurodymai, kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai \nmontavimo, naudojimo, techninės priežiūros, perdirbimo ir (ar) \nšalinimo metu, įskaitant nurodymus kaip mažinti energijos ir vandens, \nsunaudojamų medžiagų ir (ar) dalių sąnaudas ir išmetalų kiekį; \nPateikiamos rekomendacijos, kaip atlikti tinkamą gaminio techninę \npriežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis \nir valymo patarimus. Pateikiamas eksploatavimo vadovas: \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 449-451, 455-458, 496-497 psl. ; \nMX400_450_500_550 IntelliVue Rel. K.1 Service Guide.pdf, 241-242 psl."]
["1.1.10.","Tiekėjas turi užtikrinti, kad pakuotė atitiktų Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: su pasiūlymu pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.",null,null,null,null,null,"Tiekėjas užtikrina, kad pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos \npakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 \"Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo\" patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: kartu su pasiūlymu pateikiamas tiekėjo raštiškas patvirtinimas. \nPatvirtinimas dėl pakuočių tvarkymo.pdf"]
["1.2.","Transportinis paciento monitorius",26,"vnt.",2350,{"$f":"IF(ISBLANK(E45),\"\", PRODUCT(C45,E45))","v":61100},"Philips Healthcare, \nIntelliVue X3"]
["1.2.1.","Mobilus (transportinis) gyvybinių funkcijų matavimo modulis: 1. Būtina 2. Modulis tvirtinamas modulinio paciento monitoriaus korpuse arba išorinėje tvirtinimo stotelėje, jungiant viena jungtimi 3. Transportinio modulio tvirtinimo stotelė, pritaikyta tvirtinimui prie stacionaraus palatoje įrengto laikiklio (horizontalaus bėgelio ar kitokio, adaptuojama darbo vietoje): siūlomai tik tuo atveju, jeigu siūlomas transportinis monitorius, tvirtinamas monitoriaus išorėje 4. Bendra jungtis informacijos perdavimui ir maitinimui. Ne daugiau kaip 1 kabelis informacijai perduoti ir maitinti modulį.",null,null,null,null,null,"1. Mobilus (transportinis) gyvybinių funkcijų matavimo modulis  \n2. Modulis tvirtinamas išorinėje tvirtinimo stotelėje,   įstatomas į \nmodulinį paciento monitorių. \n3. Transportinis monitorius tvirtinamas ant monitoriaus. \n4. Bendra jungtis informacijos perdavimui ir maitinimui. \nVienas kabelis informacijai perduoti ir maitinti modulį.    \nX3 Brochure.pdf, 1, 2, 3 psl. (žr. nuotraukas) ; X3.pdf, 20 psl."]
["1.2.2.","Transportinio monitoriaus ekranas: 1. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), lietimui jautrus 2. Ekrano įstrižainė ≥ 6“ 3.  Ekrano raiška ≥ 640 x 240 4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojamos  ≥ 3 kreivės 5. Vaizdo orientacija automatiškai keičiasi, priklausomai nuo monitoriaus orientacijos",null,null,null,null,null,"1. Spalvotas LCD lietimui jautrus ekranas  \n2. Ekrano įstrižainė 6.1 colių   \n3. Ekrano raiška 1024 x 480.  \n4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama iki 5 kreivių.  \n5. Vaizdo orientacija automatiškai keičiasi, priklausomai nuo \nmonitoriaus orientacijos.      \nX3 TDS.pdf, 2, 3, 7 psl."]
["1.2.3.","Modulio maitinimo šaltiniai: 1. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); modulio veikimo laikas, maitinant iš šio vieno akumuliatoriaus ≥ 240 min. 2. Modulio akumuliatorius turi krautis, prijungus jį prie paciento monitoriaus 3. Galimybė vartotojui savarankiškai pakeisti modulio akumuliatorių",null,null,null,null,null,"1. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius) ; modulio veikimo laikas, \nmaitinant iš šio šaltinio 300 min (5 valandas).  \n2. Modulio akumuliatorius kraunsi jį prijungus prie paciento monitoriaus\n3. Galimybė vartotojui savarankiškai pakeisti modulio akumuliatorių.   \nX3 TDS.pdf, 1 psl.\nX3.pdf, 315 psl."]
["1.2.4.","Transportinio monitoriaus registruojami parametrai: 1. EKG 2. Kvėpavimas 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) 4. SpO2 5. Temperatūra 6. Neinvazinis kraujospūdis 7. Invazinis kraujospūdis (2 kanalai)",null,null,null,null,null,"Transportinio monitoriaus registruojami parametrai: \n1. EKG \n2. Kvėpavimas \n3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) \n4. SpO2 \n5. Temperatūra \n6. Neinvazinis kraujospūdis \n7. Invazinis kraujospūdis (2 kanalai)       \nX3.pdf, 16 psl."]
["1.2.5.","EKG derivacijų kanalai: I, II, III",null,null,null,null,null,"EKG derivacijų kanalai - I, II, III      \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 163 psl."]
["1.2.6.","Reikalavimai EKG/kvėpavimo kanalui:"]
["1.2.7.","ŠSD matavimo ribos: Ne siauriau 15-300 k/min",null,null,null,null,null,"ŠSD matavimo ribos: 15 - 300 k/min.   \nX3.pdf, 321 psl."]
["1.2.8.","ST segmento matavimas:  Būtinas",null,null,null,null,null,"ST segmento matavimas           \nX3.pdf, 321 psl."]
["1.2.9."," Kvėpavimo dažnio matavimo ribos:  Ne siauriau 0-150 k/min",null,null,null,null,null,"Kvėpavimo dažnio ribos: 0 - 170 k/min. \nX3.pdf, 323 psl."]
["1.2.10.","Apnėjos aptikimas: Būtinas, su galimybe koreguoti detekcijai skiriamą laiko intervalą",null,null,null,null,null,"Apnėjos aptikimas, su galimybe koreguoti detekcijai skiriamą laiko \nintervalą.    \nX3.pdf, 324 psl."]
["1.2.11.","Reikalavimai SpO2 kanalui:"]
["1.2.12.","SpO2 matavimo diapazonas: Ne siauresnis nei 1 - 100 %",null,null,null,null,null,"SpO2 matavimo diapazonas: 0 - 100 %     \nX3.pdf, 325 psl."]
["1.2.13.","SpO2 matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu ≤: ± 2% SpO2 (diapazone 70% - 100%)",null,null,null,null,null,"SpO2 matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu: 2% \nSpO2 diapazone 70% - 100%    \nX3.pdf, 325 psl."]
["1.2.14.","Pulso matavimo ribos: Ne siauriau nei 30 – 230 k./min",null,null,null,null,null,"Pulso matavimo ribos: 30 - 300 k/min.       \nX3.pdf, 325 psl."]
["1.2.15.","Perfuzijos indekso matavimas:  Būtinas",null,null,null,null,null,"Perfuzijos indekso matavimas         \nX3.pdf, 179 psl."]
["1.2.16.","Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui:"]
["1.2.17.","Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas: Oscilometrinis arba lygiavertis",null,null,null,null,null,"Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas: Oscilometrinis     \nX3.pdf, 193 psl."]
["1.2.18.","Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas: ≥15 – 250 mmHg",null,null,null,null,null,"Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas: 10 - 270 mmHg      \nX3.pdf, 333 psl."]
["1.2.19.","Darbo režimai:  Rankinis, periodinis, STAT",null,null,null,null,null,"Darbo režimai: Rankinis, periodinis, STAT      \nX3.pdf, 194 psl."]
["1.2.20.","Temperatūros matavimo diapazonas: Ne siauriau 0 - 45°C",null,null,null,null,null,"Temperatūros matavimo diapazonas: -1 - 45 C         \nX3.pdf, 337 psl."]
["1.2.21.","Temperatūros matavimo paklaida: Ne daugiau 0,1 °C (diapazone 25-45°C)",null,null,null,null,null,"Temperatūros matavimo paklaida: 0,1 C                   \nX3.pdf, 337 psl."]
["1.2.22.","Reikalavimai invazinio kraujospūdžio matavimo kanalui:"]
["1.2.23.","Invazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas: Ne siauresnis nei -40 – +340 mmHg",null,null,null,null,null,"Invazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas: -40 - +360 mmHg.   \nX3.pdf, 335 psl."]
["1.2.24.","IKS matavimo paklaida: Ne daugiau ±4% arba ±4 mmHg",null,null,null,null,null,"IKS matavimo paklaida: +- 4% arba +- 4 mmHg.    \nX3.pdf, 335 psl."]
["1.2.25.","Bendri reikalavimai paciento monitoriams:"]
["1.2.26.","Transportinio monitoriaus svoris:  ≤ 2 kg",null,null,null,null,null,"Transportinio monitoriaus svoris: 1.4 kg.        \nX3.pdf, 313 psl."]
["1.2.27.","Monitoriaus LED (arba lygiaverčiai) indikatoriai: 1. Maitinimo indikatorius 2. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius 3. Baterijos krovimo indikatorius",null,null,null,null,null,"Monitoriaus LED indikatoriai: \n1. Maitinimo indikatorius \n2. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius \n3. Baterijos krovimo indikatorius   \nX3.pdf, 315 psl."]
["1.2.28.","Prijungimas prie centrinės monitoravimo stoties: 1.Monitorius turi jungtis prie komplektuojamos centrinės stebėjimo stoties laidiniu būdu (būtina standartinė RJ45 jungtis arba lygiavertė) ir perduoti į ją visus monitoruojamus paciento gyvybinių funkcijų parametrus",null,null,null,null,null,"Prisijungimas prie centrinės monitoravimo stoties: \nMonitorius jungiasi prie komplektuojamos centrinės stebėjimo stoties \nlaidiniu būdu (RJ45 jungtis) ir perduoda į ją visus monitoruojamus \npaciento gyvybinių funkcijų parametrus. \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 488 psl. ; PIC iX.pdf, 1 psl. ; \nX3.pdf, 50 psl."]
["1.2.29.","Priedai paciento monitoriams (visam monitoriu kiekiui):"]
["1.2.30.","3 elektrodų EKG kabelis - 26 vnt.",null,null,null,null,null,"3 elektrodų EKG kabelis: 26 vnt.    \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 459 psl."]
["1.2.31.","Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu - 26 vnt.",null,null,null,null,null,"Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto,\npateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu. 26 vnt.        \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 467 psl.; \nReusable_SpO2_Sensors.pdf, 2 psl."]
["1.2.32.","Trijų skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele - 26 kompl.",null,null,null,null,null,"Trijų skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo \nmanžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte \nsu jungiamąja žarnele. 26 kompl.       \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 462 psl."]
["1.2.33.","Stemplinis/rektalinis temperatūros daviklis: Būtina, daugkartinio naudojimo (26 vnt.)",null,null,null,null,null,"Stemplinis/rektalinis temperatūros daviklis: daugkartinio naudojimo. \n26 vnt.    \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 473 psl.  "]
["1.2.34.","Kabelis invazinio kraujospūdžio matavimo daviklio prijungimui prie monitoriaus: Būtina, daugkartinio naudojimo (26 vnt.)",null,null,null,null,null,"Kabelis invazinio kraujospūdžio matavimo daviklio prijungimui prie \nmonitoriaus: daugkartinio naudojimo. 26 vnt.      \nX3.pdf, 294 psl."]
["1.2.35.","Tiekėjas turi pateikti eksploatavimo vadovą, kuriame išdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medicinos įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio veiksmingumo: 1. Pateikti nurodymus, kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai montavimo, naudojimo, techninės priežiūros, perdirbimo ir (ar) šalinimo metu, įskaitant nurodymus, kaip mažinti energijos ir vandens, sunaudojamų medžiagų ir (ar) dalių sąnaudas ir išmetalų kiek. 2.  Pateikti rekomendacijas, kaip atlikti tinkamą gaminio techninę priežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis ir valymo patarimus. Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: su pasiūlymu pateikti eksploatavimo vadovą arba kitus lygiaverčius įrodymus.",null,null,null,null,null,"Kartu su pasiūlymu pateikiamas eksploatavimo vadovas, kuriame \nišdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medcinios įrenginio \naplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio \nveiksmingumo: \nPateikiami nurodymai, kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai \nmontavimo, naudojimo, techninės priežiūros, perdirbimo ir (ar) \nšalinimo metu, įskaitant nurodymus kaip mažinti energijos ir vandens, \nsunaudojamų medžiagų ir (ar) dalių sąnaudas ir išmetalų kiekį; \nPateikiamos rekomendacijos, kaip atlikti tinkamą gaminio techninę \npriežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis \nir valymo patarimus. Pateikiamas eksploatavimo vadovas: \nX3.pdf, 279-281, 283-285, 313-314 psl."]
["1.2.36.","Tiekėjas turi užtikrinti, kad pakuotė atitiktų Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: su pasiūlymu pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.",null,null,null,null,null,"Tiekėjas užtikrina, kad pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos \npakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 \"Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo\" patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: kartu su pasiūlymu pateikiamas tiekėjo raštiškas patvirtinimas. \nPatvirtinimas dėl pakuočių tvarkymo.pdf"]
["1.3.","Centrinė monitoravimo stotis",2,"kompl.",19200,{"$f":"IF(ISBLANK(E82),\"\", PRODUCT(C82,E82))","v":38400},"Philips Healthcare; IntelliVue Information Center iX Stebėjimo stotis;"]
["1.3.1.","Stoties paskirtis: Centrinė monitoravimo stotis turi sujungti gyvybinių funkcijų monitorius į informacinį tinklą",null,null,null,null,null,"Centrinė monitoravimo stotis sujungia gyvybinių funkcijų monitorius \nį informacinį tinklą.    \nPIC_iX Instrukcija.pdf, 17 psl."]
["1.3.2.","Centrinės monitoravimo stoties monitoriuose realiame laike rodomos paciento monitorių fiksuojamų parametrų skaitinės reikšmės ir kreivės:\t1. Galimybė prijungti ne mažiau 2 nepriklausomų displėjų (orientaciniai 1 displėjus atspindi ne mažiau 16 paciento monitorių informaciją) 2. Galimybė pasirinkti imtinai ne mažiau 4 kreivių vienam ligoniui",null,null,null,null,null,"Centrinės monitoravimo stoties monitoriuose realiame laike rodomos \npaciento monitorių fiksuojamų parametrų skaitinės reikšmės ir \nkreivės: \n1) Galimybė prijungti 2 nepriklausomus displėjus ( 1 displėjus atspindi \n16 paciento monitorių informaciją)  \n2) Galimybė pasirinkti imtinai 4 kreives vienam ligoniui.    \nPIC_iX Instrukcija.pdf, 1, 49, 294 psl.  "]
["1.3.3.","Bazinė centrinės monitoravimo stoties komplektacija: Kompiuteris su ekranu, kurio įstrižainė ≥ 23.5 colio, skiriamoji geba ≥ (1920x1080) taškų, klaviatūra ir pelė  arba galimas integruotas lietimui jautrus ekranas – 1 vnt;  Klaviatūra ir pelė – 1 kompl.  Lazerinis spausdintumas – 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Bazinė stebėjimo stoties komplektacija: \n1) Kompiuteris su ekranu, kurio įstrižainė 23.8 colio, skiriamoji geba \n1920 x 1080 taškų - 1 vnt.  \n2) klaviatūra ir pelė - 1 kompl. \n3) Lazerinis spausdintuvas - 1 vnt.   \nPIC_iX Instrukcija.pdf 295 psl.; \nSpausdintuvas.pdf, 1 psl. ; \nmonitorius.jpg  (Kompiuteris su monitoriumi ir priedais pagal reikalavimus bus pateikiamas kartu su visa įranga)"]
["1.3.4.","Matavimo kreivių ir įvykių įvairiuose stebimuose kanaluose išsaugojimas vidinėje atmintyje:  Būtina. Ne mažiau kaip 96 val. monitoravimo duomenų.",null,null,null,null,null,"Matavimo kreivių ir įvykių įvairiuose stebimuose kanaluose \nišsaugojimas vidinėje atmintyje: 7 dienos (168 val.) monitoravimo \nduomenų. \nPIC iX.pdf, 4 psl."]
["1.3.5.","Aliarmų sistema: Vaizdiniai ir garsiniai perspėjimo signalai",null,null,null,null,null,"Aliarmų sistema: Vaizdiniai ir garsiniai perspėjimo signalai. \nPIC_iX Instrukcija.pdf, 99, 101 psl."]
["1.3.6.","Ataskaitų spausdinimas komplektuojamu prie centrinės monitoravimo stoties prijungtu spausdintuvu: Būtina",null,null,null,null,null,"Ataskaitų spausdinimas koplektuojamu prie centrinės monitoravimo \nstoties prijungtu spausdintuvu \nPIC_iX Instrukcija.pdf, 230, 262 psl."]
["1.3.7.","Vienu metu rodomų įrenginių skaičius ekrane:  ≥ 16 įrenginių",null,null,null,null,null,"Vienu metu rodomų įrenginių skaičius ekrane: iki 32 įrenginių. \nPIC_iX Instrukcija.pdf, 294 psl."]
["1.3.8.","Bendrieji reikalavimai 1.1., 1.2., 1.3. punktuose nurodytai įrangai:"]
["1.3.9.","Suteikiama garantija: 1.  ≥ 36 mėn. garantija įrangai 2. ≥ 6 mėn. garantija įrangos priedams",null,null,null,null,null,"Suteikiama garantija: \n1. 36 mėn. garantija įrangai\n2. 6 mėn. garantija įrangos priedams"]
["1.3.10.","Įrangos žymėjimas CE ženklu:  Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją)",null,null,null,null,null,"Kartu su pasiūlymu konkursui pateikiama CE sertifikato kopija CE atitikties deklaracijos. Konfidencialu.zip"]
["1.3.11.","Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: 1. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.",null,null,null,null,null,"Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:\n1. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba\n2. Serviso dokumentacija anglų kalba"]
["1.3.12.","Gamintojo (ar jo įgalioto atstovo) įgaliojimas parduoti siūlomą įrangą, vykdyti instaliacijos ir įrangos montavimo darbus, teikti techninę priežiūrą garantiniu laikotarpiu. Būtina. Pateikti kopiją kartu su pasiūlymu",null,null,null,null,null,"Pateikiamas gamintojo įgaliojimas parduoti siūlomą įrangą, vykdyti \ninstaliacijos ir įrangos montavimo darbus, teikti techninę priežiūrą \ngarantiniu laikotarpiu. Gamintojo įgaliojimas. Konfidencialu.pdf"]
["1.3.13.","Tiekėjas turi užtikrinti, kad pakuotė atitiktų Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: su pasiūlymu pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.",null,null,null,null,null,"Tiekėjas užtikrina, kad pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos \npakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 \"Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo\" patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: kartu su pasiūlymu pateikiamas tiekėjo raštiškas patvirtinimas. \nPatvirtinimas dėl pakuočių tvarkymo.pdf"]
["1.3.14.","Tiekėjas turi pateikti eksploatavimo vadovą, kuriame išdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medicinos įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio veiksmingumo: 1.  pateikti nurodymus, kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai montavimo, naudojimo, techninės priežiūros, perdirbimo ir (ar) šalinimo metu, įskaitant nurodymus, kaip mažinti energijos ir vandens, sunaudojamų medžiagų ir (ar) dalių sąnaudas ir išmetalų kiekį 2.  Pateikti rekomendacijas, kaip atlikti tinkamą gaminio techninę priežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis ir valymo patarimus. Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: su pasiūlymu pateikti eksploatavimo vadovą arba kitus lygiaverčius įrodymus.",null,null,null,null,null,"Kartu su pasiūlymu pateikiamas eksploatavimo vadovas, kuriame \nišdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medcinios įrenginio \naplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio \nveiksmingumo: \nPateikiami nurodymai, kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai \nmontavimo, naudojimo, techninės priežiūros, perdirbimo ir (ar) \nšalinimo metu, įskaitant nurodymus kaip mažinti energijos ir vandens, \nsunaudojamų medžiagų ir (ar) dalių sąnaudas ir išmetalų kiekį; \nPateikiamos rekomendacijos, kaip atlikti tinkamą gaminio techninę \npriežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis \nir valymo patarimus. Pateikiamas eksploatavimo vadovas: \nPIC_iX Instrukcija.pdf, 307-308 psl."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C34:C96)<>COUNT(F34:F96)),\"\", SUM(F34:F96))","v":233400},{"$f":"IF((COUNT(C34:C96)<>COUNT(F34:F96)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",49014]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F98), \"\", SUM(F97:F98))","v":282414},"Dalies biudžetas su PVM: 285000 Eur"]
[]
["*-Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kitus parametrų reikšmes įrodančius prekės gamintojo dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir/arba lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Po pasiūlymo pateikimo, dokumentai įrodantys tiekėjo siūlomų parametrų reikšmių atitikimą reikalaujamiems, negalės būti pateikti, pasiūlymai negali būti tikslinami pateikiant naujus dokumentus. Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmes įrodančių dokumentų ir/ar perkančioji organizacija negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmestas."]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":11,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,0,23,1],[22,0,22,1],[21,0,21,1],[20,0,20,1],[19,0,19,1],[28,0,28,1],[27,0,27,1],[26,0,26,1],[25,0,25,1],[24,0,24,1],[23,2,23,4],[22,2,22,4],[21,2,21,4],[20,2,20,4],[19,2,19,4],[28,2,28,4],[27,2,27,4],[26,2,26,4],[25,2,25,4],[24,2,24,4],[23,5,23,7],[22,5,22,7],[21,5,21,7],[20,5,20,7],[19,5,19,7],[28,5,28,7],[27,5,27,7],[26,5,26,7],[25,5,25,7],[24,5,24,7],[23,8,23,9],[22,8,22,9],[21,8,21,9],[20,8,20,9],[19,8,19,9],[28,8,28,9],[27,8,27,9],[26,8,26,9],[25,8,25,9],[24,8,24,9],[16,0,16,10],[18,8,18,9],[18,5,18,7],[18,2,18,4],[18,0,18,1],[13,0,13,1],[12,0,12,1],[11,0,11,1],[10,0,10,1],[13,8,13,9],[12,8,12,9],[11,8,11,9],[10,8,10,9],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[9,0,9,1],[13,2,13,4],[12,2,12,4],[11,2,11,4],[10,2,10,4],[9,2,9,4],[13,5,13,7],[12,5,12,7],[11,5,11,7],[10,5,10,7],[9,5,9,7],[1,0,2,10],[30,0,30,9],[14,5,14,7],[8,5,8,7],[7,5,7,7],[6,5,6,7],[14,8,14,9],[8,8,8,9],[7,8,7,9],[6,8,6,9],[14,0,14,1],[8,0,8,1],[7,0,7,1],[6,0,6,1],[14,2,14,4],[8,2,8,4],[7,2,7,4],[9,8,9,9],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[32,0,32,9],[34,7,34,9],[34,1,34,6],[45,7,45,9],[42,7,42,9],[37,7,37,9],[36,7,36,9],[35,7,35,9],[44,7,44,9],[43,7,43,9],[41,7,41,9],[40,7,40,9],[39,7,39,9],[38,7,38,9],[45,1,45,6],[44,1,44,6],[39,1,39,6],[47,0,47,9],[52,4,52,9],[50,4,50,9],[52,0,52,3],[50,0,50,3],[38,1,38,6],[37,1,37,6],[36,1,36,6],[35,1,35,6],[43,1,43,6],[42,1,42,6],[41,1,41,6],[40,1,40,6]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodami įsipareigojimai",null,null,"Perduodamų įsipareigojimų dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
["1","Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)",null,null,null,null,null,"-"]
["2","Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas",null,null,null,null,null,"Ne"]
["3","Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)",null,null,null,null,null,"-"]
["4","Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai",null,null,null,null,null,"Taip"]
[5,"Pažyma apie įvykdytą sutartį",null,null,null,null,null,"Ne"]
[6,"Priėmimo-perdavimo aktas",null,null,null,null,null,"Ne"]
[7,"Patvirtinimas dėl cheminių medžiagų valdymo sistemos",null,null,null,null,null,"Ne"]
[8,"Patvirtinimas dėl pakuočių tvarkymo",null,null,null,null,null,"Ne"]
[9,"Gamintojo įgaliojimas. Konfidencialu",null,null,null,null,null,"Taip"]
[10,"CE atitikties deklaracijos. Konfidencialu",null,null,null,null,null,"Taip"]
[11,"Registrų centro pažyma",null,null,null,null,null,"Ne"]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"Direktorius"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Mindaugas Daugėla"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["6113 2021-10-18 09:35:38"]