## technine spec.
Prekių pirkimo pardavimo sutarties
2022 m. d. Nr.
1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
3 | KAPNOMETRAS PORTATYVINIS
3.1 | Prietaiso konstrukciniai ypatumai | Nešiojamas, dydis ne didesnis nei 6 x 6 x 6 cm, svoris ne daugiau 70 g. Sujungiamas su kvėpavimo palaikymo priemonėmis per suaugusiojo ir vaiko dydžio adapterį.
3.2 | Matuojami parametrai | Rodo CO2 nuo 0 iki 99 mmHg, kvėpavimo dažnį nuo 3 iki 150 kartų/min.
3.3 | Parengimas darbui | Nereikia papildomo kalibravimo. Matavimo rezultatus pateikia ne vėliau kaip po 15 sek. po įjungimo.
3.4 | Duomenų pateikimas | Rezultatai rodomi ekrane, turi būti matomi tamsioje ir šviesioje aplinkoje. Rodoma: 1. EtCO2 (mmHg); 2. Kvėpavimo dažnis (k./min.); 3. Ne mažiau kaip 12 sek. realaus laiko EtCO2 kapnograma.
3.5 | Įspėjamieji signalai | Garso ir vaizdo signalai: be adapterio, užsikimšusio adapterio, nekvėpuoja (apnėja), išsekusios baterijos. Reguliuojamas aukšto ir žemo lygio EtCO2 aliarmas.
3.6 | Veikimo aplinka | Pritaikytas veikti temperatūroje ne siauresnėse ribose kaip nuo 0° C iki +40° C, oro drėgnumas nuo 10 iki 95 proc.
3.7 | Maitinimas | Baterijos, kurių darbo laikas ne mažiau 10 val.
3.8 | Komplektacija | 1. Kapnometrui pritaikytas dėklas skirtas transportavimui ir saugojimui. 2. Adapteris suaugusiajam/vaikui, nemažiau 20 vnt.
3.9 | Garantijos laikotarpis | ne mažiau 24 mėn.
16 | DEGUONIES KONCENTRATORIUS | 1. Nešiojamas, cilindro formos, skirtas koncentruoti aplinkos orą ir tiekti pacientui deguonį. 2. Naudojamas tiekti deguonį spontaniškai kvėpuojantiems pacientams, taip pat ventiliuojamiems. Spontaniškai kvėpuojantiems pacientams turi būti boliuso režimas, skirtas padidėjusiam deguonies poreikiui užtikrinti. 3. Deguonies tiekimas ne mažesnis nei 3 l/min. 4. Pilnai įkrauto akumuliatoriaus darbo laikas ne trumpesnis nei 30 min. (esant nenutrūkstamam 2l/min. srautui). 5. Deguonies koncentracija 93 % (±3 %). 6. Triukšmo lygis ne daugiau 59 dB. 7. Garsiniai aliarmo indikatoriai: akumuliatoriaus talpos, įrenginio gedimo, maža deguonies koncentracija. 8. Svoris ne didesnis kaip 6 kg su akumuliatoriumi. 9. Turi būti pritaikytas dirbti iš elektros tinklo (100-240 V), 24 V automobilinio maitinimo bei integruoto akumuliatoriaus. 10. Turi atitikti IEC 60601-1-12 arba lygiavertį standartą. 11. Apsaugos klasė ne prasčiau nei IP33. 12. Kompletacijoje turi būti: 12.1. Koncentratorius. 12.2. Kintamosios srovės maitinimo adapteris ir laidas. 12.3. 24 V nuolatinės srovės laidas. 12.4. Akumuliatorius, ne mažiau 1 vnt. 12.5. Nosies kaniulės, ne mažiau 2 vnt. 12.6. Atsarginis filtrų rinkinys, ne mažiau 1 vnt. 13. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
5. Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų direktyvos 2017/745/EEB nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
6. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
7. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Paramedica Lietuva“
direktorius |  | direktorė
Sigitas Dzekunskas |  | Eva Koženevska