TSD-1376, VPP-5734, VPP-5858

Medicininės technikos techninė specifikacija

11 pirkimo dalis. Medicininės svarstyklės su ratukais, kiekis – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Paskirtis | Pacientų svėrimui sėdimoje padėtyje | Medicininės svarstyklės-vežimėlis, skirtos sverti sėdimoje padėtyje; modelis MS5461, Charder Electronic Co., Ltd. Taivanas (R.O.C.). KAT: 7 psl. |
| 2. | Reikalavimai vežimėlio/kėdės konstrukcijai | - Rėmas pagamintas iš metalo; - Vežimėlis/kėdė su nugaros atrama; - Su pakojais; - Pakojai atlenkiami arba nusukami; - Sėdynė ir nugaros atrama plastikinė arba aptraukta oda/dirbtine oda; - Rankų atramos, pakeliamos arba nusukamos; - Su integruotomis svarstyklėmis. | 2.1. Metalinis rėmas. KAT: 1, 8 psl. 2.2. Vežimėlis/kėdė su nugaros atrama KAT: 1 psl. 2.3. Su pakojais KAT: 1 psl. 2.4. Pakojai atlenkiami KAT: 1 psl. 2.5. Sėdynė ir nugaros atrama iš poliuretano/plastiko KAT: 8 psl. 2.6. Pakeliamos rankų atramos 2.7. Vežimėlis su integruotomis svarstyklėmis KAT: 7 psl. |
| 3. | Sėdynės aukštis (matuojant nuo grindų) | 43 - 55 cm | Sėdynės aukštis nuo žemės 470 mm KAT: 6 psl. |
| 4. | Mobilumas | 1. Su ratukais, 2. Ne mažiau kaip du ratukai su stabdžiais. | Mobilumas: 4 ratukai, visi 4 su stabdžiais KAT: 1 psl. |
| 5. | Reikalavimai svarstyklėms | 1. Elektroninės; 2. Su ekranu matavimo duomenų atvaizdavimui; | Svarstyklės elektroninės, su LCD valdymo pultelio ekranu duomenų atvaizdavimui. KAT: 1; 3; 6 psl. |
| 6. | Tikslumo klasė | Ne blogesnė kaip III (vidutinio tikslumo) | Tikslumo klasė – III KAT: 2; 6 psl. |
| 7. | Matavimo vienetai | kg | Matavimo vienetai – kg KAT: 4 psl. |
| 8. | Maksimali leistina apkrova/maksimalus sveriamas svoris | ≥ 250 kg | Svėrimas/apkrova – iki 250 kg KAT: 1; 6; 7 psl. |
| 9. | Matavimo diskretiškumas (padalos vertė) | 100 g | Matavimo tikslumas/diskretiškumas – 100g KAT: 1; 6; 7 psl. |
| 10. | Įdiegtos funkcijos | - Nulinės vertės nustatymas (automatinis arba mygtuko paspaudimu); - Papildomo svorio atmetimas (TARE arba lygiavertė); - Svėrimo rezultatų rodymas pacientui nulipus nuo svarstyklių (HOLD arba lygiavertė); - Kūno masės indekso skaičiavimo funkcija (BMI arba lygiavertė); - Automatinis išsijungimas. | Funkcijos: 10.1. Nulinės vertės (ZERO) mygtukas KAT: 3 psl. 10.2. Papildomo svorio atmetimas – TARE funkcija KAT: 1; 3 psl. 10.3. HOLD funkcija KAT: 1; 3 psl. 10.4. KMI skaičiavimas KAT: 1; 3 psl. 10.5. Automatinis išsijungimas. KAT: 5 psl. |
| 11. | Maitinimo šaltinis | Pasirinktinai nuo vidinių maitinimo elementų arba iš elektros tinklo (komplekte su svarstyklėmis turi būti pateiktas vienas komplektas maitinimo elementų ir adapteris maitinimui iš elektros tinklo) | Maitinimas: 6 vnt. AA baterijos arba el.tinklo laidas (bus pateikta komplekte kartu su svarstyklėmis) KAT: 6 psl. |
| 12. | Pirminė metrologinė patikra | Svarstyklės pateikiamos su pirmine metrologine patikra, galiojančia ne trumpiau kaip 10 mėnesių, skaičiuojant nuo pristatymo dienos. | Svarstyklės sertifikuotos dėl metrologinės patikros – specialus „M“ ženklinimas. Svarstyklės bus pateiktos su pirmine metrologine patikra, galiojančia 24 mėn. nuo atlikimo dienos ir ne trumpiau kaip 10 mėn., skaičiuojant nuo pristatymo dienos. KAT: 2 psl. |
| 13. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Svarstyklių pristatymas Užsakovui, nereikalingų pakuočių išvežimas/utilizavimas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 14. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Personalo apmokymas kaip naudotis svarstyklėmis įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 15. | Kartu su vežimėliu pateikiama dokumentacija | Naudotojo instrukcija lietuvių kalba | Bus pateikta naudotojo instrukcija LT kalba. |
| 16. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | CE pagal 93/42/EEC Medicinos direktyvą – Medicinos prietaisas. KAT: 2 psl., CE sertifikatas 1psl. |
| 17. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai | Garantinis laikotarpis – 24 mėn. |