TSD-991, VPP-3394
Laringoskopo su įkrovėju ir mentelėmis techninė specifikacija (orientacinis kiekis 12 kompl.)
	Eil.

Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Reikalavimai laringoskopo konstrukcijai:
	1. Skirtas daugkartiniam naudojimui;

2. Visos laringoskopo dalys autoklavuojamos (išskyrus akumuliatorių ir šviesos šaltinį). 
	1. Skirtas daugkartiniam naudojimui;

2. Visos laringoskopo dalys autoklavuojamos (išskyrus akumuliatorių ir šviesos šaltinį). („Laringoskopas.pdf“, 1, 5 ir 7 psl.)

	2.
	Vieną laringoskopo komplektą sudaro:
	1. Rankena – 1 vnt.;

2. Lenkta (Macintosh tipo arba lygiavertė), 3 dydžio mentelė – 2 vnt.;

3. Lenkta (Macintosh tipo arba lygiavertė), 4 dydžio mentelė – 3 vnt.;

4. Tiesi (Miller tipo arba lygiavertė), 2 dydžio mentelė – 1 vnt.; 

5. Šviesos šaltinis / akumuliatorius – 1 vnt.;

6. Akumuliatoriaus įkroviklis – 1 vnt.
	1. Rankena – 1 vnt.; („Laringoskopas.pdf“, 1 psl.)
2.Lenkta (Macintosh tipo), 3 dydžio mentelė – 2 vnt.;

3.Lenkta (Macintosh tipo) 4 dydžio mentelė – 3 vnt.; („Laringoskopas.pdf“, 5 psl.)
4. Tiesi (Miller tipo), 2 dydžio mentelė – 1 vnt.; („Laringoskopas.pdf“, 7 psl.)
5. Šviesos šaltinis / akumuliatorius – 1 vnt.; („Laringoskopas.pdf“, 2 psl.)
6. Akumuliatoriaus įkroviklis – 1 vnt. („Laringoskopas.pdf“, 4 psl.)

	3.
	Reikalavimai rankenai
	1. Universali, tinkama naudoti tiek su įkraunamu ličio jonų arba lygiaverčiu akumuliatoriumi;

2. Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba chromuoto metalo (arba lygiavertės medžiagos) ir padengtas slydimui atsparia medžiaga arba grublėtu paviršiumi, saugančiu nuo slydimo.
	1.Universali, tinkama naudoti tiek su įkraunamu ličio jonų akumuliatoriumi („Laringoskopas.pdf“, 1 psl.)

2. Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno („Laringoskopas.pdf“, 8 psl.) grublėtu paviršiumi, saugančiu nuo slydimo („Laringoskopas.pdf“, 1 psl.)

	4.
	Reikalavimai lenktoms mentelėms
	1. Macintosh tipo (arba lygiavertės);

2. Su integruotu šviesolaidžiu;

3. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.
	1. Macintosh tipo 

2. Su integruotu šviesolaidžiu;
3. Pagamintos iš nerūdijančio plieno („Laringoskopas.pdf“, 5 psl.)


	5.
	Reikalavimai tiesiai mentelei
	1. Miller tipo (arba lygiavertė);

2. Su integruotu šviesolaidžiu;

3. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.
	1. Miller 

2. Su integruotu šviesolaidžiu;

3. Pagaminta iš nerūdijančio plieno („Laringoskopas.pdf“, 7 psl.)

	6.
	Reikalavimai šviesos šaltiniui
	1. LED, skleidžiantis „šaltą“ šviesą;

2. Šviesos srautas ne mažiau kaip 25 lm;

3. Apšvietimo intensyvumas ne mažiau kaip 3000 lux;

4. Šviesos šaltinio eksploatacijos resursas ne mažiau kaip 50 000 valandų.
	1. LED tipo, skleidžiantis „šaltą“ šviesą; (Šviesos spalvinė temperatūra 6500 K;) („Laringoskopas.pdf“, 1 ir 6 psl.)
2.Šviesos srautas 70 lm;
3. Apšvietimo intensyvumas 18000 lux;

4.  Šviesos šaltinio eksploatacijos resursas 50 000 valandų. („Laringoskopas.pdf“, 1 psl.)

	7.
	Reikalavimai akumuliatoriui
	1. Įkraunamas, ličio jonų (arba lygiavertis);

2. Švietimo laikas pilnai įkrautu akumuliatoriumi ne mažiau kaip 150 min.
	1. Įkraunamas, ličio jonų 

2. Švietimo laikas pilnai įkrautu akumuliatoriumi 180 min. („Laringoskopas.pdf“, 2 psl.)

	8.
	Reikalavimai įkrovikliui
	1. Vienu metu galima įkrauti ne mažiau kaip du akumuliatorius;

2. Pageidautinas baterijos įkrovimo indikatorius.
	1. Vienu metu galima du akumuliatorius;

2.  baterijos įkrovimo indikatorius. („Laringoskopas.pdf“, 3-4 psl.)

	9.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.
	CE sertifikatas („Laringoskopas CE.pdf“)

	10.
	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba 
	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba (popieriniu ir elektroniniu formatu) turi būti pateikiama kartu su laringoskopu
	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba (popieriniu ir elektroniniu formatu) turi būti pateikiama kartu su laringoskopu

	11.
	Prekėms suteikiama garantija
	≥ 24 mėnesiai
	24 mėnesiai


Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Pasiūlymo priede turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita informacija su siūlomo gaminio eskizais – iliustracijomis ir aprašymais.

2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.
1

