## Lapas1
Atviro konkurso sąlygų 3 priedas
REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ MOLEKULINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU PIRKIMAS
SISTEMOS MOLEKULINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Siūlomos įrangos techniniai parametrai |  | Tiksli nuoroda į siūlomos įrangos dokumentaciją, kurioje tiksliai pažymimas atitikimas nustatytam techniniam parametrui
1 | Tiekėjas turi pasiūlyti 1 (vieną) automatizuotą sistemą (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo data) molekuliniams tyrimams atlikti su ne mažiau kaip 2 PGR termocikleriais (taikoma "arba lygiavertis"). Panaudai teikiama įranga turi būti nauja arba naudota, techniškai tvarkinga, pagaminta ne anksčiau nei 2020 m. |  |  | Panaudai siūloma automatizuota sistema Seegene Starlet 1 vnt (modelis Seegene Starlet, gamintojas Seegene/Hamilton, pagaminimo data 2021) ir 2 vnt PGR termocikleriai CFX96 (modelis CFX96 Dx, BioRad/Seegene, pagaminimo data 2020-2021) |  | Atitiktis psl. Nr. 373
2 | Sistema turi būti skirta bakterinės ir virusinės kilmės, audinių bei kūno skysčių skyrimui, mėginių išpilstymui bei tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos atlikimui tikralaikės PGR metodu. Sistemai tinkantys ne mažiau kaip 2 PGR termocikleriai. |  |  | Sistema, skirta bakterinės ir virusinės kilmės, audinių bei kūno skysčių skyrimui, mėginių išpilstymui bei tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos atlikimui tikralaikės PGR metodu. Su sistema bus 5diegti 2 tinkantys PGR termocikleriai CFX96 Dx. |  | Atitiktis, psl. Nr. 373, 482
3 | Papildoma įranga: 1. integruotas spalvotas jutiminis LCD ekranas arba valdymas atskirame kompiuteryje su monitoriumi; 2. integruotas arba išorinis spausdintuvas; 3. vidinis arba išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas; 4. nepertraukiamos srovės šaltinis. |  |  | Papildoma įranga: 1. CFX96 Dx turi integruotą spalvotą LCD ekraną ir papildomai valdomas atskirame nešiojamame kompiuteryje; Seegene Starlet valdomas atskirame nešiojamame kompiuteryje. 2. Seegene Starlet ir CFX96 turi išorinius spausdintuvus; 3. Seegene Starlet turi vidinį brūkšninių kodų skaitytuvą ir CFX96 Dx turi išorinį brūkšninių kodų skaitytuvą; 4. Nepertraukiamos srovės šaltinis instaliuojamas prie Seegene Starlet ir atskirai prie CFX96 Dx |  | Atitiktis, psl. Nr. 373, 374
4 | Automatizuotas mėginių išpilstymas, atskiedimas, reakcijų reagentų paskirstymas iš mėgintuvėlių į mėgintuvėlius, iš mėgintuvėlių į plokšteles ar iš plokštelių į plokšteles. Aparate privalo būti integruota brūkšninių kodų nuskaitymo sistema. Automatinė gautų rezulatų analizė ir interpretacija. |  |  | Su siūloma sistema užtikrinamas automatizuotas mėginių išpilstymas, atskiedimas, reakcijų reagentų paskirstymas iš mėgintuvėlių į mėgintuvėlius, iš mėgintuvėlių į plokšteles ar iš plokštelių į plokšteles. Aparate yra integruota brūkšninių kodų nuskaitymo sistema. |  | Atitiktis, psl. Nr. 370, 374, 380
5 | Nukleino rūgščių skyrimas pagrįstas magnetinių dalelių principu. Vienu mėginių įdėjimu sistema privalo išskirti nukleino rūgštis iš ne mažiau kaip 96 mėginių (įskaitant kontroles) ir pilnai atlikti tyrimą (nepriklausomai iš kiek analičių jis susideda). |  |  | Nukleino rūgščių skyrimas pagrįstas magnetinių dalelių principu. Vienu metu sistema išskiria nukleino rūgštis iš ne mažiau kaip 96 tiriamųjų mėginių, įskaitant kontroles. |  | Atitiktis, psl. Nr. 374, 482
6 | Privaloma krešulio, oro burbulų, putų ar kt. aptikimo mėginiuose sistema. Sistemoje turi būti integruota pilna skysčių aspiracijos ir dozavimo stebėsena. Nepakankamo mėginio tūrio aptikimas - privalomas. |  |  | Sistemoje yra integruota pilna skysčių aspiracijos ir dozavimo stebėsena. Sistema tiksliai nustato skysčio lygį, burbulus, putas, krešulius ir kt. Sistema aptinka ar pakankamas yra mėginio tūris |  | Atitiktis, psl. Nr. 409
7 | Magnetinių dalelių principu pagrįsto nukleino rūgščių išskyrimo pagalba, nukleino rūgštys privalo būti išskiriamos iš virusinės, bakterinės kilmės mėginių bei mėginių iš kūno audinių bei skysčių. |  |  | Magnetinių dalelių principu pagrįsta nukleino rūgščių išskyrimo pagalba, nukleino rūgštys išskiriamos iš virusinės, bakterinės kilmės mėginių bei mėginių iš kūno audinių bei skysčių. |  | Atitiktis, psl. Nr. 373, 482
8 | Sistemoje privalo būti integruota UV lempa skirta pilnai sistemos dekontaminacijai (taikoma "arba lygiavertis") . |  |  | Sistemoje yra integruota UV lempa, skirta pilnai sistemos dekontaminacijai. |  | Atitiktis, psl. Nr. 412
9 | Molekulinis tyrimo metodas – tikralaikė atvirkštinės transkripcijos polimerazės grandininė reakcija (tikralaikė AT-PGR). |  |  | Tikralaikė polimerazės grandininė rerakcija (RL-PGR). |  | Atitiktis, psl. Nr. 57, 58
10 | Tiekėjas privalo pasiūlyti 96 šulinėlių reakcijų lėkštelę arba mėgintuvėlių strypelius. |  |  | 96 šulinėlių reakcijų plokštelė, mėgintuvėlių strypeliai. |  | Atitiktis, psl. Nr. 58
11 | Privalo būti ne mažiau kaip 6 sužadinimo kanalai, su daugybine detekcija (ne mažiau kaip 5-iuose kanaluose). |  |  | Yra 6 sužadinimo kanalai, su daugybinės detekcijos galimybe (5-iuose kanaluose). |  | Atitiktis, psl. Nr. 58
12 | Privaloma rankiniu ir automatiniu būdais parinkti slenkstinę ribą, bazinę liniją, būtina analizuoti amplifikacijos kreives, galimybė analizuoti lydymosi kreives, būtina peržiūrėti skaitines Ct vertes (visiems detekcijos formatams). Privaloma integruotos programos pagalba atlikti automatinę gautų rezulatatų analizę, rezultatų eksportavimą į excel lenteles bei rezultatų perdavimą į LIS. |  |  | Yra galimybė rankiniu ir automatiniu būdais parinkti slenkstinę ribą, bazinę liniją analizuoti amplifikacijos kreives, galimybė analizuoti lydymosi kreives, peržiūrėti skaitines Ct vertes (visiems detekcijos formatams). Integruotos programos pagalba galima atlikti automatinę gautų rezulatatų analizę, rezultatų eksportavimą į excel lenteles bei rezultatų perdavimą į LIS. |  | Atitiktis, psl. Nr. 215, 370
13 | Stacionarus arba nešiojamas kompiuteris užtikrinantis sistemos, procesų, tyrimo protokolų valdymą, automatinę rezultatų analizę, duomenų apdorojimą ir saugojimą. Programinė įranga turi būti ne senesnė nei Windows 10 (taikoma "arba lygiavertė"). |  |  | Su sistemomis instaliuojama 2 vnt. nešiojami kompiuteriai užtikrinantys sistemos, procesų, tyrimo protokolų valdymą, automatinę rezultatų analizę, duomenų apdorojimą ir saugojimą. Programinė įranga ne senesnė nei Windows 10. |  | Atitiktis, psl. Nr. 373
14 | Pateikiami rezultatai nereikalauja operatoriaus interpretacijos ir yra aiškiai apibrėžti („Teigiamas“ arba „+“, „Neigiamas“ arba „-“, „Nevertinamas“ arba „Invalid“). |  |  | Pateikiami rezultatai nereikalauja operatoriaus interpretacijos ir yra aiškiai apibrėžti („Teigiamas“ arba „+“, „Neigiamas“ arba „-“, „Nevertinamas“ arba „Invalid“). |  | Atitiktis, psl. Nr. 353, 370
15 | Būtinas mėgintuvėlių (mėginių) identifikavimas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą (integruotas/išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas). |  |  | Mėgintuvėlių (mėginių) identifikavimas atliekmas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą (integruotas (Starlet)/išorinis (CFX96Dx) brūkšninių kodų skaitytuvai). |  | Atitiktis, psl. Nr. 374, 507
16 | Privalo būti nuolatinis reagentų stabilumo ir kiekio, papildomų priemonių ir atliekų kiekio įrangoje sekimas. Operatorius privalo gauti atitinkamą įspėjimą apie besibaigiančius reagentus ir papildomas priemones. |  |  | Yra nuolatinis reagentų stabilumo ir kiekio, papildomų priemonių ir atliekų kiekio įrangoje sekimas. Operatorius gauna atitinkamą įspėjimą apie besibaigiančius reagentus ir papildomas priemones. |  | Atitiktis, psl. Nr. 371, 374
17 | Sistemos prietaisai integruotos programos pagalba turi būti suderinti, t.y. turi būti užtikrinamas tiesioginis mėginių informacijos perkėlimas iš nukleino rūgščių išskyrimo sistemos į RL-PGR sistemą. |  |  | Sistemos prietaisai integruotos programos pagalba yra suderinti, t.y. užtikrinamas tiesioginis mėginių informacijos perkėlimas iš nukleino rūgščių išskyrimo sistemos Starlet į RL-PGR CFX96 Dx sistemą. |  | Atitiktis, psl. Nr. 371
18 | Operatorius privalo matyti, kiek laiko liko iki mėginių ištyrimo pabaigos. |  |  | Operatorius turi galimybę matyti kiek laiko liko iki mėginių ištyrimo pabaigos. |  | Atitiktis, psl. Nr. 205
19 | Sistema ir reagentai turi turėti CE-IVD arba lygiavertį ženklinimą. |  |  | Sistema ir reagentai turi CE-IVD ženklinimą IVDR analizatoriams |  | CE-IVD atitikties deklaracija pridedama
20 | Sistemą būtina prijungti į LIS dvikrypte jungtimi, pateikti pajungimo protokolą. |  |  | Sistema turi galimybę būti prijungti į LIS dvikrypte jungtimi. Pateikimas pajungimo protokolą. |  | Atitiktis, psl. Nr. 497
21 | Integruotas ar išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas, identifikuojantis reagentų (pavadinimą, reagento vietą įrangoje, partijos Nr., stabilumą įrangoje, galiojimo laiką, likusį tyrimų skaičių (neapsiribojant)) brūkšninių kodų informaciją. Privalomai turi būti atpažįstamas brūkšninis kodas, kurio tipas Code 128 (pageidautina, kad būtų atpažįstami kodų tipai Code 39, Interleaved 2 of 5). |  |  | Integruotas ir išorinis brūkšninių kodų skaitytuvai identifikuoja reagentų (pavadinimą, reagento vietą įrangoje, partijos Nr., stabilumą įrangoje, galiojimo laiką, likusį tyrimų skaičių (neapsiribojant)) brūkšninių kodų informaciją. Atpažįstamas brūkšninis kodas, kurio tipas Code 128 (kiti tipai Code 39, Interleaved 2 of 5). |  | Atitiktis, psl. Nr. 458-463
22 | Siūlomos sistemos programinė įranga turi būti suderinama ir integruojama į laboratorijos informacinę sistemą (toliau -LIS) ir turi gebėti (neapsiribojant) perduoti į LIS šiuos duomenis: tyrimų atsakymus, tyrimų atlikimo laiką, analizatoriaus (įrangos) ID, operatoriaus ID, kokybės kontrolės duomenis. Įrangos programinė įranga turi palaikyti ASTM arba HL7 standartus atitinkantį duomenų perdavimo protokolą. Duomenų mainai tarp laboratorijos vidinės sistemos ir analizatoriaus (įrangos) turi būti vykdomi per TCP/IP arba RS232 sąsajas. |  |  | Siūlomos sistemos programinė įranga yra suderinama ir integruojama į laboratorijos informacinę sistemą (toliau -LIS) ir geba perduoti į LIS šiuos duomenis: tyrimų atsakymus, tyrimų atlikimo laiką, analizatoriaus (įrangos) ID, operatoriaus ID, kokybės kontrolės duomenis. Įrangos programinė įranga palaiko ASTM ir HL7 standartus atitinkantį duomenų perdavimo protokolą. Duomenų mainai tarp laboratorijos vidinės sistemos ir analizatoriaus (įrangos) vykdomi per TCP/IP arba RS232 sąsajas. |  | Atitiktis, psl. Nr. 497
23 | Reikalinga atspausdinti ir/arba į USB laikmeną įrašyti pacientų dienos tyrimų rezultatų originalius (iš analizatoriaus (įrangos)) duomenis viename protokole. |  |  | Galima atspausdinti ir į USB laikmeną įrašyti pacientų dienos tyrimų rezultatų originalius (iš analizatoriaus (įrangos)) duomenis viename protokole. |  | Atitiktis, psl. Nr. 83
24 | Bent vienam, įranga atliekamam tyrimui (nurodytam konkurso sąlygų 2 priedo reagentų ir papildomų priemonių tyrimų atlikimui techninėje specifikacijoje) privalo būti greitas PGR režimas. |  |  | Įranga atliekamam tyrimui (SARS-CoV2 iš konkurso sąlygų 2 priedo reagentų ir papildomų priemonių tyrimų atlikimui techninėje specifikacijoje) užtikrina greitą PGR režimą. |  | Atitiktis, psl. Nr. 20
25 | Garantija ne mažiau kaip 12 mėn. ir pogarantinis aptarnavimas visą sutarties laikotarpį. Aptarnavimą turi atlikti gamintojo įgaliotas inžinierius, turintis tai patvirtinančius sertifikatus. |  |  | Garantija 12 mėn. ir pogarantinis aptarnavimas visą sutarties laikotarpį. Aptarnavimą atlieka gamintojo įgaliotas inžinierius, turintis tai patvirtinančius sertifikatus. |  | Aptarnavimą atliekančių gamintojo įgaliotų inžinierių sertifikatai pridedami
Bendrieji reikalavimai
1 | Tiekėjas privalo pagal panaudą – neatlygintinai suteikti perkančiajai organizacijai įrangą, atitinkančią šioje specifikacijoje nustatytus reikalavimus (tol, kol pagal prekių viešojo pirkimo - pardavimo sutartį (atviro konkurso sąlygų 4 priedas) bus perkami iš tiekėjo diagnostikos reagentai (toliau – reagentai), papildomos priemonės (kontrolinės medžiagos, kalibratoriai, valikliai, skiedikliai ir kt.), reikalingą molekuliniams tyrimams atlikti.
2 | Tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atstovas. Pateikti patvirtinančius dokumentus.
3 | Panaudos davėjas turi supažindinti perkančiąją organizaciją su perduodamos įrangos naudojimo ypatumais, perduoti įrangos naudojimosi instrukcijas (originalo ir lietuvių kalba), pateikti pilnai užpildytus įrangų techninius pasus. Privalės būti pateikta įrangos instrukcija (vadovas), kurioje detaliai ir aiškiai būtų aprašytas duomenų perdavimo į išorinę informacinę sistemą būdas, duomenų persiuntimo protokolų pavyzdžiai.
4 | Panaudos davėjas ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo įrangos pristatymo dienos įsipareigoja supažindinti/apmokyti Panaudos gavėją (skyriaus, kuriam perduodama įranga personalą) su įrangos naudojimo specifika, apmokyti ir konsultuoti medicininės įrangos naudojimo klausimais visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Mokymai rengiami visam laboratorijos personalui Panaudos gavėjo patalpose adresu Antakalnio g. 59, Vilnius. Mokymai turi vykti ne didesnėse kaip 3 asmenų grupėse. Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą).
5 | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti, kad integruota sistema bus pristatyta, surinkta, sumontuota/instaliuota/įdiegta perkančiosios organizacijos adresu Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius, paruošta darbui ir suderinta/išbandyta ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo panaudos sutarties įsigaliojimo dienos.
6 | Panaudos davėjas instaliuoja ir kvalifikuoja (angl. IQ/OQ/PQ) įrangą per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo integruotos sistemos pristatymo dienos. Panaudos davėjas, prieš atliekant įrangos kvalifikavimo darbus, turi pateikti kvalifikavimo atlikimo protokolus. Įrangos kvalifikavimo apimtis turi būti derinama su perkančiąja organizacija.
7 | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduotos įrangos techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti, kad įrangos techninė priežiūra ir galimų defektų ir/ar gedimų šalinimas/remontas bus vykdomi pagal įrangos gamintojo parengtas technines instrukcijas/rekomendacijas.
8 | Tiekėjas galimų defektų ir/ar gedimų atveju, ar nepatenkant kokybės kontrolėms į nustatytas ribas, privalo aiškintis priežastis ir savo sąskaita šalinti/remontuoti visus defektus ir/ar gedimus arba sugedusią įrangos detalę (-es) (komponentą (-us) pakeisti ekvivalentiška (-ais) perkančiosios organizacijos patalpose (Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius) ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo pranešimo apie defektą ir /ar gedimą gavimo momento. Jei defekto ir/ar gedimo neįmanoma pašalinti/suremontuoti perkančiosios organizacijos patalpose, tiekėjas privalo įrangą savo sąskaita išvežti defektui ir/ar gedimui šalinti/remontuoti tiekėjo transportu. Sutaisyta ir veikianti įranga pristatoma perkančiajai organizacijai tiekėjo sąskaita ir tiekėjo transportu. Jei defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto atlikti perkančiosios organizacijos patalpose (vietoje) negalima, tiekėjas defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto laikotarpiui privalo pristatyti perkančiajai organizacijai ir perduoti naudoti ekvivalentišką veikiančią įrangą arba sudaryti galimybę tyrimus atlikti papildomų tyrimų laboratorijoje, turinčioje Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę verstis laboratorinių tyrimų atlikimu, teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas (PTL), išlaidas tokiu atveju apmoka Tiekėjas.
9 | Jei pagal panaudą teikiama įranga genda 2 (du) mėnesius iš eilės dažniau nei 3 (tris) kartus per mėnesį, Tiekėjas privalo keisti įrangą į to paties modelio įrangą, kol bus pašalinti pagrindinio analizatoriaus sutrikimai.
10 | Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.
11 | Aplinkosauginiai reikalavimai:
1. Būtinas automatizuotos sistemos naudojimas visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose: automatizuota sistema turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti laisvos formos tiekėjo deklaraciją. Atitiktis, psl. Nr. 1
2. Būtini elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo mokymai: Tiekėjas privalo parengti mokymus perkančiosios organizacijos darbuotojams, kuriuose būtų aptarti elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (vartojimo parametrų reguliavimas ir tikslinimas, ir kt.). Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti laisvos formos tiekėjo deklaraciją, arba aprašą apie ketinamus rengti mokymus, arba kitus lygiaverčius įrodymus. Atitiktis psl. Nr. 1
12 | Įrangos pristatymo vieta – VšĮ Antakalnio poliklinika, Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius.
Viešųjų pirkimų specialistė |  |  |  |  | Asta Montrimienė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Parašas*) |  | (Vardas ir pavardė)
*Kadangi pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis ir yra reikalaujama pasiūlymą pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.