## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Atviras konkursas "Reagentai greitiesiems molekuliniams Flu, RSV, SARS-CoV-2 tyrimams" (7962)
1. | Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. (Tiekėjas privalo išvardinti visus reikiamus reagentus ir pagalbines priemones (įskaitant, jei taikoma, ir kalibravimo medžiagas, kontrolines medžiagas, priežiūros ir kt.) tyrimui atlikti, bei nurodyti jų kainas su PVM. Turi būti nurodyti tokie reagentų ir pagalbinių priemonių kiekiai, kad būtų galima atlikti reikiamą tyrimų skaičių. Jei reagentai ir pagalbinės priemonės yra sunaudotos, o reikiamas tyrimų skaičius neatliktas, tuomet tiekėjas privalo nemokamai tiekti reagentus ir pagalbines priemones tol, kol bus atliktas reikiamas tyrimų skaičius.
2. | Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių kiekį, numatomam nurodytam tyrimų atlikimui per 36 mėn.
3. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. | Reagentų ir panaudai siūlomų prietaisų suderinamumas. Reagentai turi būti validuoti/patvirtinti tyrimams atlikti panaudai siūlomu prietaisu. Kai reagentai yra to paties gamintojo kaip ir panaudai siūlomas prietaisas šio reikalavimo atitikimui tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti reagentų naudojimo instrukciją anglų kalba, o kai reagentų ir prietaiso gamintojai yra skirtingi, tuomet kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti reagentų naudojimo instrukciją ir analitinio veiksmingumo įvertinimo ataskaitą anglų kalba arba reagentų naudojimo instrukciją ir prietaiso naudojimo instrukciją ar kitą prietaiso techninę dokumentaciją (pvz. gamintojo parengtą prietaiso techninę specifikaciją, aprašą). Pateikiamuose dokumentuose turi būti informacija apie priemonių suderinamumą.
5. | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
6. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo parengtas siūlomų prekių naudojimo instrukcijas arba ir gamintojo parengtas priemonių technines specifikacijas anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir panaudai teikiamo prietaiso gamintojo parengtą prietaiso naudojimo instrukciją arba ir gamintojo parengtą prietaiso techninę specifikaicją anglų kalba. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
7. | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų ir reglamentų nuostatas. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones kartu su pasiūlymu pateikti atitikties dokumentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaraciją arba lygiaverčius dokumentus anglų kalba). Reikalavimas taikomas ir panaudai teikiamam prietaisui.
8. | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
9. | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
10. | Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas tiekti reagentus ir atlikti panaudai siūlomo prietaiso techninę priežiūrą ir remontą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti panaudos būdu siūlomos įrangos techninį aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos techninį aptarnavimą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
Pirkimo dalies Nr. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji techniniai reikalavimai reagentams ir pagalbinėms priemonėms | Mato vienetas | Tyrimų skaičius 36 mėnesiams | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
1. | Reagentai ir priemonės skubiam automatizuotam epidemiologiškai svarbių sukėlėjų nustatymui TL PGR metodu ir prietaisus panaudai šių tyrimų atlikimui. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai. Jei siūlomi reagentai yra tinkami šiuo metu perkančiosios organizacijos panaudos teise naudojamam prietaisui (- ams) (adresu Santariškių 14, Vilnius), kuris (- ie) atitinka 1.3. punkto reikalavimus, tuomet panaudai papildomo (-ų) prietaiso (-ų) teikti nereikia, tačiau senoji panaudos sutartis pakeičiama pagal šio pirkimo panaudos sutarties projekto sąlygas, o jos galiojimas pratęsiamas iki šiuo pirkimu sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties galiojimo termino. Jei siūlomi reagentai netinkami šiuo metu panaudos teise naudojamam (- iems) prietaisui (-ams), tuomet turi būti pateiktas (- i) prietaisas ( -ai) panaudai atitinkantis (- ys) 1.3. punkto reikalavimus.
1.1. | Reagentai greitam kokybiniam SARS CoV-2 ir gripo (A, B) ir RSV RNR virusų nustatymui | Reagentai greitam SARS CoV-2, gripo (diferencijuojant A ir B tipus) ir RSV virusų nustatymui vienos TL PGR metu nosiaryklės tepinėlių transportinės terpės mėginiuose. Reagentų klinikinio palyginimo metu nustatytas diagnostinis jautrumas ir diagnostinis specifiškumas SARS-CoV-2, gripo A ir B, RSV virusams ne mažesnis nei 100%. SARS-CoV-2, gripo A, gripo B virusų aptikimo riba ≤ 1000 kopijų viename mėginio mililitre. RSV aptikimo riba ≤ 3000 kopijų viename mėginio mililitre. Reakcijos trukmė ne ilgesnė nei 1 val. Reagentai paruošti naudoti. Reagentų talpos uždaros ir yra skirtos vienam mėginiui ištirti. Reagentų sudėtyje turi būti kontrolės visam tyrimo procesui kontroliuoti: mėginio paruošimo kontrolė, vidinė kontrolė (arba kontrolės), reagentų patikros kontrolė. | Tyrimas | 29000 | SD Biosensor STANDARD M10 Flu/RSV/SARS-CoV-2, M10-CVFR-01 (11FLU10A) IFU_STANDARD M10 Flu_RSV_SARS-CoV-2 [konfidencialu].pdf (pridėta prie pasiūlymo; psl nr: 3, 4, 13, 15) Data M10 Flu_RSV_SARS-CoV-2 [konfidencialu].pdf (pridėta prie pasiūlymo; psl nr: 3)
1.2. | Reagentai skirti greitam kokybiniam SARS CoV-2 viruso nustatymui | Reagentai greitam SARS-CoV-2 RNR kokybiniam tyrimui TL PGR metodu nosiaryklės ir/arba gerklės tepinėlių transportinės terpės mėginiuose, gausinant ne mažiau kaip 2 skirtingus SARS-CoV-2 viruso taikinius: vienas iš taikinių yra RdRp, ORF1ab arba N genų srityse, kitas E arba M, arba S genų srityse. SARS-CoV-2 viruso aptikimo riba ≤ 100 kopijų/ml arba ≤ 6,63x10-4 TCID50/ml viename mėginio mililitre. Reagentų klinikinio palyginimo metu nustatytas diagnostinis jautrumas ir diagnostinis specifiškumas SARS-CoV-2 viruso nustatymui yra ne mažesnis nei 100%. Reakcijos trukmė ne ilgesnė nei 1 val. Reagentai paruošti naudoti. Reagentų talpos uždaros ir yra skirtos vienam mėginiui ištirti. Reagentų sudėtyje turi būti kontrolės visam tyrimo procesui kontroliuoti: mėginio paruošimo kontrolė, vidinė kontrolė (arba kontrolės), reagentų patikros kontrolė. | Tyrimas | 18000 | SD Biosensor STANDARD M10 SARS-CoV-2, M-NCOV-03 (11COV10A), IFU_STANDARD M10 SARS-CoV-2.pdf (pridėta prie pasiūlymo) (pridėta prie pasiūlymo; psl nr: 3, 4, 10, 13) Data M10 SARS-CoV-2 [konfidencialu] (pridėta prie pasiūlymo; psl nr: 3)
Reagentų ir pagalbinių priemonių poreikio apimtis nurodyta tyrimų skaičiumi (kuris apima užsakovui raportuotus tyrimus, kontrolinius tyrimus ir kt.) 36 - iems mėnesiams - 1.1 - 1.2 punktai. Atsižvelgiant į nurodytą poreikį (1.1 - 1.2), pasiūlymas turi būti teikiamas (1.1.1. - 1.1.n.) tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis kokiomis bus tiekiama perkančiąjai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita). Reagentų ir pagalbinių priemonių pasiūlymas turi būti teikiamas 1.1.1. - 1.1.n. punktuose, kur nurodyta "įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo", o n - reiškia skirtingų prekių skaičių.
Eil. Nr. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas | Mato vienetas | PVM tarifas, % | Preliminarus perkamas kiekis | 1 mato vnt. įkainis be PVM | 1 mato vnt. įkainis su PVM | Viso kaina be PVM | Viso kaina su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
1.1.1. | STANDARD M10 Flu/RSV/SARS-CoV-2, M10-CVFR-01 (11FLU10A) Reagentai reikalingi SARS-CoV-2 ir gripo (A,B) ir RSV tyrimui atlikti panaudai teikiamu (- ais) prietaisu (- ais) (įrašyti tikslius pavadinimus) | Reagentai greitam kokybiniam SARS CoV-2 ir gripo (A, B) ir RSV RNR virusų nustatymui | pak. | 5% | 2900 | 260.00 | 273.00 | 754000.00 | 791700.00 | SD Biosensor, STANDARD M10 Flu/RSV/SARS-CoV-2, M10-CVFR-01 (11FLU10A), Data M10 Flu_RSV_SARS-CoV-2 [konfidencialu].pdf
.... | STANDARD M10 SARS-CoV-2, M-NCOV-03 (11COV10A) Reagentai reikalingi SARS CoV-2 RNR tyrimui atlikti panaudai teikiamu (- ais) prietaisu (- ais) (įrašyti tikslius pavadinimus) | Reagentai skirti greitam kokybiniam SARS CoV-2 viruso nustatymui | pak. | 5% | 1800 | 190.00 | 199.50 | 342000.00 | 359100.00 | SD Biosensor, STANDARD M10 SARS-CoV-2, M-NCOV-03 (11COV10A), Data M10 SARS-CoV-2 [konfidencialu].pdf
1.1.n. | ........................Papildomos priemonės būtinos aukščiau pateiktiems tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | 96699 - Vienkartinio naudojimo pipetė, 600 ul fiksuoto tūrio (10 vnt. pakuotėje). Vienam tyrimui reikalinga viena piepetė. Viena pakuotė 96699 (10 vnt.) yra pristatoma kartu su viena pakuote reagentų SARS CoV-2 viruso nustatymui (10 vnt. / pak) ar SARS CoV-2 ir gripo (A, B) ir RSV RNR virusų nustatymui (10 vnt. / pak) be papildomo mokesčio.
| Viso 1 (1.1.1+...+1.1.n) pirkimo dalies kaina be PVM, Eur: | [6 empty] | 1 096 000.00
| 5 % PVM suma Eur: | [6 empty] | 54 800.00
| Viso 1 (1.1.1+...+1.1.n) pirkimo dalies kaina su PVM, Eur: | [6 empty] | 1 150 800.00
1.3 | Techniniai reikalavimai įrangai. Tiekėjas perkančiąjai organizacijai turi suteikti prietaisą (- us), skirtą aukščiau pateiktų tyrimų atlikimui, panaudos teise 36-iems mėnesiams. Pasiūlymų teikimo dieną panaudai siūlomas (- i) prietaisas (- ai) turi būti ne senesnis (- i) negu 5 metų nuo pagaminimo. Panaudai teikiamas (- ai) prietaisas (- ai) turi atitikti šiuos techninius reikalavimus:
| Siūlomo (- ų) prietaiso (- ų) pavadinimas, gamintojas, pagaminimo data | STANDARD M10, SD Biosensor - 20 modulių ir 3 konsolės (pagaminimo data: nuo 2022 metų)
| Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė |  |  | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
1.3.1. | Paskirtis | Prietaisas (- ai) greitiems ir visiškai automatizuotiems tikralaikės PGR tyrimams atlikti, automatiškai apdoroti ir pateikti tyrimų rezultatus. Tikralaikės PGR tyrimas turi būti automatizuotas visuose etapuose: nukleorūgščių išskyrimo, taikinio sekų gausinimo ir detekcijos, ir atliekamas vienos individualios reakcijos metu. Izoterminės amplifikacijos (angl. Loop-mediated isothermal amplification, LAMP) metodo veikimu pagrįstos diagnostinės sistemos yra netinkamos, todėl, jei bus siūloma LAMP metodu veikianti sistema, toks pasiūlymas bus atmetamas. |  |  | M10_manual [konfidencialu] (psl nr: 10)
1.3.2. | Komplektacija | Prietaisas (- ai) komplektuojamas (- i) su kompiuteriu (-iais) ir programine įranga rezultatams analizuoti ir eksportuoti į LIS per Instrument Manager (kūrėjas Data Innovations) tarpinę programinę įrangą, kurios licencija (- omis) tiekėjas turi pasirūpinti savo lėšomis. Komplektacijoje turi būti brūkšninių kodų skaitytuvas (- ai) (reagentų ir ėminio registracijos numeriams nuskaityti) ir nepertaukiamo maitinimo šaltinis (- iai). Pirkimo metu tiekėjui nereikia pateikti įrodymų, kad jis yra įsigijęs Instrument Manager licenciją (- as), nes licencijos (- ų) reikės tik panaudos sutarties vykdymo metu instaliuojant prietaisą (- us). |  |  | M10_manual [konfidencialu] (psl nr: 12, 13) Patvirtinu, kad įranga bus instaliuota naudojant nepertraukiamo maitinimo šaltinį.
1.3.3. | Dydis | Preitaisas (-ai) su kompiuterine įranga turi tilpti 200 cm pločio erdvėje. |  |  | M10_manual [konfidencialu] (psl nr: 12, 14) Konsolė nr 1 + 8 moduliai - 73 cm (moduliai instaliuojami dviems aukšais 4 + 4) Konsolė nr 2 + 8 moduliai - 73 cm (moduliai instaliuojami dviems aukšais 4 + 4) Konsolė nr 3 + 4 moduliai - 45 cm (moduliai instaliuojami dviems aukšais 2 + 2) Viso - 191 cm
1.3.4. | Rezultatų pateikimas | Būtina automatiškai pateikti rezultatus kompiuterio ekrane (teigiamo ir neigiamo rezultato automatinis pranešimas), turi būti galimybė rezultatus atspausdinti ar išsaugoti laikmenoje, rezultatų galutinę interpretaciją (APTIKTA/NEAPTIKTA) ir Ct vertes perduoti į LIS per Instrument Manager tarpinę programinę įrangą. |  |  | M10_manual [konfidencialu] (psl nr: 10, 12)
1.3.5. | Mėginio paruošimo ir/ar apdorojimo reikalavimai | Mėginio ar reakcijos paruošimas ir/ar apdorojimas (angl. hands-on time) neturi trukti ilgiau kaip 1 minutę. Mėginiui paruošti reikalingos bendrosios pagalbinės priemonės turi būti įtrauktos į siūlomų prekių sąrašą arba reagentų rinkinio sudėtį. |  |  | Dokumentuose pavaizduota mėginio paruošimo procedūra (visi reagentai yra uždaroje kasetėje, tad mėginio paruošimas itin greitas): IFU_STANDARD M10 Flu_RSV_SARS-CoV-2 [konfidencialu] (psl nr: 8) IFU_STANDARD M10 SARS-CoV-2 [konfidencialu] (psl. Nr: 8)
1.3.6. | Prietaiso (- ų) našumas | ≥ 20 atliktų SARS CoV-2 RNR ir/ar SARS-CoV-2, gripo A, gripo B, RSV RNR nustatymo TL PGR tyrimų per 1 valandą. |  |  | Kaip ir nurodyta sistemos komplektacija: 20 modulių ir 3 konsolės
1.3.7. | Prietaiso darbo lankstumas | Prietaisas (-ai) gali tirti po vieną mėginį. Nestabdant prietaiso ir nepertraukiant jau atliekamo (- ų) tyrimo (- ų), galima pradėti kito mėginio (- ių) tyrimą ( -us), nepriklausomai nuo to kurią (SARS CoV-2 RNR ir/ar SARS-CoV-2, gripo A, gripo B, RSV) RNR nustatymo reakciją norima atlikti. |  |  | Kaip ir nurodyta sistemos komplektacija: 20 modulių ir 3 konsolės